uc2(y)=i=1nciu(xi)2uc2(ΔLi)=c12u2(Li)+c22u2(Lcal)

202X–XX–XX 实施

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF  1408—202X

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局  发  布

202X–XX–XX 发布

关节臂式坐标测量机校准规范

Calibration Specification for Articulated Arm

Coordinate Measuring Machines

（征求意见稿）

关节臂式坐标测量机校准规范

Calibration Specification for Articulated Arm

Coordinate Measuring Machines

JJF  1408—202X

代替JJF1408-2013

归  口 单 位：全国几何量长度计量技术委员会

主要起草单位：XXX

参加起草单位：XXX

XXX

XXX

本规范委托全国几何量长度计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

XXX

XXX

XXX

参加起草人：

XXX

XXX

XXX

目  录

引言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语	1

4 概述	1

6 校准条件	3

7 校准项目和方法	4

8 校准结果	9

9 复校时间间隔	9

附录A 测头标定方法	10

附录B 校准结果记录表样式	11

附录C 测量臂空间长度示值误差校准结果不确定度评定示例	14

附录D 校准证书内页格式	16

- 引言

JJF1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001《通用计量术语及定义》和JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范是对JJF1408-2013《关节臂式坐标测量机校准规范》的修订，修订中参考了ISO10360-12 Articulated arm coordinate measurement machines, ASME B89.4.22 Methods for Performance Evaluation of Articulated Arm Coordinate Measuring Machines, ISO10360-8 CMMS with optical distance sensors 中的相关项目和方法。

与JJF1408-2013相比，除编辑描述性修改、计量文献更新外，主要技术变化如下：

----适用范围中增加了配置非接触式测量传感器的多轴工业机器人测量系统；

----术语中增加了测头的定义描述；

----增加了尺寸误差、形状误差、定位一致性等计量性能及其校准项目和方法；

----修改了主要校准设备及技术要求；

----增加了空间长度示值误差校准对测量臂的摆放距离及摆臂姿态的要求。

----增加了附录B.3、B.4校准结果记录表样例；

----增加了附录D校准证书内页格式。

本规范的历次版本发布情况：

——JJF1408-2013

关节臂式坐标测量机校准规范

# 1 范围

本规范规定了关节臂式坐标测量机的校准方法，适用于工业上常用的关节臂式坐标测量机(也称便携式三维测量臂、曲臂式坐标测量机，以下简称测量臂)。配有非接触式传感器的多轴工业机器人测量系统等其它原理相同的测量仪器的校准也可参照此规范。

# 2 引用文件

本规范引用下列文件：

ISO10360-12 Articulated arm coordinate measurement machines；

ASME B89.4.22 Methods for Performance Evaluation of Articulated Arm Coordinate Measuring Machine；

ISO10360-8 CMMS with optical distance sensors。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 术语

3.1球杆standard bar, ball bar

由一个刚性杆连接的两个或多个直径相同的标准球组成的标准器。

注：球杆中心长度是指标准球球心之间的空间长度。

3.2测头probe

确定关节臂式坐标测量机的移动部件相对于某测量点的位置的传感器。包括接触式测头和非接触式测头。

(a) 接触式测头：指纯机械地确定移动部件相对于工件的位置的测头；

(b) 非接触式测头：一般指安装在臂上的激光扫描测头。

# 4 概述

测量臂是一种基于旋转关节和转动臂、需手动操作实现测量的坐标测量系统，利用旋转关节角度编码器的转角信息和转动臂长度，获得仪器坐标系中的测头坐标。

常见的测量臂有5轴、6轴、7轴几种构造，由肩关节、肘关节、腕关节和测头组成，肩关节包括A、B转轴，肘关节包括D或C、D转轴，腕关节包括E、F或E、F、G转轴，测头一般包括接触式刚性测头或非接触式测头，测头安装在最后一个转轴（F或G）上，见图1～图4所示。

图1  2-1-2构造按A-B-D-E-F旋转轴

图2  2-2-2构造按A-B-C-D-E-F旋转轴

图3  2-1-3构造按A-B-D-E-F-G旋转轴

图4  2-2-3构造按A-B-C-D-E-F-G旋转轴

5 计量特性

## 5.1单轴坐标测量一致性SPAT

测量臂通过最大可能的运动范围给出某个固定点坐标的综合能力。

## 5.2尺寸误差PSIZE

测量臂测量小零件尺寸误差的能力。

## 5.3形状误差PFORM

测量臂测量小零件形状误差的能力。

## 5.4定位一致性（接触式测头LDIA，非接触式测头LDIA.ODS）

测量臂不同方向测量固定球球心坐标的综合能力。

## 5.5空间长度示值误差E

测量臂在有效测量范围内关节不同姿态下测得的空间长度最大示值误差。

# 6 校准条件

## 6.1环境条件

6.1.1 温度条件：应根据被校测量臂的测量不确定度或用户约定要求确定。推荐的最低要求为：实验室温度变化应不超过1.0 ℃/h，被校仪器恒温时间应不少于4h，开机预热时间应不少于0.5 h，标准器在室内恒温时间应不少于4 h。

## 6.2 主要校准设备及要求

表1 主要校准设备及要求

| 序号 | 校准设备 | 精度要求 | 用于校准项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准锥孔和三面孔 直径：10 mm～15 mm | 锥孔锥角的范围为60°~120°，内表面粗糙度不大于Ra0.8μm； 测头在锥孔内的尺寸不小于测头球直径的三分之一 | 单轴坐标测量一致性 尺寸误差 形状误差 定位一致性 |
|  | 标准球 直径：10 mm～50 mm | 直径不确定度U不大于2μm，k=2 圆度不大于2μm |  |
| 2 | 标准球杆组 测量范围：最大长度应不小于测量臂测量范围的66% | 球杆长度的扩展不确定度U≤1/3¦MPE¦ (空间长度最大允许误差) | 空间长度示值误差 |
| 3 | 温度传感器 | MPE: ±0.1℃ | 标准器温度测量 |
| 4 | 辅助平台 | 铸铁平台或大理石平台 | 各项校准项目 |
| 注：空间长度示值误差校准可采用满足不确定度和测量范围要求的其它标准器或标准装置，如量块、锥孔杆、以激光干涉仪为主标准器的测量装置等。 |  |  |  |

# 7 校准项目和方法

校准前需标定测头，标定方法见附录A。

## 7.1 单轴坐标测量一致性SPAT

通常采用锥孔校准法和标准球校准法。

在测量臂测量范围内至少3个位置，固定安装校准用工具。推荐的3个位置如图5所示。

图5  校准工具3个推荐位置

7.1.1锥孔校准法

在每一位置，摆动测量臂肘关节从左方到右方不小于180°，同时旋转测量臂腕关节不小于90°（如图6所示），保持测头不脱离校准锥或孔的中心，采集不少于10个坐标值为一组测量结果，重复测量三组数据。

图6 测量臂摆动方式

每组单轴坐标的最大值与最小值之差的二分之一分别为、、（见公式（1）～公式（3）），取最大值为测量结果。

式中:

xi、yi、zi——测量点坐标，mm。

7.1.2 标准球校准法

在每一位置，摆动测量臂肘关节从左方到右方不小于180°，同时旋转测量臂腕关节不小于90°（如图6所示），在标准球表面采集不少于5个点（4个点分布在赤道线上，1个点位于球的一极）拟合球心坐标，重复测量至少6次，得到6个球心坐标，计算方法同公式（1）～公式（3）。

## 7.2尺寸误差PSIZE

在测量臂测量范围内2个不同位置（近端和远端）固定安装标准球，采集标准球上25个点（25个点应尽量均匀分布在标准球至少半个球上，点的分布位置按图7所示）。

最小二乘法拟合球，分别计算两个位置的拟合球球径Di与参考值Dref之差，取绝对值的较大值为尺寸误差的测量结果，计算见公式（4）：

ΔDi=Di－Dref                                               （4）

式中： Dref —标准球直径参考值，mm；

Di— i位置的球径拟合值，mm。

图7  测量点分布

## 7.3形状误差PFORM

测量方法同7.2。

最小二乘法拟合球，分别计算每个位置25个测量点至拟合球球心间的距离，取距离的最大值与最小值之差为形状误差的测量结果，计算见公式（5）：

（5）

式中： x0、y0、z0 — 最小二乘拟合球球心坐标，mm；

xi、yi、zi — 25个测量点坐标，mm；

## 7.4定位一致性（接触式测头LDIA，非接触式测头 LDIA.ODS）

在测量臂测量范围内2个不同位置（近端和远端）固定安装标准球。分别在5个相互垂直的不同方向测量（如图8所示）；每个方向接触式测头测量不少于5个点（如图9所示），非接触式测头扫描面积不少于三分之一个球。测量过程中测头方向保持不变。

用最小二乘法拟合每个方向的测量结果，计算任意两个拟合球的球心距，取最大值为校准结果。计算见公式（6）。

式中：xi、yi、zi 、xj、yj、zj — 拟合球球心坐标，mm；

图8  接触式和非接触式测头的5个垂直方向               图9  测量点分布

## 7.5空间长度示值误差E（接触式和非接触式测头）

选用至少两个不同长度的标准球杆，最长球杆长度应不小于测量臂测量范围的66%。

测量臂的球形工作范围分为8个相等的象限，球半径等于测量臂测量半径R，球心为肩关节的角度编码器的中心，通过球心且与仪器安装平面平行的面为赤道面。

标准球杆的摆放空间姿态为水平、竖直及45o倾斜。摆放位置以赤道面为界分高低方向。摆放方向是指球杆或其延长线与球的关系，当球杆或其延长线不通过球心时表示为切向，通过球心为径向。摆放距离d是指从标准球杆中心到仪器中心的距离。

推荐的摆放空间位置见图10和表2。

图10 标准器摆放位置

表2　标准器摆放推荐位置

| 位置 | 标准器 | 象限 | 摆放姿态 | 摆放方向 | 摆放距离d | 摆放位置（以赤道面为界） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长 | 1&2 | 水平 | 切向 |  | 赤道面上方不小于40%R |
| 2 | 长 | 6&7 | 水平 | 切向 |  | 赤道面下方不小于20%R |
| 3 | 短 | 1 | 45度 | 径向 |  | 赤道面上方 |
| 4 | 长 | 2&6 | 45度 | 切向 |  | 两个球分别位于赤道面两侧 |
| 5 | 长 | 1&5 | 竖直 | 切向 |  | 两个球分别位于赤道面两侧 |
| 6 | 短 | 2&6 | 竖直 | 切向 |  | 两个球分别位于赤道面两侧 |
| 每个位置测量完毕，旋转测量臂底座180°，重复测量 |  |  |  |  |  |  |

每次长度测量时，测量臂摆臂姿态（如图11摆臂方式）应至少包含LR、OR、LO三个组合方式（见表3），测量标准球上不少于5个点（4个点分布在赤道线上，1个点位于球的一极），拟合计算标准球杆的中心长度。

空间长度示值误差的计算见公式（7），每一位置独立重复测量3次。

ΔLi=Li－Lcal                                                （7）

式中Lcal—标准球杆中心长度值，mm；

Li—每个位置的长度测量值，mm。

取|ΔLi|最大值为校准结果。

图11标准球测量时摆臂方式

表3 测量臂摆臂姿态组合推荐方式

| 测量次数 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准球位置 | 左球 | 右球 | 左球 | 右球 | 左球 | 右球 |
| 摆臂姿态 | L | R | L | O | O | R |

# 8 校准结果

经校准的测量臂出具校准证书，并给出各校准项目名称和测量结果以及空间长度示值误差的扩展不确定度。

# 9 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由测量臂的使用情况、使用者、测量臂本身质量等诸因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校间隔一般不超过1年。

附录A

- 测头标定方法

用一个最大端直径为10 mm至15 mm的锥孔，固定在测量臂测量半径20％～80％范围内的任意位置（一般推荐50%～60%），分前后左右四个方向，每个方向5个点，每组内每个点与点之间的夹角为20°左右，如图A.1所示。也可采用厂商提供其他它标定方法，结果应满足厂商提出的指标要求。

20°

20°

1

2

3

4

5

右

左

垂直

水平

图A.1 标定测头示意图

# 附录B 校准结果记录表样式

B.1单轴坐标测量一致性结果记录表(锥孔法)

| 测量次数 | 测量点序号 No. | 位置1 （D≥80％R） |  |  | 位置2 （D=（40%～60%）R） |  |  | 位置3 （D≤20％R） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x-轴xi mm | y-轴yi mm | z-轴zi mm | x-轴xi mm | y-轴yi mm | z-轴zi mm | x-轴xi mm | y-轴yi mm | z-轴zi mm |
| 1 | 1 | 766.2948 | -251.1968 | 489.8972 | 553.2310 | -251.1239 | 403.1298 | 496.7545 | -397.5781 | 98.9128 |
|  | 2 | 766.2838 | -251.2136 | 489.9001 | 553.2304 | -251.1305 | 403.1308 | 496.7533 | -397.5679 | 98.9115 |
|  | 3 | 766.2859 | -251.2097 | 489.9089 | 553.2339 | -251.1328 | 403.1341 | 496.7613 | -397.5714 | 98.9040 |
|  | 4 | 766.2929 | -251.1959 | 489.9142 | 553.2448 | -251.1197 | 403.1444 | 496.7815 | -397.5660 | 98.9036 |
|  | 5 | 766.2878 | -251.1992 | 489.9163 | 553.2312 | -251.1201 | 403.1516 | 496.7798 | -397.5778 | 98.9054 |
|  | 6 | 766.2927 | -251.2008 | 489.9078 | 553.2293 | -251.1242 | 403.1338 | 496.7552 | -397.5733 | 98.9132 |
|  | 7 | 766.2856 | -251.2115 | 489.9044 | 553.2244 | -251.1365 | 403.1267 | 496.7488 | -397.5698 | 98.9115 |
|  | 8 | 766.2833 | -251.2118 | 489.9089 | 553.2262 | -251.1298 | 403.1294 | 496.7547 | -397.5706 | 98.9066 |
|  | 9 | 766.2855 | -251.2103 | 489.9095 | 553.2433 | -251.1243 | 403.1388 | 496.7754 | -397.5714 | 98.9063 |
|  | 10 | 766.2855 | -251.2018 | 489.9181 | 553.2403 | -251.1224 | 403.1469 | 496.7727 | -397.5722 | 98.9132 |
|  | δ1=(max-min)/2 | 0.0057 | 0.0089 | 0.0104 | 0.0102 | 0.0084 | 0.0124 | 0.0163 | 0.0061 | 0.0048 |
| 2 | 1 | 766.2844 | -251.1993 | 489.9133 | 553.2260 | -251.1254 | 403.1303 | 475.4290 | -397.5425 | 85.9783 |
|  | 2 | 766.2794 | -251.2113 | 489.9077 | 553.2222 | -251.1341 | 403.1266 | 475.4226 | -397.5392 | 85.9771 |
|  | 3 | 766.2725 | -251.2166 | 489.9146 | 553.2261 | -251.1353 | 403.1313 | 475.4330 | -397.5356 | 85.9756 |
|  | 4 | 766.2834 | -251.1981 | 489.9142 | 553.2433 | -251.1209 | 403.1417 | 475.4565 | -397.5323 | 85.9694 |
|  | 5 | 766.2809 | -251.2000 | 489.9157 | 553.2363 | -251.1232 | 403.1488 | 475.4470 | -397.5381 | 85.9777 |
|  | 6 | 766.2784 | -251.1996 | 489.9141 | 553.2254 | -251.1247 | 403.1413 | 475.4263 | -397.5359 | 85.9882 |
|  | 7 | 766.2730 | -251.2129 | 489.9081 | 553.2177 | -251.1327 | 403.1335 | 475.4225 | -397.5316 | 85.9848 |
|  | 8 | 766.2729 | -251.2096 | 489.9081 | 553.2232 | -251.1293 | 403.1363 | 475.4320 | -397.5303 | 85.9811 |
|  | 9 | 766.2819 | -251.2097 | 489.9086 | 553.2416 | -251.1253 | 403.1426 | 475.4476 | -397.5358 | 85.9796 |
|  | 10 | 766.2850 | -251.1998 | 489.9172 | 553.2367 | -251.1256 | 403.1492 | 475.4480 | -397.5398 | 85.9777 |
|  | δ2=(max-min)/2 | 0.0063 | 0.0092 | 0.0047 | 0.0128 | 0.0072 | 0.0113 | 0.0170 | 0.0061 | 0.0094 |
| 3 | 1 | 766.2816 | -251.1991 | 489.9227 | -773.329 | 553.2354 | -251.1235 | 496.7638 | -397.5812 | 98.9215 |
|  | 2 | 766.2730 | -251.2157 | 489.9144 | -773.348 | 553.2302 | -251.1341 | 496.7561 | -397.5813 | 98.9178 |
|  | 3 | 766.2709 | -251.2138 | 489.9219 | -773.359 | 553.2338 | -251.1372 | 496.7620 | -397.5802 | 98.9148 |
|  | 4 | 766.2760 | -251.2045 | 489.9214 | -773.359 | 553.2453 | -251.1211 | 496.7859 | -397.5753 | 98.9142 |
|  | 5 | 766.2739 | -251.2011 | 489.9264 | -773.336 | 553.2350 | -251.1215 | 496.7765 | -397.5835 | 98.9169 |
|  | 6 | 766.2771 | -251.2030 | 489.9189 | -773.332 | 553.2346 | -251.1265 | 496.7652 | -397.5811 | 98.9252 |
|  | 7 | 766.2722 | -251.2132 | 489.9056 | -773.328 | 553.2249 | -251.1341 | 496.7590 | -397.5760 | 98.9260 |
|  | 8 | 766.2732 | -251.2097 | 489.9154 | -773.339 | 553.2222 | -251.1325 | 496.7525 | -397.5732 | 98.9209 |
|  | 9 | 766.2754 | -251.2098 | 489.9177 | -773.344 | 553.2405 | -251.1301 | 496.7757 | -397.5818 | 98.9049 |
|  | 10 | 766.2757 | -251.2042 | 489.9232 | -773.363 | 553.2390 | -251.1223 | 496.7736 | -397.5813 | 98.9156 |
|  | δ3=(max-min)/2 | 0.0053 | 0.0083 | 0.0104 | 0.0180 | 0.0115 | 0.0080 | 0.0167 | 0.0052 | 0.0105 |
| Max（δi） |  | 0.0063 | 0.0092 | 0.0104 | 0.018 | 0.0115 | 0.0124 | 0.0170 | 0.0061 | 0.0105 |
| 坐标测量一致性校准结果：≤0.017 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.2单轴坐标测量一致性结果记录表(标准球法)

| 测量点序号 No. | 位置1 （D≤20％R） |  |  | 位置2 （D=（40%～60%）R） |  |  | 位置3 （D≥80％R） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x-轴xi mm | y-轴yi mm | z-轴zi mm | x-轴xi mm | y-轴yi mm | z-轴zi mm | x-轴xi mm | y-轴yi mm | z-轴zi mm |
| 1 | -727.412 | 17.198 | 138.380 | 981.775 | -308.492 | 133.001 | 117.269 | -1168.203 | 131.026 |
| 2 | -727.405 | 17.216 | 138.394 | 981.759 | -308.502 | 133.006 | 117.270 | -1168.215 | 130.984 |
| 3 | -727.395 | 17.208 | 138.390 | 981.771 | -308.488 | 133.003 | 117.255 | -1168.233 | 130.987 |
| 4 | -727.383 | 17.176 | 138.349 | 981.777 | -308.492 | 133.012 | 117.248 | -1168.232 | 130.999 |
| 5 | -727.372 | 17.188 | 138.353 | 981.766 | -308.515 | 133.012 | 117.296 | -1168.210 | 130.999 |
| 6 | -727.401 | 17.201 | 138.372 | 981.771 | -308.501 | 133.017 | 117.299 | -1168.246 | 131.021 |
| δ=(max-min)/2 | 0.020 | 0.020 | 0.023 | 0.009 | 0.013 | 0.008 | 0.026 | 0.022 | 0.021 |
| Max（δ） | 0.026 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坐标测量一致性校准结果：≤0.026 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.3尺寸误差和形状误差校准结果记录表

单位：mm

| 测量点 | 位置1（L≤20％R） |  |  | Ri | 位置2（D≥80％R） |  |  | Ri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y | z |  | x | y | z |  |
| 1 | -229.999 | 103.211 | 527.832 | 24.994 | 290.553 | 136.118 | -252.879 | 24.994 |
| 2 | -236.796 | 101.820 | 520.118 | 25.000 | 289.579 | 144.877 | -252.737 | 24.991 |
| 3 | -225.928 | 101.129 | 517.547 | 24.996 | 298.411 | 140.708 | -251.888 | 24.993 |
| 4 | -220.039 | 100.623 | 528.337 | 24.991 | 282.436 | 137.415 | -251.737 | 24.995 |
| 5 | -226.964 | 101.367 | 534.959 | 24.989 | 284.726 | 130.526 | -250.563 | 24.992 |
| 6 | -238.728 | 101.054 | 533.207 | 24.997 | 293.281 | 128.416 | -250.098 | 24.995 |
| 7 | -239.140 | 98.355 | 513.788 | 24.993 | 301.641 | 149.147 | -248.650 | 24.990 |
| 8 | -219.481 | 96.539 | 513.757 | 24.993 | 288.778 | 154.181 | -248.825 | 24.991 |
| 9 | -223.397 | 97.399 | 540.471 | 24.996 | 275.959 | 136.333 | -248.231 | 24.992 |
| 10 | -243.094 | 98.067 | 535.713 | 24.993 | 284.713 | 125.492 | -247.637 | 24.995 |
| 11 | -244.854 | 98.978 | 523.778 | 24.996 | 299.401 | 126.788 | -247.337 | 24.996 |
| 12 | -247.577 | 95.596 | 519.078 | 24.992 | 308.177 | 129.071 | -241.886 | 24.995 |
| 13 | -225.891 | 94.281 | 507.806 | 24.994 | 308.980 | 148.785 | -242.554 | 24.991 |
| 14 | -212.060 | 94.244 | 529.339 | 24.998 | 292.822 | 160.270 | -242.848 | 24.998 |
| 15 | -230.730 | 94.160 | 545.609 | 24.996 | 272.870 | 148.477 | -243.930 | 24.993 |
| 16 | -249.636 | 91.661 | 536.347 | 24.996 | 282.717 | 122.036 | -243.616 | 24.994 |
| 17 | -254.081 | 86.700 | 521.399 | 24.995 | 284.595 | 117.498 | -237.026 | 24.993 |
| 18 | -241.611 | 89.152 | 506.418 | 24.996 | 304.946 | 121.409 | -236.138 | 24.995 |
| 19 | -214.034 | 89.044 | 511.507 | 24.991 | 312.549 | 149.112 | -235.614 | 24.992 |
| 20 | -229.383 | 88.388 | 549.101 | 24.992 | 291.261 | 160.651 | -242.489 | 24.999 |
| 21 | -248.806 | 88.843 | 540.385 | 24.993 | 272.188 | 142.371 | -245.151 | 24.990 |
| 22 | -250.333 | 80.996 | 510.620 | 24.994 | 289.886 | 165.083 | -229.866 | 24.997 |
| 23 | -216.052 | 79.827 | 506.376 | 24.995 | 268.824 | 151.150 | -234.282 | 24.991 |
| 24 | -208.465 | 80.630 | 536.733 | 24.997 | 277.967 | 119.279 | -234.039 | 24.993 |
| 25 | -228.870 | 79.113 | 551.187 | 24.994 | 302.387 | 118.300 | -230.298 | 24.994 |
| 拟合球心坐标 | -231.061 | 78.286 | 526.303 | / | 290.426 | 140.147 | -228.212 | / |
| 拟合球直径 | 49.989 |  |  | / | 49.987 |  |  | / |
| ΔDi | -0.006 |  |  | / | -0.008 |  |  | / |
| ΔRi | / |  |  | 0.011 | / |  |  | 0.009 |
| 校准结果：尺寸误差≤0.008 mm，形状误差≤0.011 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.4定位一致性校准结果记录表

单位：mm

| 拟合球心坐标 | 位置1（L≤20％R） |  |  |  | 位置1（L≥80％R） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y | z | 球心间距 最大值 | x | y | z | 球心间距 最大值 |
| O1 | 290.4248 | 140.1421 | -228.2371 | 0.031 | -231.0510 | 78.2960 | 526.3071 | 0.011 |
| O2 | 290.4253 | 140.1430 | -228.2309 |  | -231.0528 | 78.2940 | 526.2963 |  |
| O3 | 290.4261 | 140.1476 | -228.2188 |  | -231.0524 | 78.2936 | 526.3040 |  |
| O4 | 290.4252 | 140.1483 | -228.2194 |  | -231.0485 | 78.2947 | 526.2976 |  |
| O5 | 290.4284 | 140.1480 | -228.2067 |  | -231.0530 | 78.2949 | 526.3021 |  |
| 定位一致性校准结果： ≤0.031 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.5空间长度示值误差校准结果记录表

| 位置 | 象限 | 摆放姿态 | 摆放位置(距离赤道面）mm | 摆放距离d(mm) | 摆放 方向 | 标准器长度mm | ΔL１ mm | ΔL２ mm | ΔL３ mm | ¦ΔLi¦最大值 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1&2 | 水平 | 高250 | 300 | 切向 | 800 | -0.017 | -0.015 | -0.012 | 0.017 |
|  | 3&4 |  |  |  |  |  | -0.019 | -0.016 | -0.019 | 0.019 |
| 2 | 6&7 | 水平 | 低200 | 300 | 切向 | 800 | -0.021 | -0.015 | -0.017 | 0.021 |
|  | 5&8 |  |  |  |  |  | -0.016 | -0.018 | -0.020 | 0.02 |
| 3 | 1 | 45度 | 高位 | 200 | 径向 | 500 | -0.010 | -0.015 | -0.019 | 0.019 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | -0.018 | -0.016 | -0.017 | 0.018 |
| 4 | 2&6 | 45度 | 高低 | 300 | 切向 | 800 | -0.014 | -0.022 | -0.019 | 0.022 |
|  | 4&8 |  |  |  |  |  | -0.019 | -0.022 | -0.014 | 0.022 |
| 5 | 1&5 | 竖直 | 高低 | 300 | 切向 | 800 | -0.011 | -0.017 | -0.012 | 0.017 |
|  | 3&7 |  |  |  |  |  | -0.017 | -0.022 | -0.021 | 0.022 |
| 6 | 2&6 | 竖直 | 高低 | 100 | 切向 | 500 | -0.014 | -0.011 | -0.008 | 0.014 |
|  | 4&8 |  |  |  |  |  | -0.016 | -0.014 | -0.020 | 0.020 |
| ¦ΔLi¦最大值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.022 |
| 空间长度示值误差校准结果:≤0.022 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录C

- 测量臂空间长度示值误差校准结果不确定度评定示例

C.1测量方法

将标准球杆分别放置在相对于测量臂不同位置处进行测量。以编号为W25-S2-21-36039的测量臂为例进行空间长度示值误差校准结果不确定度的分析。

C.2数学模型

由测量原理和方法，得到数学模型：

ΔLi=Li－Lcal                        （C.1）

Lcal —标准球杆的参考值，mm；

Li —每个位置的长度测量值，mm。

C.3 方差和灵敏系数

因为各输入量彼此独立。依不确定度传播率: uc2(y)=i=1nciu(xi)2

由式（C.1）得方差：uc2(ΔL)=c12u2(Li)+c22u2(Lcal)

式中：    u(L)—测量重复性引入的标准不确定度分量；

u(L)—标准器具引入标准不确定度分量。

灵敏系数

c1=∂(ΔLi)∂(Li)=1     c2=∂(ΔLi)∂(Lcal)=−1

故：  uc2(ΔL)=u2(Li)+u2(Lcal)

C.4标准不确定度分量

标准不确定度一览表（见表C.1）

表C.1 测量不确定度来源及说明

| 输入标准不确定度u(xi) | 不确定度来源 | 影响量 | 置信因子ki | 标准不确定度分量ui/μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1(Lcal) | 标准球杆测量不确定度 | 6.0 μm | 2 | 3.00 |
| u2(Lcal) | 标准球杆温度变化测量误差 | 0.1 ℃ | 3 | 0 |
| u3(Lcal) | 标准球杆温度线膨胀系数测量误差 | 0.58×10-6 ℃-1 | 3 | 1.61 |
| u(Li) | 测量重复性引入的标准不确定度分量 | 2.50 μm | 1 | 2.50 |

C.4.1标准球杆测量不确定度引入的标准不确定度分量

标准球杆测量不确定度不大于6.0 μm，k=2，则

μm

C.4.2标准球杆温度变化引入的标准不确定度分量

标准球杆的线膨胀系数为（0±1）×10-6 ℃-1，长度为1600mm，温度测量不确定度优于0.1 ℃，按均匀分布处理，则

C.4.3标准球杆的线膨胀系数测量误差引入的标准不确定度分量

标准球杆的线膨胀系数一般为（0±1）×10-6 ℃-1，在半宽区间内按均匀分布，线膨胀系数引入的不确定度为，推荐实验室环境温度（20±3）℃，平均偏离为3 ℃，按均匀分布处理，则：

μm

C.4.4测量重复性引入的标准不确定度分量

用标准球杆（L=1600 mm）在空间不同位置、不同姿态进行重复性测量，其重复性引入不确定度为：

u(Li)=2.50 μm

C.5合成不确定度

C.6扩展不确定度

U=8.46 μm（k=2）

测量臂空间长度示值误差在测量范围内的最大允许误差为±0.026mm。此时的测量能力指数：    Cm=│MPE│/U=3.1

# 附录D

- 校准证书内页格式

本关节臂式坐标测量机经校准，结果如下：

1. 单轴坐标测量一致性：≤     mm

2. 探测形状误差：PFORM ≤     mm

3. 探测尺寸误差：PSIZE ≤     mm

4. 定位一致性 ：LDIA ≤     mm

LDIA.ODS ≤     mm

5. 空间长度误差：|E| ≤     mm，  U=     mm （k=2）

注：校准证书的内容符合JJF1071《国家计量校准规范编写规则》的要求。由于各实验室对校准证书有自己的设计，本附录仅建议与校准结果相关部分的内页格式。其中的部分内容可以由于实验室的证书格式不同而在其他部分表述。