- 实验目的

通过与标准荧光亮度检定仪进行比较，对待测荧光亮度检定仪的线性度进行测量，满足检定规程中5.1线性度要求；利用经过校准的UVA紫外辐射照度计，对待测荧光亮度检定仪的紫外辐射源的辐照度进行测量，满足检定规程中5.2中紫外辐射源的性能要求。

- 实验地点及时间

实验地点：中国计量科学研究院13号楼（光学楼）121房间。

实验时间：2021年11月16日

- 环境条件

温度：（24±1）℃  相对湿度：38%   暗室

- 检定/校准设备

| 检定/校准使用的标准器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准证书编号 | 有效期至 |
| 标准紫外辐射照度计 | UVA：（0～2.8）mW/cm2 | Urel=7.2%(k=2) | GXfs2021-10753 | 2022.03.30 |
| 荧光亮度检定仪 | 荧光亮度示值范围：0～999 | 线性度：1% | GXfs2021-10827 | 2022.03.26 |

- 检定/校准人：

刘金元，王彦飞

- 被检/校样品信息：

荧光亮度检定仪

- 检定/校准方法及结果：

检定/校准方法：

依据JJG 941 荧光亮度检定仪检定规程进行。

1、线性度

根据JJG 941附录A来制备标准荧光亮度样片。用以下方法进行线性度的检定。

（1）将标准试样a放入荧光亮度检定仪，调节校准旋钮（CAL），使得读数为80。

（2）移除待测的荧光渗透液试样滤纸，放入空白干净的同样型号的滤纸在样品夹内并将样品夹重新插入仪器。调节调零旋钮（ZERO），使得仪器读数为000；

（3）重复（1）和（2）的步骤直到放入标准试样的读数稳定，放入空白试样的读数为零。

（4）重复（1）～（3）的步骤测量b标准试样，根据公式（1）来计算线性度，应符合5.1的要求。

l=SaSb×BbBa-1×100%=BbSb-1×100%          （1）

式中  Ba，Bb——标准荧光亮度检定仪对标准样片a和b的读数；

Sa，Sb——待测荧光亮度检定仪对标准样片a和b的读数。

根据7.3.2，Ba 和Sa的读数为80。

重复测量3次，测量结果如表1。

|  | Bb | Sb | BbSb-1×100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75 | 76 | -1.3% |
| 2 | 74 | 76 | -2.6% |
| 3 | 75 | 77 | -2.6% |

2、紫外辐射源辐照度

将荧光亮度检定仪移入工作场，接通电源，预热15分钟。

用UV-A标准紫外辐照度计，在距离辐射源中心距离50mm处测量辐射照度。测得紫外辐照度应符合5.3条要求。

重复测量3次，测量结果如表2。

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辐照度（μW/cm2） | 415 | 412 | 416 |

- 检定/校准结果的不确定度评定

8.1. 线性度检定不确定度评定

荧光亮度检定仪的线性度由公式（2）来计算得到。

8.1.1不确定度A类评定

根据实验结果表1，按照极差法进行，线性度的A类标准不确定度为：

uA=RCn=1.3%1.69∙3=0.44%≈0.5%

8.1.2不确定度B类评定

根据线性度定义公式（2），线性度的不确定度与荧光亮度检定仪的光度计测量值Sb、Bb不确定度有关。根据公式（2），计算绝对测量不确定度分量为：

uSb=∂l∂Sb∙∆Sb=-Bb∙∆SbSb2×100%≈-0.4%

uBb=∂l∂Bb∙∆Bb=∆BbSb×100%≈0.4%

二个分量可看作是线性无关的量，则其合成标准不确定度为：

uB=uSb2+uBb2≈0.6%

8.1.3 合成不确定度

各个分量相互独立，有：

合成标准不确定度为：uc=u12+u22=0.52+0.62×100%≈0.8%

8.1.4 扩展不确定度

U=kuc=1.6%

8.2.  紫外辐射源辐照度检定不确定度评定

紫外辐射源的辐照度由标准紫外辐照度计在距离紫外辐射源固定距离直接测量。

8.2.1 不确定度A类评定

根据实验结果表2，按照极差法进行，辐照度的A类标准不确定度为：

uA=RCn=41.69∙3≈1.4（μW/cm2)

相对标准不确定度为：

u1=uAu=0.4%

8.2.2 不确定度B类评定

8.2.2.1标准紫外辐照度计的测量不确定度

紫外辐射源的辐照度由标准紫外辐照度计在距离紫外辐射源固定距离直接测量，因此标准紫外辐照度计的测量不确定度会对紫外辐射源的检定结果产生影响。标准紫外辐照度计的标准不确定度u2=7.2%。

8.2.2.2 紫外辐射源的稳定性

紫外辐射源的稳定性，会对辐射源辐射照度的检定结果产生影响。紫外辐射源的稳定性产生的标准不确定度。

8.2.3 合成不确定度

各个分量相互独立，有：

合成标准不确定度为：

0.42+7.22+22≈7.5%

8.2.4 扩展不确定度

Urel=k∙uc=15%