荧光亮度检定仪测量不确定度评定示例

1. 线性度检定不确定度评定

荧光亮度检定仪的线性度由公式（2）来计算得到。

1.1不确定度A类评定

按照7.3.2的步骤重复测量3次，测量结果如表2。

|  | Bb | Sb | BbSb-1×100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75 | 76 | -1.3% |
| 2 | 74 | 76 | -2.6% |
| 3 | 75 | 77 | -2.6% |

按照极差法进行，线性度的A类标准不确定度为：

uA=RCn=1.3%1.69∙3=0.44%≈0.5%

1.2不确定度B类评定

根据线性度定义公式（2），线性度的不确定度与荧光亮度检定仪的光度计测量值Sb、Bb不确定度有关。根据公式（2），计算绝对测量不确定度分量为：

uSb=∂l∂Sb∙∆Sb=-Bb∙∆SbSb2×100%≈-0.4%

uBb=∂l∂Bb∙∆Bb=∆BbSb×100%≈0.4%

二个分量可看作是线性无关的量，则其合成标准不确定度为：

uB=uSb2+uBb2≈0.6%

1.3 合成不确定度

各个分量相互独立，有：

合成标准不确定度为：uc=u12+u22=0.52+0.62×100%≈0.8%

1.4 扩展不确定度

U=kuc=1.6%

2.  紫外辐射源辐照度检定不确定度评定

紫外辐射源的辐照度由标准紫外辐照度计在距离紫外辐射源固定距离直接测量。

2.1 不确定度A类评定

按照7.3.3的步骤重复测量3次，测量结果如表3。

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辐照度（μW/cm2） | 415 | 412 | 416 |

按照极差法进行，辐照度的A类标准不确定度为：

uA=RCn=41.69∙3≈1.4（μW/cm2)

相对标准不确定度为：

u1=uAu=0.4%

2.2 不确定度B类评定

2.2.1标准紫外辐照度计的测量不确定度

紫外辐射源的辐照度由标准紫外辐照度计在距离紫外辐射源固定距离直接测量，因此标准紫外辐照度计的测量不确定度会对紫外辐射源的检定结果产生影响。标准紫外辐照度计的标准不确定度u2=7.2%。

2.2.2 紫外辐射源的稳定性

紫外辐射源的稳定性，会对辐射源辐射照度的检定结果产生影响。紫外辐射源的稳定性产生的标准不确定度。

2.3 合成不确定度

各个分量相互独立，有：

合成标准不确定度为：

0.42+7.22+22≈7.5%

2.4 扩展不确定度

Urel=k∙uc=15%