中华人民共和国国家计量检定规程

JJG597-202X

交流电能表检定装置

不确定度评定

规程修订组

2022.04

交流电能表检定装置测量结果

不确定度评定示例

1 测量原理

本示例参考标准选用0.02级交流标准电能表（由本院0.01级装置传递），检定对象是一台0.05级三相交流电能表检定装置，通过电能脉冲比较法直接从参考标准读取被检装置的测量误差。

2 数学模型

E=E0                 （1）

式中： E—被检装置的测量误差（%）；

E0—通过参考标准确定的被检装置的测量误差（%）；

3 不确定度分量的评定

测量结果E0的不确定度主要来源于以下几方面：

u1—上一级参考标准引入的不确定度分量；

u2—修正值（不加修正时为参考标准）引入的不确定度分量；

u3—测量结果重复性引入的不确定度分量；

u4—数据修约引入的不确定度分量。

3.1上一级参考标准引入的标准不确定度u（x1）

上一级参考标准准确度等级为0.01级，其最大允许误差、区间半宽度及上一级参考标准误差引入的标准不确定度u（x1）见下表（区间内认为服从均匀分布，包含因子k=3）：

| 负载点 | 功率因数 | 最大允许误差（%） | 区间半宽度（%） | 包含因子k | u(x1)（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3×220V，3×5A | 1 | ±0.01 | 0.01 | 3 | 0.0058 |
|  | 0.5L | ±0.01 | 0.01 | 3 | 0.0058 |
|  | 0.8C | ±0.01 | 0.01 | 3 | 0.0058 |
| 3×220V，3×0.003A | 1 | ±0.02 | 0.02 | 3 | 0.0115 |
|  | 0.5L | ±0.04 | 0.04 | 3 | 0.0231 |
|  | 0.8C | ±0.04 | 0.04 | 3 | 0.0231 |

3.2 修正值引入的标准不确定度u（x2）

使用0.02级参考标准检定0.05级装置，需要对其测量结果进行修正。其修正值的扩展不确定度（由参考标准溯源证书查得）、区间半宽度及修正值引入的标准不确定度u（x2）见下表：

| 负载点 | 功率因数 | 修正值的扩展不确定度（%） | 区间半宽度（%） | 包含因子k | u(x2)（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3×220V，3×5A | 1 | ±0.006 | 0.006 | 2 | 0.003 |
|  | 0.5L | ±0.007 | 0.007 | 2 | 0.0035 |
|  | 0.8C | ±0.008 | 0.008 | 2 | 0.004 |
| 3×220V，3×0.003A | 1 | ±0.013 | ±0.013 | 2 | 0.0065 |
|  | 0.5L | ±0.015 | ±0.015 | 2 | 0.0075 |
|  | 0.8C | ±0.015 | ±0.015 | 2 | 0.0075 |

3.3 测量结果重复性引入的标准不确定度u（x3）

对被测装置误差在相应负载点进行10次重复性测量，其测量数据如下：

| 测量次数 | 功率因数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3×220V，3×5A |  |  | 3×220V，3×0.003A |  |  |
|  | 1 | 0.5L | 0.8C | 1 | 0.5L | 0.8C |
| 1 | 0.0142% | 0.0162% | -0.0162% | 0.0183 | 0.0105 | -0.0193 |
| 2 | 0.0135% | 0.0190% | -0.0190% | 0.0226 | 0.0075 | -0.0112 |
| 3 | 0.0204% | 0.0200% | -0.0200% | 0.0215 | 0.0142 | -0.0226 |
| 4 | 0.0211% | 0.0203% | -0.0203% | 0.0232 | 0.0109 | -0.0105 |
| 5 | 0.0186% | 0.0204% | -0.0204% | 0.0240 | 0.0104 | -0.0142 |
| 6 | 0.0177% | 0.0266% | -0.0266% | 0.0234 | 0.0133 | -0.0143 |
| 7 | 0.0223% | 0.0192% | -0.0192% | 0.0217 | 0.0122 | -0.0113 |
| 8 | 0.0147% | 0.0206% | -0.0206% | 0.0192 | 0.0112 | -0.0143 |
| 9 | 0.0254% | 0.0180% | -0.0180% | 0.0201 | 0.0135 | -0.0130 |
| 10 | 0.0210% | 0.0154% | -0.0154% | 0.0213 | 0.0109 | -0.0163 |

根据贝赛尔公式，得出单次测量重复性如下：

| 重复性 | 功率因数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3×220V，3×5A |  |  | 3×220V，3×0.003A |  |  |
|  | 1 | 0.5L | 0.8C | 1 | 0.5L | 0.8C |
| s（%） | 0.0039 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0038 |

日常检定时，对于0.05级装置，测量5个误差值，取平均值作为测量结果，由n=5得到下表：

| u（x3） | 功率因数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3×220V，3×5A |  |  | 3×220V，3×0.003A |  |  |
|  | 1 | 0.5L | 0.8C | 1 | 0.5L | 0.8C |
| u(x3)=s/5 | 0.0017 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0017 |

3.4 数据修约引入的标准不确定度u（x4）

对于0.05级装置，修约间距为0.005%，半宽度为0.0025%，区间内认为服从均匀分布，包含因子k=3，则：

u（x4）==0.0015%

4合成标准不确定度

4.1列出不确定度分量一览表

| 负载点 | 功率因数 | u1（%） | u2（%） | u3（%） | u4（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 均匀分布 | 正态分布 | 正态分布 | 均匀分布 |
|  |  | 灵敏系数1 | 灵敏系数1 | 灵敏系数1 | 灵敏系数1 |
| 3×220V，3×5A | 1 | 0.0058 | 0.003 | 0.0017 | 0.0015 |
|  | 0.5L | 0.0058 | 0.0035 | 0.0014 | 0.0015 |
|  | 0.8C | 0.0058 | 0.004 | 0.0014 | 0.0015 |
| 3×220V，3×0.003A | 1 | 0.0115 | 0.0065 | 0.0008 | 0.0015 |
|  | 0.5L | 0.0231 | 0.0075 | 0.0009 | 0.0015 |
|  | 0.8C | 0.0231 | 0.0075 | 0.0017 | 0.0015 |

4.2 合成标准不确定度uc的评定：

由于各分量之间不相关，因此：

u2c= u21+ u22+ u23+ u24

合成标准不确定度uc见下表：

| 负载点 | 功率因数 | u1（%） | u2（%） | u3（%） | u4（%） | uc（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 均匀分布 | 正态分布 | 正态分布 | 均匀分布 |  |
|  |  | 灵敏系数1 | 灵敏系数1 | 灵敏系数1 | 灵敏系数1 |  |
| 3×220V，3×5A | 1 | 0.0058 | 0.003 | 0.0017 | 0.0015 | 0.0069 |
|  | 0.5L | 0.0058 | 0.0035 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0071 |
|  | 0.8C | 0.0058 | 0.004 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0073 |
| 3×220V，3×0.003A | 1 | 0.0115 | 0.0065 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0133 |
|  | 0.5L | 0.0231 | 0.0075 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0243 |
|  | 0.8C | 0.0231 | 0.0075 | 0.0017 | 0.0015 | 0.0244 |

5 扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：Urel=kuc

| 负载点 | 功率因数 | uc（%） | 包含因子k | Urel（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3×220V，3×5A | 1 | 0.0069 | 2 | 0.014 |
|  | 0.5L | 0.0071 | 2 | 0.014 |
|  | 0.8C | 0.0073 | 2 | 0.015 |
| 3×220V，3×0.003A | 1 | 0.0133 | 2 | 0.027 |
|  | 0.5L | 0.0243 | 2 | 0.049 |
|  | 0.8C | 0.0244 | 2 | 0.049 |