中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX－20XX

城镇燃气相对密度计校准规范

Calibration Specification for Town Gas Relative Density Meters

（征求意见稿）

20XX－XX－XX发布                           20XX－XX－XX实施

国家市场监督管理总局  发布

JJFXXXX- 20XX

城镇燃气相对密度计
校准规范

Calibration Specification for Town Gas

Relative Density Meters

归口单位：全国密度计量技术委员会

主要起草单位：广东省计量科学研究院

中国计量科学研究院

广东省中山市质量计量监督检测所

参加起草单位：天津大学环境科学与工程学院

安徽省计量科学研究院

本规范委托全国密度计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

沈友弟（广东省计量科学研究院）

许常红（中国计量科学研究院）

李秀水（广东省中山市质量计量监督检测所）

参加起草人：

郑雪晶（天津大学环境科学与工程学院）

李领录（安徽省计量科学研究院）

郭  威（广东省计量科学研究院）

邓坚成（广东省中山市质量计量监督检测所）

目  录

引言 ………………………………………………………………………………（Ⅲ）

1 范围………………………………………………………………………………（1）

2 引用文件…………………………………………………………………………（1）

3 术语………………………………………………………………………………（1）

4 概述………………………………………………………………………………（1）

5 计量特性…………………………………………………………………………（2）

6校准条件…………………………………………………………………………（2）

6.1 环境条件………………………………………………………………………（2）

6.2 校准用标准气体及其他设备…………………………………………………（2）

7 校准项目和校准方法……………………………………………………………（3）

7.1 校准项目………………………………………………………………………（3）

7.2 校准方法………………………………………………………………………（3）

7.3数据处理………………………………………………………………………（4）

8 校准结果表达……………………………………………………………………（5）

9 复校时间间隔……………………………………………………………………（6）

附录A 氮气相对密度（20℃）………………………………………………………（7）

附录B 水蒸气相对密度（20℃）……………………………………………………（8）

附录C 饱和蒸汽压………………………………………………………………（11）

附录D 由气体组份计算干氮气的相对密度……………………………………（12）

附录E 水蒸气相对密度的计算…………………………………………………（14）

附录F 部分天然气组成的求和因子和摩尔质量………………………………（15）

附录G 城镇燃气相对密度计校准记录参考格式………………………………（16）

附录H 城镇燃气相对密度计校准证书内页参考格式…………………………（17）

附录I 城镇燃气相对密度计示值误差测量不确定度评定示例………………（18）

引  言

本规范是以JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行编写。

本规范采用了GB/T 12206—2006《城镇燃气热值和相对密度测定方法》、GB/T 11062—2020/ISO 6976:2016《天然气  发热量、密度、相对密度、和沃泊指数的计算方法》、GB/Z 35474—2017《天然气  通过组成计算物性参数的技术说明》和GB/T 6682 《分析实验室用水规格和试验方法》相关术语定义和技术内容。

本规范为首次发布。

城镇燃气相对密度计校准规范

1 范围

本规范适用于本生-希林式城镇燃气相对密度计（以下有时也简称仪器）的校准。

# 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1001　通用计量术语及定义

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 11062/ISO 6976:2016天然气发热量、密度、相对密度、和沃泊指数的计算方法

GB/T 12206 城镇燃气热值和相对密度测定方法

GB/Z 35474 天然气  通过组成计算物性参数的技术说明

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语

# 3.1 燃气相对密度  Relative density of a gas

# 一定体积干燃气的质量与同温度同压力下等体积的干空气质量的比值。无量纲，以符号d表示。

# 3.2 湿燃气相对密度  Relative density of a wet gas

# 一定体积的湿燃气的质量与同温度同压力下等体积的湿空气质量的比值。无量纲，以符号dw表示。dw受测定时温度与压力的影响，通过计算将其换算成相对密度d。

# 3.3压缩因子Compression factor

# 在规定的压力和温度条件下，给定质量的气体的真实体积除以在相同条件下按理想气体定律计算出的该气体的体积。

# 3.4干空气Dry air

# 干空气由氮气、氧气、氩气等气体组成，其摩尔质量为28.96546 kg•kmol-1。

# 3.5干空气替代品Dry air alternative

# 干空气替代品由氮气、氧气两种气体组成，其摩尔质量接近干空气。当氧气的摩尔分数为0.2389，氮气摩尔分数为0.7611时，干空气替代品的摩尔质量为28.96551kg•kmol-1。干空气替代品用于实际校准工作。

4   概述

城镇燃气相对密度计主要用来测量燃气相对密度。仪器的测量原理是在相同的温度与压力下，等体积的不同种类的气体流过某固定直径的锐孔所需要的时间的平方与气体的密度成正比，通过测量燃气、空气流过锐孔的时间可计算出燃气的相对密度值。

仪器一般由内筒、外筒、锐孔、测温设备及气体管路等部件组成，其结构如图1所示。

A—内筒；B—外筒；C—玻璃温度计；D—三向阀；E—锐孔；F—放气孔；G—气体入口；

H—上部支架；I—下部支架；M，N—标线。

图1  城镇燃气相对密度计结构示意图

# 5　计量特性

城镇燃气相对密度计计量性能要求表1所示。

表1  仪器计量性能要求

| 计量性能 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 时间测量重复性 | ≤1% |
| 相对密度测量误差 | 不超过±2% |
| 相对密度测量重复性 | ≤1% |

# 6　校准条件

## 6.1　环境条件

## 温度：（20±2）℃，湿度：不大于85%RH，气压：（90～110)kPa。应防止密度计受日光或其他热源的直接照射或辐射。工作台无机械振动干扰。

## 仪器用纯水符合GB/T 6682《分析实验室用水规格和试验方法》中二级水规格要求。

## 装有纯水的仪器必须在校准条件下稳定24小时后进行校准。

## 应保持通风。

## 6.2 校准用标准气体及设备

## 6.2.1 标准气体

纯度不低于99.999％的氮气；

干空气替代品：由氧气摩尔分数为0.2374～0.2404，余下为氮气组成的气体，Urel=1%,k=3。

6.2.2　电子秒表

最小分度不大于0.01 s，最大允许误差：±0.5s/d。

6.2.3　温度计

量程：（0～50）℃，0.1℃分度，最大允许误差：±0.2 ℃。

6.2.4气压表

测量范围：（800～1150）hPa，0.04级，最大允许误差：±0.4hPa。

6.2.5 钢直尺

（0～500）mm，分度值0.5mm，最大允许误差：±0.15mm。

6.2.6 气体润湿器

气体润湿器2个，用来润湿干空气替代品，氮气等气体。

- 校准项目和校准方法

# 7.1 校准项目

# 校准项目见表2。

表2  校准项目

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及气密性检查 |
| 2 | 时间测量重复性 |
| 3 | 相对密度测量误差 |
| 4 | 相对密度测量重复性 |

7.2 校准方法

7.2.1外观及气密性检查

仪器内外筒表面应平整光滑、透明度良好，无锋棱、毛刺和裂痕等；金属件表面镀层应无脱落、锈蚀和起层等。

将仪器摆正调平于工作台上，将空气替代品、气体润湿器、气体相对密度计用气管连接好，向仪器的内筒中注入经气体润湿器润湿的干空气替代品（以下有时简称湿空气），使内筒的水位降至最低。维持5min后，水位位置目测无变化，表示仪器达到气密性要求。打开气体相对密度计三向阀放气孔阀，打开气瓶控制阀放气(15～30)min，确保气体润湿器等原有空气已排出去。关闭气瓶控制阀，关闭三向阀，仪器处于待测状态。

7.2.2相对密度测量误差及重复性

7.2.2.1打开气瓶控制阀注入湿空气，使内筒的水位降至最低，关闭气瓶控制阀。打开三向阀放气孔阀，放出湿空气后，再注入湿空气，重复5～10次，直到确认仪器的内筒中充满纯的湿空气为止。

7.2.2.2打开气瓶控制阀注入湿空气，使内筒的水位降至最低，关闭气瓶控制阀。打开三向阀测试孔阀，使湿空气自测试孔流出，用电子秒表记录水位由下部刻线到上部刻线所需的时间。

7.2.2.3再次注入湿空气，按7.2.2.2重复两次，记录和。当仪器的时间测量重复性按式（1）计算，当超过1%时，应重测。

（1）

（2）

式中：

—时间测量重复性；

—3次记录时间中的最大值；

—3次记录时间中的最小值；

—3次记录时间的平均值；

—分别为3次记录时间。

7.2.2.4将氮气、气体润湿器、气体相对密度计用气管连接好，打开气体相对密度计三向阀放气孔阀，打开气瓶控制阀放气(15～30)min，确保气体润湿器等原有空气已排出去。关闭气瓶控制阀，关闭三向阀，仪器处于待测状态。

7.2.2.5打开气瓶控制阀注入湿氮气，使内筒的水位降至最低，关闭气瓶控制阀。打开三向阀放气孔阀，放出湿氮气后，再注入湿氮气，重复5～10次，直到确认仪器的内筒中充满纯的湿氮气为止。

7.2.2.6 按7.2.2.2与7.2.2.3步骤求出湿氮气通过测试孔的平均时间和时间测量重复性。

7.2.3 重复7.2.2，得到2次校准数据。2次校准中共有取4组时间测量重复性，其中最大者为仪器的时间测量重复性。

7.2.4仪器水位差的测量

向仪器的内筒中注入湿氮气或者湿空气。打开三向阀测试孔阀，当水位到达下部刻线时关闭测试孔阀，用钢直尺测量仪器外筒与内筒的水位差。继续打开三向阀测试孔阀，当水位到达上部刻线时关闭测试孔阀，用钢直尺测量仪器外筒与内筒的水位差。

7.3  数据处理

7.3.1 干氮气相对密度测量值

7.3.1.1 湿氮气相对密度测量值

（3）

式中：

—湿氮气相对密度测量值；

—湿氮气通过锐孔的平均时间；

—湿空气通过锐孔的平均时间。

7.3.1.2干氮气相对密度测量值的计算

测量时如果氮气和空气替代品都被水蒸气饱和，干氮气的相对密度按下式计算：

（4）

（5）

（6）

式中：

d—干氮气相对密度测量值；

—湿氮气相对密度测量值；

a—换算为干氮气相对密度的修正值；

—在温度t下（20℃）水蒸气相对密度，可以从附录B查得或者按附录E计算。

S—校准环境温度下饱和水蒸气压，单位Pa，从附录C查得；

B—校准环境经修正后大气压值，Pa;

—校准过程中气体的平均压力，Pa；

—仪器下部刻线的水位差，mm；

—仪器上部刻线的水位差，mm。

7.3.2 仪器相对密度测量重复性

2次的干氮气相对密度测量值分别为与，仪器相对密度测量重复性按下式计算：

（7）

式中：

—相对密度测量重复性；

—第1次干氮气相对密度测量值；

—第2次干氮气相对密度测量值。

7.3.3 仪器相对密度测量误差的计算

7.3.3.1 仪器相对密度测量绝对误差由下式计算

（8）

式中：

—相对密度测量绝对误差；

—第1次干氮气相对密度测量值；

—第2次干氮气相对密度测量值；

—在温度t下（20℃）氮气相对密度，可以从附录A查得或者按附录D计算。

7.3.3.2 仪器相对密度测量误差（相对误差）由下式计

（9）

式中：

—相对密度测量误差；

—仪器相对密度测量绝对误差；

—在温度t下（20℃）氮气相对密度，可以从附录A查得或者按附录D计算。

8  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书至少应包括以下信息：

a) 标题“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期；

h) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明；

l）对校准规范的偏离的说明；

m) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

n) 校准人和核验人签名；

o）校准结果仅对被校对象有效性的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

9  复校时间间隔

仪器的复校时间间隔建议不超过1年，由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

氮气相对密度（20℃）

| 大气压(hPa) 氧气 摩尔分数 | 900 | 950 | 1000 | 1013.25 | 1050 | 1100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2370 | 0.96731 | 0.96730 | 0.96730 | 0.96730 | 0.96729 | 0.96729 |
| 0.2372 | 0.96728 | 0.96728 | 0.96727 | 0.96727 | 0.96727 | 0.96726 |
| 0.2374 | 0.96725 | 0.96725 | 0.96725 | 0.96724 | 0.96724 | 0.96724 |
| 0.2376 | 0.96723 | 0.96723 | 0.96722 | 0.96722 | 0.96721 | 0.96721 |
| 0.2378 | 0.96720 | 0.96720 | 0.96719 | 0.96719 | 0.96719 | 0.96718 |
| 0.2380 | 0.96717 | 0.96717 | 0.96717 | 0.96716 | 0.96716 | 0.96716 |
| 0.2382 | 0.96715 | 0.96714 | 0.96714 | 0.96714 | 0.96713 | 0.96713 |
| 0.2383 | 0.96713 | 0.96713 | 0.96713 | 0.96712 | 0.96712 | 0.96712 |
| 0.2384 | 0.96712 | 0.96712 | 0.96711 | 0.96711 | 0.96711 | 0.96710 |
| 0.2385 | 0.96711 | 0.96710 | 0.96710 | 0.96710 | 0.96709 | 0.96709 |
| 0.2386 | 0.96709 | 0.96709 | 0.96709 | 0.96708 | 0.96708 | 0.96708 |
| 0.2387 | 0.96708 | 0.96708 | 0.96707 | 0.96707 | 0.96707 | 0.96706 |
| 0.2388 | 0.96707 | 0.96706 | 0.96706 | 0.96706 | 0.96705 | 0.96705 |
| 0.2389 | 0.96705 | 0.96705 | 0.96705 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 |
| 0.2390 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96703 | 0.96703 | 0.96703 | 0.96702 |
| 0.2391 | 0.96703 | 0.96702 | 0.96702 | 0.96702 | 0.96701 | 0.96701 |
| 0.2392 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96701 | 0.96700 | 0.96700 | 0.96700 |
| 0.2393 | 0.96700 | 0.96700 | 0.96699 | 0.96699 | 0.96699 | 0.96698 |
| 0.2394 | 0.96699 | 0.96698 | 0.96698 | 0.96698 | 0.96697 | 0.96697 |
| 0.2395 | 0.96697 | 0.96697 | 0.96697 | 0.96696 | 0.96696 | 0.96696 |
| 0.2396 | 0.96696 | 0.96696 | 0.96695 | 0.96695 | 0.96695 | 0.96694 |
| 0.2398 | 0.96693 | 0.96693 | 0.96693 | 0.96692 | 0.96692 | 0.96692 |
| 0.2400 | 0.96691 | 0.96691 | 0.96690 | 0.96690 | 0.96689 | 0.96689 |
| 0.2402 | 0.96688 | 0.96688 | 0.96687 | 0.96687 | 0.96687 | 0.96686 |
| 0.2404 | 0.96685 | 0.96685 | 0.96685 | 0.96684 | 0.96684 | 0.96684 |
| 0.2406 | 0.96683 | 0.96682 | 0.96682 | 0.96682 | 0.96681 | 0.96681 |
| 0.2408 | 0.96680 | 0.96680 | 0.96679 | 0.96679 | 0.96679 | 0.96678 |

附录B

水蒸气相对密度（20℃）

| 大气压(hPa) 氧气 摩尔分数 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2370 | 0.63500 | 0.63515 | 0.63530 | 0.63545 | 0.63560 | 0.63575 | 0.63590 |
| 0.2372 | 0.63499 | 0.63514 | 0.63529 | 0.63544 | 0.63559 | 0.63575 | 0.63590 |
| 0.2374 | 0.63498 | 0.63513 | 0.63528 | 0.63543 | 0.63559 | 0.63574 | 0.63589 |
| 0.2376 | 0.63497 | 0.63512 | 0.63527 | 0.63543 | 0.63558 | 0.63573 | 0.63588 |
| 0.2378 | 0.63496 | 0.63512 | 0.63527 | 0.63542 | 0.63557 | 0.63572 | 0.63588 |
| 0.2380 | 0.63496 | 0.63511 | 0.63526 | 0.63542 | 0.63557 | 0.63572 | 0.63587 |
| 0.2382 | 0.63495 | 0.63510 | 0.63525 | 0.63541 | 0.63556 | 0.63571 | 0.63586 |
| 0.2383 | 0.63494 | 0.63510 | 0.63525 | 0.63540 | 0.63555 | 0.63570 | 0.63586 |
| 0.2384 | 0.63494 | 0.63509 | 0.63524 | 0.63540 | 0.63555 | 0.63570 | 0.63585 |
| 0.2385 | 0.63494 | 0.63509 | 0.63524 | 0.63539 | 0.63554 | 0.63570 | 0.63585 |
| 0.2386 | 0.63493 | 0.63508 | 0.63524 | 0.63539 | 0.63554 | 0.63569 | 0.63585 |
| 0.2387 | 0.63493 | 0.63508 | 0.63523 | 0.63538 | 0.63554 | 0.63569 | 0.63584 |
| 0.2388 | 0.63492 | 0.63508 | 0.63523 | 0.63538 | 0.63553 | 0.63569 | 0.63584 |
| 0.2389 | 0.63492 | 0.63507 | 0.63522 | 0.63538 | 0.63553 | 0.63568 | 0.63584 |
| 0.2390 | 0.63492 | 0.63507 | 0.63522 | 0.63537 | 0.63553 | 0.63568 | 0.63583 |
| 0.2391 | 0.63491 | 0.63507 | 0.63522 | 0.63537 | 0.63552 | 0.63568 | 0.63583 |
| 0.2392 | 0.63491 | 0.63506 | 0.63521 | 0.63537 | 0.63552 | 0.63567 | 0.63582 |
| 0.2393 | 0.63491 | 0.63506 | 0.63521 | 0.63536 | 0.63551 | 0.63567 | 0.63582 |
| 0.2394 | 0.63490 | 0.63506 | 0.63521 | 0.63536 | 0.63551 | 0.63566 | 0.63582 |
| 0.2395 | 0.63490 | 0.63505 | 0.63520 | 0.63535 | 0.63551 | 0.63566 | 0.63581 |
| 0.2396 | 0.63489 | 0.63505 | 0.63520 | 0.63535 | 0.63550 | 0.63566 | 0.63581 |
| 0.2398 | 0.63489 | 0.63504 | 0.63519 | 0.63534 | 0.63550 | 0.63565 | 0.63580 |
| 0.2400 | 0.63488 | 0.63503 | 0.63518 | 0.63534 | 0.63549 | 0.63565 | 0.63580 |
| 0.2402 | 0.63487 | 0.63502 | 0.63517 | 0.63533 | 0.63548 | 0.63563 | 0.63579 |
| 0.2404 | 0.63486 | 0.63501 | 0.63517 | 0.63532 | 0.63547 | 0.63563 | 0.63578 |
| 0.2406 | 0.63485 | 0.63501 | 0.63516 | 0.63531 | 0.63547 | 0.63562 | 0.63577 |
| 0.2408 | 0.63485 | 0.63500 | 0.63515 | 0.63531 | 0.63546 | 0.63561 | 0.63577 |

水蒸气相对密度（20℃）

| 大气压(hPa) 氧气 摩尔分数 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2370 | 0.63606 | 0.63621 | 0.63636 | 0.63651 | 0.63667 | 0.63682 | 0.63697 |
| 0.2372 | 0.63605 | 0.63620 | 0.63635 | 0.63651 | 0.63666 | 0.63681 | 0.63697 |
| 0.2374 | 0.63604 | 0.63619 | 0.63635 | 0.63650 | 0.63665 | 0.63681 | 0.63696 |
| 0.2376 | 0.63604 | 0.63619 | 0.63634 | 0.63649 | 0.63665 | 0.63680 | 0.63695 |
| 0.2378 | 0.63603 | 0.63618 | 0.63633 | 0.63649 | 0.63664 | 0.63679 | 0.63695 |
| 0.2380 | 0.63602 | 0.63618 | 0.63633 | 0.63648 | 0.63664 | 0.63679 | 0.63694 |
| 0.2382 | 0.63601 | 0.63617 | 0.63632 | 0.63647 | 0.63663 | 0.63678 | 0.63693 |
| 0.2383 | 0.63601 | 0.63616 | 0.63632 | 0.63647 | 0.63662 | 0.63678 | 0.63693 |
| 0.2384 | 0.63601 | 0.63616 | 0.63631 | 0.63647 | 0.63662 | 0.63677 | 0.63693 |
| 0.2385 | 0.63600 | 0.63616 | 0.63631 | 0.63646 | 0.63662 | 0.63677 | 0.63692 |
| 0.2386 | 0.63600 | 0.63615 | 0.63631 | 0.63646 | 0.63661 | 0.63677 | 0.63692 |
| 0.2387 | 0.63600 | 0.63615 | 0.63630 | 0.63646 | 0.63661 | 0.63676 | 0.63692 |
| 0.2388 | 0.63599 | 0.63615 | 0.63630 | 0.63645 | 0.63661 | 0.63676 | 0.63691 |
| 0.2389 | 0.63599 | 0.63614 | 0.63630 | 0.63645 | 0.63660 | 0.63676 | 0.63691 |
| 0.2390 | 0.63599 | 0.63614 | 0.63629 | 0.63645 | 0.63660 | 0.63675 | 0.63691 |
| 0.2391 | 0.63598 | 0.63614 | 0.63629 | 0.63644 | 0.63660 | 0.63675 | 0.63690 |
| 0.2392 | 0.63598 | 0.63613 | 0.63629 | 0.63644 | 0.63659 | 0.63675 | 0.63690 |
| 0.2393 | 0.63597 | 0.63613 | 0.63628 | 0.63644 | 0.63659 | 0.63674 | 0.63690 |
| 0.2394 | 0.63597 | 0.63612 | 0.63628 | 0.63643 | 0.63659 | 0.63674 | 0.63690 |
| 0.2395 | 0.63597 | 0.63612 | 0.63627 | 0.63643 | 0.63658 | 0.63674 | 0.63689 |
| 0.2396 | 0.63596 | 0.63612 | 0.63627 | 0.63643 | 0.63658 | 0.63673 | 0.63689 |
| 0.2398 | 0.63596 | 0.63611 | 0.63626 | 0.63642 | 0.63657 | 0.63673 | 0.63688 |
| 0.2400 | 0.63595 | 0.63610 | 0.63626 | 0.63641 | 0.63657 | 0.63672 | 0.63688 |
| 0.2402 | 0.63594 | 0.63610 | 0.63625 | 0.63641 | 0.63656 | 0.63671 | 0.63687 |
| 0.2404 | 0.63594 | 0.63609 | 0.63624 | 0.63640 | 0.63655 | 0.63671 | 0.63686 |
| 0.2406 | 0.63593 | 0.63608 | 0.63624 | 0.63639 | 0.63655 | 0.63670 | 0.63686 |
| 0.2408 | 0.63592 | 0.63608 | 0.63623 | 0.63638 | 0.63654 | 0.63669 | 0.63685 |

水蒸气相对密度（20℃）

| 大气压(hPa) 氧气 摩尔分数 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2370 | 0.63713 | 0.63728 | 0.63743 | 0.63759 | 0.63774 | 0.63790 | 0.63805 |
| 0.2372 | 0.63712 | 0.63727 | 0.63743 | 0.63758 | 0.63774 | 0.63789 | 0.63805 |
| 0.2374 | 0.63711 | 0.63727 | 0.63742 | 0.63758 | 0.63773 | 0.63789 | 0.63804 |
| 0.2376 | 0.63711 | 0.63726 | 0.63742 | 0.63757 | 0.63772 | 0.63788 | 0.63803 |
| 0.2378 | 0.63710 | 0.63726 | 0.63741 | 0.63756 | 0.63772 | 0.63787 | 0.63803 |
| 0.2380 | 0.63709 | 0.63725 | 0.63740 | 0.63756 | 0.63771 | 0.63787 | 0.63802 |
| 0.2382 | 0.63709 | 0.63724 | 0.63740 | 0.63755 | 0.63771 | 0.63786 | 0.63802 |
| 0.2383 | 0.63709 | 0.63724 | 0.63739 | 0.63755 | 0.63770 | 0.63786 | 0.63801 |
| 0.2384 | 0.63708 | 0.63724 | 0.63739 | 0.63755 | 0.63770 | 0.63786 | 0.63801 |
| 0.2385 | 0.63708 | 0.63723 | 0.63739 | 0.63754 | 0.63770 | 0.63785 | 0.63801 |
| 0.2386 | 0.63708 | 0.63723 | 0.63738 | 0.63754 | 0.63769 | 0.63785 | 0.63801 |
| 0.2387 | 0.63707 | 0.63723 | 0.63738 | 0.63754 | 0.63769 | 0.63785 | 0.63800 |
| 0.2388 | 0.63707 | 0.63722 | 0.63738 | 0.63753 | 0.63769 | 0.63784 | 0.63800 |
| 0.2389 | 0.63707 | 0.63722 | 0.63738 | 0.63753 | 0.63769 | 0.63784 | 0.63800 |
| 0.2390 | 0.63706 | 0.63722 | 0.63737 | 0.63753 | 0.63768 | 0.63784 | 0.63799 |
| 0.2391 | 0.63706 | 0.63721 | 0.63737 | 0.63752 | 0.63768 | 0.63784 | 0.63799 |
| 0.2392 | 0.63706 | 0.63721 | 0.63737 | 0.63752 | 0.63768 | 0.63783 | 0.63799 |
| 0.2393 | 0.63705 | 0.63721 | 0.63736 | 0.63752 | 0.63767 | 0.63783 | 0.63799 |
| 0.2394 | 0.63705 | 0.63721 | 0.63736 | 0.63752 | 0.63767 | 0.63783 | 0.63798 |
| 0.2395 | 0.63705 | 0.63720 | 0.63736 | 0.63751 | 0.63767 | 0.63782 | 0.63798 |
| 0.2396 | 0.63704 | 0.63720 | 0.63735 | 0.63751 | 0.63767 | 0.63782 | 0.63798 |
| 0.2398 | 0.63704 | 0.63719 | 0.63735 | 0.63750 | 0.63766 | 0.63782 | 0.63797 |
| 0.2400 | 0.63703 | 0.63719 | 0.63734 | 0.63750 | 0.63765 | 0.63781 | 0.63797 |
| 0.2402 | 0.63702 | 0.63718 | 0.63734 | 0.63749 | 0.63765 | 0.63780 | 0.63796 |
| 0.2404 | 0.63702 | 0.63717 | 0.63733 | 0.63749 | 0.63764 | 0.63780 | 0.63795 |
| 0.2406 | 0.63701 | 0.63717 | 0.63732 | 0.63748 | 0.63764 | 0.63779 | 0.63795 |
| 0.2408 | 0.63701 | 0.63716 | 0.63732 | 0.63747 | 0.63763 | 0.63779 | 0.63794 |

注：“水蒸气相对密度（20℃）”使用方法：先根据氧气的摩尔分数和大气压值（仪器修正后数值）确定水蒸气相对密度数值范围，然后根据大气压实际数据用插入法计算水蒸气相对密度。

附录C

饱和蒸汽压

单位:Pa

| 温度/℃ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 | 611 657 706 758 814 873 | 616 662 711 763 819 879 | 620 667 716 769 825 885 | 625 671 721 774 831 891 | 629 676 726 780 837 897 | 634 681 732 785 843 903 | 638 686 737 791 848 910 | 643 691 742 797 854 916 | 648 696 747 802 860 922 | 652 701 753 808 866 929 |
| 6 7 8 9 10 | 935 1002 1073 1148 1228 | 942 1009 1089 1156 1236 | 948 1016 1088 1164 1245 | 955 1023 1095 1172 1253 | 961 1030 1102 1180 1261 | 968 1037 1110 1187 1270 | 975 1044 1117 1195 1278 | 982 1051 1125 1204 1287 | 988 1058 1133 1212 1295 | 995 1066 1140 1220 1304 |
| 11 12 13 14 15 | 1313 1403 1498 1599 1705 | 1321 1412 1508 1609 1716 | 1330 1421 1517 1619 1727 | 1339 1431 1527 1630 1739 | 1348 1440 1537 1641 1750 | 1357 1449 1547 1651 1761 | 1367 1459 1558 1662 1772 | 1375 1469 1568 1673 1784 | 1384 1478 1578 1684 1795 | 1393 1488 1588 1694 1807 |
| 16 17 18 19 20 | 1818 1938 2064 2198 2339 | 1830 1950 2077 2211 2353 | 1842 1963 2090 2225 2368 | 1853 1975 2103 2239 2382 | 1865 1988 2117 2253 2397 | 1877 2000 2130 2267 2412 | 1889 2013 2143 2281 2427 | 1901 2026 2157 2295 2442 | 1913 2038 2170 2310 2457 | 1926 2051 2184 2324 2472 |
| 21 22 23 24 25 | 2487 2644 2810 2985 3169 | 2503 2660 2827 3003 3188 | 2518 2677 2844 3021 3207 | 2534 2693 2862 3039 3226 | 2549 2710 2879 3057 3245 | 2565 2726 2896 3076 3264 | 2581 2743 2914 3094 3284 | 2596 2760 2931 3113 3303 | 2612 2776 2949 3131 3323 | 2628 2793 2968 3150 3343 |
| 26 27 28 29 30 | 3363 3567 3782 4008 4245 | 3383 3588 3804 4031 4270 | 3403 3609 3826 4054 4294 | 3423 3630 3848 4078 4319 | 3443 3651 3871 4101 4344 | 3463 3673 3893 4125 4369 | 3484 3694 3916 4149 4394 | 3504 3716 3939 4173 4419 | 3523 3738 3961 4197 4444 | 3546 3760 3984 4221 4470 |
| 31 32 33 34 35 | 4495 4758 5033 5323 5627 | 4521 4785 5062 5352 5658 | 4547 4812 5090 5382 5689 | 4572 4839 5119 5412 5721 | 4599 4866 5147 5442 5752 | 4625 4894 5176 5473 5784 | 4651 4921 5205 5503 5816 | 4677 4949 5234 5534 5848 | 4704 4977 5264 5565 5880 | 4731 5005 5293 5595 5913 |
| 36 37 38 39 40 | 5945 6279 6630 6997 7381 | 5978 6314 6666 7034 7420 | 6011 6348 6702 7072 7460 | 6044 6383 6738 7110 7500 | 6077 6418 6774 7148 7540 | 6110 6452 6811 7187 7580 | 6144 6488 6848 7225 7621 | 6177 6523 6885 7264 7661 | 6211 6558 6922 7303 7702 | 6245 6594 6959 7342 7743 |

注：数据来源于GB/T 12206-2006附录B。

附录D

由气体组份计算干氮气的相对密度

D.1 氮气与干空气替代品的理想气体相对密度

（D.1)

(D.2)

式中：

—氮气与干空气替代品的理想气体相对密度；

—氮气摩尔质量，由附录F查到为28.0134kg•kmol-1；

—干空气替代品摩尔质量，kg•kmol-1；

—氧气摩尔质量，由附录F查到为31.9988kg•kmol-1；

—干空气替代品中氧气的摩尔分数。

D.2 氮气与干空气替代品的相对密度计算

（D.3)

式中：

—氮气与干空气替代品在计量参比温度，计量参比压力下的相对密度；

—氮气与干空气替代品的理想气体相对密度；

—干空气替代品在计量参比温度，计量参比压力下的压缩因子；

—氮气在计量参比温度，计量参比压力下的压缩因子。

D.3  计算

由“附录F”得：

（D.4)

式中：

—氮气在计量参比温度，计量参比压力下的压缩因子；

－校准时密度计环境温度，取20℃；

－校准时密度计环境大气压，90kPa～110kPa，由大气压计读得；

－标准大气压值，一般取1013.25hPa；

－氮气的摩尔分数，取1；

－20℃时氮气的求和因子，由附录F查得为0.0156。

D.4  计算

由“附录F”得：

（D.5)

式中：

—干空气替代品在计量参比温度，计量参比压力下的压缩因子；

－校准时密度计环境温度，取20℃；

－校准时密度计环境大气压，90kPa～110kPa，由气压计读得；

－标准大气压值，一般取101.325kPa；

－氧气的摩尔分数，取值范围0.2374～0.2404；

－20℃时氧气的求和因子，由附录F查得为0.0156；

－20℃时氮气的求和因子，由附录F查得为0.0265。

附录 E

水蒸气相对密度的计算

E.1 在温度t（t取20℃）下水蒸气气体的相对密度计算

水蒸气的摩尔质量:18.01528kg•kmol-1。

水蒸气理想相对密度按下式计算：

（E.1)

式中：

—水蒸气与干空气替代品的理想气体相对密度；

—水蒸气摩尔质量，由附录F查到为18.01528kg•kmol-1；

—干空气替代品摩尔质量，kg•kmol-1，计算方法同附录D，

在计量参比条件（之下，水蒸气的相对密度按下式计算：

（E.2）

式中：

—水蒸气的相对密度；

—干空气替代品的压缩因子，计算方法同附录 D。

—水蒸气的压缩因子，计算方法见下面。

由附录F得：

（E.3）

式中：

－校准时密度计环境温度，取20℃；

－校准时密度计环境大气压，90kPa～110kPa，由大气压计读得；

－标准大气压值，101.325hPa；

－水蒸气的摩尔分数，取1；

－20℃时氮气的求和因子，由附录F查得为0.2419。

附录F

部分天然气组成的摩尔质量和求和因子

F.1  部分天然气组成的摩尔质量

摩尔质量单位：kg•kmol-1

| 序号 | 组分 | 摩尔质量 | 序号 | 组分 | 摩尔质量 | 序号 | 组分 | 摩尔质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷 | 16.042 46 | 4 | 丁烷 | 58.122 2 | 7 | 氮气 | 28.013 4 |
| 2 | 乙烷 | 30.069 04 | 5 | 氢气 | 2.015 88 | 8 | 氧气 | 31.9988 |
| 3 | 丙烷 | 44.095 62 | 6 | 水 | 18.015 28 | - | - | - |

注：数据来源于GB/T 11062—2020/ISO 6976:2016

F.2 部分天然气组成的求和因子

| 序号 | 组分 | 各种计量参比温度下的求和因子 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0℃ | 15℃ | 15.55℃ | 20℃ |  |
| 1 | 甲烷 | 0.04886 | 0.04452 | 0.04437 | 0.04317 | 0.0005 |
| 2 | 乙烷 | 0.0997 | 0.0919 | 0.0916 | 0.0895 | 0.0011 |
| 3 | 丙烷 | 0.1465 | 0.1344 | 0.1340 | 0.1308 | 0.0016 |
| 4 | 丁烷 | 0.2022 | 0.1840 | 0.1834 | 0.1785 | 0.0039 |
| 5 | 氢气 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.025 |
| 6 | 水 | 0.3093 | 0.2562 | 0.2546 | 0.2419 | 0.0150 |
| 7 | 氮气 | 0.0215 | 0.0170 | 0.0169 | 0.0156 | 0.0010 |
| 8 | 氧气 | 0.0311 | 0.0276 | 0.0275 | 0.0265 | 0.0010 |

注：数据来源于GB/T 11062—2020/ISO 6976:2016

附录G

城镇燃气相对密度计校准记录参考格式

委托单位：仪器名称：记录编号：制 造 厂：型号规格： 出厂编号:

校准地点：环境温湿度：℃％RH 大气压：校准员：核验员：校准日期：年 月 日

校准使用的主要设备

| 名称 | 编号 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级 或最大允许误差 | 证书编号 | 证书有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.外观及气密性检查：

2.校准数据及其处理

| 次序 | 润湿干空气替代品 |  |  |  | 润湿氮气 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排出时间 |  | 平均时间 | 重复性 | 排出时间 | 平均时间 | 重复性 |
| 1 | s |  | s |  | s | s |  |
|  | s |  |  |  | s |  |  |
|  | s |  |  |  | s |  |  |
| 2 | s |  | s |  | s | s |  |
|  | s |  |  |  | s |  |  |
|  | s |  |  |  | s |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间测量重复性 |  |  |  | 相对密度测量重复性 |  |  |  |
| 附录A查得ds |  |  |  | 相对密度测量误差 |  |  |  |
| = mm |  | = mm |  | = Pa |  | 附录B查得: |  |
| 水温： ℃ |  | 附录C查得S： Pa |  | 气压计修正值： Pa；修正后B= Pa |  |  |  |
| 扩展不确定度U(k=2): |  |  |  |  |  |  |  |

附录H

城镇燃气相对密度计校准证书内页参考格式

校准结果

| 校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- |
| 时间测量重复性 |  |
| 相对密度测量误差 |  |
| 相对密度测量重复性 |  |
| 扩展不确定度U(k=2): |  |

# 附录I

# 城镇燃气相对密度计测量结果不确定度评定示例

I.1  概述

被测对象：城镇燃气相对密度计。校准环境条件：温度20.2℃，相对湿度60.3%RH，101.8854 kPa。

测量标准：干空气替代品(氮中氧气体标准物质),标准物质编号：GBW(E)061321,氧气摩尔分数为0.24，余下为氮气。Urel=1%,k=3；纯度不低于99.999％的氮气。从附录A中可以查到氮气的相对密度为0.96690,即。

测量方法：按照本规范的校准方法，分别测量空气替代品、氮气的排出时间，数据如下。第1次空气替代品排出时间：77.34s,77.36s,77.28s，第1次氮气排出时间：75.89s,75.86s,75.97s；第2次空气替代品排出时间：77.19s,77.30s,77.43s，第2次氮气排出时间：75.97s,75.77s,75.82s。

I.2  测量模型及灵敏系数

(I.1)

(I.2)

式中：

—仪器相对密度测量误差；

—仪器相对密度绝对误差；

—第1次干氮气相对密度测量值d；

—第2次干氮气相对密度测量值d；

—在温度t下（20℃）氮气相对密度；由(I.1)，得

(I.3)

为方便起见，分析。

（I.4）

(I.5)

(I.6)

I.3 不确定度分量的评定

经评定， 和的评定见I.a，的评定见I.b详细评定过程。

I.4合成不确定度分量

I.5  扩展不确定度

取k=2,得E的扩展不确定度为

气体相对密度计相对密度测量误差E校准结果的测量结果不确定度表示如下：

。

I.a  分量和的评定

和分别第1、2次干氮气相对密度测量值d的测量不确定度，为书写分别，先以进行描述。

I.a.1  测量模型

的计算公式是

(I.a.1)

式中：

d—干氮气相对密度测量值；

—湿氮气相对密度测量值；

a—换算为干氮气相对密度的修正值。

因为“”远比“”小于0.1%，因此“”的不确定度可以忽略不计，可以认为。

I.a.2的评定

由下面公式计算得到：

（I.a.2)

式中：

—湿氮气相对密度测量值；

—湿氮气通过锐孔的平均时间；

—湿空气通过锐孔的平均时间。

,首先计算的不确定度，

(I.a.3)

对中各参数求偏导数，可得灵敏系数如下：

即

(I.a.4)

氮气3次的排出时间分别是75.89s,75.86s,75.97s，平均值是75.91s；空气替代品3次的排出时间分别是77.34s,77.36s,77.28s，平均值是77.33s。因此有：

；

下面分析。主要来源于三个方面：秒表的测量误差引入的不确定度；排出时间的测量重复性引入的不确定度；液面经过刻度线时刻与操作人员启动秒表计时时刻的时间差引入的不确定度。

秒表的最大允许误差是±0.5s/d，的测量误差是±0.00044s，可以忽略不计。

氮气排出时间的实验标准差可以用极差法评定：，R是极差，数值是75.97s-75.86s=0.11s，C是极差系数，数值是3，因为结果是3次数值的平均值，因此有

(I.a.5)

液面经过刻度线时刻与操作人员启动秒表计时时刻的时间差，根据经验熟练的测试人员时间差可以控制在0.2s内，半期间是0.1s，按均匀分布考虑，并且有上下刻度线，因此有

s                     (I.a.6)

认为、与不相关，有：

s

同理可以算得：

s

因此有：

而

根据JJF 1059.1：

即：

I.a.3 “I.a.2”是对干氮气相对密度值d测量不确定度的分析，采用的测量数据是第1次测量数据，湿空气替代品排出时间：77.34s,77.36s,77.28s，湿氮气排出时间：75.89s,75.86s,75.97s。因此ud1=0.003038

同理对第2次测量数据，湿空气替代品排出时间：77.19s,77.30s,77.43s，湿氮气排出时间：75.77s,75.82s,75.97s。也可以算出干氮气相对密度值ud2=0.003121。

I.b  分量的评定

- b.1  引入量的分析

引入量的主要用以下5个方面：

（1）氮气含量准确度引入的不确定度

（2）空气替代品含量准确度引入的不确定度

- 校准时两种气体的工作压力差异引入的不确定度

- 校准时两种气体的工作温度差异引入的不确定度

- 计算时引入的不确定度

- b.2  各分量的评定

- b.2.1  氮气含量准确度引入的不确定度的评定

因为氮气的纯度是99.999%，它引入的不确定度可以忽略不计。可以认为u1(ds)=0

I.b.2.2  空气替代品含量准确度引入的不确定度的评定

空气替代品中氧气的摩尔分数是0.240,Urel=1%,k=3，因此氧气摩尔分数的标准不确定度是0.24×1%／3=0.0008，根据附录D，可以计算u2(ds)=0.00011

I.b.2.3 校准时两种气体的工作压力差异引入的不确定度的评定

因校准时的实际测试时间比较短，约30分钟内，大气压的变化可以忽略不计，可以认为 u3(ds)=0

- b.2.4 校准时两种气体的工作温度差异引入的不确定度的评定

温度会分别影响氮气和空气替代品的密度，最终影响氮气与空气替代品的相对密度。令在校准条件下氮气的密度为，空气替代品的密度为，氮气与空气替代品的实际密度为，有：

(I.b.1)

根据相关公式，可以计算

I.b.2.5 计算时引入的不确定度的计算

根据的计算公式，可以计算u5(ds)，因它计算得出u5(ds)=0.0000115

b.3  合成不确定度