《（0～2300）℃钨铼热电偶校准规范》

编写说明

2022/04/27

1   任务来源

2021年3月国家市场监督管理总局市监计量函[2021]237号文件向XXX下达了“（0～2300）℃钨铼热电偶校准规范”的修订任务，计划合同编号：QGWDJS202106。

随着新型武器装备型号任务的不断推进，对高温温度测量的测温上限要求越来越高。比如某新型飞机性能的提高，航空发动机的推重比也相应提高，其燃烧室后燃气温度也不断提高。对于推重比12～15的发动机，燃烧室出口的燃气流温度理论上可达1677℃～1827℃；对于推重比15～20的发动机，燃烧室出口的燃气流理论温度则可达1827℃～1927℃，燃烧室出口温度的测量对于计算燃烧效率、评价燃烧室性能起至关重要的作用。又如某新型空空导弹的冲压发动机，二次燃烧室出口气流的理论计算温度约为（1900～2000）℃，某型号导弹液体超燃发动机，燃烧室出口气流的理论温度为2300℃，温度的准确测量对评价发动机的性能有着重要的作用。另外诸如在核动力工程中,通常燃料芯体中心运行温度在2000℃以上；在航天领域中使用的高速飞行器其燃烧室温度达到2300℃，这些领域同样也需要高温温度的准确测量，因此，高温热电偶的校准需求也随之而来。

限于现有的测温技术，上述测温场合仍然采用传统的接触式测温方法，即采用高温热电偶进行温度测量，多数单位选用钨铼系热电偶。因此越来越多的单位提出钨铼热电偶的校准需求，钨铼热电偶测温范围为0℃～2300℃，国外在800℃以上钨铼热电偶的校准依据ASTME452-02 《Standard Test Method for Calibration of Refractory Metal Thermocouples Using a Radiation Thermometer》，而国内在0℃～1500℃温度范围内依据JJF1176-2007《(0～1500)℃钨铼热电偶校准规范》，在1500℃～2300℃温度范围内依据JJF（军工）105-2015 《1500℃～2300℃套管式钨铼热电偶校准规范》。然而越来越多的钨铼热电偶实际使用温度范围横跨1500℃，为了更好的指导实际校准工作，急需修订钨铼热电偶校准规范，将JJF1176-2007《(0～1500)℃钨铼热电偶校准规范》和JJF（军工）105-2015 《1500℃～2300℃套管式钨铼热电偶校准规范》合并为一本校准规范，温度范围覆盖0℃～2300℃。

为此， 2021年承担了国家市场监督管理总局下达的JJF1176-2007(0～1500)℃钨铼热电偶校准规范的修订任务，计划于2022年完成。

本规范的主要起草单位为：XXX。参加起草单位为XXX。

2   编制过程

根据任务要求，在大量调研和征求意见基础上，起草小组针对钨铼热电偶校准进行了大量的试验工作，处理了大量实验数据，在此基础上编写修订了本规范。

2021年6月～9月，调研了国内部分钨铼热电偶制造商，就技术指标和校准需求进行沟通。

2021年9月～11月，完成了初稿

2021年12月，起草小组召开首次会议，对初稿进行讨论和修改。

2022年1月～4月，根据讨论，修改，完成征求意见稿。

2022年5月，征求意见。

3  主要修订内容

3.1 校准范围的修改

a）由于钨铼热电偶使用温度范围一般是（0~2300）℃，因此本次规范修订将校准温度范围由（0~1500）℃变更为（0~2300）℃。

b）参照JJF（军工）105-2015《1500℃～2300℃套管式钨铼热电偶校准规范》增加了长度不小于600mm的限制条件。由于不可拆卸的高温钨铼热电偶多数采用钨或钼管作为外保护管，需要在有气氛保护的装置内进行校准，检定炉口会配置真空系统和水冷系统，因此钨铼热电偶需达到一定长度，才能保证其测量端安装至均温区位置。

3.2 术语及概述

参考JJF（军工）105-2015《1500℃～2300℃套管式钨铼热电偶校准规范》。

3.2 计量特性

增加了绝缘电阻技术要求，并且将示值允差技术要求具体化，这部分技术特性参考JB/T12529-2015《工业钨铼热电偶技术条件》以保证规范间的一致性。

3.3 测量标准及其他设备

a）标准铂电阻温度计替代水银温度计，由于水银温度计正在逐步淘汰，因此，修订本规范采用标准铂电阻温度计替代水银温度计。

b）标准器中增加光电高温计、恒温设备中增加（1500～2300）℃温度范围内使用的高温校验炉，这两个设备用于（1500～2300）℃温度范围内钨铼热电偶校准。

c）增加绝缘电阻测试仪，用于绝缘电阻的测量。

3.4 校准项目

增加绝缘电阻校准项目，此部分内容参考JJF1262-2010《铠装热电偶校准规范》和JJF（军工）105-2015《1500℃～2300℃套管式钨铼热电偶校准规范》。

3.5 校准方法

a）绝缘电阻校准方法参考JJF1262-2010《铠装热电偶校准规范》，由于不可拆卸钨铼热电偶套管外径均大于1.5mm,因此选择测量电压为（500±50)V。

b）由于钨铼热电偶也隶属于廉金属范畴，因此校准温度点选择、参考端的连接方法、0℃～300℃钨铼热电偶的校准方法均参考JJF1262-2010《铠装热电偶校准规范》和JJF1637-2017《廉金属热电偶校准规范》。

c）增加1500℃～2300℃钨铼热电偶的校准方法，这部分内容参考了JJF（军工）105-2015《1500℃～2300℃套管式钨铼热电偶校准规范》但并没有全部采纳。由于JJF（军工）105-2015《1500℃～2300℃套管式钨铼热电偶校准规范》校准方法中操作步骤是建立在科研课题研制的一套高温热电偶校准装置的基础上编写的，仅适用于该课题研制的校准装置，然而本规范是面向全国范围内执行的标准，不应限制校准装置仅能采用立式的，采用卧式钨铼热电偶校准装置同样适用，只要其满足规范中规定的相应技术要求即可。

3.6 数据处理

增加了1500℃～2300℃钨铼热电偶校准结果数据处理方法。本部分内容参考JJF（军工）105-2015《1500℃～2300℃套管式钨铼热电偶校准规范》。