- 《电动汽车非车载充电机检定规程》

测量不确定度分析报告

《电动汽车非车载充电机检定规程》编制小组 2022年4月25日

测量不确定度分析报告

  - 引言

电动汽车非车载充电机的检定项目有5项，本报告选其中典型的检定项目进行举例评定。本报告评定工作误差测量结果的不确定度，涉及电能参数。

依据《电动汽车非车载充电机检定规程》，在规定的参比条件下，用0.2级直流充电桩电能计量装置检定1级及以下的非车载充电机。被检充电机测得的电能与检定装置测得的电能相比较，确定被检充电机的相对误差 （%）。

  - 被检充电桩工作误差检定结果的测量不确定度评定

    - 测量模型

测量模型可用式（1）表示：

γ=γ1+γ2+γ3 （%）                            （1）

式中： γ— 被检表对电能的测量误差（%）；

γ1 — 由检定装置确定的测量误差（%）；

γ2 — 装置的测量误差（%）；

γ3 — 被检表误差数据修约引起的测量误差（%）。

2.1.1 不确定度的传播律：

由（1）式求得灵敏系数为：

C1= C2= C3=∂γ∂γ1=∂γ∂γ2=∂γ∂γ3=1

    - 标准不确定度来源

主要由被检充电机测量重复性引起的不确定度分量 ，采用A类评定；检定装置测量误差引起的不确定度分量和被检充电机误差修约引起的不确定度分量，采用B类评定。

    - 标准不确定度分量的评定

      - 被检表测量重复性引起的不确定度分量u(γ1)

检定一台1级型号为DQCJ-700F-100K-P编号SB11173/01的非车载充电机，负载选用比亚迪e6电动汽车，充电方式为恒流充电，充电电压范围（260V～350V），连续测量10次的相对误差。测量误差结果如下：

| 充电电流 | X1(%) | X2(%) | X3(%) | X4(%) | X5(%) | X6(%) | X7(%) | X8(%) | X9(%) | X10(%) | x（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100A | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.52 | 0.47 |

x为算术平均值. x=0.47%

单次测量的实验标准差：

s=i=1n(xi−x)2n−1 =0.0291%

在常规测量中,通常取三次测量误差的平均值作为测量结果:                                u(γ1)= S/3= 0.016%

      - 检定装置测量误差γ2引起的不确定度分量u(γ2)

0.2级直流充电桩电能计量装置检定装置的最大允许误差为±0.2%,属均匀分布,k=3,则

- u(γ2)=e1k=0.2%3=0.115%

      - 被检表误差修约γ3引起的不确定度分量u(γ3)

1级非车载充电机误差数据电能测量结果修约间隔为0.1%,区间的半宽度为0.05%，服成均匀分布

u(γ3)=0.05%3=0.0289%

    - 不确定度一览表

| 不确定度来源 | 标准不确定度分量 | 标准不确定度分量值 | 包含因子 | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量重复性 | u(γ1) | 0.016% | — | 1 |
| 装置误差 | u(γ2) | 0.115% | 3 | 1 |
| 数据修约 | u(γ3) | 0.0289% | 3 | 1 |

    - 合成标准不确定度

由u(γ1)、u(γ2)、u(γ3)合成的标准不确定度uc(γ)：

uc2(γ)=u2(γo1)+u2(γo2)+u2(γ3)                    （2）

uc(γ)=u2(γ1)+u2(γ2)+u2(γ3)=0.12%

    - 扩展不确定度

取包含因子k=2  ，U=kuc(γ)=2×0.12%=0.24%

充电方式为恒流充电，充电电压范围（260V～350V），充电电流100A时 ,1级非车载充电机的测量误差γ=0.47%,修约后误差γ=0.5%,，测量结果的测量不确定度为： U=0.24% ,k=2。