电动汽车非车载充电机检定规程

试验报告

测定电能值确定被检充电机的工作误差时，被检充电机显示器末位一字代表的电能值与所累计的之比（%）由不大于被检充电机等级指数的1/10改为1/3的试验说明。

- 试验设计

1.1 非车载充电机及其内部的直流电能表组成被测系统（以下简称“被测系统”）。

1.2 将直流充电桩电能计量装置与非车载充电机连接，直流充电桩电能计量装置及其内部直流电能表是标准系统（以下简称“标准系统”）。

1.3 被测系统和标准系统放置在环境受控的实验室中，环境温度为（24±1）℃，环境湿度为（50±15）RH。

1.4 将标准系统和被测系统在规定的负载点下，用被测系统输出电能示值与标准系统表测定电能值确定被检充电机的工作误差。

负载点如下：

| 充电方式 | 输出电流 A | 输出电压 V |
| --- | --- | --- |
| 恒流充电 | 10 | 750 |
|  | 120 | 750 |
|  | 240 | 750 |

每个负载点进行10次重复测试，共30次。

- 试验覆盖度

采用两个厂家的充电机各一套进行测试。两个充电机的准确度等级均为2级。

- 数据分析

被检充电机的工作误差γ（%）式按（1）计算：

（1）

式中：

——被检充电机停止充电与充电开始时输出的电能示值之差，kWh；

E  —— 标准表测量的电能值，kWh；

γ0 —— 检定装置的已定系统误差，不需修正时γ0＝0；

检定过程中，至少记录两次误差测定数据，取其平均值。求得的相对误差等于0.8～1.2倍被检充电机的工作误差限内，再进行两次测定，取各次测定数据的平均值计算被检充电机的工作误差。

测试数据：

3.1甲厂的非车载充电机

（1）标准表应与被检充电机同步运行，被检充电机显示器末位一字（或最小分度）代表的电能值与所累计的之比（%）应不大于被检充电机等级指数的1/3。两个被测系统的最小分度都为0.001kWh。

| 被测充电机 |  | 供电电压 |  | 380V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 准确度等级 |  | 2级 |  |
| 设定电压：750V 设定电流：10A |  | 设定电压：750V 设定电流：120A |  | 设定电压：750V 设定电流：240A |  |
| 工作误差 | 误差均值 | 工作误差 | 误差均值 | 工作误差 | 误差均值 |
| -0.351% | -0.4% | -0.519% | -0.5% | -0.253% | -0.6% |
| -0.514% |  | -0.495% |  | -0.883% |  |
| -0.183% | -0.2% | -0.33% | -0.6% | -0.638% | -0.4% |
| -0.256% |  | -0.775% |  | -0.141% |  |
| -0.289% | -0.4% | -0.593% | -0.5% | -0.529% | -0.5% |
| -0.551% |  | -0.321% |  | -0.380% |  |
| -0.274% | -0.3% | -0.831% | -0.6% | -0.515% | -0.4% |
| -0.381% |  | -0.434% |  | -0.238% |  |
| -0.110% | -0.2% | -0.311% | -0.4% | -0.541% | -0.5% |
| -0.351% |  | -0.456% |  | -0.405% |  |
| -0.456% | -0.4% | -0.487% | -0.5% | -0.392% | -0.4% |
| -0.378% |  | -0.575% |  | -0.488% |  |
| -0.278% | -0.4% | -0.682% | -0.6% | -0.638% | -0.5% |
| -0.496% |  | -0.518% |  | -0.417% |  |
| -0.576% | -0.6% | -0.482% | -0.6% | -1.171% | -1.0% |
| -0.533% |  | -0.751% |  | -0.735% |  |
| -0.548% | -0.5% | -0.645% | -0.6% | -0.993% | -0.6% |
| -0.418% |  | -0.585% |  | -0.173% |  |
| -0.223% | -0.2% | -0.489% | -0.5% | -0.792% | -0.7% |
| -0.269% |  | -0.557% |  | -0.540% |  |
| -0.351% | -0.4% | -0.519% | -0.5% | -0.253% | -0.6% |
| -0.514% |  | -0.495% |  | -0.883% |  |
| 平均值 | -0.4% |  | -0.6% |  | -0.6% |
| 标准偏差 | 0.13% |  | 0.07% |  | 0.17% |

（2）标准表应与被检充电机同步运行，被检充电机显示器末位一字（或最小分度）代表的电能值与所累计的之比（%）应不大于被检充电机等级指数的1/10。两个被测系统的最小分度都为0.001kWh。

| 被测充电机 |  | 供电电压 |  | 380V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 准确度等级 |  | 2级 |  |
| 设定电压：750V 设定电流：10A |  | 设定电压：750V 设定电流：120A |  | 设定电压：750V 设定电流：240A |  |
| 工作误差 | 误差均值 | 工作误差 | 误差均值 | 工作误差 | 误差均值 |
| -0.314% | -0.3% | -0.246% | -0.2% | -0.61% | -0.4% |
| -0.318% |  | -0.209% |  | -0.236% |  |
| -0.318% | -0.4% | -0.581% | -0.5% | -0.777% | -0.8% |
| -0.491% |  | -0.405% |  | -0.782% |  |
| -0.373% | -0.4% | -0.697% | -0.5% | -0.588% | -0.6% |
| -0.443% |  | -0.26% |  | -0.619% |  |
| -0.317% | -0.3% | -0.693% | -0.7% | -0.507% | -0.5% |
| -0.309% |  | -0.634% |  | -0.511% |  |
| -0.349% | -0.3% | -0.287% | -0.3% | -0.456% | -0.4% |
| -0.215% |  | -0.383% |  | -0.312% |  |
| -0.271% | -0.3% | -0.64% | -0.6% | -0.74% | -0.8% |
| -0.360% |  | -0.493% |  | -0.762% |  |
| -0.336% | -0.4% | -0.491% | -0.5% | -0.374% | -0.3% |
| -0.442% |  | -0.497% |  | -0.261% |  |
| -0.373% | -0.3% | -0.516% | -0.5% | -0.77% | -0.7% |
| -0.225% |  | -0.51% |  | -0.603% |  |
| -0.429% | -0.5% | -0.357% | -0.5% | -0.663% | -0.6% |
| -0.489% |  | -0.589% |  | -0.621% |  |
| -0.402% | -0.3% | -0.378% | -0.4% | -0.637% | -0.6% |
| -0.283% |  | -0.378% |  | -0.649% |  |
| -0.314% | -0.3% | -0.246% | -0.2% | -0.61% | -0.4% |
| -0.318% |  | -0.209% |  | -0.236% |  |
| 平均值 | -0.4% |  | -0.4% |  | -0.6% |
| 标准偏差 | 0.07% |  | 0.16% |  | 0.17% |

3.2 乙厂的非车载充电机

（1）标准表应与被检充电机同步运行，被检充电机显示器末位一字（或最小分度）代表的电能值与所累计的之比（%）应不大于被检充电机等级指数的1/3。两个被测系统的最小分度都为0.001kWh。

| 被测充电机 |  | 供电电压 |  | 380V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 准确度等级 |  | 2级 |  |
| 设定电压：750V 设定电流：10A |  | 设定电压：750V 设定电流：120A |  | 设定电压：750V 设定电流：240A |  |
| 工作误差 | 误差均值 | 工作误差 | 误差均值 | 工作误差 | 误差均值 |
| -0.281% | -0.3% | -0.462% | -0.4% | -0.427% | -0.4% |
| -0.383% |  | -0.387% |  | -0.289% |  |
| -0.216% | -0.3% | -0.335% | -0.3% | -0.547% | -0.6% |
| -0.321% |  | -0.205% |  | -0.702% |  |
| -0.262% | -0.3% | -0.454% | -0.4% | -0.427% | -0.5% |
| -0.418% |  | -0.360% |  | -0.558% |  |
| -0.367% | -0.3% | -0.630% | -0.5% | -0.538% | -0.6% |
| -0.274% |  | -0.282% |  | -0.608% |  |
| -0.315% | -0.4% | -0.547% | -0.5% | -0.319% | -0.4% |
| -0.401% |  | -0.424% |  | -0.552% |  |
| -0.448% | -0.4% | -0.633% | -0.5% | -0.381% | -0.4% |
| -0.346% |  | -0.452% |  | -0.330% |  |
| -0.417% | -0.4% | -0.343% | -0.4% | -0.784% | -0.7% |
| -0.366% |  | -0.473% |  | -0.626% |  |
| -0.337% | -0.3% | -0.427% | -0.4% | -0.567% | -0.4% |
| -0.235% |  | -0.417% |  | -0.228% |  |
| -0.475% | -0.5% | -0.631% | -0.5% | -0.593% | -0.5% |
| -0.440% |  | -0.305% |  | -0.504% |  |
| -0.366% | -0.3% | -0.348% | -0.5% | -0.297% | -0.4% |
| -0.251% |  | -0.666% |  | -0.504% |  |
| -0.281% | -0.3% | -0.462% | -0.4% | -0.427% | -0.4% |
| -0.383% |  | -0.387% |  | -0.289% |  |
| 平均值 | -0.4% |  | -0.4% |  | -0.4% |
| 标准偏差 | 0.07% |  | 0.07% |  | 0.11% |

（2）标准表应与被检充电机同步运行，被检充电机显示器末位一字（或最小分度）代表的电能值与所累计的之比（%）应不大于被检充电机等级指数的1/10。两个被测系统的最小分度都为0.001kWh。

| 被测充电机 |  | 供电电压 |  | 380V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 准确度等级 |  | 2级 |  |
| 设定电压：750V 设定电流：10A |  | 设定电压：750V 设定电流：120A |  | 设定电压：750V 设定电流：240A |  |
| 工作误差 | 误差均值 | 工作误差 | 误差均值 | 工作误差 | 误差均值 |
| -0.284% | -0.3% | -0.65% | -0.4% | -0.392% | -0.6% |
| -0.298% |  | -0.204% |  | -0.731% |  |
| -0.402% | -0.4% | -0.257% | -0.5% | -0.392% | -0.5% |
| -0.389% |  | -0.663% |  | -0.589% |  |
| -0.29% | -0.3% | -0.608% | -0.6% | -0.321% | -0.4% |
| -0.227% |  | -0.677% |  | -0.515% |  |
| -0.394% | -0.3% | -0.576% | -0.5% | -0.389% | -0.4% |
| -0.243% |  | -0.339% |  | -0.471% |  |
| -0.266% | -0.4% | -0.439% | -0.5% | -0.498% | -0.5% |
| -0.449% |  | -0.605% |  | -0.547% |  |
| -0.312% | -0.3% | -0.246% | -0.2% | -0.262% | -0.5% |
| -0.372% |  | -0.254% |  | -0.653% |  |
| -0.286% | -0.3% | -0.663% | -0.7% | -0.463% | -0.5% |
| -0.263% |  | -0.682% |  | -0.591% |  |
| -0.304% | -0.3% | -0.506% | -0.4% | -0.789% | -0.7% |
| -0.266% |  | -0.241% |  | -0.561% |  |
| -0.235% | -0.2% | -0.576% | -0.4% | -0.346% | -0.4% |
| -0.225% |  | -0.277% |  | -0.535% |  |
| -0.359% | -0.4% | -0.681% | -0.5% | -0.215% | -0.2% |
| -0.451% |  | -0.28% |  | -0.278% |  |
| -0.284% | -0.3% | -0.65% | -0.4% | -0.392% | -0.6% |
| -0.298% |  | -0.204% |  | -0.731% |  |
| 平均值 | -0.3% |  | -0.5% |  | -0.5% |
| 标准偏差 | 0.06% |  | 0.13% |  | 0.13% |

由试验结果可得，两种不同电能累计值对测量结果的影响小于被检充电机等级的1/10，不会对测量结果造成影响。