- 《电动汽车交流充电桩检定规程》

测量不确定度分析报告

《电动汽车交流充电桩检定规程》编制小组 2022年4月25日

测量不确定度分析报告

  - 引言

电动汽车交流充电桩的检定项目有5项，本报告选其中典型的检定项目进行举例评定。本报告评定工作误差测量结果的不确定度，涉及电能参数。

使用的主要计量标准器为三相标准功率电能表，准确度：0.02级，测量范围：电压（57.7～380）V、电流（0.1～100）A。被测对象为三相电交流充电桩，准确度：1级，测量范围：电压（57.7～380）V、电流（0.1～63）A。

  - 被检充电桩工作误差检定结果的测量不确定度评定

    - 测量模型

测量方法：被检充电桩以电压并联、电流串联的方式接入三相标准功率电能表，将标准电能表输出的高频脉冲信号和被检充电桩输出的低频脉冲进行直接比较，确定被测表电能测量的相对误差。测量模型可用式（1）表示：

γH=γwo                                （1）

式中: γH——被检充电桩的相对误差；

γwo——三相标准电能表上测得的相对误差。

    - 标准不确定度来源

输入量γwo的标准不确定度的来源主要有两方面：在重复性条件下由于测量结果的分散性引起的标准不确定度分量u(γ) ── 采用A类评定；三相标准电能表引起的不确定度分量urel  ── 采用B类评定。

    - 标准不确定度分量的评定

      - A类不确定度的评定

用三相标准电能表在相同的参比条件下对该被检表进行10次测量，结果分别为：-0.088%、-0.062%、-0.071%、-0.079%、-0.082%、-0.068%、-0.070%、-0.069%、-0.081%、-0.068%，根据贝塞尔公式计算出其实验标准偏差得

=0.0082%

被检表的测得量值由2（m）次读数算术平均值给出，故由重复性引起的测量不确定度分量为：

= = =0.0058%

      - B类不确定度的评定

B类不确定度是用非统计方法评定的不确定度,又称非统计不确定度,系统误差中不可掌握部分是它的主要来源，该分量主要由测量标准（三相标准电能表）所引起。通过对三相标准电能表误差源的分析，B类不确定度主要有以下因素：

1) 三相标准电能表溯源的不确定度

此分量直接采用上一级传递标准所给出的测量结果不确定度，按正态分布处理，分布系数为3：即：

u1 = 0.025%/3 = 0.0083%

2) 三相标准电能表误差引起的不确定度

因三相标准电能表是在合格范围内，故取其基本量限的最大允许误差，按均匀分布处理，分布系数为 ，即：

u2 = 0.05%/  = 0.0289%

3) 电压测量回路中标准表与被检表同相端子之间的电位差引起的不确定度

其误差限根据JJG 597-2005《交流电能表检定装置检定规程》的规定，取检定装置等级的1/6，按正态分布处理，分布系数为3，即：

u3 = 0.0083%/3 = 0.0028%

4) 三相标准电能表输出功率稳定度对误差的影响

功率稳定度取其最大允许值的1/3作为不确定度的估计，按正态分布处理，分布系数为3，即：

u4 = 0.0167%/3 = 0.0056%

5) 三相标准电能表误差显示分辨力引起的不确定度

由于我们的三相标准电能表误差显示分辨率为0.001%，根据JJF1059-2012《测量不确定度评定与表示》的规定，由此带来的标准不确定度为0.29×分辨力，即：

u5 = 0.29×0.001% = 0.0003%

6) 数据修约即被测表误差化整引起的不确定度

根据JJF1059-2012《测量不确定度评定与表示》规定由此带来的标准不确定度为0.29×修约间距，即：

u6 = 0.29×0.02% = 0.0058%

表1  B类不确定度分类一览表

| 分量符号 | 不确定度来源 | 数值 | 概率 分布 | 包含 因子 | 灵敏系数 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 三相标准电能表溯源的不确定度 | 0.025% | 正态 | 3 | 1 | 0.0083% |
| u2 | 三相标准电能表误差引起的不确定度 | 0.05% | 均匀 |  | 1 | 0.0289% |
| u3 | 标准表和被检表同名电压端电位差引起的不确定度 | 0.0083% | 正态 | 3 | 1 | 0.0028% |
| u4 | 三相标准电能表输出功率稳定度对测量结果的影响 | 0.0167% | 正态 | 3 | 1 | 0.0056% |
| u5 | 被检表误差显示的分辨率引起的不确定度 | 0.0003% | -- | -- | 1 | 0.0003% |
| u6 | 数据修约引起的不确定度 | 0.0058% | -- | -- | 1 | 0.0058% |

以上各项标准不确定度分量是互不相关的，由此来合成B类不确定，用urel表示，即：

urel == 0.031%

    - 合成标准不确定度

合成标准不确定度按公式（2）计算。

uc== 0.032%                   （2）

    - 扩展不确定度

扩展不确定度U等于合成标准不确定度uc和包含因子k的乘积。取k=2,置信概率为95%。

= 0.06%