电动汽车交流充电桩检定规程

试验报告

测定电能值确定被检充电桩的工作误差时，被检充电桩显示器末位一字代表的电能值与所累计的之比（%）由不大于被检充电桩等级指数的1/10改为1/3的试验说明。

- 试验设计

1.1 交流充电桩及其计量单元组成被测系统（以下简称“被测系统”）。

1.2 将交流充电桩电能计量装置与交流充电桩连接，交流充电桩电能计量装置及其计量单元是标准系统（以下简称“标准系统”）。

1.3 被测系统和标准系统放置在环境受控的实验室中，环境温度为（24±1）℃，环境湿度为（50±15）RH。

1.4 测定充电桩工作误差时应在最大电流和最小电流范围内选择一个负载点。根据需要，允许增加误差测量点。本次将标准系统和被测系统在最大电流的负载点下进行10次重复测试，用被测系统输出电能示值与标准系统测定电能值确定被检充电桩的工作误差。

- 试验覆盖度

采用两个厂家的充电桩各一套进行测试。两个充电桩的准确度等级均为2级。甲厂充电桩额定功率为7kW,乙厂充电桩额定功率为40kW。

- 数据分析

被检充电桩的工作误差γ（%）式按（1）计算：

（1）

式中：

——被检充电桩停止充电与充电开始时输出的电能示值之差，kWh；

E  —— 标准表测量的电能值，kWh；

γ0 —— 检定装置的已定系统误差，不需修正时γ0＝0；

检定过程中，至少记录两次误差测定数据，取其平均值。求得的相对误差等于0.8～1.2倍被检充电桩的工作误差限内，再进行两次测定，取各次测定数据的平均值计算被检充电桩的工作误差。

测试数据：

3.1甲厂的交流充电桩

(1)以被检充电桩显示器末位一字（或最小分度）代表的电能值与所累计的之比（%）应不大于被检充电桩等级指数的1/3,两个被测系统的最小分度都为0.001kWh。

| 被测充电桩 | 标称电压 |  | 220V |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 准确度等级 |  | 2级 |
|  | 功率因数 |  | 1.00 |
|  | 设定电压 |  | 220V |
|  | 设定电流 |  | 32A |
| 工作误差 |  | 工作误差均值 |  |
| 0.219% |  | 0.2% |  |
| 0.266% |  |  |  |
| 0.304% |  | 0.3% |  |
| 0.251% |  |  |  |
| 0.462% |  | 0.5% |  |
| 0.482% |  |  |  |
| 0.477% |  | 0.4% |  |
| 0.318% |  |  |  |
| 0.471% |  | 0.4% |  |
| 0.374% |  |  |  |
| 0.293% |  | 0.3% |  |
| 0.236% |  |  |  |
| 0.260% |  | 0.3% |  |
| 0.313% |  |  |  |
| 0.240% |  | 0.4% |  |
| 0.490% |  |  |  |
| 0.319% |  | 0.4% |  |
| 0.395% |  |  |  |
| 0.365% |  | 0.3% |  |
| 0.320% |  |  |  |
| 平均值 |  | 0.4% |  |
| 标准偏差 |  | 0.08% |  |

(2)以被检充电桩显示器末位一字（或最小分度）代表的电能值与所累计的之比（%）应不大于被检充电桩等级指数的1/10,两个被测系统的最小分度都为0.001kWh。

| 被测充电桩 | 标称电压 |  | 220V |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 准确度等级 |  | 2级 |
|  | 功率因数 |  | 1.00 |
|  | 设定电压 |  | 220V |
|  | 设定电流 |  | 32A |
| 工作误差 |  | 工作误差均值修约 |  |
| 0.35% |  | 0.4% |  |
| 0.522% |  |  |  |
| 0.463% |  | 0.4% |  |
| 0.292% |  |  |  |
| 0.205% |  | 0.4% |  |
| 0.59% |  |  |  |
| 0.315% |  | 0.3% |  |
| 0.206% |  |  |  |
| 0.243% |  | 0.4% |  |
| 0.537% |  |  |  |
| 0.308% |  | 0.3% |  |
| 0.31% |  |  |  |
| 0.495% |  | 0.4% |  |
| 0.235% |  |  |  |
| 0.521% |  | 0.4% |  |
| 0.283% |  |  |  |
| 0.39% |  | 0.5% |  |
| 0.589% |  |  |  |
| 0.294% |  | 0.3% |  |
| 0.311% |  |  |  |
| 平均值 |  | 0.4% |  |
| 标准偏差 |  | 0.06% |  |

3.2 乙厂的交流充电桩

(1)以被检充电桩显示器末位一字（或最小分度）代表的电能值与所累计的之比（%）应不大于被检充电桩等级指数的1/3,两个被测系统的最小分度都为0.001kWh。

| 被测充电桩 | 标称电压 |  | 380V |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 准确度等级 |  | 2级 |
|  | 功率因数 |  | 1.00 |
|  | 设定电压 |  | 380V |
|  | 设定电流 |  | 63A |
| 工作误差 |  | 工作误差均值修约 |  |
| 0.265% |  | 0.3% |  |
| 0.245% |  |  |  |
| 0.667% |  | 0.6% |  |
| 0.48% |  |  |  |
| 0.671% |  | 0.5% |  |
| 0.261% |  |  |  |
| 0.414% |  | 0.5% |  |
| 0.503% |  |  |  |
| 0.522% |  | 0.5% |  |
| 0.461% |  |  |  |
| 0.413% |  | 0.4% |  |
| 0.382% |  |  |  |
| 0.604% |  | 0.5% |  |
| 0.325% |  |  |  |
| 0.213% |  | 0.2% |  |
| 0.284% |  |  |  |
| 0.606% |  | 0.6% |  |
| 0.503% |  |  |  |
| 0.231% |  | 0.3% |  |
| 0.406% |  |  |  |
| 平均值 |  | 0.4% |  |
| 标准偏差 |  | 0.13% |  |

(2)以被检充电桩显示器末位一字（或最小分度）代表的电能值与所累计的之比（%）应不大于被检充电桩等级指数的1/10,两个被测系统的最小分度都为0.001kWh。

| 被测充电桩 | 标称电压 |  | 380V |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 准确度等级 |  | 2级 |
|  | 功率因数 |  | 1.00 |
|  | 设定电压 |  | 380V |
|  | 设定电流 |  | 63A |
| 工作误差 |  | 工作误差均值修约 |  |
| 0.335% |  | 0.5% |  |
| 0.576% |  |  |  |
| 0.248% |  | 0.2% |  |
| 0.241% |  |  |  |
| 0.352% |  | 0.4% |  |
| 0.427% |  |  |  |
| 0.375% |  | 0.4% |  |
| 0.404% |  |  |  |
| 0.423% |  | 0.5% |  |
| 0.496% |  |  |  |
| 0.435% |  | 0.3% |  |
| 0.216% |  |  |  |
| 0.577% |  | 0.5% |  |
| 0.371% |  |  |  |
| 0.595% |  | 0.5% |  |
| 0.458% |  |  |  |
| 0.372% |  | 0.4% |  |
| 0.514% |  |  |  |
| 0.453% |  | 0.3% |  |
| 0.246% |  |  |  |
| 平均值 |  | 0.4% |  |
| 标准偏差 |  | 0.11% |  |

由试验结果可得，两种不同电能累计值对测量结果的影响小于被检充电桩等级的1/10，不会对测量结果造成影响。