附件3

征 求 意 见 汇 总 表

国家计量检定规程名称：JJG 597交流电能表检定装置

负责起草单位：河南省计量科学研究院

| 序号 | 国家计量检定规程章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全文 | 全文中的“应不”改为“不应”。 | 科陆 | 部分采纳 |  |
| 2 | 引言 | 引言规定了标准表需提升等级。后续5.3.1.1中表3 装置配套使用的标准电能（功率）表的准确度等级未提升。 | 科陆 涵普 | 采纳 |  |
|  |  | 实际检定过程中有装置磁场超差，特别是检定单元，由于表位间距小，更容易受磁场影响。 | 上海院 | 不采纳 |  |
|  |  | 删除了附录2中的“简化的峰-峰值功率稳定度估算法”。 规程中没有附录2，改为附录B。建议保留该方法，对于不具备测量功率稳定度功能的标准电能表，应明确具体的计算方法。 | 国网计量中心 | 不采纳 |  |
|  |  | JJG 597-202X的历次版本发布情况为： ——JJG 597-2005； ——JJG 597-1989 。 | 国网计量中心 | 采纳 |  |
|  |  | 修改为JJF 1001-2011 | 涵普 | 采纳 |  |
| 3 | 1 | 删除“本规程对装置的计量性能要求、通用技术要求及计量器具控制要求， 适用于检定单元。” “本规程对装置的计量性能要求、通用技术要求及计量器具控制要求，适用于检定单元。”应该是注的内容 | 浙江院 山东院 | 采纳 |  |
|  |  | “在固定地点使用的”不是必需要求，删除 JJG597-2005适用范围对装置使用场所没有限制，方便小型装置在不同地点使用，不应该将这类装置排除在适用范围。 | 山东院 广东院 国网计量中心 | 采纳 |  |
| 4 | 3 | 术语章节建议按照GB/T 1.1-2020的要求，每个汉语的术语后面对应给出英文的翻译。 | 科陆 | 不采纳 |  |
|  |  | 建议将“控制量限”作为一个术语，添加在术语中。 3.3 控制量限 控制量限一般指经常使用、较能代表装置计量性能、通常作为制造商和用户对计量性能进行调整和长期考核的主要参考量限。 | 科陆 天恒 | 采纳 |  |
| 5 | 3.3 | 建议删除“错检率” 错检率是一种判断检定单元效率的指标，不是计量特性性能指标。 | 科陆 广东院 | 部分采纳 |  |
|  |  | 增加“误检率”术语：将合格的检测为不合格。其实际操作性不强。 根据7.3.15错检率不仅包括基本误差，还包括起动、潜动等项目，因此用“误差不合格试品”不太适宜。 错检率不应仅是将不合格检为合格，还应包括将合格试品检为不合格。 | 国网计量中心 | 部分采纳 |  |
|  |  | 增最小电流名词解释 | 山东院 | 采纳 |  |
| 6 | 3.4 | 语句调整 制造商……最大电流有效值。 | 国网计量中心 | 采纳 |  |
| 7 | 3.5 | “安装式参考标准”术语不太合适，建议参考IEC62057-1中参考标准表的定义，分别定义工作标准和参考标准。 | 科陆 | 不采纳 |  |
|  |  | 语句调整 将“安装式参考标准”术语改为“检定系统参考标准电能表” | 国网计量中心 | 不采纳 |  |
|  |  | 能够替换安装式电能表，在交流电能表自动化试验系统的计量检定单元上运转，准确度和稳定度满足正文中对电能参考标准要求的参考标准。 | 广东院 | 采纳 |  |
|  |  | 能够替换安装式电能表，在交流电能表自动化试验系统的计量检定单元上运转，准确度和稳定度满足正文中对电能参考标准要求的参考标准。 | 江苏院 | 采纳 |  |
| 8 | 4 | “概述”内容建议更改为： 装置（检定单元）用于交流电能表的检定，是向被检电能表提供电压、电流、功率、电能信号并能测量这些电参量的器具的组合。通常，装置由电能输出电路、电能测量标准器（标准电能表、功率表、电能变换器）或电能测量电路、量限扩展电路、电量监视电路（或仪表），以及辅助测量电路组成。 建议增加原理框图。 | 科陆 | 采纳 |  |
|  |  | 缺少时钟模块 | 山东院 | 采纳 |  |
| 9 | 5.1 | 指定0.1A/0.01A/3mA的值不合适，应与实际需求相匹配。 增加Itr/ Imin/ Ist定义代替0.1A/0.01A/3mA 厂家根据需求声明Itr/ Imin/ Ist值 | 浙江院 | 不采纳 |  |
| 10 | 5.1.1 | 删除“由试验确定并”。任何项目都是由试验确定 | 山东院 | 不采纳 |  |
| 11 | 5.1.2 | 表1中无功测量的准确度等级，没有具体规定0.02级、0.05级的最大允许误差范围 | 国网计量中心 | 采纳 |  |
|  |  | 有歧义。建议改为：“0.05级及以下的电能表检定装置，通常无功测量的准确度等级比有功测量的准确度等级低一个等级；若不满足此规律，则应在铭牌及说明书中分别标示处有功测量和无功测量的准确度等级” | 山东院 | 采纳 |  |
| 12 | 5.1.3 | 表1的备注中建议增加：sinφ和sin的备注； 表1中建议增加：“0.3mA-3mA的电能表放到少表位的检定装置中进行检定”的备注。 装置的有功等级和无功等级建议分别注明。 建议：C级以上电能表的检定不适用于自动化试验系统检定。推荐采用不超过6表位的检定装置实现。 | 科陆 | 部分采纳 |  |
|  |  | 1）合元和分元误差限没有区分，3mA≤I＜0.01A，0.3mA≤I＜3mA，0.02A≤I＜0.1A。特别的是3mA≤I＜0.01A，0.3mA≤I＜3mA对装置分元误差要求比较高，有些装置估计误差很难达到。 - 0.1A≤I≤Imax和0.01A≤I＜0.1A的误差限要求是一样的。 - 无功0.5级没有删除。 | 涵普 | 部分采纳 |  |
|  |  | 无功测量的准确度等级，负载电流为0.1A≤I≤Imax 时最大允许误差为0.1级（±0.1%）、0.2级（±0.2%）、0.5级（±0.5%），大电流测试点误差限不用放宽。 表1、表6中②对于三相带隔离电流互感器的装置及单相装置的只要求到0.02A，对于1.5（6）的表计在试验时最小电流为1.5mA则无法满足要求。(直通表) 存在电能检定单元一部分带隔离电流互感器（可切换为不带隔离互感器），一部分不带隔离电流互感器。 表1中功率因数栏没有相应菜单栏。(按原规程排版) 建议在技术范围内扩展测试电流范围。 应考虑这种装置的相关检定。 3、增加功率因数菜单栏。 | 国网计量中心 | 部分采纳 |  |
|  |  | 0.5L-1-0.8C参考了R46，但这种范围的写法不大合适， 建议参考IEC写法，直接改为： 0.5L 0.8C | 浙江院 | 采纳 |  |
|  |  | 0.1A~Imax与0.01A~0.1A的误差限没有区别 误差限要求不合理 0.1A~Imax 误差限0.5L太宽，建议与1一致 0.5C适当放宽 0.01A~0.1A 应较0.1A~Imax 宽松 因1085未修订，误差限建议与1085对应 | 浙江院 | 部分采纳 | 考虑新老装置兼容性 |
|  |  | 表1无功误差限的分段和有功不一致，参照有功的规则给出误差限 | 浙江院 | 不采纳 | 大纲也不一致 |
|  |  | 注1注2，参照有功的规则给出误差限。 | 浙江院 | 不采纳 |  |
|  |  | 建议新增表1“sinθ、sinφ”的说明 | 国网计量中心 | 不采纳 |  |
|  |  | “0.02A≤I＜0.1A”改为“0.002A≤I＜0.1A”或最小电流 最小电流不满足溯源要求 无功增加0.05级删除0.5级。现在无功0.05级装置可以达到 建议删除①、②，修改③，隔离电流互感器不是区分电流检定点的条件，用户也可要求电流不在此范围 | 山东院 | 部分采纳 |  |
|  |  | 装置的最大允许误差（%）各准确度等级下的0.5C的指标没有必要较JJG597-2005放宽。理由①：随电子技术发展，理论上，被检设备的指标规格要求更高，校验装置的指标也应得到保障或提高。 理由②：0.5C和0.5L是对称相位，标准表校验是判断其相位圆度的重要判据。即通道是否存在容性漏电的依据。 因此建议0.5C按0.5L-1-0.8C的指标。 | 广东院 | 不采纳 |  |
|  |  | （1）：对于功率因数为0.5C和0.5L-1-0.8C条件下，不含隔离互感器的装置的最大允差建议调整为装置等级的1.5倍，而非2倍。如0.01级装置调整为±0.015%，0.02级装置调整为±0.03%。这样可与国际标准中内容保持一致。 （2）：对于带隔离互感器的装置，0.5C和0.5L-1-0.8C条件的最大允差可按等级的2倍规定。 3. 鉴于上述问题，最大允许误差的表格建议按装置类型进行区分指标，或者直接采用二个表格进行描述。 | 天恒 | 不采纳 |  |
|  |  | 现行规程中，有功测量的准确度等级按照“单相和平衡负载时、不平衡负载时”分别给出，修订稿中将其合并给出，不知修改的依据是什么？建议予以说明 | 江苏院 | 不采纳 | 依据型评大纲 |
| 13 | 5.2 | 表2.1修改为表2 | 涵普 | 采纳 |  |
|  |  | “装置由试验确定的实验标准差不应超过表2.1”中“表2.1”表述有误。建议改为“表2” | 江苏院 | 采纳 |  |
| 14 | 5.3.1 | 有部分厂家的装置是用标准源法设计的，没有标准电能表，是否可以将标准源做为标准器 | 上海院 | 不采纳 |  |
| 15 | 5.3.1.1 | 表格内表头内容缺失 | 国网计量中心 | 采纳 |  |
|  |  | 市场上有较多采用表源一体形式的装置，即标准源装置，因此建议增加描述：标准表可集成于装置内部（不单独使用），亦可采用单独的标准表 | 天恒 | 不采纳 |  |
| 16 | 5.3.1.2 | 建议更改为： 三相装置配套使用的单相标准电能（功率）表，应满足三相标准表的要求。 | 科陆 | 不采纳 |  |
| 17 | 5.3.2.1 | 建议将表4的电压互感器和电流互感器的准确度等级分开表述； 建议将隔离互感器与标准互感器区分说明。 | 科陆 | 不采纳 | 涉及多路输出一致性试验方法 |
| 18 | 5.3.2.2 | 大多数装置不独立，不是必需 | 山东院 | 采纳 |  |
| 19 | 5.3.3 | 建议删除！ 目前国内的检定装置几乎没有再采用瓦秒法的装置了。 | 科陆 | 不采纳 |  |
| 20 | 5.4.2 | “起停功能，起动。”改为启停功能，启动。 不与起动试验项目混淆 | 浙江院 | 采纳 |  |
| 21 |  | 删除“装置应有采用脉冲控制的起停功能，以起动和停止电能累计。” 不是必需，且现装置已没有。 | 山东院 | 不采纳 |  |
| 22 | 5.5 | 标题建议改为“监视示值的误差与显示”； 建议删除“潜动试验时，电压回路是技术能达到额定电压的80%~115%，电流回路的实际输出电流应为零。” 建议删除“电压、电流、相位能调定在设定值”，因为会产生歧义。 | 科陆 | 采纳 |  |
|  |  | 鉴于修订中的596将需量示值误差列为检定项目，且要求“确定需量示值误差时,标准装置输出功率稳定度应不低于0.05%,标准功率表或标准电能表准确度等级应不低于0.05级。”按上述要求，0.05级和0.1级装置的功率示值误差为±0.1%，不满足需量示值误差试验要求。 鉴于目前的的装置的监视示值误差均采用的是标准表的测量值，准确度在有保障，因此建议改为： “装置配置的监视仪表（含内置仪表或虚拟仪表）应与装置的测量范围相适应，电压、电流、相位能调定在设定值，在实际工作状态下，监视示值（以及不能直接显示的默认值）与装置输出实际值之间的误差应不超过表 6 的规定。各监视示值的分辨力应不超过其对应误差限的 1/10。” | 三晖 天恒 | 部分采纳 | 原1/5 |
|  |  | “潜动试验时，电压回路实际输出能达到额定电压的80%～115%，电流回路的实际为开路状态。” 零无法界定，开路状态现装置皆可实现 | 山东院 | 采纳 | 首检做 |
|  |  | 监视示值误差限对小电流要求过于严苛。例如对0.01级装置，3mA要求不超过±0.4%，这要求电流显示值至少为0.01mA，显示位数要求过高。建议监视示值误差限只要求到0.1A； 同时，电能表检定装置不是标准源，设定值误差是否能比监视示值误差限更宽松 | 上海院 | 采纳 |  |
|  |  | 各监视示值的分辨力应不超过其对应误差限的1/5 不好理解，电压、电流、功率、相位、频率如何表示？ 建议各监视示值的分辨力应不低于调节细度。 装置的调节细度宜按老规程给出要求。 | 浙江院 | 不采纳 |  |
|  |  | 删除：“潜动试验时，电压回路实际输出能达到额定电压的80%～115%，电流回路的实际输出电流应为零。 装置的电压测量范围是Umin~Umax，厂家根据需求给出参数。” | 浙江院 | 不采纳 | 参考大纲 |
| 23 | 5.6 | 标题“功能”改为“相序”。 同时建议删除“装置应能进行起动试验、潜动试验；三相装置还应能进行不平衡负载试验”，不建议规定设备需要哪些功能。 | 科陆 | 采纳 |  |
|  |  | 考虑增加调节范围、调节细度要求 考虑增加设定值准确度，对应检定方法中的“设定值误差”多路输出一致性 调节范围、调节细度参考原规程 增加装置设定值准确度指标，指标应低于监视仪表指标，监视仪表指标需要提升。 装置输出准确度、对称度、失真度指标均可见“参比条件”表格。 | 浙江院 | 部分采纳 |  |
| 24 | 5.6.1 | 需补充起动试验、潜动试验具体依据的标准、规程。 | 国网计量中心 | 不采纳 |  |
| 25 | 5.6.3 表10 | 在规定的输出负载范围内，装置输出的波形失真度应不超过表10规定。修改为表9 | 科陆 | 采纳 |  |
|  |  | “装置输出的波形失真度应不超过表10的规定” 中“表10”表述有误。建议改为“表9” | 江苏院 | 采纳 |  |
| 26 | 5.6.4 | 表8中“标准表法（%）”、“瓦秒法（%）”建议改为“用于标准表法（%）”、“用于瓦秒法（%）” | 科陆 | 不采纳 |  |
|  |  | 表8.1修改为表8 | 涵普 | 采纳 |  |
|  |  | 删除“瓦秒法（%） ” ，与实际不符 | 山东院 | 不采纳 |  |
| 27 | 5.7 | 多路输出一致性 是否仅针对带有隔离互感器的装置进行试验？ 改为：带有隔离互感器的装置，各路输出的基本误差均应符合 5.1 的规定，各路输出相互间基本误差最大变化值（以下简称“表位变差”） 应不超过最大允许误差的30%。 | 浙江院 | 采纳 |  |
|  |  | 删除 “具有多路输出的装置，各路输出的基本误差均应符合5.1 的规定。” 不应出现，因为基本误差没有区分是否多路输出的装置 | 山东院 | 采纳 |  |
|  |  | 各路输出相互间基本误差不是受某量影响引起的变化值，是本身固有存在的表位间的差异值（简称表位差）。 修改为：“各路输出相互间基本误差最大差值（以下简称“表位差”）”，同时修改7.3.12中“基本误差及表位变差，”为“基本误差及表位差” | 广东院 | 采纳 |  |
|  |  | 表11中注4说0.01级和0.02级的装置不需要做多路输出一致性，而5.7中多路输出一致性都要做，二者矛盾 | 上海院 天恒 | 采纳 |  |
| 28 | 5.8 | “检定周期内变差”内容建议更改为“0.02级及以上装置基本误差的最大变化值不应超过对应最大允许误差” | 科陆 | 采纳 |  |
|  |  | 检定周期内变差 是否需要？如何操作？为什么仅对0.02级以上提要求 检定周期内变差和准确度等级相同是否合理？ 建议删除，不作为检定要求。 | 浙江院 | 采纳 |  |
|  |  | 不超过对应最大允许误差，其中的“对应”应该具体说明是什么。 | 国网计量中心 | 采纳 |  |
|  |  | 只对0.02级及以上装置等级的检定周期内变差有要求，是否0.02级以下等级装置检定周期内变差不做要求 | 国网计量中心 | 采纳 |  |
| 29 | 5.9 | 意见： 由于电能表在检定过程中需要调整时间，在检定完成后，要对时后测量时钟示值误差，而测量日计时误差限用的标准频率，对时用的是标准时间，因此建议增加检定装置的时钟示值误差要求和测试方法。 建议： 在参比条件下，装置内部标准时钟测试仪的日计时误差限为±0.05 s/d，装置所使用的的标准时钟与标准北京时间偏差±0.1 s。 | 三晖 | 采纳 |  |
| 30 | 5.10 | 删除“错检率”。 | 科陆 山东院 | 采纳 |  |
|  |  | 错检率 错检率为统计性指标，且与被检表密切相关，不宜作为检定规程的项目 建议删除，包括3.3定义 | 浙江院 | 部分采纳 |  |
| 31 | 6.2.3 | 删除“用于置放被检表的支（台）架应保证被检电能表处于正常的工作位置，对连接线有特殊要求时应配置专用导线。”不是检定规程规范的内容 | 山东院 | 不采纳 |  |
| 32 | 6.2.4 | 删除“装置的结构应整齐合理、线路正确、联接可靠。” | 山东院 | 不采纳 |  |
| 33 | 6.3.3 | 由于目前的检定装置均已实现了计算机控制和软件自动或半自动检定，特别是流水线检定单元，在表位位置没有必要设置误差显示器，可以统一设置在检定软件显示界面上，因此建议增加说明，误差显示可以是检定软件上的显示。 装置显示被检表误差时，误差分辨力应不超过被检表最大允许误差的 1/100；具有自校 准功能的装置，装置进行自校准时，校准误差的分辨力应不超过装置最大允许误差的 1/100，误差显示器可以是检定软件上的虚拟显示器或动态误差记录栏。 | 三晖 | 采纳 |  |
|  |  | 语句调整 装置显示……，误差分辨应不超过百分位；具有…… | 国网计量中心 | 采纳 |  |
| 34 | 6.3.4 | 在电能表自动接线时，由于接钥匙点限制，特别是在大电流100A时，温升会大于35K，同时也建议对电压接线进行要求。 建议装置在检定过程中，电压和电流接线端子温升≤45K | 三晖 | 采纳 |  |
|  |  | 删除该条款和7.3.4中相应的内容 | 广东院 | 采纳 |  |
|  |  | 最好进一步明确在同参比温度相对应的温升； 建议施加时间适当加长如30min，或者判别进入热稳定状态后再测量温升。 | 上海院 | 采纳 |  |
|  |  | 装置通电后，电流接线端子温升≤35K，怎么测？是否只首次测，后续不用测？建议考虑此问题 | 江苏院 | 采纳 |  |
| 35 | 6.4.1 | “50Hz、正弦波”，耐压是交流电即可 “试验电压应施加于：” 建议根据实际情况和试验结果简化 | 山东院 | 不采纳 |  |
| 36 | 6.4.2 | 改为“参与6.4.1试验的电路之间，在试验前后绝缘电阻值不低于5MΩ。” | 科陆 | 采纳 |  |
| 37 | 6.5 | 修订中的596，要求在基本误差测试时，C/D/E级表预热时间30min，A/B级表预热15分钟，因此建议装置的预热时间改为15分钟 | 三晖 | 不采纳 | 0.1级以下装置所需的预热时间不得超过半小时,不矛盾 |
| 38 | 7.1.1 | 语句“无较强的电磁辐射干扰”需要具体的数值，建议量化指标 | 山东院 | 不采纳 |  |
| 39 | 7.1.3 | 表10更改为表9. 表9中参比条件建议增加“外磁场”的要求。 | 科陆 涵普 | 采纳 |  |
|  |  | “检定各级装置时的参比条件及其允许的偏差应不超过表10的规定” 中“表10”表述有误。建议改为“表9” | 江苏院 | 采纳 |  |
| 40 | 7.1.4 | 建议删除！因该条与计量性能无关。 | 科陆 浙江院 山东院 广东院 | 采纳 |  |
|  |  | 语句调整，在安装试验地点，检定单元或装置运行8小时运行设备噪音应不超过65dB(A). | 国网计量中心 | 采纳 |  |
|  |  | 有两个7.1.4 | 涵普 | 采纳 |  |
|  |  | 检定单元安装实验地点8小时等效声级噪音应不超过65dB(A),怎么测？是否只首次测，后续不用测？建议考虑此问题 | 江苏院 | 采纳 |  |
| 41 | 7.1.5 表11 | 修改为表10 | 涵普 江苏院 | 采纳 |  |
|  |  | 建议使用0.01级的标准表检定0.05级的装置 | 江苏院 | 部分采纳 | 加修正值 |
| 42 | 7.2 | 表12改为表11. 表11中互换“确定监视示值误差与显示”与“确定相序”的顺序； 表11中删除“错检率”； 表11备注中增加：检定周期内变差，仅针对0.02 级及以上检定装置。 | 科陆 | 部分采纳 |  |
|  |  | ②多路输出一致性适用于0.05级及以下装置，对于0.05级以上装置是否不用做该项目 | 国网计量中心 山东院 | 采纳 |  |
| 43 | 7.3.2 | 6.5修改为6.4.1 |  | 采纳 |  |
| 44 | 7.3.3 | 工频耐压试验需要将“按6.5.1条规定进行工频耐压试验”改为“按6.4.1条”， “条”字不要。 | 科陆 涵普 | 采纳 |  |
|  |  | 现装置的电压、电流输出端子上并接了多种辅助检测回路，不宜进行耐压试验。 | 涵普 | 不采纳 |  |
|  |  | “平稳地”把握有点难度，建议定量描述，如5到10秒。 | 上海院 | 采纳 |  |
| 45 | 7.3.4 | “通电检查”建议删除“检查检定单元接线可靠性，当检测到表位电流回路开路时，应自动短接该表位；当发现接线不可靠时可根据需要发起再次接线指令；” 如果确需此功能，将结果要求放置在第六章。此处仅放置检定方法。 | 科陆 | 采纳 |  |
|  |  | 检定单元接线可靠性、电流接线端子温升，试验方案获取保存功能。 不做为检定项目 删除 | 浙江院 | 采纳 |  |
|  |  | 检查检定单元电流接线端子温升，施加最大电流10min，应符合6.3.4的要求；建议改为施加最大电流60 min, 因为10min达不到热平衡。 | 江苏院 | 采纳 |  |
| 46 | 7.3.5 | 建议将7.3.5放在7.3.9的后面，7.3.6、7.3.7、7.3.8顺次前移。即建议实际检定顺序为：确定相序、确定对称度、确定波形失真、确定稳定度…… | 科陆 | 不采纳 |  |
| 47 |  | 设定值误差、最大最小负载在前文没有要求 最大量限、最小量限、控制量限。与定义不统一，最大最小跟测量范围对应，避免使用“量限”一词。 建议：设置值误差与增加的条款“装置设定值准确度”对应 删除与最大最小负载有关的条件，后续条款对应删除 控制量限改为控制值，理解为基本参比试验点，可增加定义，增加推荐值220V，5A。 | 浙江院 | 部分采纳 |  |
|  |  | 首次检定在最大输出量限、最大负载下进行，而实际对于(57.7～380)V，(0.1～100)A的装置，很难找到380V，100A的带载表来做，而且也不能带载做120%的电压和120%的电流 | 上海院 | 采纳 |  |
| 48 | 7.3.7 | 3）中描述：用三只(相)相位参考标准 在标准器的章节中并未体现相位参考标准的要求。 | 天恒 | 采纳 |  |
| 49 | 7.3.8 | 1）删除“后续” | 科陆 | 采纳 |  |
|  |  | 由于检定装置的最小负载不好界定明确，比如是控制量限下，带一只电能表或不带电能表为最小负载，还是电流最小输出量程下带满表为最小负载，因此建议将最小负载加以说明，或将带载和最限分开要求。 建议确定输出电流、电压的波形失真度。 1）首次检定时分别在最小、最大负载下进行，最大负载为装置为挂满表状态，电流最大量程，最小负载为挂满表状态下0.1A电流量程，后续检定时选择控制量限。 | 三晖 | 部分采纳 |  |
| 50 | 7.3.9 | 1）删除“后续” 2）详见附录B，没有该内容。 | 科陆 江苏院 | 采纳 |  |
|  |  | 试验要求明确意见： 由于检定装置的最小负载不好界定明确，比如是控制量限下，带一只电能表或不带电能表为最小负载，还是电流最小输出量程下带满表为最小负载，并且由于在小电流状态下，功率稳定度难以达到统一要求，因此建议将最小负载加以说明，或将带载和最限分开要求。 | 三晖 | 部分采纳 |  |
| 51 | 7.3.10 | 确定输出功率稳定度 1） 首次检定时分别带最小、最大负载，最大负载为装置为挂满表状态，电流最大量程，最小负载为挂满表状态下0.1A电流量程；测试在功率因数 1、0.5（L）时进行。 选用稳定性与分辨力足够高的功率参考标准，1s～1.5s 读一次功率，测量时间至少 2min。中 间不允许对输出进行调节。三相装置应分别在三相平衡负载和不平衡负载下进行。后续检定时选择控制量限。 2）建议删除d.的内容； 3）建议“补充限定最小时间，不限定最长时间。保证足够多的脉冲数，60秒时间太长了，正常时间5~10秒，限制最大时间不合理。596不少于5秒。不低于5秒，不大于60秒” 4）建议具体量化“明显错误和负载功率急剧波动”的数值。 | 科陆 | 采纳 |  |
|  |  | 如果算得的平均值大于最大允许误差的4/5，或两次确定数据差大于最大允许误差的1/4时，应再进行同样次数的测量，并与前面数据一起计算平均值。取平均值作为结果。 没有必要，建议删除 | 浙江院 | 采纳 |  |
|  |  | 确定基本误差在表 12 给出的试验量限进行（该试验量限是指电压和电流量限的组合） 。 图 1 用图表的形式表示这些试验量限。根据需要，用户和检定部门均可要求增加其它试验量限。表 12中包括的试验点，如果实际上不使用，可不予测量。 | 国网计量中心 | 采纳 |  |
|  |  | 表12中注3描述：最小负载仅相当于连接一个测量仪表（电能表或功率表），最大负载相当于在电压线路或电流线路最大输出消耗时连接最多的仪表。） 表12中描述的应使装置的最大输出消耗才能算最大负载，但规程中并未给出如何使装置达到最大消耗的操作方法。理论上可通过调节外接负载的方式实现，但实际目前挂表架多采用压接方式，再外接负载难度较大；即使可外接可调负载，也难以确定装置什么状态时到达最大输出消耗。 目前，广大计量人员通常采取挂满被检表的方式进行最大负载测试，实际上没达到装置最大消耗的状态。因此建议将最大负载的描述改为挂满常用的被检表即可，以提高工作开展可行性。 | 天恒 | 采纳 |  |
|  |  | 图中：Umax（Imax ）、Umin（Imin）、Uc（Ic）分别为电压（电流）的最大量限、最小量限、 控制量限，1、2、3、4 是与表13 中对应的序号，改为表12 | 江苏院 | 采纳 |  |
| 52 | 7.3.11 | 建议更改为“……每次测量必须从开机（装置的供电电源）初始状态重新……” | 科陆 | 采纳 |  |
| 53 | 7.3.12 | 7.1.5存在重号。 | 涵普 | 采纳 |  |
|  |  | 多路输出一致性 隔离互感器提供检定证书和不提供检定证书时，采用不同方法。没有太大必要，不好操作。 不区分，保留方法1，采用更号M抽样即可。 | 浙江院 | 不采纳 |  |
|  |  | 采用安装式参考标准对每个表位的基本误差测量是非常必要的，但“按 7.1.5 要求选择满架悬挂安装式参考标准”时需要配备大量安装式参考标准，建议不做数量要求。 考虑到0.02级直接式安装式参考标准要求比较高，购买费用大，建议不一定用安装式参考标准，也可以用标准表逐个表位检定。 | 广东院 上海院 | 采纳 |  |
|  |  | 对于准确度等级为0.1级的装置开展1级和2级安装式电能表检定的台子，最小电流可能满足不了3mA要求。特别是对于存量的台子有些无法满足小电流要求。这里是否可以考虑最小电流范围由制造企业或使用方指定，检定机构在证书中给出台子的电流范围。 |  | 部分采纳 |  |
|  |  | （1）在5.7节中描述的30%最大允许误差的表位变差是否要求过高。以0.05级的装置为例，30%最大允许误差为0.015%，而0.05级的电能参考标准本身为0.02级。不同表位差，检？ （2）而在7.3.12节中第（2）段，要求各表位挂满安装式参考标准，由于不是同一块标准表对各表位进行测量，这样对安装式标准表的误差一致性要求更高。 （3）多路输出一致性要求选择（Uc , Imin）的量限，根据表1要求，0.05级的装置要求在0.1A时也满足要求0.015%的标准变差要求。对于市场上现有的装置，通常每表位仅会配1只隔离电流互感器，如100A，0.005级，而该互感器按JJG 313规程最小只会检到1%，即1A，在测量Imin为0.1A时的多路输出一致性指标待斟酌。 | 天恒 | 部分采纳 |  |
| 54 | 7.3.13 | 删除” 确定检定周期内变差” | 浙江院 | 采纳 |  |
| 55 | 7.3.14 | 公式中fX与f0互换位置 | 科陆 | 采纳 |  |
| 56 | 7.3.15 | 建议删除 | 科陆 浙江院 国网天津 | 部分采纳 |  |
|  |  | b应该为错检次数，建议核对。 作为量传检定，其可操作性不强，可作为期间核查项目较为合适 | 国网计量中心 | 采纳 |  |
|  |  | 按照错检率为0%的话，不合格次数b应该等于0，但准备的样品为不合格品，那么统计检定结果应该都是不合格，这里b应该等于p，那么错检率的公式计算就不等于0%。 对于不合格样品的等级、测量范围等是否需要有具体的要求？ | 广东院 江苏院 | 部分采纳 |  |
|  | 表9 | 文本不规范，测量电路相位角规定的φ（θ）应为斜体 | 江苏院 | 采纳 |  |
| 57 | 7.4.2 | 表14修改为表13 | 涵普 | 采纳 |  |
|  |  | 引言中已明确说明删除0.3级的计量性能要求，对0.3级的修约间距要求也应删除。 | 国网计量中心 国网冀北 | 采纳 |  |
| 58 | 7.4.4 | 引用国标（GB/T 8170-2008）的修约方法,将10n改为10n | 科陆 江苏院 | 采纳 |  |
|  |  | 10n应改为。 1、不合格次数为b中“次数”容易引起争议 2、根据错检率定义，错检率是将不合格品检为合格的数量占试品总量的比例，但公式9与定义似乎不一致 | 国网计量中心 | 采纳 |  |
| 59 | 7.5 | 格式不统一，取消7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4段落前面的空格，与上一行对齐。 缺少7.5.4 | 涵普 | 采纳 |  |
|  |  | “此后后续检定的检定周期为 2 年” 修改为： 此后后续检定的检定周期可按 7.5.2、 7.5.3 作延长或缩短 | 浙江院 | 采纳 |  |
|  |  | 后续检定的检定周期为2年。其“检定周期延长1年。装置检定周期最长不超过2年。”表述前后矛盾。其中数字“一”“两”与全文表述不统一。 可否考虑去掉“装置检定周期最长不超过2年”或作其它修改。比如“装置检定周期最长不超过3年” 检定单元作为交流电能表自动化试验系统的电能计量检定单元部分其检定周期太短 | 国网计量中心 | 部分采纳 |  |
|  |  | “检定周期” 按原规程或给出根据说服力的方法 | 山东院 | 采纳 |  |

说明：①发送“征求意见稿”的单位数：10个

②收到“征求意见稿”后回函的单位数：10个

③收到“征求意见稿”后回函并有建议或意见的单位数：10个

④没有回函的单位数：0个

⑤没有回函的单位是：/