中华人民共和国国家计量技术规范

JJF xxxx－202x

粉质仪校准规范

Calibration Specification for Farinographs

（征求意见稿）

×××× - ×× - ×× 发布           ××××- ×× - ×× 实施

国家市场监督管理总局发布

JJF xxxx—202x

粉质仪校准规范

Calibration Specification for Farinographs

归口单位：全国生物计量技术委员会

主要起草单位：中检（河南）计量检测有限公司

中国计量科学研究院

参加起草单位：

本规范委托全国生物计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引言	（Ⅱ）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 术语和计量单位	（1）

3.1 稠度	（1）

3.2 粉质仪单位	（1）

3.3 小麦粉吸水量	（1）

3.4 面团形成时间	（1）

3.5 面团稳定时间	（1）

4 概述	（2）

5 计量特性	（3）

5.1 仪器性能	（3）

5.2 面团稳定时间	（3）

6 校准条件	（3）

6.1 环境条件	（3）

6.2 校准设备	（3）

7 校准项目和校准方法	（3）

7.1 校准前准备	（3）

7.2 仪器性能	（3）

7.3 面团稳定时间	（3）

8 校准结果表达	（4）

9 复校时间间隔	（4）

附录A 校准记录格式	（5）

附录B 校准证书内页格式	（6）

附录C 面团稳定时间示值误差测量结果的不确定度评定示例	（7）

附录D 小麦粉标准样品水分含量测定方法	（8）

附录E 相当于水分含量为14%（质量分数）的300 g和50 g小麦粉的质量数值	（9）

引      言

# 本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》，校准方法和技术指标主要参考GB 5009.3—2016 《食品安全国家标准  食品中水分的测定》、GB/T 14614—2019 《粮油检验  小麦粉面团流变学特性测试  粉质仪法》、GB/T 35943—2018 《粮油机械  粉质仪》、ISO 5530-1:2013 《小麦粉 面团的物理特性 吸水量和流变学特性的测定 粉质仪法》中相关内容。

# 本规范为首次发布。

粉质仪校准规范

1  范围

本规范适用于检测小麦粉品质的粉质仪的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1059.1—2012  测量不确定度评定与表示

JJF 1071—2010  国家计量校准规范编写规则

GB 5009.3—2016  食品安全国家标准  食品中水分的测定

GB/T 6682—2008  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 14614—2019  粮油检验  小麦粉面团流变学特性测试  粉质仪法

GB/T 35943—2018  粮油机械  粉质仪

注：凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

以下术语与计量单位来源于GB/T 14614—2019。

3.1  粉质曲线  farinograph curve

粉质仪测得的曲线。

3.2  稠度  consistency

在粉质仪中，用规定的恒定转速搅拌面团时的阻力。

注：以专用单位——粉质仪单位（FU）表示。

3.3  小麦粉吸水量  water absorption of flour

在规定操作条件下，面团的最大稠度达500 FU 时，所需添加水的体积。

注：以每100 g 水分含量为14 % （质量分数）的小麦粉中所添加水的毫升数表示，单位为毫升（mL）。

3.4  面团形成时间  dough development time

从加水点至粉质曲线到达最大稠度后开始下降所用时间。

注：在极少数情况下可以观察到两个最大值，用第二个最大值计算形成时间，单位为分（min）。

3.5  稳定性（稳定时间）  stability

粉质曲线的上边缘首次与500 FU标线相交至下降离开500 FU标线两点之间的时间间隔。

注：1. 通常，此数据可表示小麦粉的耐搅拌特性。

2. 当最大稠度偏离500 FU 标线时，需使用平行于500 FU 标线的最大稠度中心线来评价。

3. 单位为分（min）。

图1  面团稳定时间示意图

4  概述

小麦粉在粉质仪的揉混器中加水揉和，随着面团的形成、衰变，其稠度随揉和时间不断发生变化。粉质仪的测力装置和记录装置可自动记录面团揉和过程中阻力相对于时间的变化规律，从记录的粉质曲线可计算出小麦粉吸水量及面团形成时间、面团稳定时间等评价指标，综合评价小麦的物理特性。

粉质仪结构见图2，其中的揉混器分两种：300 g揉混器和50 g揉混器。

1——带搅拌器叶片的揉混器后面板；   2——揉面钵（揉混器其余部分）

3——电机和齿轮组机箱；             4——滚珠轴承；

5——杠杆；                         6——平衡锤；

7——刻度盘表头；                   8——指针；

9——记录笔架；                     10——记录器；

11——油阻尼器

图2  粉质仪结构图

5  计量特性

5.1  仪器性能

5.1.1  空载稠度：(0±5) FU。

5.1.2  转速

慢搅拌叶片转速：(63±2) r/min；

快慢搅拌叶片转速比：(1.50±0.01)∶1。

5.2  面团稳定时间

示值误差：不大于所用标准样品扩展不确定度的3倍。

测量重复性：不大于1.3 min。

注：以上技术指标不是用于合格性判别，仅供参考。

6  校准条件

6.1  环境温度：（18~30）℃。

6.2  校准设备

6.2.1  滴定管

对于300 g揉混器，起止刻度线从135 mL到225 mL，分度值0.2 mL，实验用水从0 mL到225 mL流出时间不超过20 s。

对于50 g揉混器，起止刻度线从22.5 mL到37.5 mL，分度值0.1 mL，实验用水从0 mL到37.5 mL流出时间不超过20 s。

6.2.2  鼓风干燥箱

可控温在101℃～105℃范围内，温度偏差优于±2℃，温度均匀度优于2℃，温度波动度优于±0.5℃。

6.2.3  电子天平1：分度值0.1 mg，符合级要求。

6.2.4  电子天平2：分度值0.1 g，符合级要求。

6.2.5  温度计：分度值0.01℃，最大允许误差±0.10℃。

6.2.6  小麦粉标准样品（标准物质）：具有面团稳定时间标准值及其不确定度指标。

6.2.7  转速表：分度值0.1 r/min。

6.2.8  试验用水：符合GB/T 6682—2008 二级水要求。

7  校准项目和校准方法

7.1  校准前准备

7.1.1  控温

小麦粉标准样品温度控制在（25~30）℃之间。

试验用水温度控制在（30.0±0.2）℃。

揉面钵测温孔内温度控制在（30.0±0.2）℃。

7.1.2  小麦粉标准样品水分含量测定

参照GB 5009.3—2016的第一法“直接干燥法”测定，具体方法见附录D。

7.1.3  称样量计算

根据7.1.2测量结果，对照附录E确定小麦粉标准样品称样量，精确到0.1 g。

7.2  粉质仪性能

7.2.1  空载稠度

安装搅拌叶片，用一滴水润滑搅拌叶片与揉混器后面板间的狭缝处。使搅拌叶片正常转动，记录粉质仪显示的稠度值，即为空载稠度，应满足5.1.1要求。如果不满足，则应彻底清洁揉混器或消除其他引起摩擦阻力的因素。

7.2.2  转速

对空载稠度符合技术要求的，按照7.2.1方法，用转速表分别测定快搅拌叶片和慢搅拌叶片的转速，计算转速比，应满足5.1.2要求。

7.3  面团稳定时间

7.3.1  加水量测定

按照7.1.3计算结果，准确称取小麦粉标准样品并加入到干燥的揉混器中，启动揉混器，揉混小麦粉标准样品1 min或稍长时间，立即用滴定管自揉混器盖的右前角加水，并于25 s内完成。

加入一定量的水以使面团的最大稠度接近于500 FU。当面团形成时，在不停机的状态下，用刮刀将粘附在揉面钵内壁的所有碎面块刮入面团中。如果稠度太大，可补加少量水使最大稠度约为500 FU，记录最终加水量和对应的最大稠度。

最大稠度为500 FU相对应的校正加水量，由最大稠度在480 FU至520 FU之间的揉混试验得出，按照式（1）（对于300 g揉混器）或式（2）（对于50 g揉混器）计算：

VC=V+0.096×(C-500)                       （1）

VC=V+0.016×(C-500)                       （2）

式中：VC——最大稠度为500 FU相对应的校正加水量，mL；

V——自滴定管加入小麦粉标准样品中水的体积，mL；

C——最大稠度，FU，按式（3）计算：

C=C1+C22                                （3）

式中：C1——粉质曲线上轮廓的最高点的数值，FU；

C2——粉质曲线下轮廓的最高点的数值，FU。

连续测量2次，校正加水量极差不大于2.5 mL（对于300 g揉混器）或0.5 mL（对于50 g揉混器），取其平均值作为7.3.2所需的校正加水量。

7.3.2  面团稳定时间

按照7.1.3计算结果，准确称取小麦粉标准样品并加入到干燥的揉混器中，启动揉混器，揉混小麦粉标准样品1 min或稍长时间，立即用滴定管自揉混器盖的右前角加入水，水的体积为7.3.1计算的校正加水量VC，并于25 s内完成。测定小麦粉粉质面团稳定时间，连续测量3次，取平均值，按式（4）计算面团稳定时间示值误差。

∆T=T-Ts                              （4）

式中：∆T——面团稳定时间示值误差，min；

T——面团稳定时间测量平均值，min；

Ts——小麦粉标准样品的面团稳定时间标准值，min。

连续测量6次，按式（5）计算面团稳定时间的实验标准偏差作为测量重复性的表征。

s=i=1n(Ti-T)2n-1                             （5）

式中：s——面团稳定时间测量重复性（标准偏差），min；

Ti——第i次测量时面团稳定时间测量值，min；

n——测量次数，n=6。

8  校准结果表达

经校准后的粉质仪应填发校准证书，校准证书应符合JJF 1071—2010第5.12款要求，根据附录A的原始记录及附录C的不确定度评定示例，参照附录B给出校准项目名称、校准结果以及扩展不确定度。

9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由粉质仪的使用情况、使用者、粉质仪本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议不超过1年。

附录A

校准记录格式

| 申请者名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请者地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 计量器具名称 |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| 委托日期 |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |  |
| 校准技术依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度(℃) |  |  | 环境湿度(%RH) |  |  |  |  | 其它 |  |  |
| 校准员 |  | 核验员 |  |  |  | 核验日期 |  |  |  |  |

A.1  温度控制

小麦粉标准样品温度波动范围            ℃；试验用水温度波动范围            ℃；揉面钵测温孔内温度波动范围            ℃。

A.2  空载稠度：             FU。

A.3  转速

快搅拌叶片转速         r/min；慢搅拌叶片转速         r/min；转速比         。

A.4  小麦粉水分含量

| 测量次数 | 1 | 2 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水分含量（%） |  |  |  |

A.5  加水量

| 测量次数 | 1 | 2 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加水量（mL） |  |  |  |

A.6  面团稳定时间示值误差（min）

| 测量次数 |  |  | 平均值 | 标准值 | 示值误差 | 示值误差的不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

A.7  面团稳定时间测量重复性（min）

| 面团稳定时间测量值 |  |  |  |  |  | 测量重复性s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |

附录B

校准证书内页格式

校 准 结 果

| 校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- |
| 空载稠度（FU） |  |
| 快搅拌叶片转速（r/min） |  |
| 慢搅拌叶片转速（r/min） |  |
| 快慢搅拌叶片转速比 |  |
| 面团稳定时间示值误差（min） |  |
| 面团稳定时间测量重复性（min） |  |

面团稳定时间示值误差测量结果的扩展不确定度为：

附录C

面团稳定时间示值误差测量结果的不确定度评定示例

# C.1  测量模型

∆T=T-Ts

式中：∆T——面团稳定时间示值误差，min；

T——面团稳定时间测量平均值，min；

Ts——小麦粉标物样品的面团稳定时间标准值，min。

C.2  不确定度来源

（1）面团稳定时间测量重复性引入的不确定度。

（2）小麦粉标准样品标准值引入的不确定度。

C.3  不确定度的计算

C.3.1  面团稳定时间测量重复性引入的不确定度u(T)

对某小麦粉标准样品连续10次，测量值为：10.9 min，10.5 min，11.0 min，10.5 min，11.4 min，10.6 min，10.6 min，10.5 min，10.8 min，11.2 min。

则s=i=1n(Ti-T)2n-1=0.32 min。

实际以3次测量平均值作为测量结果，则

uT=0.323=0.18 min

C.3.2  小麦粉标准样品标准值引入的不确定度u(Ts)

小麦粉标准样品证书中稳定时间的扩展不确定度为0.4 min (k=2)，则

uTs=0.42=0.2 min

C.4  标准不确定度分量一览表

面团稳定时间示值误差测量结果的标准不确定度分量见表C。

表C  面团稳定时间示值误差测量结果的标准不确定分量一览表

| 标准不确定度分量 | 来源 | 标准不确定度/min |
| --- | --- | --- |
| u(T) | 测量重复性 | 0.18 |
| u(Ts) | 小麦粉标准样品 | 0.2 |

C.5  合成标准不确定度

ucT=uT2+uTs2=0.27 min。

C.6  扩展不确定度

取包含因子k=2，则面团稳定时间示值误差的扩展不确定度为：

U=k×ucT=2×0.27=0.6 min。

附录D

小麦粉标准样品水分含量测定方法

取洁净铝制或玻璃制的扁形称量瓶，置于101℃~105℃ 鼓风干燥箱中，瓶盖斜支于瓶边，加热1.0 h，取出盖好，置干燥器内冷却0.5 h，称量，并重复干燥至前后两次质量差不超过2 mg，即为恒重。称取2 g~10 g小麦粉标准样品（精确至0.0001 g），放入此称量瓶中，小麦粉标准样品厚度不超过5 mm，加盖，精密称量后，置于101℃~105℃鼓风干燥箱中，瓶盖斜支于瓶边，干燥2 h~4 h后，盖好取出，放入干燥器内冷却0.5 h后称量。然后再放入101℃~105℃鼓风干燥箱中干燥1 h左右，取出，放入干燥器内冷却0.5 h后再称量。并重复以上操作至前后两次质量差不超过2 mg，即为恒重。

注：两次恒重值在最后计算中，取质量较小的一次称量值。

样品中水分含量，按下式进行计算：

X=m1-m2m1-m3×100%

式中：X——小麦粉标准样品的水分含量，%；

m1——称量瓶和样品干燥前的质量，g；

m2——称量瓶和样品干燥后的质量，g；

m3——称量瓶的质量，g。

附录E

相当于水分含量为14%（质量分数）的300 g和50 g小麦粉的质量数值

| 水分 /% | 相应于小麦粉 的质量m/g |  | 水分 /% | 相应于小麦粉 的质量m/g |  | 水分 /% | 相应于小麦粉 的质量m/g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 g | 50 g |  | 300 g | 50 g |  | 300 g | 50 g |
| 9.0 | 283.5 | 47.3 | 12.1 | 293.5 | 48.9 | 15.1 | 303.9 | 50.6 |
| 9.1 | 283.8 | 47.3 | 12.2 | 293.8 | 49.0 | 15.2 | 304.2 | 50.7 |
| 9.2 | 284.1 | 47.4 | 12.3 | 294.2 | 49.0 | 15.3 | 304.6 | 50.8 |
| 9.3 | 284.5 | 47.4 | 12.4 | 294.5 | 49.1 | 15.4 | 305.0 | 50.8 |
| 9.4 | 284.8 | 47.5 | 12.5 | 294.9 | 49.1 | 15.5 | 305.3 | 50.9 |
| 9.5 | 285.1 | 47.5 | 12.6 | 295.2 | 49.2 | 15.6 | 305.7 | 50.9 |
| 9.6 | 285.4 | 47.6 | 12.7 | 295.5 | 49.3 | 15.7 | 306.0 | 51.0 |
| 9.7 | 285.7 | 47.6 | 12.8 | 295.9 | 49.3 | 15.8 | 306.4 | 51.1 |
| 9.8 | 286.0 | 47.7 | 12.9 | 296.2 | 49.4 | 15.9 | 306.8 | 51.1 |
| 9.9 | 286.3 | 47.7 | 13.0 | 296.6 | 49.4 | 16.0 | 307.1 | 51.2 |
| 10.0 | 286.7 | 47.8 | 13.1 | 296.9 | 49.5 | 16.1 | 307.5 | 51.3 |
| 10.1 | 287.0 | 47.8 | 13.2 | 297.2 | 49.5 | 16.2 | 307.9 | 51.3 |
| 10.2 | 287.3 | 47.9 | 13.3 | 297.6 | 49.6 | 16.3 | 308.2 | 51.4 |
| 10.3 | 287.6 | 47.9 | 13.4 | 297.9 | 49.7 | 16.4 | 308.6 | 51.4 |
| 10.4 | 287.9 | 48.0 | 13.5 | 298.3 | 49.7 | 16.5 | 309.0 | 51.5 |
| 10.5 | 288.3 | 48.0 | 13.6 | 298.6 | 49.8 | 16.6 | 309.4 | 51.6 |
| 10.6 | 288.6 | 48.1 | 13.7 | 299.0 | 49.8 | 16.7 | 309.7 | 51.6 |
| 10.7 | 288.9 | 48.2 | 13.8 | 299.3 | 49.9 | 16.8 | 310.1 | 51.7 |
| 10.8 | 289.2 | 48.2 | 13.9 | 299.7 | 49.9 | 16.9 | 310.5 | 51.7 |
| 10.9 | 289.6 | 48.3 | 14.0 | 300.0 | 50.0 | 17.0 | 310.8 | 51.8 |
| 11.0 | 289.9 | 48.3 | 14.1 | 300.3 | 50.1 | 17.1 | 311.2 | 51.9 |
| 11.1 | 290.2 | 48.4 | 14.2 | 300.7 | 50.1 | 17.2 | 311.6 | 51.9 |
| 11.2 | 290.5 | 48.4 | 14.3 | 301.1 | 50.2 | 17.3 | 312.0 | 52.0 |
| 11.3 | 290.9 | 48.5 | 14.4 | 301.4 | 50.2 | 17.4 | 312.3 | 52.1 |
| 11.4 | 291.2 | 48.5 | 14.5 | 301.8 | 50.3 | 17.5 | 312.7 | 52.1 |
| 11.5 | 291.5 | 48.6 | 14.6 | 302.1 | 50.4 | 17.6 | 313.1 | 52.2 |
| 11.6 | 291.9 | 48.6 | 14.7 | 302.5 | 50.4 | 17.7 | 313.5 | 52.2 |
| 11.7 | 292.2 | 48.7 | 14.8 | 302.8 | 50.5 | 17.8 | 313.9 | 52.3 |
| 11.8 | 292.5 | 48.8 | 14.9 | 303.2 | 50.5 | 17.9 | 314.3 | 52.4 |
| 11.9 | 292.8 | 48.8 | 15.0 | 303.5 | 50.6 | 18.0 | 314.6 | 52.4 |
| 12.0 | 293.2 | 48.9 | / | / | / | / | / | / |
| 注：可按照下列公式计算本表中的值： a) 相当于300 g 水分含量14 % 的小麦粉的质量数据，g：m=25800/(100-X) b) 相当于50 g 水分含量14 % 的小麦粉的质量数据，g：m=4300/(100-X) 其中X为小麦粉样品的水分含量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |