- 国家计量技术规范

- 《建筑材料不燃性试验装置温度参数校准规范》

- （征求意见稿）

- 编制说明

规范起草小组

二〇二二年四月

一、目的意义

随着社会经济和城市化建设的快速发展，高层建筑甚至超高层建筑、大型综合性建筑、地下轨道交通及配套建筑等越来越多，规模越来越大。这些建筑普遍具有人员密度大和（或）人员流动性大的特点，在消防方面，存在火灾荷载大、自然排烟困难、疏散救援难度高等问题，导致消防工作日趋严峻。根据《消防法》，按照“预防为主，防消结合”的消防工作原则，要求建筑工程大量使用不燃性建筑材料，从源头上预防火灾发生。建筑材料不燃性的优劣直接关系到火灾发生时，能否有效避免或降低人民群众的生命和财产损失。因此，建筑材料不燃性试验作为把关建筑材料不燃性性能的重要技术手段，对不燃性建筑材料的选择具有重要作用。

建筑材料不燃性试验的主要设备是建筑材料不燃性试验装置，该装置由加热炉、电加热线圈、空气稳流器、气流罩、加热炉支架和试样架、试样架插入装置等组成。试验装置的生产企业，国内有莫帝斯燃烧技术有限公司、南京江宁分析仪器有限公司、南京上元分析仪器有限公司、苏州泰思泰克检测仪器科技有限公司、菲尼克斯质检仪器有限公司、中诺质检仪器设备公司等十余家生产企业，国外有英国FTT公司、德国IKA集团等众多生产企业。

建筑材料不燃性试验炉由加热炉、空气稳流器、气流罩、支架、试样架及其插入装置组成。加热炉高150 mm，炉壁内安装有电加热线圈，外部覆盖隔热层，炉内直径为75 mm。锥形空气稳流器固定在加热炉底部，气流罩固定在加热炉顶部。加热炉安装在支架上，试样件通过试样架和插入装置后悬挂在加热炉内进行试验。如果试验装置温度测量不准，炉内温度分布不符合试验标准要求，将导致试件在试验过程中的温升和燃烧时间不正确，试件试验前后的质量损失不能反应真实的结果，最终导致对建筑材料不燃性等级的误判。

由于没有建筑材料不燃性试验装置计量检定规程和校准规范，使用单位不能对其进行有效的量值溯源。生产企业根据GB/T 5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》组织生产，部分使用单位也仅仅对试验装置热电偶进行单独校准，不能对试验炉进行整体检测和校准。无法保证试验装置出厂标准一致和使用中试验结果一致，严重影响了建筑材料不燃性试验结果的可靠性和、准确性。因此，制定建筑材料不燃性试验装置温度参数国家校准规范，对统一全国建筑材料不燃性试验装置的量值传递方法，保证试验结果的一致性，对提高试验装置的质量和试验结果的准确性、可靠性具有重要的意义。

二、任务来源

2020年12月，重庆市计量质量检测研究院申请制定《建筑材料不燃性试验装置温度参数校准规范》，2021年7月获国家市场监督管理总局批准（市监计量发[2021]50号文件）。2021年7月30日全国温度计量技术委员会正式下达制定任务（温技委函[2021]22号），2021年8月3日与中国计量科学研究院签订《计量技术规范制修订合同》（合同编号：QGWDJS202108）,国家市场监督管理总局2020年7月正式批准立项。

三、规程制定简要过程

因国家管理职能调整，原隶属于公安部门的重庆消防产品质检机构2011年并入我院，我院一并接收了原班人马、设备和检测任务，并在国家和重庆市市场监管局的帮助下建立了国家消防及阻燃产品质检中心，消防产品质检工作得到快速的发展。本校准规范任务批准立项前，重庆市计量质量检测研究院依托“国家消防及阻燃产品质检中心”做了大量的调研、试验等准备工作，利用多台不同型号的不燃性试验装置开展大量建筑材料不燃性试验工作。

在我院接收消防产品质检工作之后，发现建筑材料不燃性试验装置从来没有进行过量值传递。为了对该装置进行量值传递，我院对试验装置生产企业和检测机构同行进行了调研，得到的方法大致分为两种：一是将试验装置的温度传感器单独送检，以此代替对整个试验炉的量值传递；二是采用热电偶温度传感器，配以温度二次仪表对试验炉温度示值进行现场校准。根据多年的建筑材料不燃性试验经验和历次质检机构计量考核专家意见，目前采取的传感器送检方式或现场温度示值校准的方式均不能全面准确反映试验装置的计量特性，也不能证明试验装置符合GB/T 5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》对试验炉的性能要求。

基于此，我院于2020年初成立项目组，着手制定《建筑材料不燃性试验装置校准规范》的工作。项目组首先收集、分析了建筑材料不燃性相关的国际标准和国内标准，GB/T 5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》是唯一与建筑材料不燃性试验有关的国家标准，它基本上等同采用了ISO 1182:2002国际标准。该标准对试验装置的原理、结构、试验方法做出了规定，也对试验装置温度特性提出了要求，包括对炉壁温度和炉内（试验炉中心轴线）温度分布范围的要求。

同时，项目组对试验装置生产企业进行了进一步调研，包括苏州泰思泰克检测仪器科技有限公司、南京江宁分析仪器有限公司、南京上元分析仪器有限公司等，所生产的产品均按照GB/T 5464-2010标准要求组织生产，试验装置原理、结构和方法基本一致，只是外观结构和辅助机构上存在差异。

2020年底，项目组制定了《建筑材料不燃性试验装置校准规范》初稿，并向国家总局提出制定国家规范的申请。经全国温度计量技术委员专家对初稿审核后，规范名称确定为《建筑材料不燃性试验装置温度参数校准规范》，最后于2021年7月获批立项。《建筑材料不燃性试验装置温度参数校准规范》立项后，项目组一方面继续深入市场调研工作，并通过校准试验，重新确立了校准参数。另一方面，与苏州泰思泰克检测仪器科技有限公司合作，对建筑材料不燃性试验炉温度参数专用校准装置进行开发和研制，以解决对高温炉内炉壁温度和炉内温度分布的准确定位测量问题。

起草小组在前期调研、校准装置开发和试验的基础上对规范进行了实验性的验证，同时，和国内主要生产厂家进行了深入广泛的交流和沟通，于2022年4月初形成了规范征求意见稿。

四、主要技术内容的确定

（一）被校设备名称

此类设备在部分生产厂家和使用单位也称为“建筑材料不燃性试验炉”，它由加热炉、空气稳流器、气流罩、支架、试样架及其插入装置组成，起草小组将校准对象的名称定为“建筑材料不燃性试验装置”，以保证规范与国家标准一致。

（二）适用范围

校准对象为建筑材料不燃性试验装置，校准参数为温度参数。

- 术语

建筑材料不燃性试验装置温度参数的校准无特殊的需要说明的术语，本规范没有给出确定的术语和定义。

- 计量特性

分析建筑材料不燃性装置结构及温度特性，确定其计量特性。

（1）温度示值误差的确定

建筑材料不燃性装置典型结构如图1所示，加热炉管壁内加热线圈的布局和加热功率需要满足加热炉炉壁温度和炉内中心轴线温度分布的要求。试验装置通过功率控制器调节加热线圈功率控制加热炉的温度。当试验装置达到炉内温度平衡后进行试验，根据GB/T 5464 - 2010规定，建筑材料不燃性试验在试验炉温度平衡后进行。试验炉温度平衡时炉内温度为（750±5）℃ ，此时，试验炉输出功率保持不变，如果被试的试件因存在可燃物质的燃烧将导致炉内温度升高，从而根据“温升”、“燃烧时间”和试件试验前后的质量损失评价建筑材料的不燃性能。因此试验炉炉内温度准确性和炉管内温度分布直接决定试件在炉内高温场中的反应结果。试验炉的温度示值是否准确直接决定试验炉温度是否平衡在（750±5）℃范围内，关系到实验结果的温升是否准确可靠，因此确定“温度示值误差”为校准指标。

图1   建筑材料不燃性装置典型结构

（2）加热炉温度分布指标的确定

根据GB/T 5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》和ISO 1182:2020 Reaction to fire tests for building products-Non- combustibility test 的要求，试验装置加热炉管壁温度应满足以下要求：

a. 炉壁垂轴线上平均炉温偏差量相对平均炉壁温度的偏差量不超过0.5%；

b. 炉壁垂轴线上同一位置平均温度偏差量相对平均炉壁温度的偏差量不超过1.5%,且满足位置（+30mm）处的炉壁温度平均值低于位置（-30mm）处的炉壁温度平均值。

加热炉管内中心轴线上不同高度温度分布应满足图2中温度下限曲线和温度上线曲线的要求。

图2 加热炉内中心轴线温度曲线分布图

根据以上分析，确定加热炉温度分布校准参数如下：

a. 炉壁垂轴线上平均炉温偏差量相对平均炉壁温度的偏差量不超过0.5%；

b. 炉壁垂轴线上同一位置平均温度偏差量相对平均炉壁温度的偏差量不超过1.5%,且满足位置（+30 mm）处的炉壁温度平均值低于位置（-30 mm）处的炉壁温度平均值。

c. 炉内温度分布

加热炉中心轴线同一高度位置的温度平均值应处于以下曲线公式规定的范围：

Tmin=541.653+(5.901×hfurn)–(0.067×hfurn2)+(3.375×10-4×hfurn3)-(8.553×10-7×hfurn4)

Tmax=614.167+(5.347×hfurn)–(0.08138×hfurn2)+(5.826×10-4×hfurn3) -(1.772×10-6×hfurn4)

式中hfurn为加热炉高度(mm)， hfurn=0对应加热炉的底部。即，炉内温度分布应满足规范中表1的要求。

（四）校准环境条件

环境温度：15 ℃～35 ℃，校准过程中环境温度变化不超过±5 ℃(参照GB/T 5464-2010/7.1)。

相对湿度：≤80% RH。

（五）校准设备

（1）校准设备：建筑材料不燃性试验炉（温度参数）校准装置

- 主要技术指标：

- ① 温度测量范围：(650～900)℃：根据温度示值误差校准范围(700～850)℃确定；

- ② 温度分辨力不低于0.1 ℃，最大允许误差：±1.5 ℃（根据量值传递要求，以试验装置温度控制误差±5 ℃指标确定）。

（2）采用温度传感器和温度二次仪表作为校准设备

- ① 试验装置温度测量采用一级K型热电偶，按量值传递的原理，确定选择一级S型热电偶作为温度示值误差和炉内温度校准用温度传感器，并要求经检测筛选使其在测量范围内最大允许误差不超过0.8℃；

- ② 考虑到炉壁温度校准需要温度传感器与炉壁良好接触，并在定位过程中确保运动部件不因高温环境变型，同时炉壁温度校准结果主要以相对偏差量表示的特点，从传感器可加工性和使用耐久性出发，项目组经过试验确定选择3只一级K型热电偶作为炉壁温度校准用传感器，并经检测筛选使其一致性误差控制在±0.5 ℃之内；

- ③ 温度二次仪表的选择可参照JJF 1170-2010 标准，并满足校准装置最大允许误差±1.5 ℃的要求。

（六）校准方法

- 温度示值误差

  - 温度校准点的选择

建筑材料不燃性试验在炉内温度达到（750±5）℃并保持平衡后进行试验，即试验过程最低温度为745 ℃，因此确定最低温度示值误差校准点为700 ℃；试件试验过程中如果存在可燃性成分，因燃烧导致炉内温度升高，根据GB/T 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，不燃性试验中“温升”超过50℃就不属于不燃性材料的规定，即不燃性建筑材料及制品在不燃性试验过程中最高温度不超过800 ℃。考虑到试验中可能遇到质量差的不燃性材料导致温升超过50 ℃，根据试验经验，确定最高温度示值误差校准点为850 ℃。

  - 校准范围

通常不燃性试验装置温度示值由炉内热电偶测得，控制系统根据炉内热电偶测得的温度对加热炉内温度进行控制。部分试验装置配置有附加热电偶，包括试件中心热电偶和试件表面热电偶。GB/T 5464-2010对试验装置热电偶的技术要求都有明确规定，起草组确定温度示值误差校准范围为试验装置所有热电偶温度测量的示值误差。

  - 校准方法

按对比测量法，将校准装置S型热电偶热接点与试验装置被较热电偶热接点尽量靠近，同时测量并记录测得的温度。

  - 数据处理

按示值误差计算方法对校准数据进行处理。

- 炉壁温度校准

根据GB/T 5464-2010要求进行。

- 炉内温度校准

根据ISO 1182:2020要求进行。

五、本规范与国内外标准的比较说明

目前，国内与建筑材料不燃性试验密切相关的标准有：GB/T 5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》和GB/T 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，是本规范编制的重要参考。GB/T 5464-2010给出了建筑材料不燃性试验装置热电偶和温度记录仪的相关技术要求，以及炉壁温度校准和炉内温度校准方法，但描述比较粗略，操作性差，且没有给出温度示值误差校准方法，以及校准设备的要求。起草小组采用最新收集到的ISO 1182-2020标准中炉内温度分布上线计算公式。

国外相关标准目前检索有ISO 1182:2020 Reaction to fire tests for building products-Non-combustibility test，是ISO 1182:2002标准的最新版本，该标准修正了2002版中炉内温度分布上线计算公式的错误。本规范初稿起草过程中发现GB/T 5464-2010和ISO 1182-2002中炉内温度分布上线（？）曲线公式计算结果与标准中炉内温度分布图和炉内温度分布值表不一致（？），但未得到正确的计算公式，直到编制征求意见稿时才根据ISO 1182-2020给出了正确的炉内温度上线曲线计算公式。但ISO 1182:2020仍没有给出试验装置温度示值误差方法和校准设备的技术要求。