中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××—20××

间歇测量式液体流量计校准规范

Calibration Specification for Intermittent

Measurement Liquid Flowmeters

（征求意见稿）

国家市场监督管理总局

××××-××-××发布          ××××-××-××实施

发 布

间歇测量式液体流量计校准规范

Calibration Specification for Intermittent

Measurement Liquid Flowmeters

归 口 单 位：全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目   录

引   言	I

1 范围	1

2 引用文献	1

3 术语和计量单位	1

3.1 术语	1

3.2 计量单位	1

4 概述	2

4.1 结构	2

4.2 工作原理	2

4.3 用途	2

5 计量特性	3

5.1 示值误差	3

5.2 重复性	3

6 校准条件	3

6.1 环境条件	3

6.2 校准介质条件	3

6.3 主标准器及配套设备	3

6.4 校准管路	4

7 校准项目和校准方法	4

7.1 校准项目	4

7.2 校准方法	4

8 校准结果表达	6

9 复校时间间隔	6

附录 A校准记录参考格式	7

附录 B校准证书（内页）参考格式	8

附录 C间歇测量式液体流量计示值误差测量结果的不确定度示例	9

附录 D纯水密度表	12

引   言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1004《流量计量名词术语及定义》等规范编写。

本规范参考了JJG209-2010《体积管》、JJG 586-2006 《皂膜流量计》、国际法制计量组织的OIML D 36：2020  液体测量系统检定和校准用体积管 （Pipe provers for verification and calibration of measuring systems for liquids）等规范，结合我国间歇测量式液体流量计的生产、使用和校准现状编制。

本规范是首次制定。

间歇测量式液体流量计校准规范

范围

本校准规范适用于1.0级及以下等级的间歇测量式液体流量计（以下简称流量计）的校准。

引用文献

本规范引用了下列文件：

JJG 164  液体流量标准装置

GB/T6682-2008分析实验室用水规格和试验方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

术语和计量单位

术语

间歇测量式液体流量计 intermittent liquid flowmeter

利用间歇测量液面通过标准容积段两端检测开关的时间来计算并显示液体瞬时流量的流量计。

检测开关 detector switch

液体通过流量传感器时，能准确受液面触发的开关。

标准容积段standard volume section

两个检测开关之间的有效容积管段。

计量单位

流量单位：升每分钟，符号L/min；毫升每分钟，符号mL/min。

压力单位：帕斯卡，符号Pa；或千帕，符号kPa。

温度单位：摄氏度，符号℃；热力学温度：开尔文，符号K。

概述

结构

间歇测量式液体流量计由标准容积段、检测开关、阀门、信号处理单元、流量显示单元和进出管路等组成，流量计根据测量需要可在标准容积段上安装多个检测开关，典型的间歇测量式液体流量计结构如图1所示。

图1 典型的间歇测量式液体流量计的结构原理示意图

工作原理

在流量计的标准容积段上，装有上下两个液面检测开关，在进口压力的作用下，液面在标准容积段内匀速上升，先后触发检测开关使信号处理单元计时，由测得的时间和已知标准容积段的容积计算出流体的瞬时流量。

间歇流量测量间，由信号处理单元控制阀门排净标准容积段中液体。

用途

流量计主要用于液体微小瞬时流量的测量。

计量特性

示值误差

流量计的最大允许误差应符合表1的规定。

表1  流量计的最大允许误差

| 准确度等级 | 最大允许误差（%） |
| --- | --- |
| 1.0级 | ±1.0% |
| 2.0级 | ±2.0% |

重复性

流量计的重复性应不超过相应准确度等级规定的最大允许误差绝对值的1/2。

注：以上指标不用于合格性判别，仅供参考。

校准条件

环境条件

温度：(10～30)℃。

相对湿度：(15～90)%。

大气压力：(86～106)kPa。

周围无明显影响工作的机械振动和电磁干扰。

校准介质条件

校准介质应符合GB/T6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》要求的二级水。

主标准器及配套设备

主标准器

可选用活塞式液体流量标准装置、质量法液体流量标准装置和标准表法液体流量标准装置等，其流量范围与被校流量计的流量范围相适应，应有有效的检定/校准证书，标准装置的稳定性应优于0.2%，其扩展不确定度应不大于流量计最大允许误差绝对值的1/3。

注：标准装置的稳定性指标按照JJG164中流量稳定性的计算方法评定。

配套设备

配套设备均应有有效的检定/校准证书，配套设备及技术要求见表2。

表2  配套设备及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 用途 | 适用性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力计 | 0.2级 | 测量介质压力 | 适用于所有 原理的装置 |
| 2 | 秒表 | 分辨力≤0.01s | 测量时间 |  |
| 3 | 温度计 | MPE：±0.2℃ | 测量介质温度 | 适用于质量法装置 |

校准管路

标准装置与流量计之间的管路应尽量短，管路容积不超过流量计在最大流量下1min的累积流量值。

校准项目和校准方法

校准项目

流量计的校准项目见表3。

表3  校准项目表

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 示值误差 |
| 2 | 重复性 |

校准方法

校准前准备

流量计应在校准实验室环境条件下放置2h以上，使流量计稳定到校准环境的温度下方可进行校准。

将流量连接到装置上，接通电源、开机、预热，按流量计说明书中的方法检查流量计参数的设置。

开启进水阀门，通水排除流量计和校准管路内的空气，并检查接口处有无渗漏。

调节标准装置的工作压力，使流量调节阀上游管路内介质的工作压力不小于50kPa。

校准流量点

校准流量点一般应包括下列流量点：，0.5，0.25和，对于量程比大于10小于等于20的流量计应再增加0.10流量点，对于量程比大于20的流量计应再增加0.05流量点。

在校准过程中，最小流量点的实际校准流量与设定流量的偏差应不超过设定流量的±10%，除最小流量点外，其余流量点的偏差应不超过设定流量的±5%。

示值误差校准

预运行

流量计应在0.7～流量范围内至少运行3min，使流量计和标准装置的介质温度、压力和流量稳定。

校准程序

- 缓慢调节流量至校准所需的流量点；

- 待标准装置流量稳定后，开始进行测试；

- 在标准装置的检测时间内，读取6次被校流量计的瞬时流量；

- 待标准装置检测结束时，读取1次标准装置的标准瞬时流量；

- 计算被校流量计6次测量的瞬时流量平均值；

- 按公式（1）计算流量计的示值误差；

按a)～f)重复上述步骤，直至完成各流量点的示值误差校准。

数据处理

流量计在各流量点下的示值误差按公式（1）计算：

（1）

式中：— 流量计在第校准点的相对示值误差；

— 流量计在第校准点的瞬时流量平均值；

— 标准器第校准点的标准瞬时流量。

流量计在第校准点的瞬时流量平均值按公式（2）计算：

（2）

式中：— 流量计在第i校准点第j次的瞬时流量。

采用质量法校准时，各流量点下的标准流量按公式（3）计算：

（3）

式中：— 流量计在第校准点的质量值；

— 流量计在第校准点的水密度值；

— 流量计在第校准点的测量时间；

— 浮力修正系数，一般可取1.0011。

水密度采用附录D中的密度查表法得到。

重复性

流量计在各流量点下重复性按公式（4）计算：

（4）

式中：— 流量计在第校准点的重复性。

校准结果表达

校准完成后，按照本规范给出校准结果，校准记录和校准证书格式见附录A和附录B，校准结果的不确定度评定示例见附录C。

复校时间间隔

流量计的复校时间间隔建议为1年。也可以根据被校流量计的使用频率，由送校单位自行决定复校的时间间隔。

附录 A
                       校准记录参考格式

器具名称：     		                    证书编号：

型号/规格：                        制 造 厂：

编    号：                样品状态：测量前 正常□    测量后 正常□

测量介质：         介质温度：         （℃）流量范围：

介质压力：                     kPa  校准地点：

环境条件：温度：                    ℃ 湿度：                          %RH

校准所用的主要标准器:

名称：                                型号：

编号：                               测量范围：

准确度等级□/最大允许误差□/扩展不确定度□：

证书编号：                            有效期限：

| 校准 流量点 （ ） | 测量值 （ ） |  |  |  |  |  |  | 标准值 （ ） | 示值 误差 （ ） | 重复性 （ ） | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |  |  |  |  |

校准员：                          核验员：                    校准日期：

附录 B
                    校准证书（内页）参考格式

1. 校准介质：

2. 介质温度：

3. 介质压力：

4. 流量范围：

5. 校准结果：

| 序号 | 校准流量点 （ ） | 测量值 （ ） | 标准值 （ ） | 示值误差 （ ） | 重复性 （ ） | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

复校时间间隔建议：    年

附录 C
     间歇测量式液体流量计示值误差测量结果的不确定度示例

C.1 概述

C.1.1 校准过程

将被校流量计连接到液体流量标准装置上，流量计在0.7～流量范围内运行至少运行3min，使流量计和标准装置的介质温度、压力和流量稳定。缓慢调节流量至校准所需的流量点，待标准装置流量稳定后，开始进行测试，在标准装置的检测时间内，读取6次被校流量计的瞬时流量，待标准装置检测结束时，读取1次标准装置的标准瞬时流量，计算被校流量计6次测量的瞬时流量平均值。

C.1.2 被校对象

间歇测量式液体流量计，流量范围为（1～25）mL/min，准确度等级1.0级。

C.1.3环境条件

校准时环境温度为（20.2～20.5）℃，相对湿度为（50～52）%RH。

C.1.4 校准使用的标准装置

活塞式液体流量标准装置，流量范围为（0.2～100）mL/min，装置扩展不确定度Urel =0.20%（k=2）。

C.2测量模型

（C.1）

式中：— 流量计的示值相对误差；

—被校流量计的平均瞬时流量；

—标准装置的标准瞬时流量。

C.3 标准不确定度

根据测量模型，流量计的流量相对示值误差的不确定度来源主要包括：被校流量计引入的标准不确定度分量和流量标准装置引入的不确定度分量。

C.3.1被校流量计引入的标准不确定度分量

被校流量计引入的标准不确定度主要由被校流量计重复性或校流量计示值分辨力引入。

C.3.1.1重复性引入的标准不确定度分量

以一台被校流量计在流量25mL/min处为例，在标准装置的检测时间内读取6次被校流量计的瞬时流量，校准数据如表C.1所示。

表C.1  校准数据

| 校准 流量点 （mL/min ） | 测量值 （mL/min ） |  |  |  |  |  |  | 标准值 （mL/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |  |
| 25 | 24.88 | 24.86 | 24.85 | 24.86 | 24.87 | 24.88 | 24.867 | 24.951 |

单次测量结果的实验标准差s（Er）为：

由于实际测量中读取流量计的单次测量值，则该流量点下重复性引入的标准不确定度分量为：

=0.05%24.867=0.0124 mL/min

C.3.1.2流量计示值分辨力引入的标准不确定度分量

被校流量计的最大流量为25 mL/min，流量计在该流量下的示值分辨力为0.01 mL/min，按均匀分布，则流量计示值分辨力引入的标准不确定度为：

mL/min

因被校流量计示值分辨力引入的标准不确定度小于重复性引入的不确定度，故舍去，因此，被校流量计引入的标准不确定度为：

=0.0124 mL/min

C.3.2 流量标准装置引入的不确定度分量

根据标准装置的校准证书信息，流量标准装置的扩展不确定度Urel =0.20%（k=2），则标准装置引入的标准不确定为：

mL/min

C.4 合成标准不确定度的评定

C.4.1灵敏度系数

C.4.2 各不确定度分量汇总表

表C.2   不确定度分布一览表

| 序号 | 标准不确定度 | 不确定度来源 | 标准不确定度 mL/min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 测量重复性 | 0.0124 | 0.04 | 0.05% |
| 2 |  | 流量标准装置 | 0.025 | 0.04 | 0.10% |
| 合成标准不确定为： |  |  |  |  |  |

C.4.3合成不确定度

评定的各输入量相互独立不相关，故该流量点下示值误差的合成标准不确定度为：

0.11%

C.5校准结果的扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度Ur=k，则该流量点下示值误差的扩展不确定度为：

Ur =0.22%  (k=2)

附录 D
                         纯水密度表

（kg/m3）

| t（℃） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 999.843 | 999.850 | 999.856 | 999.862 | 999.869 | 999.874 | 999.880 | 999.886 | 999.891 | 999.897 |
| 1 | 999.902 | 999.907 | 999.911 | 999.916 | 999.920 | 999.924 | 999.928 | 999.932 | 999.936 | 999.940 |
| 2 | 999.943 | 999.946 | 999.949 | 999.952 | 999.955 | 999.957 | 999.959 | 999.962 | 999.964 | 999.965 |
| 3 | 999.967 | 999.969 | 999.970 | 999.971 | 999.972 | 999.973 | 999.974 | 999.974 | 999.975 | 999.975 |
| 4 | 999.975 | 999.975 | 999.975 | 999.974 | 999.974 | 999.973 | 999.972 | 999.971 | 999.970 | 999.968 |
| 5 | 999.967 | 999.965 | 999.963 | 999.961 | 999.959 | 999.957 | 999.954 | 999.952 | 999.949 | 999.946 |
| 6 | 999.943 | 999.940 | 999.937 | 999.933 | 999.929 | 999.926 | 999.922 | 999.918 | 999.913 | 999.909 |
| 7 | 999.904 | 999.900 | 999.895 | 999.890 | 999.885 | 999.880 | 999.874 | 999.869 | 999.863 | 999.857 |
| 8 | 999.851 | 999.845 | 999.839 | 999.833 | 999.826 | 999.819 | 999.813 | 999.806 | 999.798 | 999.791 |
| 9 | 999.784 | 999.776 | 999.769 | 999.761 | 999.753 | 999.745 | 999.737 | 999.728 | 999.720 | 999.711 |
| 10 | 999.703 | 999.694 | 999.685 | 999.676 | 999.666 | 999.657 | 999.648 | 999.638 | 999.628 | 999.618 |
| 11 | 999.608 | 999.598 | 999.588 | 999.577 | 999.567 | 999.556 | 999.545 | 999.534 | 999.523 | 999.512 |
| 12 | 999.500 | 999.489 | 999.477 | 999.466 | 999.454 | 999.442 | 999.430 | 999.418 | 999.405 | 999.393 |
| 13 | 999.380 | 999.367 | 999.355 | 999.342 | 999.329 | 999.315 | 999.302 | 999.289 | 999.275 | 999.261 |
| 14 | 999.247 | 999.233 | 999.219 | 999.205 | 999.191 | 999.176 | 999.162 | 999.147 | 999.132 | 999.118 |
| 15 | 999.103 | 999.087 | 999.072 | 999.057 | 999.041 | 999.026 | 999.010 | 998.994 | 998.978 | 998.962 |
| 16 | 998.946 | 998.930 | 998.913 | 998.897 | 998.880 | 998.863 | 998.846 | 998.829 | 998.812 | 998.795 |
| l7 | 998.778 | 998.760 | 998.743 | 998.725 | 998.707 | 998.689 | 998.671 | 998.653 | 998.635 | 998.617 |
| 18 | 998.598 | 998.580 | 998.561 | 998.542 | 998.523 | 998.505 | 998.485 | 998.466 | 998.447 | 998.427 |
| 19 | 998.408 | 998.388 | 998.369 | 998.349 | 998.329 | 998.309 | 998.288 | 998.268 | 998.248 | 998.227 |
| 20 | 998.207 | 998.186 | 998.165 | 998.144 | 998.123 | 998.102 | 998.081 | 998.060 | 998.038 | 998.017 |
| 21 | 997.995 | 997.973 | 997.951 | 997.929 | 997.907 | 997.885 | 997.863 | 997.841 | 997.818 | 997.796 |
| 22 | 997.773 | 997.750 | 997.727 | 997.704 | 997.681 | 997.658 | 997.635 | 997.612 | 997.588 | 997.564 |
| 23 | 997.541 | 997.517 | 997.493 | 997.469 | 997.445 | 997.421 | 997.397 | 997.372 | 997.348 | 997.323 |
| 24 | 997.299 | 997.274 | 997.249 | 997.224 | 997.199 | 997.174 | 997.149 | 997.124 | 997.098 | 997.073 |
| 25 | 997.047 | 997.021 | 996.996 | 996.970 | 996.944 | 996.918 | 996.891 | 996.865 | 996.839 | 996.812 |
| 26 | 996.786 | 996.759 | 996.732 | 996.706 | 996.679 | 996.652 | 996.624 | 996.597 | 996.570 | 996.543 |
| 27 | 996.515 | 996.488 | 996.460 | 996.432 | 996.404 | 996.376 | 996.348 | 996.320 | 996.292 | 996.264 |
| 28 | 996.235 | 996.207 | 996.178 | 996.150 | 996.121 | 996.092 | 996.063 | 996.034 | 996.005 | 996.976 |
| 29 | 995.946 | 995.917 | 995.888 | 995.858 | 995.828 | 995.799 | 995.769 | 995.739 | 995.709 | 995.679 |

表（续）                     （kg/m3）

| t（℃） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 995.649 | 995.619 | 995.588 | 995.558 | 995.527 | 995.497 | 995.466 | 995.435 | 995.404 | 995.373 |
| 31 | 995.342 | 995.311 | 995.280 | 995.249 | 995.217 | 995.186 | 995.154 | 995.123 | 995.091 | 995.059 |
| 32 | 995.027 | 994.996 | 994.963 | 994.931 | 994.899 | 994.867 | 994.834 | 994.802 | 994.769 | 994.737 |
| 33 | 994.704 | 994.671 | 994.638 | 994.605 | 994.572 | 994.539 | 994.506 | 994.473 | 994.439 | 994.406 |
| 34 | 994.372 | 994.339 | 994.305 | 994.271 | 994.237 | 994.204 | 994.170 | 994.135 | 994.101 | 994.067 |
| 35 | 994.033 | 993.998 | 993.964 | 993.929 | 993.894 | 993.860 | 993.825 | 993.790 | 993.755 | 993.720 |
| 36 | 993.685 | 993.650 | 993.614 | 993.579 | 993.543 | 993.508 | 993.472 | 993.437 | 993.401 | 993.365 |
| 37 | 993.329 | 993.293 | 993.257 | 993.221 | 993.184 | 993.148 | 993.112 | 993.075 | 993.039 | 993.002 |
| 38 | 992.965 | 992.929 | 992.892 | 992.855 | 992.818 | 992.781 | 992.744 | 992.706 | 992.669 | 992.632 |
| 39 | 992.594 | 992.557 | 992.519 | 992.481 | 992.443 | 992.406 | 992.368 | 992.330 | 992.292 | 992.253 |
| 40 | 992.215 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 注：水密度值采用CIPM 2001推荐计算公式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________