工频电压比例标准装置校准规范

试验验证报告

- 1 双级电压比例标准自校准试验

- 1.1试验目的

由于110kV-500kV双级电压比例标准装置的成功研制，需要调整对应的校准线路。双级电压比例标准有高压励磁和低压励磁两种类型，分别选取高压励磁和低压励磁的作为自校准对象，先按自校准规范的方法开展校准，再将两种校准检定结果进行互校准，验证该校准规范的正确性和可行性。

- 1.2试验方法

#1设备:110kV低压励磁双级比例标准，型号HJB-S110，编号ZJ902，出厂日期2007.12。试验中采用规程中4.4条的图5进行自校准。

#2设备:110kV高压励磁双级比例标准，型号TSVT-110，编号2019008，出厂日期2019.10。试验中采用规程中附录F进行自校准。

- 1.3试验条件

环境温度： 23℃

相对湿度： 75%

试验地点：国家高电压计量站

- 1.4试验数据

- 1.4.1 #1低压励磁设备校准

表1-1 低压端标定

| 参考点标定 ε×10-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up |  | 10% | 15% | 20% |  | 10% | 15% | 20% |
| 正 | f | 11.6 | 12.0 | 12.3 | δ | 7.8 | 8.8 | 9.3 |
| 反 |  | 14.2 | 15.7 | 16.7 |  | 6.3 | 6.6 | 6.9 |
| 平均 |  | 12.9 | 13.85 | 14.5 |  | 7.05 | 7.7 | 8.1 |

表1-2 串联加法原始数据

| 加法自校 f×10-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up/Un% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| εa | 30.8 | 19.4 | 9.6 | 2.3 | -4.3 | -9.7 | -13.9 | -17.7 | -20.8 | -22.8 | -24.7 |
| Up/Un% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| εb（7#） | 59.3 | 48.3 | 38.7 | 31.1 | 23.4 | 17.3 | 12.5 | 7.7 | 3.2 | 0.6 | -1.9 |
| εc（8#） | 1.9 | -10.0 | -19.5 | -25.7 | -31.7 | -35.6 | -39.3 | -41.8 | -43.5 | -46.1 | -47.1 |
| ε | 0.2 | 0.3 | 0.0 | -0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.1 | -0.2 |
| δ×10-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Up/Un% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| εa | -5.0 | 5.3 | 13.8 | 19.4 | 24.4 | 28.4 | 32.5 | 35.8 | 38.8 | 41.7 | 43.6 |
| Up/Un% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| εb（7#） | -15.6 | -7.0 | 0.1 | 4.8 | 9.8 | 13.9 | 18.5 | 21.6 | 24.2 | 26.6 | 28.6 |
| εc（8#） | 1.7 | 14.8 | 23.9 | 30.0 | 36.5 | 41.4 | 45.1 | 48.2 | 50.8 | 52.8 | 54.2 |
| ε | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | 2.2 |

表1-3 参考点标定修正

| 参考点误差计算 ε×10-6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up/Un(%) | f |  |  | δ |  |  |
|  | 10% | 15% | 20% | 10% | 15% | 20% |
| #1误差 | -2.24 | -2.24 | -2.24 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| #6误差 | -4.04 | -4.26 | -3.94 | 1.11 | 1.74 | 1.66 |
| 标定值 | 12.90 | 13.85 | 14.50 | 7.05 | 7.70 | 8.10 |
| #9误差 | 6.63 | 7.36 | 8.33 | 8.43 | 9.72 | 10.03 |

表1-4 误差校准结果

| Up/Un% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 8.33 | 7.61 | 8.33 | 7.50 | 7.46 | 7.45 | 7.83 | 7.26 | 6.85 | 7.43 | 7.26 |
| δ | 10.03 | 11.12 | 11.83 | 12.68 | 12.37 | 12.26 | 12.53 | 13.16 | 13.98 | 14.53 | 14.57 |

- 1.4.2  #2高压励磁设备校准

表1-5 低压端标定

| 参考点标定 ε×10-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up |  | 10% | 15% | 20% |  | 10% | 15% | 20% |
| 正 | f | 6.0 | 5.7 | 5.8 | δ | -6.5 | -6.3 | -6.1 |
| 反 |  | 5.7 | 5.6 | 6.1 |  | -6.4 | -6.0 | -6.3 |
| 平均 |  | 5.85 | 5.65 | 5.95 |  | -6.45 | -6.15 | -6.20 |

表1-6 串联加法原始数据

| 加法自校 f×10-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up/Un% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| εa | 54.6 | 44.2 | 34.3 | 25.5 | 18.0 | 11.8 | 6.4 | 2.0 | -1.3 | -5.1 | -7.8 |
| Up/Un% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| εb（7#） | 66.0 | 55.9 | 45.3 | 37.1 | 29.4 | 23.1 | 17.2 | 12.9 | 8.8 | 5.5 | 2.3 |
| εc（8#） | 45.2 | 34.8 | 25.6 | 17.7 | 11.4 | 4.9 | -0.4 | -5.0 | -8.6 | -11.7 | -14.1 |
| ε | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.9 | -2.4 | -2.2 | -2.0 | -2.0 | -1.4 | -2.0 | -1.9 |
| δ×10-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Up/Un% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| εa | -20.9 | -11.5 | -3.6 | 2.6 | 8.1 | 12.6 | 16.6 | 20.4 | 23.8 | 26.4 | 28.4 |
| Up/Un% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| εb（7#） | -12.3 | -1.6 | 7.5 | 13.7 | 19.5 | 24.3 | 28.7 | 32.1 | 35.6 | 38.8 | 41.8 |
| εc（8#） | -31.4 | -23.1 | -16.5 | -11.5 | -6.5 | -2.6 | 1.1 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 11.9 |
| ε | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 1.6 |

表1-7 参考点标定修正

| 考点误差计算 ε×10-6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up/Un(%) | f |  |  | δ |  |  |
|  | 10% | 15% | 20% | 10% | 15% | 20% |
| #1误差 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| #6误差 | -2.20 | -1.76 | -2.15 | 0.47 | 0.71 | 1.22 |
| 标定值 | 5.85 | 5.65 | 5.95 | -6.45 | -6.15 | -6.20 |
| #9误差 | 3.14 | 3.38 | 3.29 | -4.41 | -3.87 | -3.41 |

表1-8 误差校准结果

| Up/Un% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 3.29 | 2.23 | 2.14 | 0.86 | -0.17 | -0.01 | 0.14 | -0.45 | -0.54 | -1.65 | -2.07 |
| δ | -3.41 | -3.02 | -2.51 | -1.72 | -1.42 | -1.02 | -0.81 | -0.26 | 0.53 | 0.43 | 0.13 |

- 1.4.3 互校结果

#1低压励磁和#1高压励磁互校试验，表1-9为2台设备误差的差值。

表1-9 互校试验误差校准结果

| Up/Un% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | -5.87 | -5.27 | -7.07 | -6.54 | -8.13 | -7.67 | -7.78 | -8.84 | -7.48 | -10.74 | -9.88 |
| δ | -12.81 | -14.33 | -13.67 | -14.23 | -12.66 | -13.43 | -13.55 | -14.43 | -13.23 | -15.13 | -14.35 |

- 1.5 试验结论

方法1：根据表1-4和表1-8的校准结果，可以求差值，得到2台比例标准误差的差值。

方法2：根据表1-9的实测结果，也可以得到2台比例标准误差的差值。

试验验证结果表明，方法1和方法2的偏差优于2×10-6，说明校准规范合理、检定方法正确,可操作性较强。

- 1.6 验证时间和人员

验证时间：2022年2月7日至24日

验证人员：杨洪、李明、陈松

- 2 感应分压器耐压试验

- 2.1试验目的

由于工频感应分压器的测量点为10%，100%和150%，其最高工作电压为150%，本规程规定其耐压水平达到额定电压的1.7倍。本试验需验证1kV感应分压器的工频耐压水平能否达到1.7倍。

- 2.2试验方法

取2台工频感应分压器

#1设备:1kV感应分压器，型号HJB-S1，编号ZJ901，出厂日期2007.12，生产厂家A，准确度等级0.0002级。

#2设备: 1kV感应分压器，型号TSVT-1，编号2019003，出厂日期2019.4，生产厂家B，准确度等级0.0001级。

（1）1.7倍耐受电压，持续1分钟，是否发生绝缘损坏或放电闪络。

（2）耐压试验前后，进行误差校准，误差是否发生显著改变。

- 2.3试验条件

环境温度： 23℃

相对湿度： 75%

试验地点：国家高电压计量站

- 2.4试验数据

（1）耐压试验，1.7倍耐受电压，持续1分，两台设备均未发生绝缘损坏或放电闪络。

（2）误差试验

表2-1  #1设备耐压前后误差对比

|  | 1.7倍耐压前 |  | 1.7倍耐压后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变比 | 比值差 (10-6) | 相位差 (μrad) | 比值差 (10-6) | 相位差 (μrad) |
| 10/1 | -0.01 | -0.24 | -0.05 | -0.28 |
| 10/2 | +0.01 | -0.32 | +0.08 | -0.33 |
| 10/3 | +0.28 | -0.04 | +0.32 | -0.11 |
| 10/4 | +0.07 | -0.45 | +0.11 | -0.41 |
| 10/5 | +0.24 | +0.09 | +0.26 | +0.04 |
| 10/6 | -0.21 | -0.34 | -0.26 | -0.23 |
| 10/7 | -0.43 | -0.23 | -0.55 | -0.25 |
| 10/8 | -0.14 | +0.16 | -0.23 | +0.17 |
| 10/9 | -0.11 | +0.58 | -0.06 | +0.44 |
| 10/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表2-2  #2设备耐压前后误差对比

|  | 1.7倍耐压前 |  | 1.7倍耐压后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变比 | 比值差 (10-6) | 相位差 (μrad) | 比值差 (10-6) | 相位差 (μrad) |
| 10/1 | -0.08 | +0.06 | -0.09 | +0.06 |
| 10/2 | -0.06 | +0.03 | -0.07 | +0.05 |
| 10/3 | -0.08 | +0.03 | -0.06 | +0.05 |
| 10/4 | -0.06 | +0.03 | -0.04 | +0.05 |
| 10/5 | -0.02 | +0.03 | -0.03 | +0.04 |
| 10/6 | 0.00 | +0.02 | 0.00 | +0.03 |
| 10/7 | +0.01 | +0.03 | +0.01 | +0.03 |
| 10/8 | 0.00 | +0.02 | 0.00 | +0.03 |
| 10/9 | 0.0 | +0.01 | 0.0 | +0.02 |
| 10/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- 2.5 试验结论

1kV感应分压器的工频耐压水平能达到1.7倍。

（1）耐压试验：发生绝缘损坏或放电闪络。

（2）误差试验：耐压前后，误差数据变化小于误差限值的1/10。

- 2.6 验证时间和人员

验证时间：2022年4月25日至28日

验证人员：杨洪、李明、陈松

国家高电压计量站

2022年4月