国家计量技术法规

《工频电压比例标准装置校准规范》

不确定度评定

2022年04月28日

220kV不确定评定

- 1 概述

- 1.1目的

以220kV工频电压比例标准装置为例，评定电压比为的0.005级电压互感器在温度(10～35) ℃，相对湿度≤80％的情况下，测量结果的不确定度。

- 1.2  校准依据

JJG314《测量用电压互感器》

JJF1067《工频电压比例标准装置校准规范》

JJF1059《测量不确定度的评定与表示》

- 1.3  校准使用的仪器设备

标准器为，110kV电压比例标准装置，准确度等级0.001级；200V感应分压器，0.0002级。

- 1.4  校准程序

测量过程是将110kV电压比例标准装置级联感应分压器与220kV被测标准装置在相同额定变比的条件下，在（10%~50%）Un电压下采用比较法进行测量，将互感器校验仪测得的电压上升、下降两次比值差读数和相位差读数的算术平均值作为被测电压互感器在该测量范围的比值差和相位差。采用互感器串联电压加法线路，测得（50%~120%）Un电压范围的电压系数，从而得到220kV被测标准装置在全电压范围比率误差。

- 1.5  不确定度评定结果的应用

符合上述条件或十分接近上述条件的同类测量结果，一般可以参照本例的评定方法。

- 2.数学模型

＝，

式中：— 被测电压互感器的比值差， %；

— 互感器校验仪上所测得的电压上升、下降比值差的算术平均值， %；

— 被测电压互感器的相位差，′；

— 互感器校验仪上所测得的电压上升、下降相位差的算术平均值,′。

- 3. 标准不确定度来源

电压互感器的测量过程中，其标准不确定度来源主要有以下几项：

3.1 误差测量装置引入的不确定度分量u1，采用B类方法评定；

3.2 参考点标定引入的不确定度分量u2，采用B类方法评定；

3.3电压系数误差引入的不确定度分量u3，采用B类方法评定；

3.4 外界电磁场引入的不确定度分量u4，采用B类方法评定；

3.5电位屏蔽不完善测量引入的不确定度分量u5，采用B类方法评定；

3.6 误差数据修约引入的不确定度分量u6，采用B类方法评定；

3.7重复性测量误差引入的不确定度分量u7，采用A类方法评定。

各分量传播系数为1。

- 4. 标准不确定度的评定

- 4.1 不确定度分量u1

按照检定规程JJG314-2010《测量用电压互感器》中规定，误差测量装置引入的误差不大于εx（被校电压互感器误差限值）的1/10，其不确定度属B类分量，呈均匀分布，即k =，则u1=0.1εx/3=0.06εx，自由度υ1 =12。

- 4.2 不确定度分量u2

被校互感器60%以下的量值由110kV电压比例标准作为标准进行标定，由标准器证书可知，其不确定度属B类分量，呈均匀分布，比值差校准结果的扩展不确定度：U=5.0×10-6，k=3；相位差校准结果的扩展不确定度：U=5.0×10-6（rad），k=3。则不确定度分量u2f=5.0×10-6/3=1.7×10-6，u2δ=5.0×10-6/3=1.7×10-6，自由度υ2=11。

- 4.3 不确定度分量u3

用半绝缘串联加法测量互感器电压系数时，根据试验数据，电压系数误差引入的不确定度分量u3=2.88×10-6，自由度υ3=12。

- 4.4 不确定度分量u4

按照本规范要求，存在于工作场所周围与校准工作无关的外界电磁场引入的误差不大于εx的1/20，其不确定度属B类分量，呈均匀分布，即k =3，则u4=0.05εx /3=0.03εx，自由度υ4=8。

- 4.5 不确定度分量u5

用半绝缘串联加法测量互感器电压系数时，由于电位屏蔽不完善和上下级互感器分压不均引入的不确定度u5，可用110kV电压比例标准分别测得试品在10%与60%额定电压下的误差，进而计算得到60%倍压区间的电压系数，将该计算结果与用加法得到的电压系数比较，其偏差记为。呈均匀分布，即k =3，则u5=/3=0.577，自由度υ5=8。根据试验结果，≤3.0×10-6；≤3.0×10-6。

- 4.6 不确定度分量u6

按照本规范要求，误差数值修约单位为εx的1/10，根据修约规则，由于修约而引入的误差为修约单位的1/2，其不确定度属B类分量，呈均匀分布，即k=3，则u6=0.05εx/3=0.03εx，自由度γ6=50 。

- 3.7不确定度分量u7

对被试品重复性测量的数据，采用统计分析的方法算出实验标准差来作为标准不确定度分量u7，属A类分量，呈正态分布。

选取试品在60%额定电压，二次负荷为0VA下，对其进行10次的重复性测量，得到表1所示一组数据：

表1 重复性测量数据

| 测量序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比值差（10－6） | -6.4 | -6.0 | -6.1 | -5.7 | -6.2 |
| 相位差（10－6rad） | 24.1 | 23.7 | 24.0 | 24.7 | 24.3 |
| 测量序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 比值差（10－6） | -6.3 | -6.0 | -5.7 | -5.7 | -6.4 |
| 相位差（10－6rad） | 23.8 | 24.9 | 24.7 | 24.3 | 24.0 |

根据计量标准重复性试验的结果，比值差单次测量的标准差为：u7f＝0.3×10-6；相位差单次测量的标准差为：u7δ＝0.4×10-6。比值差和相位差的自由度均为υ7=10-1=9。

- 5. 合成标准不确定度uc

5.1根据以上分析，可列出标准不确定度分量表：

比值差的不确定度分量如表2所示：

表2比值差不确定度分量

| 标准不确定度类别 | 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 测量结果的分布 | 传播系数 | 标准不确定度分量的值 | 自由度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | u1 | 误差测量装置 | 均匀分布 | 1 | 0.06εx | 12 |
| B | u2 | 参考点标定 | 均匀分布 | 1 | 1.7×10-6 | 11 |
| B | u3 | 电压系数误差 | 均匀分布 | 1 | 2.88×10-6 | 12 |
| B | u4 | 外磁场 | 均匀分布 | 1 | 0.03εx | 8 |
| B | u5 | 电位屏蔽不完善 | 均匀分布 | 1 | 0.577 | 8 |
| B | u6 | 数据修约 | 均匀分布 | 1 | 0.03εx | 50 |
| A | u7 | 测量重复性 | 正态分布 | 1 | 0.3×10-6 | 9 |

由0.005级互感器的误差限值可知：εx=5×10-5

经分析以上各分量相互独立，则比值差合成标准不确定度为

相位差的不确定度分量如表3所示：

表3比值差不确定度分量

| 标准不确定度类别 | 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 测量结果的分布 | 传播系数 | 标准不确定度分量的值 | 自由度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | u1 | 误差测量装置 | 均匀分布 | 1 | 0.06εx | 12 |
| B | u2 | 参考点标定 | 均匀分布 | 1 | 1.7×10-6 | 11 |
| B | u3 | 电压系数误差 | 均匀分布 | 1 | 2.88×10-6 | 12 |
| B | u4 | 外磁场 | 均匀分布 | 1 | 0.03εx | 8 |
| B | u5 | 电位屏蔽不完善 | 均匀分布 | 1 | 0.577 | 8 |
| B | u6 | 数据修约 | 均匀分布 | 1 | 0.03εx | 50 |
| A | u7 | 测量重复性 | 正态分布 | 1 | 0.4×10-6 | 9 |

由0.005级互感器的误差限值可知：εx=5×10-5（rad）

经分析以上各分量相互独立，则相位差合成标准不确定度为

- 6.被测量可能值分布分析

从表2，表3，可以得到7个分量中有5个分量较大，且大小相近，则被测量可能值近似于正态分布。

- 7.有效自由度

计算得到：≈50；≈ 50

- 8. 扩展不确定度

由于被测量可能值的分布为正态分布，通过自由度计算可知自由度远远大于15，可取k=2，得到：

比值差的扩展不确定度

Uf= k95×uc(f)=2.0×0.5×10-5≈1×10-5

相位差的扩展不确定度

Uδ= k95×uc(δ)=2.0×0.5×10-5≈1×10-5rad

- 9. 校准结果不确定度的报告

本次校准结果的扩展不确定度：

比值差U f =0.001%，k=2

相位差Uδ= 1×10-5rad，k=2

500kV不确定度的评定

- 1  概述

500kV不确定评定过程中的校准依据和数学模型与220kV类似，在此不再赘述。

- 2  不确定度分量的来源

分析电压互感器的校准过程，其测量不确定度来源主要有以下几项：

2.1 误差测量装置引入的不确定度分量u1；

2.2 参考点标定引入的不确定度分量u2；

2.3电压系数误差引入的不确定度分量u3；

2.4 外界电磁场引入的不确定度分量u4；

2.5 电位屏蔽不完善测量引入的不确定度分量u5；

2.6 误差数据修约引入的不确定度分量u6；

2.7 重复性测量误差引入的不确定度分量u7。

- 3  各标准不确定度分量的分析与计算

3.1 不确定度分量u1

按照检定规程JJG314-2010《测量用电压互感器》中规定，误差测量装置引入的误差不大于εx的1/10，其不确定度属B类分量，呈均匀分布，即k =，则u1=0.1εx /3=0.06εx  ，自由度υ1 =12。

3.2 不确定度分量u2

被校互感器50%以下的量值由220kV电压比例标准作为标准进行标定，由标准器证书可知，其不确定度属B类分量，呈均匀分布，比值差校准结果的扩展不确定度：U=1.0×10-5，k=2；相位差校准结果的扩展不确定度：U=1.0×10-5（rad），k=2。则不确定度分量u2f=1.0×10-5/2=0.5×10-5，u2δ=1.0×10-5/2=0.5×10-5，自由度υ2 =11。

3.3 不确定度分量u3

用半绝缘串联加法测量互感器电压系数时，根据试验数据，电压系数误差引入的不确定度分量u3=3.30×10-6，自由度υ3 =12。

3.4 不确定度分量u4

按照检定规程规定，存在于工作场所周围与校准工作无关的外界电磁场引入的误差不大于εx的1/20，其不确定度属B类分量，呈均匀分布，即k =3，则u4=0.05εx /3=0.03εx  ，自由度υ4=8。

3.5 不确定度分量u5

用半绝缘串联加法测量互感器电压系数时，由于电位屏蔽不完善和上下级互感器分压不均引入的不确定度u5，可用220kV电压比例标准分别测得试品在10%与50%额定电压下的误差，进而计算得到50%倍压区间的电压系数，将该计算结果与用加法得到的电压系数比较，其偏差记为。呈均匀分布，即k =3，则u5=/3=0.577，自由度υ5=8。根据试验结果，≤3.0×10-6；≤3.0×10-6。

3.6 不确定度分量u6

规程规定：误差数值修约单位为εx的1/10，根据修约规则，由于修约而引入的误差为修约单位的1/2，其不确定度属B类分量，呈均匀分布，即k=3，则u6=0.05εx/3=0.03εx，自由度γ6=50 。

3.7 不确定度分量u7

对被试品重复性测量的数据，采用统计分析的方法算出实验标准差来作为标准不确定度分量u7，属A类分量，呈正态分布。

选取试品在50%额定电压，二次负荷为0VA下，对其进行10次的重复性测量，得到下列一组数据：

| 测量序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比值差（10－6） | -7.9 | -6.7 | -6.3 | -5.1 | -6.6 |
| 相位差（10－6rad） | 18.0 | 20.7 | 21.8 | 24.0 | 21.7 |
| 测量序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 比值差（10－6） | -6.3 | -7.1 | -6.7 | -7.7 | -6.7 |
| 相位差（10－6rad） | 23.0 | 22.5 | 22.1 | 22.7 | 23.2 |

根据计量标准重复性试验的结果，比值差单次测量的标准差为：u7f＝0.8×10-6；相位差单次测量的标准差为：u7δ＝1.7×10-6。比值差和相位差的自由度均为υ7=10-1=9。

- 4  标准不确定度分量的合成

根据以上分析，可列出标准不确定度分量表，如下所示．

比值差的不确定度分量：

| 标准不确定度类别 | 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 测量结果的分布 | 传播系数 | 标准不确定度分量的值 | 自由度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | u1 | 误差测量装置 | 均匀分布 | 1 | 0.06εx | 12 |
| B | u2 | 参考点标定 | 均匀分布 | 1 | 0.5×10-5 | 11 |
| B | u3 | 电压系数误差 | 均匀分布 | 1 | 3.3×10-6 | 12 |
| B | u4 | 外磁场 | 均匀分布 | 1 | 0.03εx | 8 |
| B | u5 | 电位屏蔽不完善 | 均匀分布 | 1 | 0.577 | 8 |
| B | u6 | 数据修约 | 均匀分布 | 1 | 0.03εx | 50 |
| A | u7 | 测量重复性 | 正态分布 | 1 | 0.8×10-6 | 9 |

由0.005级互感器的误差限值可知：εx =5×10-5

经分析以上各分量相互独立，则比值差合成标准不确定度为

相位差的不确定度分量：

| 标准不确定度类别 | 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 测量结果的分布 | 传播系数 | 标准不确定度分量的值 | 自由度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | u1 | 误差测量装置 | 均匀分布 | 1 | 0.06εx | 12 |
| B | u2 | 参考点标定 | 均匀分布 | 1 | 0.5×10-5 | 11 |
| B | u3 | 电压系数误差 | 均匀分布 | 1 | 3.3×10-6 | 12 |
| B | u4 | 外磁场 | 均匀分布 | 1 | 0.03εx | 8 |
| B | u5 | 电位屏蔽不完善 | 均匀分布 | 1 | 0.577 | 8 |
| B | u6 | 数据修约 | 均匀分布 | 1 | 0.03εx | 50 |
| A | u7 | 测量重复性 | 正态分布 | 1 | 1.7×10-6 | 9 |

由0.005级互感器的误差限值可知：εx =5×10-5（rad）

经分析以上各分量相互独立，则相位差合成标准不确定度为

- 5  有效自由度

比值差的有效自由度

相位差的有效自由度

- 6  扩展不确定度

由于， k95=2.0 则：

Uf = k95×uc(f)  =2.0×0.75×10-5≈1.5×10-5

Uδ= k95×uc(δ)=2.0×0.75×10-5≈1.5×10-5rad