国家校准规范《光纤大电流测量仪校准规范》

调研报告

《光纤大电流测量仪校准规范》起草工作组

2019年11月

国家校准规范《光纤大电流测量仪校准规范》

调研报告

根据《关于国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划有关事项的通知》（市监量函【2018】540号）、《关于下达“2018年国家计量技术规范制定修订工作任务”的通知》（高压计量分委会[2018]19号）文件，国家计量校准规范《光纤大电流测量仪校准规范》（以下简称本规范）由全国电磁计量技术委员会高压计量分技术委员会归口组织制定工作。由中国计量科学研究院、国家高电压计量站、国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、山东省计量科学研究院、西安高压电器研究院有限责任公司、广东电网有限责任公司计量中心等单位起草，主要起草人包括：李传生、邵海明、黄俊昌、沈署明、李文强、任稳柱、宋强等。

规范起草工作组于2018年08月成立。在2019年2020年，工作组通过电话、实验室及现场测试等方式与仪器研发、生产单位及用户单位进行了沟通交流，调研了国内光纤大电流测量仪的研发、生产制造现状，主要量传应用领域及校准方法，查阅了相关标准和技术规范，现将调研情况总结如下。

- 产品概述

光纤大电流测量仪在物理机理上主要基于Faraday磁光效应和Ampere定律。传感光纤围绕被测电流形成闭合环路，其中传输的两束圆偏振光在被测电流产生的磁场作用下形成相位差，该相位差与被测电流成正比。采用光学干涉测量技术，通过探测两束圆偏振光之间的相位差可实现电流测量。测量仪主要由光纤敏感环、光电信号检测模块及显示仪表组成，一般也带有数字或模拟输出接口。

光纤大电流测量仪的主要特点是：测量准确度较高、动态范围大、可以同时测量直流和交流电流；传感光纤一般采用柔性封装，可在不断开载流母线的情况下在线安装，匝数可根据被测电流的大小及测量准确度的要求灵活配置；便携性好，适合作为量值传递标准实现超大电流量的现场校准。

- 国内现状

国内光纤大电流测量仪的主要研发生产厂家包括：北京世维通光智能科技有限公司、上海康阔光智能技术有限公司、北京航天时代光电科技有限公司、湖北迅迪科技有限公司、湖北华冠光电测控设备有限公司、珠海汉彩强电测控设备有限公司等。相关科研单位主要包括：中国计量科学研究院、北京航空航天大学、中国科学院等离子体物理研究所等。产品主要形式如图1所示，测量范围：5kA~750kA(部分厂家声称最大测量电流1000kA)，测量准确度0.2%。产品主要用户单位包括：电解铝厂，电气产品性能检测机构(西安高压电器研究院有限公司、国家智能电网输配电设备质量监督检验中心、天津天传电控设备检测有限公司等)，省、市级计量院及各计量校准企业等，平均每年市场规模约30台套左右。

图1  光纤大电流测量仪产品形式

- 应用领域

光纤大电流测量仪适用于直流、工频及长脉冲等低频超大电流的测量，可用于电解冶金、电力设备动热稳定试验、交流及直流脉冲电焊等领域超大电流的校准。

在电解冶金领域，被测电流为直流超大电流，范围在几kA到数百kA，普遍采用的测量方法为霍尔大电流传感器。电解电流的准确测量与工艺流程、安全生产、节能减排密切相关，现场的霍尔大电流传感器需要定期校准。由于体积、重量庞大，安装、运输不便，电源容量要求极高，霍尔电流传感器很难到计量实验室校准。因此，需要一种准确、便携、抗干扰能力的超大电流量值传递标准，光纤大电流测量仪很好地适应了这一需求。

动热稳定性试验、短时耐受电流能力试验用于考核电力设备在电路系统过载和短路等非正常工作条件下承受短时巨大电动力和热效应而不被破坏的能力，是互感器、断路器、隔离开关、母线等设备研发和性能验证的有效手段，也是型式试验的主要测试项目。短路试验电流一般在几十到数百kA，需要准确测量，以保证不因试验电流偏大而损坏被试设备，亦不因电流偏小而不能充分验证被试设备性能造成安全隐患。试验电流分为工频、直流两种。工频短路试验电流又可分为对称和非对称两种，其中非对称短路电流为工频电流与呈指数衰减规律变化的低频电流的叠加；直流短路电流近似为平顶长脉冲信号，其上升时间及持续时间均在几十到数百ms量级，在脉冲的平顶段叠加有纹波电流。目前，普遍采用的短路电流测量方法为罗氏线圈或分流器。罗氏线圈无法测量直流电流，对于工频短路电流的指数衰减分量测量精度受限，对平顶直流短路电流的响应存在跌落；分流器需要介入试验回路，其阻值存在温度系数，由于短时无法有效散热，短路电流产生的焦耳热将使其温度急剧升高，需要仔细评估热效应的影响。光纤大电流测量仪适用于低频超大电流的高准确度测量，很好地适应了这一校准需求。

图2所示为两类试验电流的实际测试结果。其中，对于工频短路电流，由于罗氏线圈无法测量直流电流，若低截止频率偏高，指数信号的低频分量将被很大程度地衰减；而光纤电流传感器可以同时测量直流和交流电流，响应频带完全覆盖信号整个频谱，可准确复现非对称工频短路电流的波形。

(a) 工频短路

(b) 直流短路

图2  短路试验电流实际测试结果

- 校准方法

光纤大电流测量仪与光纤电子式电流互感器原理相同，仅是被测电流的大小存在一定的差别。目前，电子式电流互感器的校准技术已经成熟，已制定的检定规程、校准规范、国家标准包括：JJG 1157—2018 直流电流互感器检定规程，JJF 1617—2017 电子式互感器校准规范，GB/T 20840.8—2007 互感器 第8部分：电子式电流互感器等。

作为电子式电流互感器，光纤电流测量仪的测量准确度可以满足电力系统测控和保护的应用需求。但应用于超大电流测量时，光纤电流测量仪出现了非常明显的非线性误差，需要通过校准保证其在大动态范围内的测量准确度，以适应交变、动态超大电流的测量需求。另外，光纤大电流测量仪具有量程自扩展特性，Faraday磁光效应与被测电流及光纤敏感环的匝数的乘积成正比，通过多圈光纤敏感环倍增Faraday效应实现等效校准，可以扩展测量范围。光纤大电流测量仪的校准与电子式互感器既有相同之处，也有自身特有的特性需要关注。

光纤大电流测量仪的校准对电源容量和标准器的动态范围均有较高的要求。国家高电压计量站拥有60kA工频电流比例国家基准，可实现光纤大电流测量仪工频大电流的校准。

图3  光纤大电流测量仪工频大电流校准

中国计量科学研究院基于等安匝法建立了光纤大电流测量仪校准装置，最大电流可达直流300kA、工频50kA，装置采用直流电流比较仪和电流互感器作为标准。

图4  基于等安匝法的光纤大电流测量仪校准装置

- 调研结果分析

光纤大电流测量仪具有测量准确度高、动态范围大、便携性好、敏感环路柔性可开环、抗干扰能力强，便携性好等特点，适用于低频超大电流的测量，可作为量值传递标准，解决超大电流在线计量溯源难题，量值传递需求明确。作为一种大电流测量仪器，光纤大电流测量仪有其自身特有的特性（如非线性、量程自扩展特性等）需要关注，与电子式电流互感器的校准存在一定的差异。为了弥补光纤大电流测量仪的校准溯源在手段和规范上的不足，保证量值溯源的科学性和严谨性，有必要制定相应的校准规范，以指导光纤大电流测量仪的校准工作。