国家计量技术规范《变压器有载分接开关测试仪校准规范》

验证试验报告

编制工作组

2022年4月

国家计量技术规范《变压器有载分接开关测试仪校准规范》

验证试验报告

- 试验目的

选取2台交直流变压器有载分接开关测试仪作为试验对象，按标准中规定的主要项目进行试验，验证该标准条款的正确性和可行性。

- 试验方法

采用标准《变压器有载分接开关测试仪校准规范》进行性能试验。

- 试验时间

# 2022年4月11日。

- 试验地点

# 国家高电压计量站预防性试验标准实验室。

- 试验人员

# 国家高电压计量站    付济良、赵世杰、余雪芹

- 试验过程

6.1 环境条件

环境温度：22℃；湿度：70RH

6.2 测量所用标准装置及辅助试验设备

标准装置及辅助设备的主要技术参数如表1所示：

表1 标准装置及辅助设备的主要技术参数

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 制造商 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准电阻器 | DDZ-1 | 国网武汉高压研究院 | 电阻：(0.01~200)Ω，±0.05%读数 |
| 2 | 标准时间开关 (信号发生器+继电器+通用计数器/示波器) | AFG3252C | 泰克公司 | 频率：1Hz~240MHz |
|  |  | 53220A | 是德公司 | 时间：0.01ms~4s，±0.01%读数 |
|  |  | MDO3024 | 泰克公司 | 时间：0.01ms~2s，±0.01%读数 |
| 3 | 电感 | 0.01H | / | 50VA |

6.3 试验项目

试验项目如下表2。

表2 验证试验项目

| 序号 | 试验项目 |
| --- | --- |
| 1 | 过渡电阻示值误差试验 |
| 2 | 过渡时间示值误差试验 |
| 3 | 三相开断不同步时间测量误差试验 |

6.4 试验回路

验证试验采用通用计量标准仪器进行，试验回路如图1、图2、图3所示。

图1 过渡电阻示值误差试验回路接线图

(a) 直流法

(b) 交流法

图2 过渡时间示值误差试验回路接线图

(a) 直流法

(b) 交流法

图3 三相开断不同步时间校准接线示意图

6.5 试验样品信息

# 试验样品信息如表3所示：

表3 试验样品信息

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 制造商 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器有载开关交直流参数测试装置 | HCYZ-XA | 保定华创电气有限公司 | 电阻：(0.5~40)Ω，±（2%读数+2个字）； 时间：(1~240)ms，±（0.2%读数+2个字）； 电压：(0~800)V； 电流：(0~5)A。 |
| 2 | 有载开关自动检测分析装置 | CD9812C | 西安天城电力仪器设备有限责任公司 | 电阻：(0.1~40)Ω，±（3%读数+5个字）； 时间：(1~250)ms，±1ms； 电压：(0~800)V； 电流：(0.001~10)A。 |

6.6 试验数据

# 详细试验数据见附录。

- 试验结论

通过试验，验证了变压器有载分接开关测试仪校准规范相应条款制定是可靠的、准确的，能够实现对此类产品技术性能的质量把控。

附录1：试验数据

1.样品1试验数据

附表1-1 样品1过渡电阻示值误差试验数据

| 标准值(Ω) | A相示值(Ω) | B相示值(Ω) | C相示值(Ω) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| 4 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| 20 | 20.1 | 20.0 | 20.1 |
| 36 | 36.2 | 36.1 | 36.2 |
| 40 | 40.2 | 40.1 | 40.2 |

附表1-2 样品1直流法过渡时间示值误差试验数据

| A相标准值(ms) | A相示值(ms) | B相标准值(ms) | B相示值(ms) | C相标准值(ms) | C相示值(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.02 | 1.1 | 1.03 | 1.1 | 1.02 | 1.0 |
| 24.03 | 24.1 | 24.05 | 24.0 | 24.02 | 23.9 |
| 120.03 | 120.0 | 120.06 | 119.9 | 120.04 | 119.9 |
| 216.04 | 216.1 | 216.02 | 216.2 | 216.03 | 216.1 |
| 240.03 | 240.1 | 240.04 | 240.2 | 240.05 | 240.1 |

附表1-3 样品1交流法过渡时间示值误差试验数据

| A相标准值(ms) | A相示值(ms) | B相标准值(ms) | B相示值(ms) | C相标准值(ms) | C相示值(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.02 | 24.1 | 24.04 | 24.1 | 24.03 | 24.0 |
| 120.01 | 120.1 | 120.03 | 120.1 | 120.05 | 120.0 |
| 216.03 | 216.0 | 216.05 | 216.1 | 216.02 | 215.9 |
| 240.02 | 240.1 | 240.03 | 240.1 | 240.03 | 240.0 |

附表1-3 样品1直流法三相开断不同步时间示值误差试验数据

| AB相标准值(ms) | AB相示值(ms) | BC相标准值(ms) | BC相示值(ms) | AC相标准值(ms) | AC相示值(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 0.1 |
| 2.97 | 2.9 | 3.02 | 3.0 | 3.04 | 3.0 |
| 5.00 | 5.0 | 5.03 | 5.1 | 5.05 | 5.1 |

附表1-3 样品1交流法三相开断不同步时间示值误差试验数据

| AB相标准值(ms) | AB相示值(ms) | BC相标准值(ms) | BC相示值(ms) | AC相标准值(ms) | AC相示值(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.1 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.1 |
| 3.02 | 3.0 | 3.04 | 3.0 | 3.06 | 3.1 |
| 5.01 | 5.0 | 5.05 | 5.1 | 5.02 | 5.0 |

2.样品2试验数据

附表2-1 样品2过渡电阻示值误差试验数据

| 标准值(Ω) | A相示值(Ω) | B相示值(Ω) | C相示值(Ω) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.102 | 0.103 | 0.105 |
| 1 | 1.006 | 1.005 | 1.011 |
| 4 | 4.018 | 4.038 | 4.024 |
| 20 | 20.033 | 20.027 | 20.052 |
| 36 | 36.085 | 36.035 | 36.058 |
| 40 | 40.103 | 40.098 | 40.035 |

附表2-2 样品2直流法过渡时间示值误差试验数据

| A相标准值(ms) | A相示值(ms) | B相标准值(ms) | B相示值(ms) | C相标准值(ms) | C相示值(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.03 | 1.1 | 1.02 | 1.0 | 1.03 | 1.1 |
| 25.03 | 25.0 | 25.04 | 24.9 | 25.02 | 25.1 |
| 125.02 | 125.1 | 125.02 | 125.1 | 125.03 | 125.0 |
| 225.02 | 224.7 | 225.03 | 225.2 | 225.03 | 225.1 |
| 250.04 | 250.2 | 250.05 | 249.9 | 250.05 | 250.3 |

附表2-3 样品2直流法三相开断不同步时间示值误差试验数据

| AB相标准值(ms) | AB相示值(ms) | BC相标准值(ms) | BC相示值(ms) | AC相标准值(ms) | AC相示值(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 0.0 |