国家计量技术规范《变压器有载分接开关测试仪校准规范》

验证试验报告

编制工作组

2022年1月

国家计量技术规范《变压器有载分接开关测试仪校准规范》

验证试验报告

- 试验目的

选取1台变压器有载分接开关测试仪作为试验对象，按标准中规定的主要项目进行试验，验证该标准条款的正确性和可行性。

- 试验方法

采用《变压器有载分接开关测试仪校准规范》进行性能试验。

- 试验时间

# 2022年1月27日。

- 试验地点

# 广西壮族自治区计量检测研究院邕宁基地二号楼202室

- 试验人员

# 广西壮族自治区计量检测研究院    全学明、邓家成

- 试验过程

6.1 环境条件

环境温度：20.8℃；湿度：58%RH

6.2 测量所用标准装置及辅助试验设备

标准装置及辅助设备的主要技术参数如表1所示：

表1 标准装置及辅助设备的主要技术参数

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有载开关测试仪检验装置 | YZJZ-B | 过渡电阻测量：(0.1~20)Ω MPE：±1% 过渡时间测量：（1~500）ms MPE：±1% |

6.3 试验项目

试验项目如下表2。

表2 验证试验项目

| 序号 | 试验项目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观和通电检查 |
| 2 | 过渡电阻示值误差 |
| 3 | 过渡时间示值误差 |

6.4 试验回路

验证试验采用有载分接开关测试仪校验装置进行，试验回路如图1所示，试验回路实物图如图2所示。

图1 试验连线示意图

图2 试验连线实物图

6.5 试验数据

# 详细试验数据见附录。

- 试验结论

通过试验，验证了变压器有载分接开关测试仪校准规范相应条款制定是可靠的、准确的，能够实现对此类产品技术性能的质量把控。

附录1：试验数据一

1.样品信息及试验条件

样品名称:  变压器有载分接开关参数测试仪  ；

型号:  BYZ3368G  ；编号：  1021184A+  ；出厂日期：  2021-04  ；

制造厂：   保定市金达电力科技有限公司   ；

输出电流：1A、0.5A

过渡电阻测量范围：1A  (0.5~20)Ω；0.5A  (0.5~40)Ω

过渡电阻测量精度：±（5读数+3个字）

过渡时间测量范围：（1~500）ms

过渡时间测量精度：±0.1ms

环境条件：温度  20.8  ℃；相对湿度  58   %；

试验日期：  2022-1-27  ；

试验人员：  全学明、邓家成  ；

试验地点：  广西壮族自治区计量检测研究院邕宁基地二号楼202室  。

2.外观和通电检查

被检仪器的标志应符合要求，具有产品名称、型号、产品编号、制造厂/商标信息。

通电后仪器正常启动运作，数字显示面板字迹清晰、亮度均匀、无重叠字，无缺笔划现象等影响读数的缺陷。

3.过渡电阻示值误差试验

依次设置被检仪器测量电流为0.5A和1A，滤波器设置为最小。测试仪示值误差试验结果如下：

（被检仪器测量电流：1A）

| 标准值 （Ω） | A相 |  | B相 |  | C相 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 显示值（Ω） | 误差（%） | 显示值（Ω） | 误差（%） | 显示值（Ω） | 误差（%） |
| 0.1 | 0.08 | -20 | 0.10 | 0 | 0.09 | -10 |
| 0.5 | 0.50 | 0 | 0.51 | 2 | 0.51 | 2 |
| 1 | 1.02 | 2 | 1.03 | 3 | 1.01 | 1 |
| 5 | 5.02 | 0.4 | 5.05 | 1 | 4.92 | -1.6 |
| 10 | 10.1 | 1 | 10.1 | 1 | 9.97 | -0.3 |
| 20 | 20.3 | 1.5 | 20.2 | 1 | 19.8 | -1 |

（被检仪器测量电流：0.5A）

| 标准值 （Ω） | A相 |  | B相 |  | C相 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 显示值（Ω） | 误差（%） | 显示值（Ω） | 误差（%） | 显示值（Ω） | 误差（%） |
| 0.1 | 0.18 | 80 | 0.29 | 190 | 0.26 | 160 |
| 0.5 | 0.61 | 22 | 0.71 | 42 | 0.68 | 36 |
| 1 | 1.22 | 22 | 1.19 | 19 | 1.15 | 15 |
| 5 | 5.29 | 5.8 | 5.28 | 5.6 | 5.11 | 2.2 |
| 10 | 10.4 | 4 | 10.3 | 3 | 10.1 | 1 |
| 20 | 20.6 | 3 | 20.5 | 2.5 | 20.1 | 0.5 |

- 过渡时间示值误差试验

依次设置被检仪器测量电流为0.5A和1A，滤波器设置为最小，用光标测量过渡时间。测试仪示值误差试验结果如下：

（被检仪器测量电流：1A）

| 实际值 （ms） | A相 |  | B相 |  | C相 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 显示值（ms） | 误差（%） | 显示值（ms） | 误差（%） | 显示值（ms） | 误差（%） |
| 1 | 1.4 | 40 | 1.4 | 40 | 1.4 | 40 |
| 2 | 2.1 | 5 | 2.1 | 5 | 2.1 | 5 |
| 5 | 5.1 | 2 | 5.1 | 2 | 5.1 | 2 |
| 10 | 10.1 | 1 | 10.1 | 1 | 10.1 | 1 |
| 25 | 25.1 | 0.4 | 25.1 | 0.4 | 25.1 | 0.4 |
| 50 | 50.2 | 0.4 | 50.2 | 0.4 | 50.2 | 0.4 |
| 100 | 100.4 | 0.4 | 100.4 | 0.4 | 100.4 | 0.4 |

（被检仪器测量电流：0.5A）

| 实际值 （ms） | A相 |  | B相 |  | C相 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 显示值（ms） | 误差（%） | 显示值（ms） | 误差（%） | 显示值（ms） | 误差（%） |
| 1 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 1.6 | 60 |
| 2 | 2.1 | 5 | 2.1 | 5 | 2.1 | 5 |
| 5 | 5.1 | 2 | 5.1 | 2 | 5.1 | 2 |
| 10 | 10.1 | 1 | 10.1 | 1 | 10.1 | 1 |
| 25 | 25.1 | 0.4 | 25.1 | 0.4 | 25.1 | 0.4 |
| 50 | 50.2 | 0.4 | 50.2 | 0.4 | 50.2 | 0.4 |
| 100 | 100.4 | 0.4 | 100.4 | 0.4 | 100.4 | 0.4 |

5.备注及说明

无。