国家计量技术规范《变压器有载分接开关测试仪校准规范》

验证试验报告

编制工作组

2022年2月

国家计量技术规范《变压器有载分接开关测试仪校准规范》

验证试验报告

- 试验目的

选取1台变压器有载分接开关测试仪作为试验对象，按标准中规定的主要项目进行试验，验证该标准条款的正确性和可行性。

- 试验方法

采用《变压器有载分接开关测试仪校准规范》进行性能试验。

- 试验时间

# 2022年2月22日。

- 试验地点

# 辽宁省计量科学研究院电学所203室

- 试验人员

# 辽宁省计量科学研究院梁国鼎、李颂扬

- 试验过程

6.1 环境条件

环境温度：20.2℃；湿度：51%RH

6.2 测量所用标准装置及辅助试验设备

标准装置及辅助设备的主要技术参数如表1所示：

表1 标准装置及辅助设备的主要技术参数

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器有载分接开关测试仪校验装置 | YKG-1 | 过渡电阻测量：(0.1~20)Ω MPE±（0.1%读数+2mΩ） 过渡时间测量：（1~250）ms 1ms～250ms，MPE±（0.01%读数+0.02ms） |

6.3 试验项目

试验项目如下表2。

表2 验证试验项目

| 序号 | 试验项目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观和通电检查 |
| 2 | 过渡电阻示值误差 |
| 3 | 过渡时间示值误差 |
| 4 | 三相不同步时间 |

6.4 试验回路

验证试验采用有载分接开关测试仪校验装置进行，试验回路如图1所示，试验回路实物图如图2所示。

图1 试验连线示意图

图2试验连线实物图

6.5试验数据

# 详细试验数据见附录。

- 试验结论

通过试验，验证了变压器有载分接开关测试仪校准规范相应条款制定是可靠的、准确的，能够实现对此类产品技术性能的质量把控。

附录1：试验数据一

1.样品信息及试验条件

样品名称:变压器有载分接开关测试仪；

型号: KGKC-2006；编号：210414102；

制造厂：武汉科港动力电气有限公司；

输出电流：0.2A、1A

过渡电阻测量范围：0.2A  (10~100)Ω；1A  (1~20)Ω

过渡电阻测量精度：±（5%读数+3个字）

过渡时间测量范围：（2~200）ms

过渡时间测量精度：±0.3ms

2.外观和通电检查

被检仪器的标志应符合要求，具有产品名称、型号、产品编号、制造厂/商标信息。

通电后仪器正常启动运作，数字显示面板字迹清晰、亮度均匀、无重叠字，无缺笔划现象等影响读数的缺陷。

3.过渡电阻示值误差试验

依次设置被检仪器测量电流为0.2A和1A。测试仪示值误差试验结果如下：

（被检仪器测量电流：1A）

| 标准值 （Ω） | A相 |  | B相 |  | C相 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 显示值（Ω） | 误差（Ω） | 显示值（Ω） | 误差（Ω） | 显示值（Ω） | 误差（Ω） |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | -0.1 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | 1.9 | -0.1 | 1.9 | -0.1 | 2.0 | 0.0 |
| 5 | 4.9 | -0.1 | 4.9 | -0.1 | 4.9 | -0.1 |
| 10 | 9.9 | -0.1 | 9.9 | -0.1 | 9.9 | -0.1 |
| 20 | 19.9 | -0.1 | 19.9 | -0.1 | 19.8 | -0.2 |

（被检仪器测量电流：0.2A）

| 标准值 （Ω） | A相 |  | B相 |  | C相 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 显示值（Ω） | 误差（Ω） | 显示值（Ω） | 误差（Ω） | 显示值（Ω） | 误差（Ω） |
| 10 | 9.9 | -0.1 | 9.9 | -0.1 | 9.8 | -0.2 |
| 20 | 19.7 | -0.3 | 19.7 | -0.3 | 19.8 | -0.2 |
| 50 | 49.9 | -0.1 | 49.7 | -0.3 | 49.7 | -0.3 |
| 100 | 98.5 | -1.5 | 98.4 | -1.6 | 98.3 | -1.7 |

- 过渡时间示值误差试验

依次设置被检仪器测量电流为0.2A和1A。测试仪示值误差试验结果如下：

（被检仪器测量电流：1A）

| 实际值 （ms） | A相 |  | B相 |  | C相 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 显示值（ms） | 误差（ms） | 显示值（ms） | 误差（ms） | 显示值（ms） | 误差（ms） |
| 2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.1 | -0.1 |
| 5 | 5.0 | 0.0 | 5.1 | -0.1 | 5.1 | -0.1 |
| 10 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| 20 | 20.0 | 0.0 | 20.1 | -0.1 | 10.0 | 0.0 |
| 50 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 100 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 200 | 200.0 | 0.0 | 199.9 | -0.1 | 199.9 | -0.1 |

（被检仪器测量电流：0.2A）

| 实际值 （ms） | A相 |  | B相 |  | C相 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 显示值（ms） | 误差（ms） | 显示值（ms） | 误差（ms） | 显示值（ms） | 误差（ms） |
| 2 | 2.1 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 5 | 4.9 | -0.1 | 5.0 | 0.0 | 5.1 | -0.1 |
| 10 | 10.1 | -0.1 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| 20 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| 50 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 100 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 200 | 199.9 | -0.1 | 199.9 | -0.1 | 200.0 | 0.0 |

5.三相不同步时间试验

以A相为基准，设置B相、C相与A相之间时间间隔，试验结果如下：

被检仪器测量电流：（0.2A）

| 标准值 （ms） | B相相对A相 |  | C相相对A相 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 显示值（ms） | 误差（ms） | 显示值（ms） | 误差（ms） |
| 2 | 2.1 | -0.1 | 2.0 | 0.0 |
| 5 | 5.1 | -0.1 | 5.1 | -0.1 |
| 10 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |

被检仪器测量电流：（1A）

| 标准值 （ms） | B相相对A相 |  | C相相对A相 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 显示值（ms） | 误差（ms） | 显示值（ms） | 误差（ms） |
| 2 | 2.1 | -0.1 | 2.1 | -0.1 |
| 5 | 5.0 | 0.0 | 5.1 | -0.1 |
| 10 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |

6.备注及说明

无。