国家计量技术规范

《变压器有载分接开关测试仪校准规范》

调研报告

《变压器有载分接开关测试仪校准规范》编制工作组

2021年12月

《变压器有载分接开关测试仪校准规范》

调研报告

- 调研任务来源

2021年11月30日，根据《变压器有载分接开关测试仪校准规范》编制工作组启动工作会议提出的调研要求，对直流法、交流法的变压器有载分接开关测试仪的测试项目、测量原理及准确度要求、主流设备参数及应用情况进行调研分析和验证。

- 调研情况

本次调研对象为全国各省级计量机构29家、国家电网有限公司、南方电网公司有限责任公司部分电力科学研究院及国内变压器有载分接开关测试仪生产厂家。

  - 变压器有载分接开关测试情况调研

编写组对国网河北省电力有限公司电力科学研究院、国网江苏省电力有限公司常州供电分公司，各省级计量机构等单位使用或送检的变压器有载分接开关测试仪测量原理、使用等情况进行调研，参考GB/T 10230.1-2019《分接开关 第1部分：性能要求和试验方法》、DL/T 265-2012《变压器有载分接开关现场试验导则》、DL/T 846.8-2017《高电压测试设备通用技术条件 第8部分：有载分接开关测试仪》、JB/T 8314-2008《分接开关试验导则》、JJF（机械）1019-2018《有载分接开关测试仪校准规范》、JJF（辽）303-2016《有载分接开关测试仪校准规范》，调研了变压器有载分接开关测试仪产品情况，汇总了相关产品调研数据。

    - 变压器有载分接开关测试仪测量原理

参考变压器有载分接开关测试仪说明书，直流法及交流法变压器有载分接开关测试仪原理如图1、图2所示。

图1 变压器有载分接开关直流法测试原理

图2 变压器有载分接开关交流法测试原理

    - 变压器有载分接开关测试仪使用情况

目前变压器有载分接开关测试仪生产厂家为12家（生产厂家设备型号及应用情况见附表1），其中仅具备直流测量能力的厂家为8家；仅具备交流测量能力的厂家为3家；具备交直流测量能力的厂家为1家。主要生产厂家设备型号及应用情况如表1所示。

表1 变压器有载分接开关测试仪生产厂家及应用情况

| 序号 | 生产厂家 | 设备型号 | 测试 原理 | 应用 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定华创电气有限公司 | HCYZ-V变压器有载分接开关参数测试仪 | 直流法 | 常用 设备 |
| 2 | 保定华创电气有限公司 | HCYZ-XA变压器有载开关交直流参数测试装置 | 直流法、交流法 | 常用 设备 |
| 3 | 杭州国洲电力科技有限公司 | GZY-6J变压器有载分接开关特性交直流综合测试仪 | 直流法、交流法 | 常用 设备 |
| 4 | 苏州工业园区海沃科技有限公司 | HVYZ变压器有载开关测试仪 | 直流法 | 常用 设备 |
| 5 | 苏州工业园区海沃科技有限公司 | HV1158变压器有载开关交直流综合测试仪 | 直流法、交流法 | 使用 较少 |
| 6 | 保定金源科技有限公司 | JYK-I变压器有载分接开关参数测试仪 | 直流法 | 常用 设备 |
| 7 | 保定华创电气有限公司 | HCYZ-X变压器有载分接开关交流参数测试装置 | 交流法 | 常用 设备 |
| 8 | 湖北新石电力科技有限公司 | XSYZ-H变压器有载分接开关测试仪 | 直流法 | 常用 设备 |
| 9 | 西安旭之辉机电科技有限公司 | XHYZ1668有载分接开关测试仪 | 直流法 | 常用 设备 |
| 10 | 福建普华电力科技有限公司 | BYKC-9801A变压器有载分接开关测试仪 | 直流法 | 常见 设备 |
| 11 | 武汉市华英电力科技有限公司 | HYKC-III变压器有载分接开关测试仪 | 直流法 | 常见 设备 |
| 12 | 武汉国电华美电气设备有限公司 | HM5008变压器有载开关测试仪 | 直流法 | 常见 设备 |

    - 变压器有载分接开关测试项目

上述变压器有载分接开关测试仪直流法测试项目包括如下内容：

- 过渡电阻；

- 过渡时间；

- 三相开断不同步时间；

- 过渡波形。

上述变压器有载分接开关测试仪交流法测试项目包括如下内容：

- 过渡时间；

- 三相开断不同步时间；

- 过渡波形。

  - 变压器有载分接开关测试仪产品参数搜集

主要生产厂家相关设备技术参数及测试方法见表2，其他厂家相关设备技术参数及测试方法见附表2。

表2 变压器有载分接开关测试仪设备参数

| 序号 | 设备型号 | 主要技术参数 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCYZ-V变压器有载分接开关参数测试仪 | （1）输出电流：1.0A、0.5A。 （2）测量范围： 1）过渡电阻：0.5Ω～20Ω(1.0A)、0.5Ω～40Ω(0.5A)。 2）过渡时间：0～250ms。 （3）测量精度： 1）过渡电阻：±(5%读数+3字)。 2）过渡时间：±(0.1%读数+3字)。 | 直流法 |
| 2 | HCYZ-XA变压器有载开关交直流参数测试装置 | （1）绝缘性能： 1）绝缘电阻：电源输入端对机壳的绝缘电阻＞20MΩ； 2）测试装置绝缘水平应能耐受1500V交流电压(有效值)。 （2）机内输出交流逆变电源： 1）电源频率：可调频率点（40Hz～60Hz范围内）； 2）输出电压：三相800V (有效值，随负载变化)； 3）输出容量：额定1000VA，最大瞬时输出1500VA(持续200ms时间，过载保护不动作)； 4）电压波形畸变率：＜2%； 5）电压相角：120°，相角差≯120°±1°。 （3）机内输出直流恒流电源： 1）开口电压：24V； 2）输出电流：1A、0.5A可选择； 3）电阻测试范围：0.5～40Ω；测试精度：±(2%读数+2字)； 4）时间测试范围：1～240ms；测试精度：±（0.2%读数+2字）。 （4）传感器精度： 1）电压、电流传感器精度：0.2级； 2）传感器响应速度≤15μs； 3）电压量程：0V～800V（有效值）。 4）电流量程：0mA～100mA(有效值)、0A～5A(有效值)； （6）数据采样： 采样精度：16位；采样率：200K；采样存储深度：64M。 | 直流法、交流法 |
| 3 | GZY-6J变压器有载分接开关特性交直流综合测试仪 | 直流测试部分 （1）仪器具备三路独立测试恒流电源，每相最大输出电流1.0A或0.2A； （2）采用恒流技术，能够有效抑制分接开关切换对恒流的冲击，能够准确测试包括500kV大容量主变在内分接开关的桥接波形及相关参数； （3）过渡电阻测量范围：0.1～40Ω，测量精度：<1%； （4）时间测量：量程1～1000ms，准确度 0.1%。 交流测试部分 （1）电源输出:范围10-800V(三相) 频率40Hz-65Hz，支持扩展电源，最高电压可达5000V； （2）电压相角：120°±1°； （3）容量：1500VA； （4）畸变率<3%； （5）输出电压：范围10V-800V；精度2%； （6）测量电流：范围0.05A-1A；精度1%； （7）电源频率：范围40-65Hz；精度±0.5%； （8）最大采样速度：250kHz（默认100kHz）； （9）存储深度：32MB； （10）数据接口：网络； （11）供电电压：AC220V±10%； （12）环境温度：工作-20℃～+50℃； （13）相对湿度：10%～95%。 | 直流法、交流法 |
| 4 | HVYZ变压器有载开关测试仪 | （1）输出电流：≥1A，3通道； （2）数据采样：采样通道：6通道； （3）采样频率：10kHz/s ； （4）测量范围： 过渡电阻：0.5Ω～20Ω；过渡时间：≤250ms （5）分辨率：电阻：0.01Ω；时间：0.1ms； （6）测量精度：过渡电阻：±(5%+3字)； 过渡时间：±(0.1%+1字)。 | 直流法 |
| 5 | HV1158变压器有载开关交直流综合测试仪 | 直流测试部分技术指标 （1）符合标准：DL/T 846.8《高电压测试设备通用技术条件》第8部分有载分接开关测试仪，仪器具备三路独立测试恒流电源，每相最大输出电流1.0A。 （2）采用恒流技术，能够有效抑制分接开关切换对恒流的冲击，能够准确测试包括500kV大容量主变在内分接开关的桥接波形及相关参数。 （3）过渡电阻测量范围：0.1～40Ω，测量精度：<5% （4）时间测量：量程1～1000ms，准确度 0.1%。 交流测试部分技术指标 （1）电源输出:范围10-500V(三相) 频率45Hz-65Hz （2）电压相角：120°±1° （3）容量：1000VA （4）畸变率<1% （5）测量电压：范围10V-500V 精度±0.2% （6）测量电流：范围0.05A-5A 精度±0.2% （7）电源频率：范围45-65Hz 精度±0.05% | 直流法、交流法 |
| 6 | JYK-I变压器有载分接开关参数测试仪 | （1）电源输出：DC 3A/1A/0.4A/0.1A （2）工作电源：AC220V（±10%）（50Hz±1Hz） （3）电阻分辨率 0.01Ω （4）过渡电阻范围：0.2Ω～7Ω（3A）、0.5Ω～20Ω（1A）、2Ω～50Ω（0.4A）、20Ω～200Ω（0.1A） （5）测量精度： 过渡电阻：±（5%+0.2Ω） 同期时间：±（0.2%+0.5ms） （6）采样频率：100kHz （7）过渡时间范围：0～240ms （8）时间分辨率：0.1ms | 直流法 |
| 7 | HCYZ-X变压器有载分接开关交流参数测试装置 | （1）绝缘性能： 1）绝缘电阻：电源输入端对机壳的绝缘电阻＞20MΩ； 2）测试装置绝缘水平应能耐受 1500V 交流电压(有效值)。 （2）机内输出试验电源： 1）电源频率：9 个固定频率点（45Hz～55Hz 范围内）； 2）输出电压：三相 800V (有效值，随负载变化)； 3） 输出容量：额定 1000VA，最大瞬时输出 1500VA(持续 200ms 时间，过载保护不动作)； 4）电压波形畸变率：＜2%； 5）电压相角：120°，相角差≯120°±1°。 （3）传感器精度： 1）电压、电流传感器精度：0.2 级； 2）传感器响应速度≤15μs； 3）电压量程：0V～800V（有效值）； 4） 电流量程：0mA～100mA(有效值)、0A～5A(有效值)； （4）数据采样： 1）采样精度：16 位；2）采样率：200K；3）采样存储深度：64M； | 交流法 |
| 8 | XSYZ-H变压器有载分接开关测试仪 | （1）电压输出>20V，电流输出≥1A。 （2）电阻测量范围0.3-40Ω，时间测量范围1-256ms，三相同期性0.1ms，电阻测量精度0.1-1Ω±0.1Ω，1-40Ω±5%±0.1Ω（不含1Ω） | 直流法 |
| 9 | XHYZ1668有载分接开关测试仪 | （1）输出电流1.0A、0.5A、0.2A （2）过渡电阻：0.3-20Ω（1.0A），5-40Ω（0.5A），20-100Ω（0.2A） （3）过渡时间：0-320ms （4）开路电压：24V （5）测量精度 过渡电阻：±（5%读数±0.1Ω）； 过渡时间：±（0.1%读数±0.2ms）。 | 直流法 |
| 10 | BYKC-9801A变压器有载分接开关测试仪 | （1）电流三相独立恒流源≥1A ； 0.1%稳定度，三路电流5A，开口电压36V。 （2）过渡电阻测量范围：0.1～20Ω；精度：±5%±2字；分辨率：0.01Ω。 （3）时间：量程：1～200ms；准确率：±5%±2字；分辨率：0.1ms。 | 直流法 |
| 11 | HYKC-III变压器有载分接开关测试仪 | （1）三相恒流源充电，充电电流：3A/1A档； 0.6A/0.2A档。 （2）端口最大电压：24V （3）过渡电阻最大量程：100Ω （4）过渡电阻测量范围：1A档：0.4Ω～20Ω；0.2A档：10Ω～100Ω。 | 直流法 |
| 12 | HM5008变压器有载开关测试仪 | （1）数据采样：采样通道：6通道 （2）采样频率：10kHz/s （3）测量范围：过渡电阻：0.5Ω～20Ω；过渡时间：≤250ms （4）分辨率：电阻：0.01Ω；时间：0.1ms； （5）测量精度：过渡电阻：±(5%+3字)；过渡时间：±(0.1%+1字) | 直流法 |

  - 主要生产厂家产品技术参数对比

结合目前主要变压器有载分接开关测试仪生产厂家产品技术参数及DL/T 846.8-2017《高电压测试设备通用技术条件 第8部分：有载分接开关测试仪》等相关标准要求，分析得出工作条件参数、测试电源参数、测试单元参数三项参数能够反映出产品的主要性能。因此，本报告分别对各厂家的主要技术参数进行对比如下：

    - 工作条件参数

表3 工作条件参数对比

| 序号 | 生产厂家 | 型号 | 环境温度（℃） | 相对最大湿度（%） | 电源电压 （V） | 电源频率（Hz） | 最大海拔高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定华创电气有限公司 | HCYZ-V | -10～50 | 85 | AC220±10% | 50±5 | 1500 |
| 2 | 保定华创电气有限公司 | HCYZ-XA | -10～50 | 85 | AC220±10% | 50±5 | 1500 |
| 3 | 杭州国洲电力科技有限公司 | GZY-6J | -20～50 | 10～95 | 单相220（1±10%）V，或三相380（1±10%）V | 50±0.5 | - |
| 4 | 苏州工业园区海沃科技有限公司 | HVYZ | -10～50 | 85 | AC220±10% | 50±1 | - |
| 5 | 苏州工业园区海沃科技有限公司 | HV1158 | 工作：-15～50 存储：-20～60 | 95 | AC220±10% | 50±1 | - |
| 6 | 保定金源科技有限公司 | JYK-I | 0～40 | 85 | AC220±10% | 50±1 | - |
| 7 | 保定华创电气有限公司 | HCYZ-X | -10～50 | 85 | AC220V±10% | 50±1 | 2000 |
| 8 | 湖北新石电力科技有限公司 | XSYZ-H | 0～40 | 80 | AC220V（±10%） | 50 | - |
| 9 | 西安旭之辉机电科技有限公司 | XHYZ1668 | -10～50 | - | AC220V（±10%） | 50 | - |

根据上述调研结果，结合现场变压器有载分接开关测试仪使用条件情况，建议变压器有载分接开关测试仪最低要求如下：

——环境温度： 综合考虑现场测试环境方面的相关情况，基本没有使用温度在-20℃以下的情况，在0℃以下开展本项试验的情况也很少，根据相关试验标准要求，试验开展温度一般为5℃以上，基于此，对于测试仪器的使用环境温度要求范围建议为-10℃～50℃；

——相对湿度： 根据相关DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》中关于绝缘试验时环境湿度要求一般不高于80%，因此，建议仪器的使用环境湿度范围为≤85%；

——电源频率：基于测试仪器本身电源使用频率要求及DL/T 846.8-2017《高电压测试设备通用技术条件 第8部分：有载分接开关测试仪》中对于变压器有载分接开关测试仪中对电源频率的相关要求，建议电源频率取50（1±1%）Hz；

——电源电压：基于测试仪器本身电源电压使用要求，建议电源电压取单相220（1±10%）V，或三相380（1±10%）V；

——海拔高度：结合现场使用情况和相关标准的要求，建议对此项不作规定。

其他特殊环境条件下使用时，由测试仪使用单位与制造商协商确定。

    - 测试电源参数

测试电压、测试频率、测试电流等测试电源参数均应符合DL/T 846.8-2017《高电压测试设备通用技术条件 第8部分：有载分接开关测试仪》等标准要求，各厂家测试电源参数具体如表4所示。

表4 测试电源参数

| 序号 | 生产厂家 | 型号 | 电压（V） （交流法） | 电流（A） （直流法） | 频率（Hz） （交流法） | 输出容量 （交流法） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定华创电气有限公司 | HCYZ-V | - | 3.0、1.0、0.5 | - | - |
| 2 | 保定华创电气有限公司 | HCYZ-XA | 800 | 1.0、0.5 | 40～60 | 额定1000VA，最大瞬时输出1500VA(持续200ms时间，过载保护不动作) |
| 3 | 杭州国洲电力科技有限公司 | GZY-6J | 10～800 (三相) | 1.0、0.2 | 50±0.5 | 1500VA |
| 4 | 苏州工业园区海沃科技有限公司 | HVYZ | - | ≥1.0 | - | - |
| 5 | 苏州工业园区海沃科技有限公司 | HV1158 | 10～500 (三相) | 每相最大输出电流1.0 | 50±5 | 1000VA |
| 6 | 保定金源科技有限公司 | JYK-I | - | 3、1、0.4、0.1 | - | - |
| 7 | 保定华创电气有限公司 | HCYZ-X | 800（三相） | - | 50±5 | 额定1000VA，最大瞬时输出1500VA(持续200ms时间，过载保护不动作) |
| 8 | 湖北新石电力科技有限公司 | XSYZ-H | - | ≥1.0 | - | - |
| 9 | 西安旭之辉机电科技有限公司 | XHYZ1668 | - | 1.0、0.5、0.2 | - | - |
| 10 | 福建普华电力科技有限公司 | BYKC-9801A | - | 电流三相独立恒流源≥1A； 0.1%稳定度，三路电流5A | - | - |
| 11 | 武汉市华英电力科技有限公司 | HYKC-III | - | 3、1、 0.6、0.2 | - | - |

根据上述调研结果，结合现场变压器有载分接开关测试仪使用条件情况，建议变压器有载分接开关测试仪最低要求如下：

——环境温度： 综合考虑现场测试环境方面的相关情况，基本没有使用温度在-20℃以下的情况，在0℃以下开展本项试验的情况也很少，根据相关试验标准要求，试验开展温度一般为5℃以上，基于此，对于测试仪器的使用环境温度要求范围建议为-10℃～50℃；

——相对湿度： 根据相关DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》中关于绝缘试验时环境湿度要求一般不高于80%，因此，建议仪器的使用环境湿度范围为≤85%；

——电源频率：基于测试仪器本身电源使用频率要求及DL/T 846.8-2017《高电压测试设备通用技术条件 第8部分：有载分接开关测试仪》中对于变压器有载分接开关测试仪中对电源频率的相关要求，建议电源频率取50（1±1%）Hz；

——电源电压：基于测试仪器本身电源电压使用要求，建议电源电压取单相220（1±10%）V，或三相380（1±10%）V；

——海拔高度：结合现场使用情况和相关标准的要求，建议对此项不作规定。

其他特殊环境条件下使用时，由测试仪使用单位与制造商协商确定。

    - 测量单元参数

目前主要变压器有载分接开关测试仪生产厂家中测量单元参数见表5。

表5 测试单元参数对比

| 序号 | 生产 厂家 | 型号 | 电阻量程（Ω） （直流法） | 电阻分辨率（Ω）（直流法） | 电阻测量精度（直流法） | 电流 量程 （A） （交流法） | 电流分辨率（A）（交流法） | 电流测量精度（交流法） | 时间量程（ms） | 时间分辨率（ms） | 时间测量精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定华创电气有限公司 | HCYZ-V | 0.2～40 | 0.1 | ±(5%读数+3字) | - | - | - | 0～250 | 0.1 | ±(0.1%读数+3字) |
| 2 | 保定华创电气有限公司 | HCYZ-XA | 0.5～40 | 0.1 | ±(2%读数+2字) | 0～0.1、 0～5 | 0.001 | 0.2% | 0～250 | 0.1 | ±(0.1%读数+3字) |
| 3 | 杭州国洲电力科技有限公司 | GZY-6J | 0.1～40 | 0.01 | ±(1%读数+0.05Ω) | 0.05～1 | 0.01 | 1% | 1～1000 | 0.01 | ±(0.1%读数+0.03ms) |
| 4 | 苏州工业园区海沃科技有限公司 | HVYZ | 0.5～20 | 0.1 | ±(5%+3字) | - | - | - | 0～250 | 0.1 | ±(0.1%+1字) |
| 5 | 苏州工业园区海沃科技有限公司 | HV1158 | 0.1～40 | 0.1 | <5% | 0.05～5 | 0.01 | ±0.2% | 1～1000 | 0.01 | 0.1% |
| 6 | 保定金源科技有限公司 | JYK-I | 0.2～200 | 0.1 | ±（5%+0.2） | - | - | - | 0～240 | 0.1 | ±（0.2%+0.5ms） |
| 7 | 保定华创电气有限公司 | HCYZ-X | - | - | - | 0～0.1、0～5 | 0.001 | 0.2% | - | - | - |
| 8 | 湖北新石电力科技有限公司 | XSYZ-H | 0.3～40 | - | ±（5%±0.1Ω） | - | - | - | 0～256 | 0.1 | - |
| 9 | 西安旭之辉机电科技有限公司 | XHYZ1668 | 0.3～100 | - | ±（5%读数±0.1Ω） | - | - | - | 0～320 | - | ±（0.1%读数±0.2ms） |
|  | 福建普华电力科技有限公司 | BYKC-9801A | 0.1～20 | 0.01 | ±（5%±2字） | - | - | - | 1～200 | 0.1 | ±（5%±2字） |
|  | 武汉市华英电力科技有限公司 | HYKC-III | 0～100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 武汉国电华美电气设备有限公司 | HM5008 | 0.5～20 | 0.01 | ±(5%+3字) | - | - | - | 0～250 | 0.1 | ±(0.1%+1字) |

根据上述调研结果，结合现场变压器有载分接开关测试仪使用条件情况，建议测试单元参数最低要求如下：

——电阻量程：为进一步确定现场变压器有载分接开关测试仪过渡电阻量程数值，特此对现场常用型号变压器有载分接开关出厂试验值及现场测试值进行了调研。

（1）常用型号变压器有载分接开关出厂试验值。

针对目前110kV及以上电压等级变压器常用型号变压器有载分接开关，本报告主要调研了MR公司VVS III 400Y-76-10193W、MR公司MIII 600Y-123/D-10193G、ABB公司UCGRN 380/300/C.SV、ABB公司3XMI802-170/DE-10193W、ABB公司UCGRT 650/600/I、上海华明公司CMDIII 800Y/126C-10193W的过渡电阻出厂试验数值，通过其铭牌数值可以查到过渡电阻出厂试验值分别为2.03Ω、2.8Ω、5.0Ω、6.4Ω、5.1Ω、1.26Ω~1.58Ω，见图3-8。由此可见，过渡电阻出厂试验值主要集中在10Ω以下。

图3 MR公司VVS III 400Y-76-10193W型有载分接开关

图4 MR公司MIII 600Y-123/D-10193G型有载分接开关

图5 ABB公司UCGRN 380/300/C.SV型有载分接开关

图6 ABB公司3XMI802-170/DE-10193W型有载分接开关

图7 ABB公司UCGRT 650/600/I型有载分接开关

图8 上海华明公司CMDIII 800Y/126C-10193W型有载分接开关

（2）常用型号变压器有载分接开关现场测试值。

针对目前110kV及以上电压等级变压器常用型号变压器有载分接开关，本报告主要调研了国网浙江省电力有限公司220kV崇文变、110kV常山变、220kV赤柯变的现场有载分接开关吊检过程中的测试值，通过其现场例行试验报告可以查到过渡电阻现场测试值分别为6.4Ω、1.47Ω~1.59Ω、1.2Ω~1.6Ω，见图9-10。由此可见，过渡电阻现场测试值主要集中在在10Ω以下。

图9  220kV崇文变、110kV常山变有载分接开关现场测试值

图10  220kV赤柯变有载分接开关现场测试值

综上所述，结合变压器有载分接开关出厂试验值及现场吊检测试值及DL/T 846.8-2017《高电压测试设备通用技术条件 第8部分：有载分接开关测试仪》中对于过渡电阻测量范围的相关规定，测试时导线和接触电阻引入的电阻以及实际工况，建议测试仪电阻量程为0.5Ω～20Ω。

——电阻分辨力：结合各主流厂家变压器有载分接开关测试仪技术参数及DL/T 846.8-2017《高电压测试设备通用技术条件 第8部分：有载分接开关测试仪》中对于过渡电阻测量精度的相关规定，建议电阻分辨率为0.1Ω；

——电阻测量最大允许误差：结合各主流厂家变压器有载分接开关测试仪技术参数，和DL/T 846.8-2017《高电压测试设备通用技术条件 第8部分：有载分接开关测试仪》中对于过渡电阻测量最大允许误差的相关规定±(1%读数+0.1Ω)，建议测试仪电阻测量最大允许误差为±(1%读数+0.1Ω) ～±(5%读数+0.1Ω)；

——电流量程：结合各主流厂家变压器有载分接开关测试仪技术参数，建议测试仪电流量程为（0～0.1） A、（0～5）A；

——电流分辨力：结合各主流厂家变压器有载分接开关测试仪技术参数，建议测试仪电流分辨力为0.01A；

——电流测量最大允许误差：结合各主流厂家变压器有载分接开关测试仪技术参数，建议测试仪电流测量精度为0.2%；

——时间量程：结合各主流厂家变压器有载分接开关测试仪技术参数及DL/T 846.8-2017《高电压测试设备通用技术条件 第8部分：有载分接开关测试仪》中对于时间量程的相关规定，以及交流法测量的实际情况建议测试仪时间量程为1ms～250ms（直流法有载分接开关测试仪），20ms～250ms（交流法有载分接开关测试仪）；

——时间分辨力：根据DL/T 846.8-2017《高电压测试设备通用技术条件 第8部分：有载分接开关测试仪》中对于时间分辨率的相关规定，建议测试仪时间分辨率为0.1ms；

——时间测量最大允许误差：结合各主流厂家变压器有载分接开关测试仪技术参数和DL/T 846.8-2017《高电压测试设备通用技术条件 第8部分：有载分接开关测试仪》中对于时间测量最大允许误差的相关规定为±(0.5%读数+0.1ms)。建议测试仪时间测量最大允许误差为:±(0.1%读数+0.1ms) ～±(0.5%读数+0.1ms)。

——三相开断不同步时间：

依据现场对主流有载分接开关测试数据和DL/T 265-2012《变压器有载分接开关现场试验导则》中4.1试验项目中第8条之规定-三相开断不同步时间不大于3ms，最后确定了该测量范围:0ms~5ms，最大允许误差: ±0.1ms～±1ms。

调研结论

通过对变压器有载分接开关测试仪相关标准及现场试验的调研，确定了变压器有载分接开关测试仪必备的功能配置及直流法和交流法变压器有载分接开关测试仪的适用情况。

1、对于直流法测试仪，用户关心的主要参数为：过渡电阻、过渡时间、三相开断不同步时间。其计量特性如下：

过渡电阻测量范围：0.5Ω～20Ω；最大允许误差：±（1%读数+0.1Ω）~±（5%读数+0.1Ω）

过渡时间测量范围：1ms～250ms；最大允许误差：±（0.1%读数+0.1ms）~±（0.5%读数+0.1ms）。

三相开断不同步时间范围：0ms～5ms；最大允许误差：±0.1ms～±1ms。

2、对于交流法测试仪，用户关心的主要参数为：过渡时间、三相开断不同步时间。其计量特性如下：

过渡时间测量范围：20ms～250ms；最大允许误差：±（0.1%读数+0.1ms）~±（0.5%读数+0.1ms）。

三相开断不同步时间范围：0ms～5ms；最大允许误差：±0.1ms～±1ms。

附表1

变压器有载分接开关测试仪生产厂家及应用情况

| 序号 | 生产厂家 | 设备型号 | 测试 原理 | 应用 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定华创电气有限公司 | HCYZ-V变压器有载分接开关参数测试仪 | 直流法 | 常用 设备 |
| 2 | 保定华创电气有限公司 | HCYZ-XA变压器有载开关交直流参数测试装置 | 直流法、交流法 | 常用 设备 |
| 3 | 杭州国洲电力科技有限公司 | GZY-6J变压器有载分接开关特性交直流综合测试仪 | 直流法、交流法 | 常用 设备 |
| 4 | 苏州工业园区海沃科技有限公司 | HVYZ变压器有载开关测试仪 | 直流法 | 常用 设备 |
| 5 | 苏州工业园区海沃科技有限公司 | HV1158变压器有载开关交直流综合测试仪 | 直流法、交流法 | 使用 较少 |
| 6 | 保定金源科技有限公司 | JYK-I变压器有载分接开关参数测试仪 | 直流法 | 常用 设备 |
| 7 | 保定华创电气有限公司 | HCYZ-X变压器有载分接开关交流参数测试装置 | 交流法 | 常用 设备 |
| 8 | 湖北新石电力科技有限公司 | XSYZ-H变压器有载分接开关测试仪 | 直流法 | 常用 设备 |
| 9 | 西安旭之辉机电科技有限公司 | XHYZ1668有载分接开关测试仪 | 直流法 | 常用 设备 |
| 10 | 保定金迪科学仪器有限公司 | JD2801A有载开关参数测试仪 | 直流法 | 常见 设备 |
| 11 | 苏州华电电气股份有限公司 | HDYZ-I变压器有载分接开关参数测试仪 | 直流法 | 常见 设备 |
| 12 | 西安天城电力仪器设备有限责任公司 | CD9812B型变压器有载开关交直流参数检测装置 | 直流法、交流法 | - |
| 13 | 保定市超人电子有限公司 | SM80B 有载调压开关测试仪 | 直流法 | - |
| 14 | 深圳市奥朗德科技有限公司 | SLD7903交直流检流计变压器有载分接开关动作特性交直流测试装置 | 直流法、交流法 | - |
| 15 | 武汉国电西高有限公司 | GDKC-3000有载分接开关测试仪 | 直流法 | - |
| 16 | 北京精仪飞控科技有限公司 | JYYZ-08有载分接开关测试仪 | 直流法 | - |
| 17 | 南京丹迪克电力仪表有限公司 | DK-45YZFJ变压器有载分接开关参数测试仪 | 直流法 |  |
| 18 | 北京爱思德克电力设备有限公司 | AK1000有载分接开关测试仪 | 直流法 |  |
| 19 | 保定精艺电子仪器有限公司 | BYCC-3168G电力变压器有载分接开关参数综合测试仪 | 直流法 |  |
| 20 | 武汉科泰电气设备制造有限公司 | BYKC-2000A变压器有载开关测试仪 | 直流法 |  |
| 21 | 保定华电电气有限公司 | HDKC-5535有载分接开关参数测试仪 | 直流法 |  |
| 22 | 福建普华电力科技有限公司 | BYKC-9801A变压器有载分接开关测试仪 | 直流法 | 常见 设备 |
| 23 | 武汉市华英电力科技有限公司 | HYKC-III变压器有载分接开关测试仪 | 直流法 | 常见 设备 |
| 24 | 武汉国电华美电气设备有限公司 | HM5008变压器有载开关测试仪 | 直流法 | 常见 设备 |

附表2

变压器有载分接开关测试仪设备参数

| 序号 | 设备型号 | 主要技术参数 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCYZ-V变压器有载分接开关参数测试仪 | （1）输出电流：1.0A、0.5A。 （2）测量范围： 1）过渡电阻：0.5Ω～20Ω(1.0A)、0.5Ω～40Ω(0.5A)。 2）过渡时间：0～250ms。 （3）测量精度： 1）过渡电阻：±(5%读数+3字)。 2）过渡时间：±(0.1%读数+3字)。 | 直流法 |
| 2 | HCYZ-XA变压器有载开关交直流参数测试装置 | （1）绝缘性能： 1）绝缘电阻：电源输入端对机壳的绝缘电阻＞20MΩ； 2）测试装置绝缘水平应能耐受1500V交流电压(有效值)。 （2）机内输出交流逆变电源： 1）电源频率：可调频率点（40Hz～60Hz范围内）； 2）输出电压：三相800V (有效值，随负载变化)； 3）输出容量：额定1000VA，最大瞬时输出1500VA(持续200ms时间，过载保护不动作)； 4）电压波形畸变率：＜2%； 5）电压相角：120°，相角差≯120°±1°。 （3）机内输出直流恒流电源： 1）开口电压：24V； 2）输出电流：1A、0.5A可选择； 3）电阻测试范围：0.5～40Ω；测试精度：±(2%读数+2字)； 4）时间测试范围：1～240ms；测试精度：±（0.2%读数+2字）。 （4）传感器精度： 1）电压、电流传感器精度：0.2级； 2）传感器响应速度≤15μs； 3）电压量程：0V～800V（有效值）。 4）电流量程：0mA～100mA(有效值)、0A～5A(有效值)； （6）数据采样： 采样精度：16位；采样率：200K；采样存储深度：64M。 | 直流法、交流法 |
| 3 | GZY-6J变压器有载分接开关特性交直流综合测试仪 | 直流测试部分 （1）仪器具备三路独立测试恒流电源，每相最大输出电流1.0A或0.2A； （2）采用恒流技术，能够有效抑制分接开关切换对恒流的冲击，能够准确测试包括500kV大容量主变在内分接开关的桥接波形及相关参数； （3）过渡电阻测量范围：0.1～40Ω，测量精度：<1%； （4）时间测量：量程1～1000ms，准确度 0.1%。 交流测试部分 （1）电源输出:范围10-800V(三相) 频率40Hz-65Hz，支持扩展电源，最高电压可达5000V； （2）电压相角：120°±1°； （3）容量：1500VA； （4）畸变率<3%； （5）输出电压：范围10V-800V；精度2%； （6）测量电流：范围0.05A-1A；精度1%； （7）电源频率：范围40-65Hz；精度±0.5%； （8）最大采样速度：250kHz（默认100kHz）； （9）存储深度：32MB； （10）数据接口：网络； （11）供电电压：AC220V±10%； （12）环境温度：工作-20℃～+50℃； （13）相对湿度：10%～95%。 | 直流法、交流法 |
| 4 | HVYZ变压器有载开关测试仪 | （1）输出电流：≥1A，3通道； （2）数据采样：采样通道：6通道； （3）采样频率：10kHz/s ； （4）测量范围： 过渡电阻：0.5Ω～20Ω；过渡时间：≤250ms （5）分辨率：电阻：0.01Ω；时间：0.1ms； （6）测量精度：过渡电阻：±(5%+3字)； 过渡时间：±(0.1%+1字)。 | 直流法 |
| 5 | HV1158变压器有载开关交直流综合测试仪 | 直流测试部分技术指标 （1）符合标准：DLT 846.8-2004 《高电压测试设备通用技术条件》第8部分有载分接开关测试仪，仪器具备三路独立测试恒流电源，每相最大输出电流1.0A。 （2）采用恒流技术，能够有效抑制分接开关切换对恒流的冲击，能够准确测试包括500kV大容量主变在内分接开关的桥接波形及相关参数。 （3）过渡电阻测量范围：0.1～40Ω，测量精度：<5% （4）时间测量：量程1～1000ms，准确度 0.1%。 交流测试部分技术指标 （1）电源输出:范围10-500V(三相) 频率45Hz-65Hz （2）电压相角：120°±1° （3）容量：1000VA （4）畸变率<1% （5）测量电压：范围10V-500V 精度±0.2% （6）测量电流：范围0.05A-5A 精度±0.2% （7）电源频率：范围45-65Hz 精度±0.05% | 直流法、交流法 |
| 6 | JYK-I变压器有载分接开关参数测试仪 | （1）电源输出：DC 3A/1A/0.4A/0.1A （2）工作电源：AC220V（±10%）（50Hz±1Hz） （3）电阻分辨率 0.01Ω （4）过渡电阻范围：0.2Ω～7Ω（3A）、0.5Ω～20Ω（1A）、2Ω～50Ω（0.4A）、20Ω～200Ω（0.1A） （5）测量精度： 过渡电阻：±（5%+0.2Ω） 同期时间：±（0.2%+0.5ms） （6）采样频率：100kHz （7）过渡时间范围：0～240ms （8）时间分辨率：0.1ms | 直流法 |
| 7 | HCYZ-X变压器有载分接开关交流参数测试装置 | （1）绝缘性能： 1）绝缘电阻：电源输入端对机壳的绝缘电阻＞20MΩ； 2）测试装置绝缘水平应能耐受 1500V 交流电压(有效值)。 （2）机内输出试验电源： 1）电源频率：9 个固定频率点（45Hz～55Hz 范围内）； 2）输出电压：三相 800V (有效值，随负载变化)； 3） 输出容量：额定 1000VA，最大瞬时输出 1500VA(持续 200ms 时间，过载保护不动作)； 4）电压波形畸变率：＜2%； 5）电压相角：120°，相角差≯120°±1°。 （3）传感器精度： 1）电压、电流传感器精度：0.2 级； 2）传感器响应速度≤15μs； 3）电压量程：0V～800V（有效值）； 4） 电流量程：0mA～100mA(有效值)、0A～5A(有效值)； （4）数据采样： 1）采样精度：16 位；2）采样率：200K；3）采样存储深度：64M； | 交流法 |
| 8 | XSYZ-H变压器有载分接开关测试仪 | （1）电压输出>20V，电流输出≥1A。 （2）电阻测量范围0.3-40Ω，时间测量范围1-256ms，三相同期性0.1ms，电阻测量精度0.1-1Ω±0.1Ω，1-40Ω±5%±0.1Ω（不含1Ω） | 直流法 |
| 9 | XHYZ1668有载分接开关测试仪 | （1）输出电流1.0A、0.5A、0.2A （2）过渡电阻：0.3-20Ω（1.0A），5-40Ω（0.5A），20-100Ω（0.2A） （3）过渡时间：0-320ms （4）开路电压：24V （5）测量精度 过渡电阻：±（5%读数±0.1Ω）； 过渡时间：±（0.1%读数±0.2ms）。 | 直流法 |
| 10 | JD2801A有载开关参数测试仪 | （1）电源输出 DC 1A／0.4A （2）工作电源 AC220V（1±10%）、50Hz±1Hz （3）电阻分辨率 0.01Ω （4）过渡电阻范围 ：0Ω ～20Ω （1A）、10Ω ～100Ω（0.4A）； （5）过渡电阻：±（5%+0.2Ω）； （6）同期时间：0.1ms； （7）采样频率 10kHz （8）过渡时间范围 0～120ms 、0～240ms （9）功率 100W （10）时间分辨率 0.1ms （11）工作温度 0℃～40℃ （12）工作湿度 ≤85%RH | 直流法 |
| 11 | HDYZ-I变压器有载分接开关参数测试仪 | （1）输出电流：1.0A、0.5A （2）测量范围： 过渡电阻：0.5Ω～20Ω(1.0A)、0.5Ω～40Ω(0.5A) 过渡时间：0～250ms （3）测量精度 过渡电阻：±(5%读数+3字) 过渡时间：±(0.1%读数+3字) | 直流法 |
| 12 | CD9812B型变压器有载开关交直流参数检测装置 | （1）采集速率：不小于200 ksps （2）单通道采集波形：不小于16KHz（方波不失真） （3）电压量程 0～800V （4）电流量程 1.0mA～10A； （5）电流显示分辨率 1.0mA （6）电压、电流精度 0.2级 | 直流法、交流法 |
| 13 | SM80B有载调压开关测试仪 | （1）交流采样分辨度：40μs （2）最大波形记录长度：240ms(动作时间180ms)/ 400ms(动作时间320ms) （3）阻抗测量范围： 0～300Ω （4）电流输出范围： AC 0～130mA×3 （5）电压输出范围： AC 0～14V | 直流法、交流法 |
| 14 | SLD7903交直流检流计变压器有载分接开关动作特性交直流测试装置 | （1）输出电流：1.0A、0.5A、0.3A，三档可选 （2）电阻量程：1.0A档：0.1～10Ω 0.5A档：5～20Ω 0.3A档：10～40Ω （3）电阻测量精度：±(读数×5%+5个字)，分辨率：0.01Ω （4）过渡时间测量范围：1～250ms （5）过渡时间测量精度：±1ms，分辨率：0.1ms | 直流法 |
| 15 | GDKC-3000有载分接开关测试仪 | （1）电流常见：0.1A、0.3A、0.4A、0.5A、1A几个量程，最大不会超过1A; （2）电阻量程：0.1A、0.3档位一般1～40Ω低于1OΩ可能会测不出 （3）1A档位一般0.5～100Ω低于1OΩ可能会测不出 （4）测量精度：标称±(读数×5%+3个字)，分辨率：0.1Ω（常见） （5）过渡时间测量范围：1～250ms （6）过渡时间测量精度：±0.25ms | 直流法 |
| 16 | JYYZ-08有载分接开关测试仪 | （1）输出电流：1.0A、0.5A （2）测量范围 过渡电阻：0.5Ω～20Ω(1.0A)、0.5Ω～40Ω(0.5A) 过渡时间：0～250ms | 直流法 |
| 17 | DK-45YZFJ变压器有载分接开关参数测试仪 | （1）输出电流：1.0A、0.4A （2）测量范围： 过渡电阻：20Ω(1.0A)、30Ω(0.4A) | 直流法 |
| 18 | AK1000有载分接开关测试仪 | （1）电流：0.5A、1A、1.5A （2）电阻：1Ω-80Ω （3）波形记录时长260ms （4）误差：±1% | 直流法 |
| 19 | BYCC-3168G电力变压器有载分接开关参数综合测试仪 | （1）电阻范围：0.4A:0.5Ω-40Ω、1A:0.3Ω-20Ω （2）电阻误差：±(5%+0.1Ω) （3）时间范围：240ms （4）时间误差：0.25ms | 直流法 |
| 20 | BYKC-2000A变压器有载开关测试仪 | （1）电流：0.5A； （2）电阻：1Ω-5Ω、误差：±10%；5Ω-40Ω、误差：±5%； （3）波形记录时长6.4s；误差：±1% | 直流法 |
| 21 | HDKC-5535有载分接开关参数测试仪 | （1）电阻范围：0.2A:10Ω-100Ω；1A:0.4Ω-20Ω； （2）电阻误差：±5%+0.1Ω （3）时间范围：300ms （4）时间误差：±(0.5%+0.2ms) | 直流法 |
| 22 | BYKC-9801A变压器有载分接开关测试仪 | （1）电流三相独立恒流源≥1A 0.1%稳定度，三路电流5A，开口电压36V。 （2）过渡电阻测量范围：0.1～20Ω 精度：±5%±2字 分辨率：0.01Ω （3）时间：量程：1～200ms 准确率：±5%±2字 分辨率：0.1ms | 直流法 |
| 23 | HYKC-III变压器有载分接开关测试仪 | （1）三相恒流源充电，充电电流：3A/1A档； 0.6A/0.2A档. （2）端口最大电压：24V （3）过渡电阻最大量程：100Ω （4）过渡电阻测量范围：1A档：0.4Ω～20Ω 0.2A档：10Ω～100Ω | 直流法 |
| 24 | HM5008变压器有载开关测试仪 | （1）数据采样：采样通道：6通道 （2）采样频率：10kHz/s （3）测量范围：过渡电阻：0.5Ω～20Ω；过渡时间：≤250ms （4）分辨率：电阻：0.01Ω；时间：0.1ms； （5）测量精度：过渡电阻：±(5%+3字)；过渡时间：±(0.1%+1字) | 直流法 |