数字比较式电流互感器校验仪检定规程

试验验证报告

国家高电压计量站
一、验证试验目的

选取3台数字比较式电流互感器校验仪作为试验对象，按检定规程中规定的主要试验项目进行检定，验证该检定规程的正确性和可行性。

# 二、验证试验项目

## 1 外观检查

1.1 试验方法

验证中采用7.4.1对试品进行试验。

1.2 被检试品

| 序号 | 试品名称 | 型号 | 测量范围 | 试品编号 | 制造厂 | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗直流互感器校验仪 | XL-3602 | 标准电流量程：0-1A、0-5A 被试电流量程：0-1A、0-5A | X019L01008 | 深圳市星龙科技股份有限公司 | 正弦基波电流：0.05S级 正弦半波电流：0.05级 谐波电流：0.5级 |
| 2 | 抗直流互感器校验仪 | 2314 | 标准电流量程：0-1A 被试电流量程： 0-5A | 202104004 | 宁波三维电测设备有限公司 | 正弦基波电流：0.05S级 正弦半波电流：0.05级 |
| 3 | 抗直流偏磁电流互感器校验仪 | DK-56Hplus | 标准电流量程：0-1A 被试电流量程： 0-5A | 7211208 | 南京丹迪克电力仪表有限公司 | 正弦基波电流：2级（测差法） 正弦半波电流：0.05级 |

1.3 试验条件

环境温度：22.0℃

相对湿度：65%

1.4原始数据

| 序号 | 试品名称 | 型号 | 试品编号 | 试验描述 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗直流互感器校验仪 | XL-3602 | X019L01008 | 外观检查用目测方法进行，检查校验仪的外观是否完好，标识是否清晰，接线端子有明显的功能标志。 | 外观、端子和标志均满足检定规程要求 |
| 2 | 抗直流互感器校验仪 | 2314 | 202104004 |  | 外观、端子和标志均满足检定规程要求 |
| 3 | 抗直流偏磁电流互感器校验仪 | DK-56Hplus | 7211208 |  | 外观、端子和标志均满足检定规程要求 |

1.5 试验验证结果

在检定规程规定的试验条件下，试品外观符合规程要求。

1.6结论

验证结果表明检定规程项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

1.7验证时间和人员

验证时间：2022年2月20日

验证人员：熊魁、刘洋

## 2 绝缘电阻试验

2.1 试验方法

验证中采用7.4.2对试品进行试验。

2.2 验证系统组成和所用设备

| 名称 | 测量范围 | 等级 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字绝缘电阻表 | 0~2500MΩ | 5 | JL005314 |

2.3 被检试品

| 序号 | 试品名称 | 型号 | 测量范围 | 试品编号 | 制造厂 | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗直流互感器校验仪 | XL-3602 | 标准电流量程：0-1A、0-5A 被试电流量程：0-1A、0-5A | X019L01008 | 深圳市星龙科技股份有限公司 | 正弦基波电流：0.05S级 正弦半波电流：0.05级 谐波电流：0.5级 |
| 2 | 抗直流互感器校验仪 | 2314 | 标准电流量程：0-1A 被试电流量程： 0-5A | 202104004 | 宁波三维电测设备有限公司 | 正弦基波电流：0.05S级 正弦半波电流：0.05级 |
| 3 | 抗直流偏磁电流互感器校验仪 | DK-56Hplus | 标准电流量程：0-1A 被试电流量程： 0-5A | 7211208 | 南京丹迪克电力仪表有限公司 | 正弦基波电流：2级（测差法） 正弦半波电流：0.05级 |

2.4 试验条件

环境温度：22.0℃

相对湿度：65%

2.5 原始数据

| 序号 | 试品名称 | 型号 | 试品编号 | 试验描述 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗直流互感器校验仪 | XL-3602 | X019L01008 | 将校验仪电流测量回路的输入端子短接后用绝缘电阻表测量输入端子对地绝缘电阻，将电源插座的相线与零线短接后使用绝缘电阻表测量电源插座对地绝缘电阻。 | 测得绝缘电阻大于20MΩ |
| 2 | 抗直流互感器校验仪 | 2314 | 202104004 |  | 测得绝缘电阻大于20MΩ |
| 3 | 抗直流偏磁电流互感器校验仪 | DK-56Hplus | 7211208 |  | 测得绝缘电阻大于20MΩ |

2.6 试验验证结果

在规程规定的试验条件下，试品绝缘电阻符合规程要求。

2.7 结论

验证结果表明规程检定项目和技术要求合理、检定方法正确，可操作性较强。

2.8 验证时间和人员

验证时间：2022年2月20日

验证人员：熊魁、刘洋

## 3 工频耐压试验

3.1 试验方法

验证中采用7.4.3对试品进行试验。

2.2 验证系统组成和所用设备

| 名称 | 测量范围 | 等级 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐压测试仪 | （0～100）kV | 1 | 8902 |

3.3 被检试品

| 序号 | 试品名称 | 型号 | 测量范围 | 试品编号 | 制造厂 | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗直流互感器校验仪 | XL-3602 | 标准电流量程：0-1A、0-5A 被试电流量程：0-1A、0-5A | X019L01008 | 深圳市星龙科技股份有限公司 | 正弦基波电流：0.05S级 正弦半波电流：0.05级 谐波电流：0.5级 |
| 2 | 抗直流互感器校验仪 | 2314 | 标准电流量程：0-1A 被试电流量程： 0-5A | 202104004 | 宁波三维电测设备有限公司 | 正弦基波电流：0.05S级 正弦半波电流：0.05级 |
| 3 | 抗直流偏磁电流互感器校验仪 | DK-56Hplus | 标准电流量程：0-1A 被试电流量程： 0-5A | 7211208 | 南京丹迪克电力仪表有限公司 | 正弦基波电流：2级（测差法） 正弦半波电流：0.05级 |

3.4试验条件

环境温度：22.0℃

相对湿度：65%

3.5 原始数据

| 序号 | 试品名称 | 型号 | 试品编号 | 试验描述 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗直流互感器校验仪 | XL-3602 | X019L01008 | 将校验仪电流测量回路的输入端子短接进行测量回路耐压试验，将电源插座的相线与零线短接进行电源端口耐压试验，使耐压测试仪输出电压逐渐升高至1.5 kV，并保持1 min。 | 无击穿或闪络等破坏性放电现象 |
| 2 | 抗直流互感器校验仪 | 2314 | 202104004 |  | 无击穿或闪络等破坏性放电现象 |
| 3 | 抗直流偏磁电流互感器校验仪 | DK-56Hplus | 7211208 |  | 无击穿或闪络等破坏性放电现象 |

3.6 试验验证结果

在规程规定的试验条件下，试品工频耐压试验符合规程要求。

3.7 结论

验证结果表明规程检定项目和技术要求合理、检定方法正确，可操作性较强。

3.8 验证时间和人员

验证时间：2022年2月20日

验证人员：熊魁、刘洋

## 4 极性检查试验

4.1 试验方法

验证采用7.4.4对被检试品进行试验。

4.2 验证系统组成和所用设备

| 名称 | 测量范围 | 准确度等级 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 互感器校验仪整体检定装置 | （0.5~6）A | 0.2级 | 1207012 |

4.3 被检试品

| 序号 | 试品名称 | 型号 | 测量范围 | 试品编号 | 制造厂 | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗直流互感器校验仪 | XL-3602 | 标准电流量程：0-1A、0-5A 被试电流量程：0-1A、0-5A | X019L01008 | 深圳市星龙科技股份有限公司 | 正弦基波电流：0.05S级 正弦半波电流：0.05级 谐波电流：0.5级 |
| 2 | 抗直流互感器校验仪 | 2314 | 标准电流量程：0-1A 被试电流量程： 0-5A | 202104004 | 宁波三维电测设备有限公司 | 正弦基波电流：0.05S级 正弦半波电流：0.05级 |
| 3 | 抗直流偏磁电流互感器校验仪 | DK-56Hplus | 标准电流量程：0-1A 被试电流量程： 0-5A | 7211208 | 南京丹迪克电力仪表有限公司 | 正弦基波电流：2级（测差法） 正弦半波电流：0.05级 |

4.4 试验条件

环境温度：22.0℃

相对湿度：65%

4.5原始数据

| 序号 | 试品名称 | 型号 | 试品编号 | 试验描述 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗直流互感器校验仪 | XL-3602 | X019L01008 | 按照校验仪的输入端子标志完成误差测量接线后，在电流输入回路施加不大于5 %额定正弦基波电流检查极性。 | 极性符合标志指示 |
| 2 | 抗直流互感器校验仪 | 2314 | 202104004 |  | 极性符合标志指示 |
| 3 | 抗直流偏磁电流互感器校验仪 | DK-56Hplus | 7211208 |  | 极性符合标志指示 |

4.6 试验验证结果

在检定规程规定的试验条件下，试品极性符合规程要求。

4.7结论

验证结果表明检定规程项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

4.8验证时间和人员

验证时间：2022年2月20日

验证人员：熊魁、刘洋

## 5 误差试验

5.1 试验方法

验证中采用7.4.5对试品进行试验。

5.2 验证系统组成和所用设备

| 名称 | 测量范围 | 不确定度 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准电流源 | （0.05~80）A | 半波幅值0.01% 半波电压电流间相位0.78′ 谐波幅值0.015% 谐波电压电流间相位2-13次：2′ 14-50次：7′ | 224966098 |
| 标准电流源 | （0.05~80）A | 半波幅值0.01% 半波电压电流间相位0.78′ 谐波幅值0.015% 谐波电压电流间相位2-13次：2′ 14-50次：7′ | 349671073 |
| 注：两相半波电压之间的相位不确定度为0.3′，两相谐波电压之间的相位不确定度2-13次：2.6′，14-50次：9′。 |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 准确度等级 | 编号 |
| 互感器校验仪整体检定装置 | （0.5~6）A | 0.2级 | 1207012 |

5.3 被检试品

| 序号 | 试品名称 | 型号 | 测量范围 | 试品编号 | 制造厂 | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗直流互感器校验仪 | XL-3602 | 标准电流量程：0-1A、0-5A 被试电流量程：0-1A、0-5A | X019L01008 | 深圳市星龙科技股份有限公司 | 正弦基波电流：0.05S级 正弦半波电流：0.05级 谐波电流：0.5级 |
| 2 | 抗直流互感器校验仪 | 2314 | 标准电流量程：0-1A 被试电流量程： 0-5A | 202104004 | 宁波三维电测设备有限公司 | 正弦基波电流：0.05S级 正弦半波电流：0.05级 |
| 3 | 抗直流偏磁电流互感器校验仪 | DK-56Hplus | 标准电流量程：0-1A 被试电流量程： 0-5A | 7211208 | 南京丹迪克电力仪表有限公司 | 正弦基波电流：2级（测差法） 正弦半波电流：0.05级 |

5.4 试验条件

环境温度：21.0℃    相对湿度：63%

5.5 原始数据

表6-1 星龙互感器校验仪正弦基波电流误差

| 试品名称 |  |  | 型号 |  |  |  |  |  | 试品编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗直流互感器校验仪 |  |  | XL-3602 |  |  |  |  |  | X019L01008 |  |  |
| 试验描述 |  |  | 依据7.4.5完成校验仪的正弦基波电流误差试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试品校验仪标准通道选择（0～5）A端子，试品通道选择（0～5）A端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流百分数 |  | 试品示值 |  |  |  |  | 标称值 |  |  | 误差 |  |
|  |  | 比值差 ( %) |  |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |
| 1% |  | 0 |  |  | -1.46 |  | 0 | 0 |  | 0 | -1.46 |
|  |  | 1.015 |  |  | 59.02 |  | 1 | 60 |  | 0.015 | -0.98 |
| 5% |  | 0.010 |  |  | -0.28 |  | 0 | 0 |  | 0.010 | -0.28 |
|  |  | 1.011 |  |  | 59.68 |  | 1 | 60 |  | 0.011 | -0.32 |
| 20% |  | 0.011 |  |  | -0.11 |  | 0 | 0 |  | 0.011 | -0.11 |
|  |  | -0.993 |  |  | 59.94 |  | 1 | 60 |  | 0.007 | -0.06 |
| 100% |  | 0.013 |  |  | 0.05 |  | 0 | 0 |  | 0.013 | 0.05 |
|  |  | 1.011 |  |  | 60.02 |  | 1 | 60 |  | 0.011 | 0.02 |
| 120% |  | 0.011 |  |  | 0.03 |  | 0 | 0 |  | 0.011 | 0.03 |
|  |  | 1.011 |  |  | 60 |  | 1 | 60 |  | 0.011 | 0 |
| 试品校验仪标准通道选择（0～1）A端子，试品通道选择（0～5）A端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流百分数 | 试品示值 |  |  |  |  | 标称值 |  |  |  | 误差 |  |
|  | 比值差 ( %) |  |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |
| 1% | 0 |  |  | -1.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -1.03 |
|  | 1.004 |  |  | 58.91 |  | 1 |  | 60 |  | 0.004 | -1.09 |
| 5% | 0.005 |  |  | -0.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0.005 | -0.18 |
|  | 1.007 |  |  | 59.76 |  | 1 |  | 60 |  | 0.007 | -0.24 |
| 20% | 0.006 |  |  | -0.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0.006 | -0.08 |
|  | 0.991 |  |  | 60.08 |  | 1 |  | 60 |  | -0.009 | 0.08 |
| 100% | 0.003 |  |  | -0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0.003 | -0.04 |
|  | 1.001 |  |  | 60.01 |  | 1 |  | 60 |  | 0.001 | -0.01 |
| 120% | 0.003 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.003 | 0 |
|  | 1.003 |  |  | 59.96 |  | 1 |  | 60 |  | 0.003 | 0.04 |
| 试品校验仪标准通道选择（0～5）A端子，试品通道选择（0～1）A端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流百分数 | 试品示值 |  |  |  |  | 标称值 |  |  |  | 误差 |  |
|  | 比值差 ( %) |  |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |
| 1% | -0.005 |  |  | -0.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -1.03 |
|  | -1.018 |  |  | -60.19 |  | -1 |  | -60 |  | -0.018 | -0.19 |
| 5% | 0.003 |  |  | -0.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0.005 | -0.18 |
|  | -1.003 |  |  | -59.90 |  | -1 |  | -60 |  | -0.003 | 0.10 |
| 20% | 0.005 |  |  | -0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0.006 | -0.08 |
|  | -1.001 |  |  | -59.94 |  | -1 |  | -60 |  | -0.001 | 0.06 |
| 100% | 0.009 |  |  | -0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0.003 | -0.04 |
|  | -1.002 |  |  | -59.96 |  | -1 |  | -60 |  | -0.002 | 0.04 |
| 120% | 0.009 |  |  | -0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0.003 | 0 |
|  | -1.001 |  |  | -59.96 |  | -1 |  | -60 |  | -0.001 | 0.04 |
| 试品校验仪标准通道选择（0～1）A端子，试品通道选择（0～1）A端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流百分数 | 试品示值 |  |  |  |  | 标称值 |  |  |  | 误差 |  |
|  | 比值差 ( %) |  |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |
| 1% | -0.006 |  |  | 0.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -1.03 |
|  | 0.994 |  |  | 58.76 |  | 1 |  | 60 |  | -0.006 | -1.24 |
| 5% | 0.003 |  |  | -0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.005 | -0.18 |
|  | 0.999 |  |  | 59.77 |  | 1 |  | 60 |  | -0.001 | -0.23 |
| 20% | 0.004 |  |  | -0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0.006 | -0.08 |
|  | 1.002 |  |  | 59.91 |  | 1 |  | 60 |  | 0.002 | -0.09 |
| 100% | 0.002 |  |  | -0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0.003 | -0.04 |
|  | 1.001 |  |  | 60.04 |  | 1 |  | 60 |  | 0.001 | -0.04 |
| 120% | 0.001 |  |  | -0.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0.003 | 0 |
|  | 1.001 |  |  | 60.04 |  | 1 |  | 60 |  | 0.001 | -0.04 |

表6-2 三维互感器校验仪正弦基波电流误差

| 试品名称 |  |  | 型号 |  |  |  |  |  | 试品编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗直流互感器校验仪 |  |  | 2314 |  |  |  |  |  | 202104004 |  |  |
| 试验描述 |  |  | 依据7.4.5完成校验仪的正弦基波电流误差试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试品校验仪标准通道选择（0～1）A端子，试品通道选择（0～5）A端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流百分数 |  | 试品示值 |  |  |  |  | 标称值 |  |  | 误差 |  |
|  |  | 比值差 ( %) |  |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |
| 1% |  | -0.025 |  |  | 0.45 |  | 0 | 0 |  | -0.025 | 0.45 |
|  |  | 0.962 |  |  | 60.25 |  | 1 | 60 |  | -0.038 | 0.25 |
| 5% |  | 0.007 |  |  | 0.45 |  | 0 | 0 |  | 0.007 | 0.45 |
|  |  | 1.005 |  |  | 60.48 |  | 1 | 60 |  | 0.005 | 0.48 |
| 20% |  | -0.001 |  |  | 0.04 |  | 0 | 0 |  | -0.001 | 0.04 |
|  |  | 1.002 |  |  | 60.02 |  | 1 | 60 |  | 0.002 | 0.02 |
| 100% |  | 0 |  |  | -0.03 |  | 0 | 0 |  | 0 | -0.03 |
|  |  | 0.997 |  |  | 60.03 |  | 1 | 60 |  | -0.003 | 0.03 |
| 120% |  | 0.001 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.001 | 0 |
|  |  | 0.997 |  |  | 60.03 |  | 1 | 60 |  | -0.003 | 0.03 |
| 试品校验仪标准通道选择（0～1）A端子，试品通道选择（0～1）A端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流百分数 | 试品示值 |  |  |  |  | 标称值 |  |  |  | 误差 |  |
|  | 比值差 ( %) |  |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |
| 1% | -0.025 |  |  | 1.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -1.03 |
|  | 0.973 |  |  | 61.36 |  | 1 |  | 60 |  | -0.027 | 1.36 |
| 5% | -0.013 |  |  | 0.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0.005 | -0.18 |
|  | 0.981 |  |  | 60.24 |  | 1 |  | 60 |  | -0.019 | 0.24 |
| 20% | -0.002 |  |  | 0.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0.006 | -0.08 |
|  | 1.002 |  |  | 60.13 |  | 1 |  | 60 |  | 0.002 | 0.13 |
| 100% | 0.001 |  |  | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0.003 | -0.04 |
|  | 1.002 |  |  | 60.02 |  | 1 |  | 60 |  | 0.002 | 0.02 |
| 120% | 0 |  |  | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0.003 | 0 |
|  | 1 |  |  | 59.92 |  | 1 |  | 60 |  | 0 | -0.08 |

表6-3 星龙互感器校验仪半波误差

| 试品名称 |  |  | 型号 |  |  |  |  |  | 试品编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗直流互感器校验仪 |  |  | XL-3602 |  |  |  |  |  | X019L01008 |  |  |
| 试验描述 |  |  | 依据7.4.5完成校验仪的正弦基波电流误差试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试品校验仪标准通道选择（0～5）A端子，试品通道选择（0～5）A端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流百分数 |  | 试品示值 |  |  |  |  | 标称值 |  |  | 误差 |  |
|  |  | 比值差 ( %) |  |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |
| 5% |  | 0.031 |  |  | 0.59 |  | 0 | 0 |  | 0.031 | 0.59 |
|  |  | 10.009 |  |  | 599.94 |  | 10 | 600 |  | 0.009 | -0.06 |
| 20% |  | 0.004 |  |  | -0.23 |  | 0 | 0 |  | 0.004 | -0.23 |
|  |  | 10.004 |  |  | 599.92 |  | 10 | 600 |  | 0.004 | -0.08 |
| 100% |  | 0.006 |  |  | -0.12 |  | 0 | 0 |  | 0.006 | -0.12 |
|  |  | 10.007 |  |  | 599.96 |  | 10 | 600 |  | 0.007 | -0.04 |
| 120% |  | 0.006 |  |  | -0.08 |  | 0 | 0 |  | 0.006 | -0.08 |
|  |  | 10.008 |  |  | 600 |  | 10 | 600 |  | 0.008 | 0 |
| 试品校验仪标准通道选择（0～1）A端子，试品通道选择（0～5）A端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流百分数 | 试品示值 |  |  |  |  | 标称值 |  |  |  | 误差 |  |
|  | 比值差 ( %) |  |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |
| 5% | 0.034 |  |  | -0.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0.034 | -0.78 |
|  | -10.011 |  |  | 599.87 |  | -10 |  | 600 |  | -0.011 | -0.13 |
| 20% | 0.025 |  |  | 0.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0.025 | 0.03 |
|  | -10.015 |  |  | 599.91 |  | -10 |  | 600 |  | -0.015 | -0.09 |
| 100% | 0.010 |  |  | -0.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0.010 | -0.16 |
|  | -10.02 |  |  | 599.81 |  | -10 |  | 600 |  | -0.02 | -0.19 |
| 120% | 0.011 |  |  | -0.10 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011 | -0.10 |
|  | -10.014 |  |  | 599.86 |  | -10 |  | 600 |  | -0.014 | -0.14 |
| 试品校验仪标准通道选择（0～5）A端子，试品通道选择（0～1）A端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流百分数 | 试品示值 |  |  |  |  | 标称值 |  |  |  | 误差 |  |
|  | 比值差 ( %) |  |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |
| 5% | -0.012 |  |  | -1.02 |  | 0 |  | 0 |  | -0.012 | -1.02 |
|  | -10.014 |  |  | 599.93 |  | -10 |  | 600 |  | -0.014 | -0.07 |
| 20% | -0.001 |  |  | -0.03 |  | 0 |  | 0 |  | -0.001 | -0.03 |
|  | -10.018 |  |  | 599.97 |  | -10 |  | 600 |  | -0.018 | -0.03 |
| 100% | 0.008 |  |  | 0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0.008 | 0.04 |
|  | -10.015 |  |  | 599.95 |  | -10 |  | 600 |  | -0.015 | -0.05 |
| 120% | 0.007 |  |  | -0.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0.007 | -0.01 |
|  | -10.022 |  |  | 599.92 |  | -10 |  | 600 |  | -0.022 | -0.08 |
| 试品校验仪标准通道选择（0～1）A端子，试品通道选择（0～1）A端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流百分数 | 试品示值 |  |  |  |  | 标称值 |  |  |  | 误差 |  |
|  | 比值差 ( %) |  |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |
| 5% | 0.001 |  |  | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0.001 | 0.05 |
|  | 10.001 |  |  | 599.95 |  | 10 |  | 600 |  | 0.001 | -0.05 |
| 20% | 0.008 |  |  | -0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0.008 | -0.13 |
|  | 10.004 |  |  | 599.89 |  | 10 |  | 600 |  | 0.004 | -0.11 |
| 100% | 0.007 |  |  | -0.10 |  | 0 |  | 0 |  | 0.007 | -0.10 |
|  | 10.001 |  |  | 599.97 |  | 10 |  | 600 |  | 0.001 | -0.03 |
| 120% | 0.011 |  |  | -0.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011 | -0.03 |
|  | 10.004 |  |  | 599.96 |  | 10 |  | 600 |  | 0.004 | -0.04 |

表6-4 三维互感器校验仪半波误差

| 试品名称 |  |  | 型号 |  |  |  |  |  | 试品编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗直流互感器校验仪 |  |  | 2314 |  |  |  |  |  | 202104004 |  |  |
| 试验描述 |  |  | 依据7.4.5完成校验仪的正弦基波电流误差试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试品校验仪标准通道选择（0～1）A端子，试品通道选择（0～5）A端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流百分数 |  | 试品示值 |  |  |  |  | 标称值 |  |  | 误差 |  |
|  |  | 比值差 ( %) |  |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |
| 5% |  | 0.02 |  |  | 0.044 |  | 0 | 0 |  | 0.031 | 0.59 |
|  |  | 10.091 |  |  | 599.74 |  | 10 | 600 |  | 0.091 | -0.26 |
| 20% |  | 0.004 |  |  | 0.044 |  | 0 | 0 |  | 0.004 | -0.23 |
|  |  | 10.009 |  |  | 600.57 |  | 10 | 600 |  | 0.009 | -0.57 |
| 100% |  | -0.001 |  |  | 0.03 |  | 0 | 0 |  | 0.006 | -0.12 |
|  |  | 10.003 |  |  | 599.98 |  | 10 | 600 |  | -0.003 | -0.02 |
| 120% |  | -0.001 |  |  | 0.09 |  | 0 | 0 |  | 0.006 | -0.08 |
|  |  | 9.994 |  |  | 600.03 |  | 10 | 600 |  | -0.006 | 0.03 |
| 试品校验仪标准通道选择（0～1）A端子，试品通道选择（0～1）A端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流百分数 | 试品示值 |  |  |  |  | 标称值 |  |  |  | 误差 |  |
|  | 比值差 ( %) |  |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |
| 5% | 0.008 |  |  | -1.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0.008 | -1.59 |
|  | 10.054 |  |  | 600.62 |  | 10 |  | 600 |  | 0.054 | 0.62 |
| 20% | -0.004 |  |  | 0.43 |  | 0 |  | 0 |  | -0.004 | 0.43 |
|  | 9.994 |  |  | 599.54 |  | 10 |  | 600 |  | -0.006 | -0.46 |
| 100% | -0.003 |  |  | 0.22 |  | 0 |  | 0 |  | -0.003 | 0.22 |
|  | 10.005 |  |  | 600.02 |  | 10 |  | 600 |  | -0.005 | 0.02 |
| 120% | 0.001 |  |  | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0.001 | 0.06 |
|  | 9.996 |  |  | 600.07 |  | 10 |  | 600 |  | -0.004 | 0.07 |

表6-5 丹迪克互感器校验仪半波误差

| 试品名称 |  |  | 型号 |  |  |  |  |  | 试品编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗直流偏磁电流互感器校验仪 |  |  | DK-56Hplus |  |  |  |  |  | 7211208 |  |  |
| 试验描述 |  |  | 依据7.4.5完成校验仪的正弦基波电流误差试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试品校验仪标准通道选择（0～5）A端子，试品通道选择（0～5）A端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流百分数 |  | 试品示值 |  |  |  |  | 标称值 |  |  | 误差 |  |
|  |  | 比值差 ( %) |  |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |
| 5% |  | -0.121 |  |  | -3.49 |  | 0 | 0 |  | -0.121 | -3.49 |
|  |  | 9.948 |  |  | 602.30 |  | 10 | 600 |  | -0.052 | 2.30 |
| 20% |  | -0.012 |  |  | -1.21 |  | 0 | 0 |  | -0.012 | -1.21 |
|  |  | 10.120 |  |  | 603.00 |  | 10 | 600 |  | 0.120 | 3.00 |
| 100% |  | -0.007 |  |  | -0.23 |  | 0 | 0 |  | -0.007 | -0.23 |
|  |  | 10.020 |  |  | 599.90 |  | 10 | 600 |  | 0.020 | -0.10 |
| 120% |  | -0.110 |  |  | -0.34 |  | 0 | 0 |  | -0.110 | -0.34 |
|  |  | 9.890 |  |  | 599.40 |  | 10 | 600 |  | -0.110 | -0.60 |
| 试品校验仪标准通道选择（0～1）A端子，试品通道选择（0～5）A端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流百分数 | 试品示值 |  |  |  |  | 标称值 |  |  |  | 误差 |  |
|  | 比值差 ( %) |  |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |
| 5% | 0.025 |  |  | 3.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0.025 | 3.66 |
|  | 9.872 |  |  | 604.10 |  | 10 |  | 600 |  | -0.128 | 4.10 |
| 20% | -0.016 |  |  | 0.59 |  | 0 |  | 0 |  | -0.016 | 0.59 |
|  | 9.932 |  |  | 602.20 |  | 10 |  | 600 |  | -0.068 | 2.20 |
| 100% | -0.009 |  |  | -0.28 |  | 0 |  | 0 |  | -0.009 | -0.28 |
|  | 10.010 |  |  | 600.30 |  | 10 |  | 600 |  | 0.010 | 0.30 |
| 120% | -0.008 |  |  | -0.14 |  | 0 |  | 0 |  | -0.008 | -0.14 |
|  | 10.030 |  |  | 600.40 |  | 10 |  | 600 |  | 0.030 | 0.40 |
| 试品校验仪标准通道选择（0～5）A端子，试品通道选择（0～1）A端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流百分数 | 试品示值 |  |  |  |  | 标称值 |  |  |  | 误差 |  |
|  | 比值差 ( %) |  |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |
| 5% | -0.070 |  |  | 14.19 |  | 0 |  | 0 |  | -0.070 | 14.19 |
|  | 9.789 |  |  | 603.80 |  | 10 |  | 600 |  | -0.211 | 3.80 |
| 20% | 0.103 |  |  | -1.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0.103 | -1.76 |
|  | 9.893 |  |  | 602.10 |  | 10 |  | 600 |  | -0.107 | 2.10 |
| 100% | -0.017 |  |  | -0.17 |  | 0 |  | 0 |  | -0.017 | -0.17 |
|  | 10.030 |  |  | 600.10 |  | 10 |  | 600 |  | 0.030 | 0.10 |
| 120% | -0.015 |  |  | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | -0.015 | 0.37 |
|  | 10.020 |  |  | 600.40 |  | 10 |  | 600 |  | 0.020 | 0.40 |
| 试品校验仪标准通道选择（0～1）A端子，试品通道选择（0～1）A端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流百分数 | 试品示值 |  |  |  |  | 标称值 |  |  |  | 误差 |  |
|  | 比值差 ( %) |  |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) |  | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |
| 5% | -0.437 |  |  | -7.02 |  | 0 |  | 0 |  | -0.437 | -7.02 |
|  | 9.653 |  |  | 493.50 |  | 10 |  | 600 |  | -0.347 | -6.50 |
| 20% | -0.146 |  |  | -3.42 |  | 0 |  | 0 |  | -0.146 | -3.42 |
|  | 10.050 |  |  | 495.30 |  | 10 |  | 600 |  | 0.050 | -4.70 |
| 100% | -0.011 |  |  | 0.64 |  | 0 |  | 0 |  | -0.011 | 0.64 |
|  | 10.020 |  |  | 499.80 |  | 10 |  | 600 |  | 0.020 | -0.20 |
| 120% | -0.015 |  |  | 0.69 |  | 0 |  | 0 |  | -0.015 | 0.69 |
|  | 10.030 |  |  | 501.50 |  | 10 |  | 600 |  | 0.030 | 1.50 |

表6-6 星龙互感器校验仪谐波电流下误差

|  | 试品名称 |  | 型号 |  |  |  | 试品编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抗直流互感器校验仪 |  | XL-3602 |  |  |  | X019L01008 |  |  |
|  | 试验描述 |  | 依据7.4.5完成校验仪的正弦基波电流误差试验。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试品校验仪标准通道选择（0～5）A端子，试品通道选择（0～5）A端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谐波电流次数 | 电流百分数 | 试品示值 |  |  | 标称值 |  |  | 误差 |  |
|  |  | 比值差 ( %) |  | 相位差 ( ′ ) | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |
| 3次谐波电流 | 10% | 0.010 |  | -0.04 | 0 | 0 |  | 0.010 | -0.04 |
|  |  | 10.011 |  | 599.92 | 10 | 600 |  | 0.011 | -0.08 |
|  | 20% | 0.006 |  | -0.12 | 0 | 0 |  | 0.006 | -0.12 |
|  |  | 10.010 |  | 599.93 | 10 | 600 |  | 0.010 | -0.07 |
| 5次谐波电流 | 10% | 0.015 |  | -0.31 | 0 | 0 |  | 0.015 | -0.31 |
|  |  | 10.010 |  | 599.77 | 10 | 600 |  | 0.010 | -0.23 |
|  | 20% | 0.004 |  | -0.18 | 0 | 0 |  | 0.004 | -0.18 |
|  |  | 10.009 |  | 599.73 | 10 | 600 |  | 0.009 | -0.27 |
| 7次谐波电流 | 10% | 0.008 |  | -0.57 | 0 | 0 |  | 0.008 | -0.57 |
|  |  | 10.009 |  | 599.66 | 10 | 600 |  | 0.009 | -0.34 |
|  | 20% | 0.009 |  | -0.50 | 0 | 0 |  | 0.009 | -0.50 |
|  |  | 10.010 |  | 599.76 | 10 | 600 |  | 0.010 | -0.24 |
| 9次谐波电流 | 10% | 0.014 |  | -0.36 | 0 | 0 |  | 0.014 | -0.36 |
|  |  | 10.014 |  | 599.67 | 10 | 600 |  | 0.014 | -0.33 |
|  | 20% | 0.009 |  | -0.45 | 0 | 0 |  | 0.009 | -0.45 |
|  |  | 10.011 |  | 599.65 | 10 | 600 |  | 0.011 | -0.35 |
| 11次谐波电流 | 10% | 0.007 |  | -0.56 | 0 | 0 |  | 0.007 | -0.56 |
|  |  | 10.014 |  | 599.42 | 10 | 600 |  | 0.014 | -0.58 |
|  | 20% | 0.009 |  | -0.49 | 0 | 0 |  | 0.009 | -0.49 |
|  |  | 10.011 |  | 599.43 | 10 | 600 |  | 0.011 | -0.57 |
| 13次谐波电流 | 10% | 0.006 |  | -0.58 | 0 | 0 |  | 0.006 | -0.58 |
|  |  | 10.011 |  | 599.38 | 10 | 600 |  | 0.011 | -0.62 |
|  | 20% | 0.008 |  | -0.65 | 0 | 0 |  | 0.008 | -0.65 |
|  |  | 10.011 |  | 599.39 | 10 | 600 |  | 0.011 | -0.61 |
| 14次谐波电流 | 10% | 0.012 |  | -0.66 | 0 | 0 |  | 0.012 | -0.66 |
|  |  | 10.013 |  | 599.34 | 10 | 600 |  | 0.013 | -0.66 |
| 20次谐波电流 | 10% | 0.009 |  | -0.77 | 0 | 0 |  | 0.009 | -0.77 |
|  |  | 10.014 |  | 599.19 | 10 | 600 |  | 0.014 | 0.81 |
| 30次谐波电流 | 10% | 0.012 |  | -1.07 | 0 | 0 |  | 0.012 | -1.07 |
|  |  | 10.012 |  | 598.83 | 10 | 600 |  | 0.012 | -1.17 |
| 40次谐波电流 | 10% | 0.008 |  | -1.64 | 0 | 0 |  | 0.008 | -1.64 |
|  |  | 10.011 |  | 598.38 | 10 | 600 |  | 0.011 | -1.62 |
| 50次谐波电流 | 10% | 0.011 |  | -2.61 | 0 | 0 |  | 0.011 | -2.61 |
|  |  | 10.014 |  | 597.47 | 10 | 600 |  | 0.014 | -2.53 |
|  | 试品校验仪标准通道选择（0～5）A端子，试品通道选择（0～1）A端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谐波电流次数 | 电流百分数 | 试品示值 |  |  | 标称值 |  |  | 误差 |  |
|  |  | 比值差 ( %) |  | 相位差 ( ′ ) | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |
| 3次谐波电流 | 10% | 0.003 |  | -0.14 | 0 | 0 |  | 0.003 | -0.14 |
|  |  | 10.006 |  | 599.92 | 10 | 600 |  | 0.006 | -0.08 |
|  | 20% | 0.005 |  | -0.24 | 0 | 0 |  | 0.005 | -0.24 |
|  |  | 10.008 |  | 599.74 | 10 | 600 |  | 0.008 | -0.26 |
| 5次谐波电流 | 10% | 0.002 |  | -0.28 | 0 | 0 |  | 0.002 | -0.28 |
|  |  | 10.004 |  | 599.65 | 10 | 600 |  | 0.004 | -0.35 |
|  | 20% | 0.005 |  | -0.48 | 0 | 0 |  | 0.005 | -0.48 |
|  |  | 10.007 |  | 599.51 | 10 | 600 |  | 0.007 | -0.49 |
| 7次谐波电流 | 10% | 0.015 |  | -0.77 | 0 | 0 |  | 0.015 | -0.77 |
|  |  | 10.018 |  | 599.34 | 10 | 600 |  | 0.018 | -0.66 |
|  | 20% | 0.020 |  | -0.58 | 0 | 0 |  | 0.020 | -0.58 |
|  |  | 10.018 |  | 599.36 | 10 | 600 |  | 0.018 | -0.64 |
| 9次谐波电流 | 10% | 0.011 |  | -0.88 | 0 | 0 |  | 0.011 | -0.88 |
|  |  | 10.017 |  | 599.21 | 10 | 600 |  | 0.017 | -0.79 |
|  | 20% | 0.019 |  | -0.93 | 0 | 0 |  | 0.019 | -0.93 |
|  |  | 10.011 |  | 599.25 | 10 | 600 |  | 0.011 | -0.75 |
| 11次谐波电流 | 10% | 0.019 |  | -0.95 | 0 | 0 |  | 0.019 | -0.95 |
|  |  | 10.017 |  | 599.01 | 10 | 600 |  | 0.017 | -0.99 |
|  | 20% | 0.014 |  | -0.90 | 0 | 0 |  | 0.014 | -0.90 |
|  |  | 10.011 |  | 599.04 | 10 | 600 |  | 0.011 | -0.96 |
| 13次谐波电流 | 10% | 0.018 |  | -0.97 | 0 | 0 |  | 0.018 | -0.97 |
|  |  | 10.0.14 |  | 599.01 | 10 | 600 |  | 0.014 | -0.99 |
|  | 20% | 0.011 |  | -0.97 | 0 | 0 |  | 0.011 | -0.97 |
|  |  | 10.009 |  | 598.97 | 10 | 600 |  | 0.009 | -1.03 |
| 14次谐波电流 | 10% | 0.013 |  | -0.87 | 0 | 0 |  | 0.013 | -0.87 |
|  |  | 10.014 |  | 599.09 | 10 | 600 |  | 0.014 | -0.91 |
| 20次谐波电流 | 10% | 0.009 |  | -0.63 | 0 | 0 |  | 0.009 | -0.63 |
|  |  | 10.013 |  | 599.31 | 10 | 600 |  | 0.013 | -0.69 |
| 30次谐波电流 | 10% | 0.013 |  | -0.92 | 0 | 0 |  | 0.013 | -0.92 |
|  |  | 10.009 |  | 599.29 | 10 | 600 |  | 0.009 | -0.71 |
| 40次谐波电流 | 10% | 0.008 |  | -1.14 | 0 | 0 |  | 0.008 | -1.14 |
|  |  | 10.009 |  | 598.97 | 10 | 600 |  | 0.009 | -1.03 |
| 50次谐波电流 | 10% | 0.007 |  | -2.24 | 0 | 0 |  | 0.007 | -2.24 |
|  |  | 10.011 |  | 597.87 | 10 | 600 |  | 0.011 | -2.13 |
|  | 试品校验仪标准通道选择（0～1）A端子，试品通道选择（0～1）A端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谐波电流次数 | 电流百分数 | 试品示值 |  |  | 标称值 |  |  | 误差 |  |
|  |  | 比值差 ( %) |  | 相位差 ( ′ ) | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |
| 3次谐波电流 | 10% | 0.015 |  | -0.15 | 0 | 0 |  | 0.015 | -0.15 |
|  |  | 10.015 |  | 599.77 | 10 | 600 |  | 0.015 | -0.23 |
|  | 20% | 0.018 |  | -0.19 | 0 | 0 |  | 0.018 | -0.19 |
|  |  | 10.012 |  | 599.88 | 10 | 600 |  | 0.012 | -0.12 |
| 5次谐波电流 | 10% | 0.011 |  | -0.17 | 0 | 0 |  | 0.011 | -0.17 |
|  |  | 10.011 |  | 599.85 | 10 | 600 |  | 0.011 | -0.15 |
|  | 20% | 0.014 |  | -0.23 | 0 | 0 |  | 0.014 | -0.23 |
|  |  | 10.013 |  | 599.77 | 10 | 600 |  | 0.013 | -0.23 |
| 7次谐波电流 | 10% | 0.013 |  | -0.65 | 0 | 0 |  | 0.013 | -0.65 |
|  |  | 10.012 |  | 599.40 | 10 | 600 |  | 0.012 | -0.60 |
|  | 20% | 0.010 |  | -0.70 | 0 | 0 |  | 0.010 | -0.70 |
|  |  | 10.017 |  | 599.13 | 10 | 600 |  | 0.017 | -0.87 |
| 9次谐波电流 | 10% | 0.018 |  | -0.93 | 0 | 0 |  | 0.018 | -0.93 |
|  |  | 10.020 |  | 599.31 | 10 | 600 |  | 0.020 | -0.69 |
|  | 20% | 0.019 |  | -0.98 | 0 | 0 |  | 0.019 | -0.98 |
|  |  | 10.023 |  | 598.99 | 10 | 600 |  | 0.023 | -1.01 |
| 11次谐波电流 | 10% | 0.024 |  | -0.81 | 0 | 0 |  | 0.024 | -0.81 |
|  |  | 10.014 |  | 599.35 | 10 | 600 |  | 0.014 | -0.65 |
|  | 20% | 0.012 |  | -0.95 | 0 | 0 |  | 0.012 | -0.95 |
|  |  | 10.015 |  | 598.82 | 10 | 600 |  | 0.015 | -1.18 |
| 13次谐波电流 | 10% | 0.011 |  | -0.86 | 0 | 0 |  | 0.011 | -0.86 |
|  |  | 10.010 |  | 599.11 | 10 | 600 |  | 0.010 | -0.89 |
|  | 20% | 0.013 |  | -0.95 | 0 | 0 |  | 0.013 | -0.95 |
|  |  | 10.010 |  | 598.91 | 10 | 600 |  | 0.010 | -1.09 |
| 14次谐波电流 | 10% | 0.011 |  | -0.89 | 0 | 0 |  | 0.011 | -0.89 |
|  |  | 10.011 |  | 599.15 | 10 | 600 |  | 0.011 | -0.85 |
| 20次谐波电流 | 10% | 0.007 |  | -0.78 | 0 | 0 |  | 0.007 | -0.78 |
|  |  | 10.008 |  | 599.10 | 10 | 600 |  | 0.008 | -0.90 |
| 30次谐波电流 | 10% | 0.005 |  | -1.08 | 0 | 0 |  | 0.005 | -1.08 |
|  |  | 10.004 |  | 598.98 | 10 | 600 |  | 0.004 | -1.02 |
| 40次谐波电流 | 10% | 0.007 |  | -1.07 | 0 | 0 |  | 0.007 | -1.07 |
|  |  | 10.007 |  | 598.78 | 10 | 600 |  | 0.007 | -1.22 |
| 50次谐波电流 | 10% | 0.005 |  | -1.62 | 0 | 0 |  | 0.005 | -1.62 |
|  |  | 10.005 |  | 598.46 | 10 | 600 |  | 0.005 | -1.54 |
|  | 试品校验仪标准通道选择（0～1）A端子，试品通道选择（0～5）A端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谐波电流次数 | 电流百分数 | 试品示值 |  |  | 标称值 |  |  | 误差 |  |
|  |  | 比值差 ( %) |  | 相位差 ( ′ ) | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |  | 比值差 (%) | 相位差 ( ′ ) |
| 3次谐波电流 | 10% | 0.027 |  | -0.09 | 0 | 0 |  | 0.027 | -0.09 |
|  |  | 10.023 |  | 599.91 | 10 | 600 |  | 0.023 | -0.09 |
|  | 20% | 0.020 |  | -0.05 | 0 | 0 |  | 0.020 | -0.05 |
|  |  | 10.022 |  | 599.92 | 10 | 600 |  | 0.022 | -0.08 |
| 5次谐波电流 | 10% | 0.018 |  | -0.13 | 0 | 0 |  | 0.018 | -0.13 |
|  |  | 10.021 |  | 599.90 | 10 | 600 |  | 0.021 | -0.10 |
|  | 20% | 0.022 |  | -0.09 | 0 | 0 |  | 0.022 | -0.09 |
|  |  | 10.017 |  | 599.86 | 10 | 600 |  | 0.017 | -0.14 |
| 7次谐波电流 | 10% | 0.019 |  | -0.32 | 0 | 0 |  | 0.019 | -0.32 |
|  |  | 10.018 |  | 599.70 | 10 | 600 |  | 0.018 | -0.30 |
|  | 20% | 0.016 |  | -0.24 | 0 | 0 |  | 0.016 | -0.24 |
|  |  | 0.014 |  | 599.76 | 10 | 600 |  | 0.014 | -0.24 |
| 9次谐波电流 | 10% | 0.013 |  | -0.33 | 0 | 0 |  | 0.013 | -0.33 |
|  |  | 10.011 |  | 599.70 | 10 | 600 |  | 0.011 | -0.30 |
|  | 20% | 0.012 |  | -0.35 | 0 | 0 |  | 0.012 | -0.35 |
|  |  | 10.011 |  | 599.60 | 10 | 600 |  | 0.011 | -0.40 |
| 11次谐波电流 | 10% | 0.013 |  | -0.30 | 0 | 0 |  | 0.013 | -0.30 |
|  |  | 10.010 |  | 599.59 | 10 | 600 |  | 0.010 | -0.41 |
|  | 20% | 0.010 |  | -0.41 | 0 | 0 |  | 0.010 | -0.41 |
|  |  | 10.011 |  | 599.67 | 10 | 600 |  | 0.011 | -0.33 |
| 13次谐波电流 | 10% | 0.014 |  | -0.42 | 0 | 0 |  | 0.014 | -0.42 |
|  |  | 10.017 |  | 599.50 | 10 | 600 |  | 0.017 | -0.50 |
|  | 20% | 0.014 |  | -0.58 | 0 | 0 |  | 0.014 | -0.58 |
|  |  | 10.015 |  | 599.44 | 10 | 600 |  | 0.015 | -0.56 |
| 14次谐波电流 | 10% | 0.015 |  | -0.59 | 0 | 0 |  | 0.015 | -0.59 |
|  |  | 10.022 |  | 599.66 | 10 | 600 |  | 0.022 | -0.34 |
| 20次谐波电流 | 10% | 0.013 |  | -0.77 | 0 | 0 |  | 0.013 | -0.77 |
|  |  | 10.009 |  | 599.51 | 10 | 600 |  | 0.009 | -0.49 |
| 30次谐波电流 | 10% | 0.011 |  | -0.81 | 0 | 0 |  | 0.011 | -0.81 |
|  |  | 10.013 |  | 599.05 | 10 | 600 |  | 0.013 | -0.95 |
| 40次谐波电流 | 10% | 0.017 |  | -1.58 | 0 | 0 |  | 0.017 | -1.58 |
|  |  | 10.016 |  | 598.37 | 10 | 600 |  | 0.016 | -1.63 |
| 50次谐波电流 | 10% | 0.014 |  | -2.28 | 0 | 0 |  | 0.014 | -2.28 |
|  |  | 10.014 |  | 598.01 | 10 | 600 |  | 0.014 | -1.99 |

5.6 试验验证结果

在规程规定的试验条件下，试品星龙和三维生产数字比较式互感器校验仪误差符合规程要求，丹迪克生产数字比较式互感器校验仪半波误差超差。由于三维校验仪不具备数字比较法谐波电流下误差测量功能，丹迪克校验仪不具备数字比较法正弦基波电流和谐波电流下误差测量功能，因此这两台校验仪没有进行上述项目试验验证。

5.7 结论

验证结果表明规程检定项目和技术要求合理、检定方法正确，可操作性较强。

5.8 验证时间和人员

验证时间：2022年2月22-23日

验证人员：熊魁、刘洋

## 6 输入阻抗测量试验

6.1 试验方法

验证中采用7.4.6对试品进行试验。

6.2 验证系统组成和所用设备

| 名称 | 测量范围 | 准确度 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流源 | （1~2000）A | 5% | Xl-254132 |
| 数字多用表 | 100mV~1000V 100μA~10A | 30ppm | MY53001747 |
| 数字多用表 | 100mV~1000V 100μA~10A | 30ppm | MY47044184 |

6.3 被检试品

| 序号 | 试品名称 | 型号 | 测量范围 | 试品编号 | 制造厂 | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗直流互感器校验仪 | XL-3602 | 标准电流量程：0-1A、0-5A 被试电流量程：0-1A、0-5A | X019L01008 | 深圳市星龙科技股份有限公司 | 正弦基波电流：0.05S级 正弦半波电流：0.05级 谐波电流：0.5级 |
| 2 | 抗直流互感器校验仪 | 2314 | 标准电流量程：0-1A 被试电流量程： 0-5A | 202104004 | 宁波三维电测设备有限公司 | 正弦基波电流：0.05S级 正弦半波电流：0.05级 |
| 3 | 抗直流偏磁电流互感器校验仪 | DK-56Hplus | 标准电流量程：0-1A 被试电流量程： 0-5A | 7211208 | 南京丹迪克电力仪表有限公司 | 正弦基波电流：2级（测差法） 正弦半波电流：0.05级 |

6.4 试验条件

环境温度：21.0℃

相对湿度：63%

6.5原始数据

| 序号 | 试品名称 | 型号 | 试品编号 | 试验描述 | 试验结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗直流互感器校验仪 | XL-3602 | X019L01008 | 校验仪标准采样单元端口和被测采样单元端口的输入阻抗5A档应不大于0.02Ω、1A档应不大于0.1Ω。 | 标准 | 5A端子 | 0.0132Ω |
|  |  |  |  |  |  | 1A端子 | 0.077Ω |
|  |  |  |  |  | 被检 | 5A端子 | 0.0156Ω |
|  |  |  |  |  |  | 1A端子 | 0.076Ω |
| 2 | 抗直流互感器校验仪 | 2314 | 202104004 |  | 标准 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | 1A端子 | 0.0551Ω |
|  |  |  |  |  | 被检 | 5A端子 | 0.0152Ω |
|  |  |  |  |  |  | 1A端子 | 0.0191Ω |
| 3 | 抗直流偏磁电流互感器校验仪 | DK-56Hplus | 7211208 |  | 标准 | 5A端子 | 0.0135Ω |
|  |  |  |  |  |  | 1A端子 | 0.0622Ω |
|  |  |  |  |  | 被检 | 5A端子 | 0.0153Ω |
|  |  |  |  |  |  | 1A端子 | 0.0655Ω |

6.6 试验验证结果

在检定规程规定的试验条件下，试品输入阻抗符合规程要求。

6.7结论

验证结果表明检定规程项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

6.8验证时间和人员

验证时间：2022年4月13日

验证人员：熊魁、刘洋

## 7 测量重复性试验

7.1 试验方法

验证中采用7.4.7对试品进行试验。

7.2 验证系统组成和所用设备

| 名称 | 测量范围 | 不确定度 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准电流源 | （0.05~80）A | 半波幅值0.01% 半波电压电流间相位0.78′ | 224966098 |
| 标准电流源 | （0.05~80）A | 半波幅值0.01% 半波电压电流间相位0.78′ | 349671073 |
| 注：两相半波电压之间的相位不确定度为0.3′ |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 准确度等级 | 编号 |
| 互感器校验仪整体检定装置 | （0.5~6）A | 0.2级 | 1207012 |

7.3 被检试品

| 序号 | 试品名称 | 型号 | 测量范围 | 试品编号 | 制造厂 | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗直流互感器校验仪 | XL-3602 | 标准电流量程：0-1A、0-5A 被试电流量程：0-1A、0-5A | X019L01008 | 深圳市星龙科技股份有限公司 | 正弦基波电流：0.05S级 正弦半波电流：0.05级 谐波电流：0.5级 |
| 2 | 抗直流互感器校验仪 | 2314 | 标准电流量程：0-1A 被试电流量程： 0-5A | 202104004 | 宁波三维电测设备有限公司 | 正弦基波电流：0.05S级 正弦半波电流：0.05级 |
| 3 | 抗直流偏磁电流互感器校验仪 | DK-56Hplus | 标准电流量程：0-1A 被试电流量程： 0-5A | 7211208 | 南京丹迪克电力仪表有限公司 | 正弦基波电流：2级（测差法） 正弦半波电流：0.05级 |

7.4 试验条件

环境温度：21.0℃

相对湿度：63%

7.5 原始数据

| 试验描述 | 选择最小测量点和额定测量点进行测量重复性试验，计算出连续n次误差测量值的算术平均值的实验标准偏差，不大于校验仪误差限值绝对值的1/10。 |
| --- | --- |
| 试验结果 |  |

| 试品名称 | 型号 | 试品编号 |
| --- | --- | --- |
| 抗直流互感器校验仪 | XL-3602 | X019L01008 |

| 正弦基波电流误差测量点 | 100% |  |  |  |  | 实验标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比值差（%） | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.0007 |
| 比值差（%） | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.015 |
| 正弦基波电流误差测量点 | 1% |  |  |  |  | 实验标准偏差 |
| 比值差（%） | 0.013 | 0.015 | 0.02 | -0.001 | -0.003 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | -0.04 | -0.2 | -0.42 | -0.22 | -0.21 | 0.0087 |
| 比值差（%） | 0.003 | 0.005 | 0.021 | 0.016 | 0.005 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | 0.27 | 0.51 | 0.44 | 0.03 | -0.25 | 0.32 |
| 半波误差测量点 | 100% |  |  |  |  | 实验标准偏差 |
| 比值差（%） | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0 | 0 | 0.0012 |
| 比值差（%） | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | -0.06 | 0.03 | 0.06 | -0.04 | -0.03 | 0.038 |
| 半波误差测量点 | 5% |  |  |  |  | 实验标准偏差 |
| 比值差（%） | 0.012 | 0.008 | -0.002 | -0.004 | 0.013 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | 0.29 | 0.31 | 0.25 | -0.13 | -0.12 | 0.01 |
| 比值差（%） | 0.015 | 0.01 | -0.019 | 0.009 | 0 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | -0.46 | -0.49 | -0.18 | -0.11 | -0.06 | 0.28 |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |

| 试品名称 | 型号 | 试品编号 |
| --- | --- | --- |
| 抗直流互感器校验仪 | 2314 | 202104004 |

| 正弦基波电流误差测量点 | 1% |  |  |  |  | 实验标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比值差（%） | -0.043 | -0.036 | -0.047 | -0.045 | -0.047 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | 0.26 | 0.20 | 0.28 | 0.39 | 0.44 | 0.007 |
| 比值差（%） | -0.055 | -0.050 | -0.053 | -0.043 | -0.032 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | 0.11 | 0.33 | 0.44 | 0.25 | 0.17 | 0.1 |
| 正弦基波电流误差测量点 | 100% |  |  |  |  | 实验标准偏差 |
| 比值差（%） | 0.002 | 0.001 | 0.002 | -0.001 | 0 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | -0.02 | 0 | -0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.0011 |
| 比值差（%） | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | 0.03 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.021 |
| 半波误差测量点 | 5% |  |  |  |  | 实验标准偏差 |
| 比值差（%） | -0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | -0.001 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.0025 |
| 比值差（%） | 0 | -0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | 0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.038 |
| 半波误差测量点 | 100% |  |  |  |  | 实验标准偏差 |
| 比值差（%） | 0 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | -0.06 | 0.00074 |
| 比值差（%） | -0.001 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | -0.03 | 0.06 | 0.01 | -0.02 | 0.07 | 0.042 |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |

| 试品名称 | 型号 | 试品编号 |
| --- | --- | --- |
| 抗直流互感器校验仪 | DK-56Hplus | 7211208 |

| 半波误差测量点 | 5% |  |  |  |  | 实验标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比值差（%） | 0.011 | 0.020 | -0.087 | -0.103 | -0.056 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | -0.48 | -0.22 | 0.14 | 0.25 | 1.42 | 0.059 |
| 比值差（%） | -0.013 | 0.027 | 0.043 | -0.079 | -0.113 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | 3.03 | 2.81 | 2.26 | 0.98 | -2.31 | 1.65 |
| 半波误差测量点 | 100% |  |  |  |  | 实验标准偏差 |
| 比值差（%） | -0.014 | -0.010 | -0.008 | -0.007 | -0.007 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | -0.07 | -0.06 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | 0.0028 |
| 比值差（%） | -0.007 | -0.009 | -0.011 | -0.012 | -0.014 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | -0.09 | -0.12 | -0.21 | -0.16 | -0.09 | 0.062 |

7.6 试验验证结果

在在规程规定的试验条件下，试品星龙和三维生产数字比较式互感器校验仪测量重复性符合规程要求，丹迪克生产数字比较式互感器校验仪半波误差测量重复性超差。由于三维校验仪不具备数字比较法谐波电流下误差测量功能，丹迪克校验仪不具备数字比较法正弦基波电流和谐波电流下误差测量功能，因此这两台校验仪没有进行上述项目试验验证。

7.7 结论

验证结果表明规程检定项目和技术要求合理、检定方法正确，可操作性较强。

7.8 验证时间和人员

验证时间：2022年2月23日

验证人员：熊魁、刘洋

## 8 短时稳定性试验

8.1 试验方法

验证中采用7.4.8对试品进行试验。

8.2 验证系统组成和所用设备

| 名称 | 测量范围 | 不确定度 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准电流源 | （0.05~80）A | 半波幅值0.01% 半波电压电流间相位0.78′ | 224966098 |
| 标准电流源 | （0.05~80）A | 半波幅值0.01% 半波电压电流间相位0.78′ | 349671073 |
| 注：两相半波电压之间的相位不确定度为0.3′ |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 准确度等级 | 编号 |
| 互感器校验仪整体检定装置 | （0.5~6）A | 0.2级 | 1207012 |

8.3 被检试品

| 序号 | 试品名称 | 型号 | 测量范围 | 试品编号 | 制造厂 | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗直流互感器校验仪 | XL-3602 | 标准电流量程：0-1A、0-5A 被试电流量程：0-1A、0-5A | X019L01008 | 深圳市星龙科技股份有限公司 | 正弦基波电流：0.05S级 正弦半波电流：0.05级 谐波电流：0.5级 |
| 2 | 抗直流互感器校验仪 | 2314 | 标准电流量程：0-1A 被试电流量程： 0-5A | 202104004 | 宁波三维电测设备有限公司 | 正弦基波电流：0.05S级 正弦半波电流：0.05级 |
| 3 | 抗直流偏磁电流互感器校验仪 | DK-56Hplus | 标准电流量程：0-1A 被试电流量程： 0-5A | 7211208 | 南京丹迪克电力仪表有限公司 | 正弦基波电流：2级（测差法） 正弦半波电流：0.05级 |

8.4 试验条件

环境温度：21.0℃

相对湿度：63%

8.5 原始数据

| 试验描述 | 选择最小测量点和额定测量点进行短时稳定性试验。在同一测量点对误差每隔20秒连续读数不少于10 次，得出被检校验仪误差的最大值和最小值，计算所得误差值最大值与最小值之差。 |
| --- | --- |
| 试验结果 |  |

| 试品名称 | 型号 | 试品编号 |
| --- | --- | --- |
| 抗直流互感器校验仪 | XL-3602 | X019L01008 |

| 正弦基波电流误差测量点 | 1% 标准通道1A 被检通道1A |  |  |  |  | 短时稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比值差（%） | -0.004 | -0.002 | -0.005 | -0.003 | -0.004 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | -0.76 | -0.78 | -0.80 | -0.75 | -0.69 | 0.003 |
| 比值差（%） | -0.005 | -0.003 | -0.003 | -0.004 | -0.003 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | -0.78 | -0.85 | -0.78 | -0.73 | -0.70 | 0.16 |
| 正弦基波电流误差测量点 | 100% 标准通道1A 被检通道1A |  |  |  |  | 短时稳定性 |
| 比值差（%） | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.001 | -0.002 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.001 |
| 比值差（%） | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 正弦基波电流误差测量点 | 1% 标准通道5A 被检通道5A |  |  |  |  | 短时稳定性 |
| 比值差（%） | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.008 | 0.005 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | -0.82 | -0.77 | -0.86 | -0.77 | -0.81 | 0.006 |
| 比值差（%） | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | -0.77 | -0.71 | -0.84 | -0.74 | -0.76 | 0.15 |
| 正弦基波电流误差测量点 | 100% 标准通道5A 被检通道5A |  |  |  |  | 短时稳定性 |
| 比值差（%） | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.001 |
| 比值差（%） | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.01 |
| 半波误差测量点 | 100% 标准通道1A 被检通道1A |  |  |  |  | 短时稳定性 |
| 比值差（%） | -0.001 | -0.002 | 0 | -0.001 | -0.001 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0.003 |
| 比值差（%） | -0.001 | -0.001 | -0.003 | -0.002 | -0.002 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| 半波误差测量点 | 5% 标准通道1A 被检通道1A |  |  |  |  | 短时稳定性 |
| 比值差（%） | -0.009 | 0 | 0.002 | -0.018 | -0.008 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | -0.49 | 0.58 | -0.53 | 0.18 | -0.45 | 0.029 |
| 比值差（%） | -0.013 | 0.01 | 0.011 | -0.013 | 0.009 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | 0.37 | 0.31 | 0.28 | -0.36 | -0.32 | 1.11 |
| 半波误差测量点 | 100% 标准通道5A 被检通道5A |  |  |  |  | 短时稳定性 |
| 比值差（%） | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.003 |
| 比值差（%） | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| 半波误差测量点 | 5% 标准通道5A 被检通道5A |  |  |  |  | 短时稳定性 |
| 比值差（%） | -0.005 | 0.023 | 0.005 | -0.004 | 0.023 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | -0.50 | -0.23 | 0.64 | -0.46 | -0.23 | 0.034 |
| 比值差（%） | 0.011 | -0.011 | 0.015 | 0.014 | -0.003 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | 0.67 | 0.14 | -0.56 | 0.65 | -0.49 | 1.17 |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |

| 试品名称 | 型号 | 试品编号 |
| --- | --- | --- |
| 抗直流互感器校验仪 | 2314 | 202104004 |

| 正弦基波电流误差测量点 | 1% 标准通道1A 被检通道1A |  |  |  |  | 短时稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比值差（%） | -0.020 | -0.027 | -0.021 | -0.029 | -0.034 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | -1.42 | -1.55 | -1.59 | -1.43 | -1.55 | 0.016 |
| 比值差（%） | -0.031 | -0.022 | -0.018 | -0.025 | -0.022 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | -1.71 | -1.50 | -1.60 | -1.44 | -1.55 | 0.29 |
| 正弦基波电流误差测量点 | 100% 标准通道1A 被检通道1A |  |  |  |  | 短时稳定性 |
| 比值差（%） | -0.002 | -0.001 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -0.001 |
| 比值差（%） | -0.001 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.001 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.03 |
| 正弦基波电流误差测量点 | 100% 标准通道1A 被检通道5A |  |  |  |  | 短时稳定性 |
| 比值差（%） | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.012 | 0.011 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | -0.01 | -0.09 | -0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.006 |
| 比值差（%） | 0.009 | 0.007 | 0.012 | 0.009 | 0.010 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | -0.21 | -0.10 | -0.04 | 0.02 | -0.14 | 0.30 |
| 正弦基波电流误差测量点 | 1% 标准通道1A 被检通道5A |  |  |  |  | 短时稳定性 |
| 比值差（%） | -0.047 | -0.051 | -0.054 | -0.069 | -0.058 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | -0.02 | -0.07 | -0.30 | 0.35 | 0.44 | 0.030 |
| 比值差（%） | -0.048 | -0.044 | -0.042 | -0.041 | -0.039 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | 0.20 | 0.26 | -0.16 | -0.27 | 0.04 | 0.74 |
| 半波误差测量点 | 5% 标准通道1A 被检通道5A |  |  |  |  | 短时稳定性 |
| 比值差（%） | 0.002 | 0.005 | 0.009 | 0.001 | 0.012 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | 0.55 | 0.60 | 0.67 | 0.41 | 0.47 | 0.021 |
| 比值差（%） | 0.019 | 0.007 | 0.015 | 0.022 | 0.010 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | 0.20 | 0.09 | 0.39 | 0.32 | 0.56 | 0.58 |
| 半波误差测量点 | 100% 标准通道1A 被检通道5A |  |  |  |  | 短时稳定性 |
| 比值差（%） | -0.002 | -0.003 | 0.002 | -0.002 | -0.001 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | -0.01 | 0 | 0.07 | -0.05 | 0.06 | 0.003 |
| 比值差（%） | 0 | 0 | -0.002 | -0.001 | -0.001 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | -0.04 | -0.06 | -0.09 | 0.02 | 0 | 0.16 |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |

| 试品名称 | 型号 | 试品编号 |
| --- | --- | --- |
| 抗直流互感器校验仪 | DK-56Hplus | 7211208 |

| 半波误差测量点 | 5% 标准通道1A 被检通道5A |  |  |  |  | 短时稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比值差（%） | 0.011 | 0.020 | -0.087 | -0.103 | -0.056 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | -0.48 | -0.22 | 0.14 | 0.25 | 1.42 | 0.156 |
| 比值差（%） | -0.013 | 0.027 | 0.043 | -0.079 | -0.113 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | 3.03 | 2.81 | 2.26 | 0.98 | -2.31 | 5.34 |
| 半波误差测量点 | 100% 标准通道1A 被检通道5A |  |  |  |  | 短时稳定性 |
| 比值差（%） | -0.014 | -0.010 | -0.008 | -0.007 | -0.007 | 比值差（%）cosφ=0.8 2.5VA cosφ=0.8 |
| 相位差（′） | -0.07 | -0.06 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | 0.007 |
| 比值差（%） | -0.007 | -0.009 | -0.011 | -0.012 | -0.014 | 相位差（′） |
| 相位差（′） | -0.09 | -0.12 | -0.21 | -0.16 | -0.09 | 0.20 |

8.6 试验验证结果

在在规程规定的试验条件下，试品星龙和三维生产数字比较式互感器校验仪短时稳定性符合规程要求，丹迪克生产数字比较式互感器校验仪半波误差短时稳定性超差。由于三维校验仪不具备数字比较法谐波电流下误差测量功能，丹迪克校验仪不具备数字比较法正弦基波电流和谐波电流下误差测量功能，因此这两台校验仪没有进行上述项目试验验证。

8.7 结论

验证结果表明规程检定项目和技术要求合理、检定方法正确，可操作性较强。

8.8 验证时间和人员

验证时间：2022年2月23日

验证人员：熊魁、刘洋

## 9 周期稳定性试验

9.1 试验方法

验证中采用7.4.9对试品进行试验。

9.2 验证系统组成和所用设备

| 名称 | 测量范围 | 不确定度 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准电流源 | （0.05~80）A | 半波幅值0.01% 半波电压电流间相位0.78′ | 224966098 |
| 标准电流源 | （0.05~80）A | 半波幅值0.01% 半波电压电流间相位0.78′ | 349671073 |
| 注：两相半波电压之间的相位不确定度为0.3′ |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 准确度等级 | 编号 |
| 互感器校验仪整体检定装置 | （0.5~6）A | 0.2级 | 1207012 |

9.3 被检试品

| 序号 | 试品名称 | 型号 | 测量范围 | 试品编号 | 制造厂 | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗直流互感器校验仪 | XL-3602 | 标准电流量程：0-1A、0-5A 被试电流量程：0-1A、0-5A | X019L06029 | 深圳市星龙科技股份有限公司 | 正弦基波电流：0.05S级 正弦半波电流：0.05级 谐波电流：0.5级 |

| 试验描述 | 校验仪的周期稳定性取上次检定结果与当前检定结果，分别计算两次检定结果中比值差的差值和相位差的差值。 |
| --- | --- |
| 试验结果 |  |

| 试品名称 | 型号 | 试品编号 |
| --- | --- | --- |
| 抗直流互感器校验仪 | XL-3602 | X019L01008 |

| 2022年测试数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正弦基波电流下 标准通道1A 试品通道5A |  |  | 受检仪器示值 |  |  |  |  |  | 标准示值 |  |  |  |  | 误 差 |  |  |
|  |  |  | f(10-4) |  |  | δ(′) |  |  | f(10-4) |  |  | δ(′) |  | f(10-4) |  | δ(′) |
| 1%In |  |  | 0.3 |  |  | 0.10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.3 |  | 0.10 |
|  |  |  | 1.3 |  |  | 1.09 |  |  | 1.1 |  |  | 1.10 |  | 0.2 |  | -0.01 |
|  |  |  | 5.7 |  |  | 5.50 |  |  | 5.5 |  |  | 5.50 |  | 0.2 |  | 0 |
|  |  |  | 10.0 |  |  | 9.95 |  |  | 9.9 |  |  | 9.90 |  | 0.1 |  | 0.05 |
| 5%In |  |  | 0.6 |  |  | 0.07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.6 |  | 0.07 |
|  |  |  | 1.1 |  |  | 1.11 |  |  | 1.1 |  |  | 1.10 |  | 0 |  | 0.01 |
|  |  |  | 5.7 |  |  | 5.51 |  |  | 5.5 |  |  | 5.50 |  | 0.2 |  | 0.01 |
|  |  |  | 10.1 |  |  | 9.93 |  |  | 9.9 |  |  | 9.90 |  | 0.2 |  | 0.03 |
| 20%In |  |  | 0.2 |  |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.04 |
|  |  |  | 1.1 |  |  | 1.11 |  |  | 1.1 |  |  | 1.10 |  | 0 |  | 0.01 |
|  |  |  | 5.8 |  |  | 5.52 |  |  | 5.5 |  |  | 5.50 |  | 0.3 |  | 0.02 |
|  |  |  | 10.0 |  |  | 9.93 |  |  | 9.9 |  |  | 9.90 |  | 0.1 |  | 0.03 |
| 100%In |  |  | 0.2 |  |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.03 |
|  |  |  | 1.1 |  |  | 1.14 |  |  | 1.1 |  |  | 1.10 |  | 0 |  | 0.04 |
|  |  |  | 5.7 |  |  | 5.48 |  |  | 5.5 |  |  | 5.50 |  | 0.2 |  | -0.02 |
|  |  |  | 10.0 |  |  | 9.91 |  |  | 9.9 |  |  | 9.90 |  | 0.1 |  | 0.01 |
| 120%In |  |  | 0.2 |  |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.03 |
|  |  |  | 1.2 |  |  | 1.14 |  |  | 1.1 |  |  | 1.10 |  | 0.1 |  | 0.04 |
|  |  |  | 5.9 |  |  | 5.52 |  |  | 5.5 |  |  | 5.50 |  | 0.4 |  | 0.02 |
|  |  |  | 10.0 |  |  | 9.91 |  |  | 9.9 |  |  | 9.90 |  | 0.1 |  | 0.01 |
| 下降至100%In |  |  | 0.2 |  |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.03 |
| 下降至20%In |  |  | 0.2 |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.02 |
| 下降至5%In |  |  | 0.2 |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.02 |
| 下降至1%In |  |  | 0.3 |  |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.3 |  | 0.04 |
| 正弦半波电流下 标准通道1A 试品通道5A |  |  | 受检仪器示值 |  |  |  |  |  | 标准示值 |  |  |  |  | 误 差 |  |  |
|  |  |  | f(10-3) |  |  | δ(′) |  |  | f(10-3) |  |  | δ(′) |  | f(10-3) |  | δ(′) |
| 5%In |  |  | 0 |  |  | -0.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | -0.05 |
|  |  |  | 2.07 |  |  | 10.65 |  |  | 2.20 |  |  | 11.00 |  | -0.13 |  | -0.35 |
|  |  |  | 4.39 |  |  | 32.88 |  |  | 4.40 |  |  | 33.00 |  | -0.01 |  | -0.12 |
|  |  |  | 6.51 |  |  | 55.11 |  |  | 6.60 |  |  | 55.00 |  | -0.09 |  | 0.11 |
|  |  |  | 8.78 |  |  | 76.95 |  |  | 8.80 |  |  | 77.00 |  | -0.02 |  | -0.05 |
|  |  |  | 10.95 |  |  | 98.55 |  |  | 11.00 |  |  | 99.00 |  | -0.05 |  | -0.45 |
| 20%In |  |  | 0 |  |  | -0.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | -0.03 |
|  |  |  | 2.14 |  |  | 10.78 |  |  | 2.20 |  |  | 11.00 |  | -0.06 |  | -0.22 |
|  |  |  | 4.35 |  |  | 32.81 |  |  | 4.40 |  |  | 33.00 |  | -0.05 |  | -0.19 |
|  |  |  | 6.54 |  |  | 54.88 |  |  | 6.60 |  |  | 55.00 |  | -0.06 |  | -0.12 |
|  |  |  | 8.77 |  |  | 76.88 |  |  | 8.80 |  |  | 77.00 |  | -0.03 |  | -0.12 |
|  |  |  | 10.95 |  |  | 98.77 |  |  | 11.00 |  |  | 99.00 |  | -0.05 |  | -0.23 |
| 100%In |  |  | -0.09 |  |  | -0.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -0.09 |  | -0.02 |
|  |  |  | 2.17 |  |  | 10.87 |  |  | 2.20 |  |  | 11.00 |  | -0.03 |  | -0.13 |
|  |  |  | 4.38 |  |  | 32.86 |  |  | 4.40 |  |  | 33.00 |  | -0.02 |  | -0.14 |
|  |  |  | 6.57 |  |  | 54.90 |  |  | 6.60 |  |  | 55.00 |  | -0.03 |  | -0.10 |
|  |  |  | 8.77 |  |  | 76.85 |  |  | 8.80 |  |  | 77.00 |  | -0.03 |  | -0.15 |
|  |  |  | 10.97 |  |  | 98.85 |  |  | 11.00 |  |  | 99.00 |  | -0.03 |  | -0.15 |
| 120%In |  |  | -0.06 |  |  | -0.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -0.06 |  | -0.02 |
|  |  |  | 2.17 |  |  | 10.91 |  |  | 2.20 |  |  | 11.00 |  | -0.03 |  | -0.09 |
|  |  |  | 4.38 |  |  | 32.86 |  |  | 4.40 |  |  | 33.00 |  | -0.02 |  | -0.14 |
|  |  |  | 6.58 |  |  | 54.82 |  |  | 6.60 |  |  | 55.00 |  | -0.02 |  | -0.18 |
|  |  |  | 8.76 |  |  | 76.87 |  |  | 8.80 |  |  | 77.00 |  | -0.04 |  | -0.13 |
|  |  |  | 10.97 |  |  | 98.81 |  |  | 11.00 |  |  | 99.00 |  | -0.03 |  | -0.19 |
| 2021年测试数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正弦基波电流下 标准通道1A 试品通道5A | 受检仪器示值 |  |  |  |  |  | 标准示值 |  |  |  |  |  | 误 差 |  |  |  |
|  | f(10-4) |  |  | δ(′) |  |  | f(10-4) |  |  | δ(′) |  |  | f(10-4) |  | δ(′) |  |
| 1%In | -1.1 |  |  | 0.14 |  |  | 0 |  |  | 0.0 |  |  | -1.10 |  | 0.14 |  |
|  | -0.3 |  |  | 1.09 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  | -1.40 |  | -0.01 |  |
|  | 4.4 |  |  | 5.50 |  |  | 5.5 |  |  | 5.5 |  |  | -1.10 |  | 0.00 |  |
|  | 8.8 |  |  | 9.92 |  |  | 9.9 |  |  | 9.90 |  |  | -1.10 |  | 0.02 |  |
| 5%In | -1.1 |  |  | 0.14 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | -1.10 |  | 0.14 |  |
|  | -0.3 |  |  | 1.09 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  | -1.40 |  | -0.01 |  |
|  | 4.4 |  |  | 5.50 |  |  | 5.5 |  |  | 5.5 |  |  | -1.10 |  | 0.00 |  |
|  | 8.8 |  |  | 9.92 |  |  | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  | -1.10 |  | 0.02 |  |
| 20%In | -1.1 |  |  | 0.07 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | -1.10 |  | 0.07 |  |
|  | 0.2 |  |  | 1.35 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  | -0.90 |  | 0.25 |  |
|  | 4.4 |  |  | 5.52 |  |  | 5.5 |  |  | 5.5 |  |  | -1.10 |  | 0.02 |  |
|  | 8.8 |  |  | 9.92 |  |  | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  | -1.10 |  | 0.02 |  |
| 100%In | -1.1 |  |  | 0.03 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | -1.10 |  | 0.03 |  |
|  | 0 |  |  | 1.08 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  | -1.10 |  | -0.02 |  |
|  | 4.4 |  |  | 5.48 |  |  | 5.5 |  |  | 5.5 |  |  | -1.10 |  | -0.02 |  |
|  | 8.8 |  |  | 9.88 |  |  | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  | -1.10 |  | -0.02 |  |
| 120%In | -1.1 |  |  | 0.03 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | -1.10 |  | 0.03 |  |
|  | 0 |  |  | 1.08 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  | -1.10 |  | -0.02 |  |
|  | 4.4 |  |  | 5.48 |  |  | 5.5 |  |  | 5.5 |  |  | -1.10 |  | -0.02 |  |
|  | 8.8 |  |  | 9.88 |  |  | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  | -1.10 |  | -0.02 |  |
| 下降至100%In | -1.1 |  |  | 0.03 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | -1.10 |  | 0.03 |  |
| 下降至20%In | -1 |  |  | 0.06 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | -1.00 |  | 0.06 |  |
| 下降至5%In | -1.2 |  |  | 0.08 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | -1.20 |  | 0.08 |  |
| 下降至1%In | 1.7 |  |  | 0.61 |  |  | 0 |  |  | 0.0 |  |  | 1.70 |  | 0.61 |  |
| 正弦半波电流下 标准通道1A 试品通道5A |  | 受检仪器示值 |  |  |  |  |  | 标准示值 |  |  |  |  | 误 差 |  |  |  |
|  |  | f(10-3) |  |  | δ(′) |  |  | f(10-3) |  |  | δ(′) |  | f(10-3) |  | δ(′) |  |
| 5%In |  | -0.10 |  |  | -0.18 |  |  | 0 |  |  | 0.00 |  | -0.10 |  | -0.18 |  |
|  |  | 2.05 |  |  | 10.65 |  |  | 2.2 |  |  | 11.00 |  | -0.15 |  | -0.35 |  |
|  |  | 4.39 |  |  | 32.98 |  |  | 4.4 |  |  | 33.00 |  | -0.01 |  | -0.02 |  |
|  |  | 6.53 |  |  | 55.06 |  |  | 6.6 |  |  | 55.00 |  | -0.07 |  | 0.06 |  |
|  |  | 8.71 |  |  | 76.99 |  |  | 8.8 |  |  | 77.00 |  | -0.09 |  | -0.01 |  |
|  |  | 10.85 |  |  | 98.67 |  |  | 11 |  |  | 99.00 |  | -0.15 |  | -0.33 |  |
| 20%In |  | -0.11 |  |  | -0.19 |  |  | 0 |  |  | 0.00 |  | -0.11 |  | -0.19 |  |
|  |  | 2.11 |  |  | 10.78 |  |  | 2.2 |  |  | 11.00 |  | -0.09 |  | -0.22 |  |
|  |  | 4.33 |  |  | 32.81 |  |  | 4.4 |  |  | 33.00 |  | -0.07 |  | -0.19 |  |
|  |  | 6.51 |  |  | 54.88 |  |  | 6.6 |  |  | 55.00 |  | -0.09 |  | -0.12 |  |
|  |  | 8.71 |  |  | 76.88 |  |  | 8.8 |  |  | 77.00 |  | -0.09 |  | -0.12 |  |
|  |  | 10.91 |  |  | 98.77 |  |  | 11 |  |  | 99.00 |  | -0.09 |  | -0.23 |  |
| 100%In |  | -0.13 |  |  | -0.12 |  |  | 0 |  |  | 0.00 |  | -0.13 |  | -0.12 |  |
|  |  | 2.07 |  |  | 10.87 |  |  | 2.2 |  |  | 11.00 |  | -0.13 |  | -0.13 |  |
|  |  | 4.28 |  |  | 32.86 |  |  | 4.4 |  |  | 33.00 |  | -0.12 |  | -0.14 |  |
|  |  | 6.47 |  |  | 54.90 |  |  | 6.6 |  |  | 55.00 |  | -0.13 |  | -0.10 |  |
|  |  | 8.67 |  |  | 76.85 |  |  | 8.8 |  |  | 77.00 |  | -0.13 |  | -0.15 |  |
|  |  | 10.87 |  |  | 98.85 |  |  | 11 |  |  | 99.00 |  | -0.13 |  | -0.15 |  |
| 120%In |  | -0.06 |  |  | -0.14 |  |  | 0 |  |  | 0.00 |  | -0.06 |  | -0.14 |  |
|  |  | 2.12 |  |  | 10.83 |  |  | 2.2 |  |  | 11.00 |  | -0.08 |  | -0.17 |  |
|  |  | 4.32 |  |  | 32.88 |  |  | 4.4 |  |  | 33.00 |  | -0.08 |  | -0.12 |  |
|  |  | 6.52 |  |  | 54.89 |  |  | 6.6 |  |  | 55.00 |  | -0.08 |  | -0.11 |  |
|  |  | 8.72 |  |  | 76.82 |  |  | 8.8 |  |  | 77.00 |  | -0.08 |  | -0.18 |  |
|  |  | 10.93 |  |  | 98.85 |  |  | 11 |  |  | 99.00 |  | -0.07 |  | -0.15 |  |

9.6 试验验证结果

在在规程规定的试验条件下，试品星龙生产数字比较式互感器校验仪正弦基波误差和正弦半波误差的周期稳定性符合规程要求，谐波电流误差试验没有进行上周期送检。由于三维校验仪和丹迪克校验仪作为新产品2021年没有送检，因此这两台校验仪没有进行上述项目试验验证。

9.7 结论

验证结果表明规程检定项目和技术要求合理、检定方法正确，可操作性较强。

9.8 验证时间和人员

验证时间：2022年4月13日

验证人员：熊魁、刘洋