《数字比较式电流互感器校验仪检定规程》

调研报告

国家校准规范起草组

2022年5月

根据《关于下达<2021年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划>的通知》（市监计量法【2021】50号）、《高压计量分委会关于下达<工频电压比例标准装置校准规范>等十项国家计量技术规范制定修订计划的通知》（高压计量 [2021]46号）文件，国家计量检定规程《数字比较式电流互感器校验仪》（以下简称本规程）的制定任务由全国电磁计量技术委员会高压计量分技术委员会归口组织制定工作。由国家高电压计量站、国网浙江省电力有限公司营销服务中心、广东电网有限责任公司计量中心、国网青海省电力公司营销服务中心、国网四川省电力公司营销服务中心、上海市计量测试技术研究院和深圳市星龙科技股份有限公司等单位起草，主要起草人有熊魁、许灵洁、潘峰、包积花、史强、潘洋和黄建钟等。

我们于2021年10月成立规范起草工作组，并进行了标准的调研工作，深入了解我国数字比较式电流互感器校验仪的生产技术水平的现状及发展趋势以及数字比较式电流互感器校验仪的应用的现状和主要的领域，查阅收集了国内外相关标准和技术规范，现将调研的情况归纳如下。

- 概况

- 产品介绍

数字比较式电流互感器校验仪（以下简称校验仪）是采用数字比较法原理测量电流互感器的比值差和相位差的装置，一般由标准采样单元、被测采样单元、误差计算单元和显示单元组成等组成。主要用于测量电流互感器包括抗直流电流互感器和谐波电流互感器的基本误差。

校验仪适用于工作额定电流为5A、1A、测量电流互感器在正弦基波电流、正弦半波电流和谐波电流下比值误差和相位误差。

- 国内行业现状

目前国内校验仪产地主要有深圳、宁波、南京、嘉兴、秦皇岛、苏州等。主要厂家主要有深圳市星龙科技股份有限公司，宁波三维电测设备有限公司，南京丹迪克电力仪表有限公司，浙江涵普电力科技有限公司，河北海纳电测仪器股份有限公司、苏州凌创电子系统有限公司等。

- 应用领域和技术特点

校验仪主要应用于电流互感器基本误差校验，可以用于抗直流电流互感器检定和全性能试验，谐波电流互感器的检定。产品应用数字比较法技术、傅里叶变换算法和谐波分析计算功能，能够检定含直流、谐波及工频电流信号下低压电流互感器各频率信号及全波信号的角差和比差，被检信号兼容1A和5A额定二次值，主流产品采用多档位自动切换和FIR滤波器提高动态范围和信噪比，能够显示波形、频率、幅度、相位等数据便于综合分析互感器性能，可统计比差及角差的均值、变差、极值、多次误差等数据，可对互感器的稳定性及线性进行全面检定。

- 调研方式

在2021年9月～2022年初，规程起草小组向一些生产企业和应用单位发出了征询意见函，进行调研；并通过电话和现场等方式与生产厂家和应用单位的征询意见。

- 调研情况

数字比较式的电流互感器校验仪，目前在市场上的名称比较多主要有以下几种名称

- 抗直流互感器校验仪

- 抗直流偏磁电流互感器校验仪

- 交流传感器校验仪

- 直流互感器校验仪

- 电流互感器自动检定装置

其中，抗直流互感器校验仪、抗直流偏磁电流互感器校验仪主要的应用场景为抗直流偏磁低压电流互感器的半波、工频电流叠加直流分量、工频的误差检测，

交流传感器校验仪一般兼容传统的互感器校验仪、小模拟量输出的电子式互感器校验等检测功能

直流互感器校验仪一般用于直流输电互感器的直流误差、50~1200Hz交流信号的误差测试检测。

电流互感器自动检定装置一般用于工厂互感器出厂自动测试。

目前市场上的数字比较式电流互感器校验仪主要形态为内部由标准采样单元、被测采样单元、处理单元等构成，能够检定直流、谐波及工频电流信号下低压电流互感器各频率信号及全波信号的角差和比差，典型的产品有深圳市星龙科技股份有限公司XL-3602抗直流互感器校验仪、宁波三维电测设备有限公司2314抗直流互感器校验仪、南京丹迪克电力仪表有限公司DK-56Hplus抗直流偏磁电流互感器校验仪，同时还存在以下几种形态。

- 内置标准电流互感器的校验仪

典型有深圳市星龙科技股份有限公司的XL3601A抗直流互感器校验仪、该校验仪标准输入为0~600A（自动换挡），被检输入为0~6A。

此类校验仪把标准电流互感器内置到校验仪内部。

- 兼容多功能检测的数字比较式互感器校验仪

典型有深圳市星龙科技的XL809E、XL809RE、XL809RED产品。

XL809E: 兼具单通道传统互感器校验仪、小模拟量电子式互感器校验仪。

XL809RE：兼具三通道传统互感器校验仪、小模拟量电子式互感器校验仪。

XL809RDE：兼具三个通道传统互感器校验仪、小模拟量电子式互感器校验仪，以及FT3输出的电子式互感器校验仪的功能。

- 内置电流源及标准电流互感器的校验仪

典型的有深圳市星龙科技股份有限公司的XL809A 电流互感器自动检定装置，此类校验仪具有使用方便，集成化高，自动化高、检测效率高、价格便宜等优点，但也存在校验仪本事溯源难，被检二次输入阻抗高等缺点。

- 直流互感器校验仪

该类型校验仪从主要用于直流输电的基于FT3的电子式互感器、小模拟量互感器的直流互感器的直流误差检测，同时具备谐波、工频误差检测功能

随着数字技术的发展，基于数字比较式的互感器校验仪，具有原理简单、接线简单、易智能化、自动化等优点，但针对目前市场上基于数字比较式原理的电流互感器校验仪产品类型多、名称多、形态多，同时还存在输入阻抗不一致等市场现象，因此有必要起草一个专门适合校验仪的规范，以规范校验仪的检定。促进校验仪质量的提升，为校验仪计量提供法律保证。

- 调研结果分析

经过调研深圳市星龙科技股份有限公司XL-3602抗直流互感器校验仪符合规程的所要求的基本误差功能要求，宁波三维电测设备有限公司 2314 抗直流互感器校验仪除了谐波检测外均符合规程的所要求的基本误差功能要求，南京丹迪克电力仪表有限公司	DK-56Hplu,抗直流偏磁电流互感器校验仪只具备半波误差试验功能，深圳市星龙科技股份有限公司的XL809E、XL809RE、XL809RDE等交流传感器校验仪规程符合规程所制定的工频和谐波检测要求。对电流互感器自动检定装置、互感器校验仪存在输入阻抗偏大的等问题，从调研结果看，本规程需要增加相应规定以确保其性能指标。