《数字比较式电流互感器校验仪检定规程》不确定度分析报告

编制工作组

2022年3月

数字比较式电流互感器校验仪误差测量结果的不确定度分析

（一）工频误差测量结果不确定度评定

1.1 测量方法：使用符合本标准7.2.1要求的标准器对一台数字比较式电流互感器校验仪在检定条件下按标准7.4.5的方法进行检定，对被检数字比较式电流互感器校验仪进行工频误差测量，由误差测量装置读取比值差和相位差。

测量的环境条件：温度（20±5）℃；相对湿度不大于75%

主要仪器设备：

| 名称 | 测量范围 | 准确度等级 | 型号/编号 | 溯源机构 | 证书号/有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 互感器校验仪整体检定装置 | （0.5~6）A | 0.2级 | HESW-2/ 1703004 | 国家高电压计量站 | (计)字第2021015841号/2022.12.14 |

1.2测量数学模型

式中： Δf—数字比较式电流互感器校验仪比值差示值误差

fx—被检数字比较式电流互感器校验仪的比值差示值

fs—数字比较式电流互感器校验仪标准装置比值差标准值

式中：Δδ—数字比较式电流互感器校验仪相位差示值误差

δx—被检数字比较式电流互感器校验仪的相位差示值

δs—数字比较式电流互感器校验仪标准装置相位差标准值

测量中的各个不确定分量：

u1—由试品示值分散性引入的不确定度分量；

u2—由互感器校验仪整体检定装置引入的标准不确定度分量；

u3—由试品分辨力引入的不确定度分量。

1.3标准不确定度分量评定

1.3.1测量重复性引入不确定度分量u1

标准不确定度u1可以通过连续测量得到测量值进行评定，由电源频率波动、环境无关电磁场影响、环境温湿度变化等因素引起的不确定度影响均以包含在u1的分量中，不再对这些分量进行单独评定。测量次数n=10，则误差的平均值和方差为：

(1)

(2)

算术平均值的实验标准偏差：

(3)

式中为第i次测量得出的相对误差。就是测量结果的A类标准不确定度u1。

以检定0.05级、工作电流为5A的数字比较式电流互感器校验仪为例，误差标准值设定（0%，0′），100%额定电流下的测量结果如表1所示。

表1　抗直流电流互感器测量结果及A类标准不确定评定

| 电流 百分数 | 误差 |  |  |  |  |  | 标准偏差估计值s | 标准不确定度u1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100%In | f（%） | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 6.66×10-4 | 2.11×10-4 |
|  |  | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.009 | 0.009 |  |  |
|  | δ(′) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.015 | 0.0047 |
|  |  | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |  |  |

1.3.2标准器引入的不确定度分量u2

互感器校验仪整检装置的准确度等级为0.2级，按均匀分布计算，互感器校验仪检定装置引入的误差是被试品误差的误差，设定最大的比值差为1%，相位差为60′，其不确定度属B类分量，呈均匀分布，即k=，则100%额定电流下由互感器整检装置引入比值差的不确定度分量为：

u2=1%×0.2% /=1.2×10-5

u2=60′×0.2% /=0.07′

1.3.3 数字比较式电流互感器校验仪分辨力引入的不确定度分量u3

数字比较式电流互感器校验仪比值误差分辨力为0.001%，相位误差分辨力为0.01′因此

u3=0.001%/2/=2.9×10-6

u3=0.01′/2/=0.0029′

1.4合成标准不确定度uc

1.4.1根据以上分析，列表给出不确定度汇总如表2、表3所示：

表2　不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 标准不确定度类别 | 不确定度来源 | 测量结果的分布 | 传播系数 | 标准不确定度分量的值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | A | 测量重复性 | t | 1 | f（%） |  | 2.11×10-4 |
|  |  |  |  |  | δ(′) |  | 0.0047 |
| u2 | B | 标准器 | 均匀分布 | 1 | f（%） | 1.2×10-3 |  |
|  |  |  |  |  | δ(′) | 0.07 |  |
| u3 | B | 分辨力 | 均匀分布 | 1 | f（%） | 2.9×10-4 |  |
|  |  |  |  |  | δ(′) | 0.0029 |  |

1.4.2合成标准不确定度

1.4.2.1 比值差合成标准不确定度为

=0.0013%

1.4.2.2 相位差合成标准不确定度为

=0.07′

1.5扩展不确定度的计算

取置信水准约为95%，包含因子k＝2，扩展不确定为，

比值误差：≈0.003%

相位误差：≈0.14′

（二）半波误差测量结果不确定度评定

2.1 测量方法：使用符合本标准7.2.1要求的标准器对一台数字比较式电流互感器校验仪在检定条件下按标准7.4.5的方法进行检定，对被检数字比较式电流互感器校验仪进行半波误差测量，由误差测量装置读取比值差和相位差。

测量的环境条件：温度（20±5）℃；相对湿度不大于75%

主要仪器设备：

| 名称 | 测量范围 | 不确定度 | 型号/编号 | 溯源机构 | 证书号/有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准电流源 | （0.05~80）A | 半波幅值0.01% 电压电流间相位0.78′ | 6105/ 224966098 | 中国计量院 | DCjd2021-11150号/2022.8.9 |
| 标准电流源 | （0.05~80）A | 半波幅值0.01% 电压电流间相位0.78′ | 6106/ 349671073 | 中国计量院 | DCjd2021-11150号/2022.8.9 |
| 注：两相电压之间的相位不确定度为0.3′ |  |  |  |  |  |

2.2测量数学模型

式中： Δf—数字比较式电流互感器校验仪比值差示值误差

fx—被检数字比较式电流互感器校验仪的比值差示值

fs—数字比较式电流互感器校验仪标准装置比值差标准值

式中：Δδ—数字比较式电流互感器校验仪相位差示值误差

δx—被检数字比较式电流互感器校验仪的相位差示值

δs—数字比较式电流互感器校验仪标准装置相位差标准值

测量中的各个不确定分量：

u1—由试品示值分散性引入的不确定度分量；

u2—由互感器校验仪整体检定装置引入的标准不确定度分量；

u3—由试品分辨力引入的不确定度分量。

2.3标准不确定度分量评定

2.3.1测量重复性引入不确定度分量u1

标准不确定度u1可以通过连续测量得到测量列进行评定，由电源频率波动、环境无关电磁场影响、环境温湿度变化等因素引起的不确定度影响均以包含在u1的分量中，不再对这些分量进行单独评定。在重复性条件下进行n=10次测量，以检定0.05级、工作电流为5A的数字比较式电流互感器校验仪为例，误差标准值设定（0%，0′），100%额定电流下的测量结果如表3所示。

表3　测量结果及A类标准不确定评定

| 电流百分数 | 误差 |  |  |  |  |  | 标准偏差估计值s | 标准不确定度u1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100%In | f（%） | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 1.2×10-3 | 3.8×10-4 |
|  |  | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 |  |  |
|  | δ(′) | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0 | 0 | 0.038 | 0.022 |
|  |  | -0.06 | 0.03 | 0.06 | -0.04 | -0.03 |  |  |

2.3.2标准器引入的不确定度分量u2

检定时使用的两台标准电流源幅值的不确定分别为0.01%，其不确定度属B类分量，即k=，根据：

则100%额定电流下引入比值差不确定度：

u2==0.82×10-4

又

则100%额定电流下引入相位差不确定度：

u2==0.66′

2.3.3 数字比较式电流互感器校验仪分辨力引入的不确定度分量u4

数字比较式电流互感器校验仪100%额定电流下比值误差分辨力为0.001%，相位误差分辨力为0.01′因此

u3=0.001%/2/=2.9×10-6

u3=0.01′/2/=0.0029′

2.4合成标准不确定度uc

2.4.1根据以上分析，可列出标准不确定度分量表，见表4。

表4　不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 标准不确定度类别 | 不确定度来源 | 测量结果的分布 | 传播系数 | 标准不确定度分量的值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | A | 测量重复性 | t | 1 | f（%） |  | 3.8×10-4 |
|  |  |  |  |  | δ(′) |  | 0.026 |
| u2 | B | 标准器 | 均匀分布 | 1 | f（%） | 0.82×10-2 |  |
|  |  |  |  |  | δ(′) | 0.76 |  |
| u3 | B | 分辨力 | 均匀分布 | 1 | f（%） | 2.9×10-4 |  |
|  |  |  |  |  | δ(′) | 0.0029 |  |

2.4.2合成标准不确定度

2.4.2.1 比值误差合成标准不确定度为

=0.0082%

2.4.2.2 相位误差合成标准不确定度为

=0.66′

2.5扩展不确定度的计算

取置信水准约为95%，包含因子k＝2，扩展不确定为，

比值误差：≈0.016%

相位误差：≈1.32′

（三）谐波误差测量结果不确定度评定

3.1 测量方法：使用符合本标准7.2.1要求的标准器对一台数字比较式电流互感器校验仪在检定条件下按标准7.4.5的方法进行检定，对被检数字比较式电流互感器校验仪进行谐波误差测量，由误差测量装置读取比值差和相位差。

测量的环境条件：温度（20±5）℃；相对湿度不大于75%

主要仪器设备：

| 名称 | 测量范围 | 不确定度 | 型号/编号 | 溯源机构 | 证书号/有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准电流源 | （0.05~80）A | 谐波幅值0.015% 电压电流间相位2-13次：2′ 14-50次：7′ | 6105/ 224966098 | 中国计量院 | DCjd2021-11150号/2022.8.9 |
| 标准电流源 | （0.05~80）A | 谐波幅值0.015% 电压电流间相位2-13次：2′ 14-50次：7′ | 6106/ 349671073 | 中国计量院 | DCjd2021-11150号/2022.8.9 |
| 注：两相电压之间的相位不确定度2-13次：2.6′，14-50次：9′ |  |  |  |  |  |

3.2测量数学模型

式中： Δf—数字比较式电流互感器校验仪比值差示值误差

fx—被检数字比较式电流互感器校验仪的比值差示值

fs—数字比较式电流互感器校验仪标准装置比值差标准值

式中： Δδ—数字比较式电流互感器校验仪相位差示值误差

δx—被检数字比较式电流互感器校验仪的相位差示值

δs—数字比较式电流互感器校验仪标准装置相位差标准值

测量中的各个不确定分量：

u1—由试品示值分散性引入的不确定度分量；

u2—由互感器校验仪整体检定装置引入的标准不确定度分量；

u3—由试品分辨力引入的不确定度分量。

3.3标准不确定度分量评定

3.3.1测量重复性引入不确定度分量u1

标准不确定度u1可以通过连续测量得到测量列进行评定，由电源频率波动、环境无关电磁场影响、环境温湿度变化等因素引起的不确定度影响均以包含在u1的分量中，不再对这些分量进行单独评定。在重复性条件下进行n=10次测量，以检定0.05级、工作电流为5A的数字比较式电流互感器校验仪为例，误差标准值设定（0%，0′），10%额定电流下的测量结果如表5所示。

表5　测量结果及A类标准不确定评定

| 电流百分数 | 误差 |  |  |  |  |  | 标准偏差估计值s | 标准不确定度u1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10%In | f（%） | 0.008 | 0.007 | 0.022 | 0.022 | 0.089 | 3.3×10-2 | 1.04×10-3 |
|  |  | 0.012 | 0.004 | 0.091 | 0.049 | 0.011 |  |  |
|  | δ(′) | 0.11 | -0.05 | -0.13 | -0.32 | -0.28 | 0.2 | 0.063 |
|  |  | -0.34 | -0.48 | -0.37 | -0.32 | -0.56 |  |  |

3.3.2标准器引入的不确定度分量u2

检定时使用的两台标准电流源谐波幅值的不确定分别为0.015%，其不确定度属B类分量，呈均匀分布，即k=，根据：

则10%额定电流下谐波引入比值差不确定度：

u2==1.22×10-4

又

则10%额定电流下2-13次谐波引入相位差不确定度：

u2==2.22′

则10%额定电流下14-50次谐波引入相位差不确定度：

u2==7.72′

3.3.3 数字比较式电流互感器校验仪分辨力引入的不确定度分量u4

数字比较式电流互感器校验仪比值误差分辨力为0.001%，相位误差分辨力为0.01′因此

u3=0.001%/2/=2.9×10-6

u3=0.01′/2/=0.0029′

3.4合成标准不确定度uc

3.4.1根据以上分析，可列出标准不确定度分量表，见表4。

表4　不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 标准不确定度类别 | 不确定度来源 | 测量结果的分布 | 传播系数 | 标准不确定度分量的值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | A | 测量重复性 | t | 1 | f（%） |  | 1.04×10-3 |
|  |  |  |  |  | δ(′) |  | 0.063 |
| u2 | B | 标准器 | 均匀分布 | 1 | f（%） | 1.22×10-2 |  |
|  |  |  |  |  | δ(′) | 2-13次：2.2 14-50次：7.7 |  |
| u3 | B | 分辨力 | 均匀分布 | 1 | f（%） | 2.9×10-4 |  |
|  |  |  |  |  | δ(′) | 0.0029 |  |

3.4.2合成标准不确定度

3.4.2.1 比值误差合成标准不确定度为

=0.0123%

3.4.2.2 相位误差合成标准不确定度为

2-13次：=2.22′

14-50次：=7.72′

3.5扩展不确定度的计算

取置信水准约为95%，包含因子k＝2，扩展不确定为，

比值误差：≈0.025%

相位误差：2-13次：≈4.44′

14-50次：≈15.44′

综上所述，本报告依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》开展符合性评定，测量结果的扩展不确定度均不超过试品各点误差限值的1/3，可以用于数字比较式电流互感器校验仪的量值校准和溯源。

编制组

2022年3月