国家计量技术规范《输变电设备在线监测装置校准规范

金属氧化物避雷器在线监测装置》

验证试验报告

（1）

国家高电压计量站

2022年2月

目  录

1	试验目的	1

2	试验方法	1

3	试验时间	1

4	试验地点	1

5	试验人员	1

6	试验过程	1

7	试验结论	2

附录A：试验数据	4

国家计量技术规范《输变电设备在线监测装置校准规范

金属氧化物避雷器在线监测装置》

验证试验报告

- 试验目的

选取2台金属氧化物避雷器在线监测装置作为试验对象，按标准中规定的主要项目进行试验，验证该标准条款的正确性和可行性。

- 试验方法

采用标准《输变电设备在线监测装置校准规范 金属氧化物避雷器在线监测装置》进行性能试验。

- 试验时间

2022年2月23日。

- 试验地点

国家高电压计量站预防性试验标准实验室。

- 试验人员

国家高电压计量站    付济良、赵世杰、余雪芹

- 试验过程

6.1 环境条件

环境温度：22℃；湿度：60RH

6.2 测量所用标准装置及辅助试验设备

标准装置及辅助设备的主要技术参数如表1所示：

表1 标准装置及辅助设备的主要技术参数

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 制造商 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能电测仪表检定装置 | CL3021 | 深圳市科陆电子有限公司 | 电压：(10~200)V，±0.1%读数 电流：(0.1~100)mA，±0.1%读数 |

6.3 试验项目

试验项目如下表2。

表2 验证试验项目

| 序号 | 试验项目 |
| --- | --- |
| 1 | 全电流示值误差试验 |
| 2 | 阻性电流示值误差试验 |
| 3 | 参考电压示值误差试验 |
| 4 | 相位角示值误差试验 |

6.4 试验回路

验证试验采用多功能电测仪表检定装置进行，试验回路如图1所示。

图1试验回路接线图

6.5 试验样品信息

试验样品信息如表3所示：

表3 试验样品信息

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 制造商 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化锌避雷器在线监测系统 | ZXBLQ | 武汉新电电气股份有限公司 | 参考电压：（10~120）V，±（1%×读数）； 全电流：（0.1~20）mA，±（1%×读数+0.1mA）； 阻性电流：（0.1~10）mA，±（5%×读数+0.1mA）； 相位角：（0~90）°，±0.1°。 |
| 2 | 避雷器在线监测系统 | DF6908 | 上海大帆电气设备有限公司 | 全电流：（0.1~50）mA，±（3%读数+5μA）； 阻性电流：（0.01~10）mA，±（3%读数+5μA）。 |

6.6 试验数据

详细试验数据见附录。

- 试验结论

通过试验，验证了《输变电设备在线监测装置校准规范 金属氧化物避雷器在线监测装置》参考电压、全电流、阻性电流、相位角的计量特性设置是合适的，校准方法是可行的，相应条款制定是可靠的、准确的，能够实现对此类产品在实验室环境下技术性能的质量把控。

# 附录A：试验数据

A.1 样品1试验数据

附表A.1-1 样品1全电流示值误差试验数据

| 标准值(mA) | A相示值(mA) | B相示值(mA) | C相示值(mA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.11 |
| 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 4.00 | 3.98 | 3.99 | 3.97 |
| 8.00 | 7.97 | 7.98 | 7.97 |
| 12.00 | 11.98 | 11.96 | 11.96 |
| 16.00 | 15.96 | 15.97 | 15.95 |
| 20.00 | 19.97 | 19.96 | 19.95 |

附表A.1-2 样品1阻性电流示值误差试验数据

| 标准值(mA) | A相示值(mA) | B相示值(mA) | C相示值(mA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.52 |
| 1.00 | 0.97 | 1.02 | 1.02 |
| 2.00 | 2.05 | 2.06 | 2.04 |
| 4.00 | 3.96 | 3.95 | 4.07 |
| 6.00 | 6.08 | 5.88 | 6.03 |
| 8.00 | 8.13 | 8.17 | 7.82 |
| 10.00 | 9.78 | 10.13 | 9.84 |

附表A.1-3 样品1参考电压示值误差试验数据

| 标准值(V) | A相示值(V) | B相示值(V) | C相示值(V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.00 | 10.01 | 10.02 | 9.99 |
| 57.70 | 57.65 | 57.74 | 57.66 |
| 100.00 | 99.85 | 100.11 | 99.87 |
| 120.00 | 119.82 | 120.03 | 119.93 |

附表A.1-4 样品1相位角示值误差试验数据

| 标准值(°) | A相示值(°) | B相示值(°) | C相示值(°) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 29.99 | 29.97 | 29.98 |
| 45 | 44.95 | 44.93 | 44.97 |
| 60 | 69.99 | 69.98 | 69.97 |
| 75 | 74.98 | 74.96 | 74.95 |
| 90 | 89.96 | 89.98 | 89.98 |

A.2 样品2试验数据

附表A.2-1 样品2全电流示值误差试验数据

| 标准值(mA) | A相示值(mA) | B相示值(mA) | C相示值(mA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.100 | 0.102 | 0.103 | 0.102 |
| 1.000 | 0.994 | 0.980 | 0.984 |
| 10.000 | 9.961 | 9.951 | 9.976 |
| 20.000 | 19.864 | 19.873 | 19.870 |
| 30.000 | 29.855 | 29.912 | 29.833 |
| 40.000 | 39.896 | 39.891 | 39.902 |
| 50.000 | 49.877 | 49.937 | 49.851 |

附表A.2-2 样品2阻性电流示值误差试验数据

| 标准值(mA) | A相示值(mA) | B相示值(mA) | C相示值(mA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.100 | 0.101 | 0.103 | 0.102 |
| 0.500 | 0.503 | 0.502 | 0.498 |
| 1.000 | 0.997 | 1.009 | 1.005 |
| 2.000 | 1.993 | 2.007 | 2.006 |
| 4.000 | 3.987 | 3.973 | 3.982 |
| 6.000 | 5.985 | 5.973 | 5.979 |
| 8.000 | 8.033 | 8.022 | 8.038 |
| 10.000 | 9.948 | 9.964 | 9.933 |