国家计量技术规范《输变电设备在线监测装置校准规范 金属氧化物避雷器在线监测装置》

验证试验报告

（3）

国网浙江电科院

2022年4月

目  录

1	试验目的	1

2	试验方法	1

3	试验时间	1

4	试验地点	1

5	试验人员	1

6	试验过程	1

7	试验结论	2

附录A：试验数据	3

国家计量技术规范《输变电设备在线监测装置校准规范 金属氧化物避雷器在线监测装置》验证试验报告

- 试验目的

选择2套金属氧化物避雷器在线监测装置作为样品，对避雷器在线监测装置在含不同谐波分量情况下的全电流、阻性电流测量性能进行比对验证，验证标准条款的正确性和方法的可行性。

- 试验方法

采用标准《输变电设备在线监测装置校准规范 金属氧化物避雷器在线监测装置》全电流及阻性电流校准方法进行校准，其中标准全电流及阻性电流叠加不同谐波分量。

- 试验时间

2022年4月7日。

- 试验地点

国网浙江电科院高压标准实验室。

- 试验人员

国网浙江电科院单位    王一帆

- 试验过程

6.1 环境条件

试验环境条件如表1所示：

表1 试验的环境条件

| 序号 | 地点 | 环境温度（℃） | 相对湿度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国网浙江电科院高压标准实验室 | 22 | 50 |

6.2 测量所用标准装置及辅助试验设备

标准装置及辅助设备的主要技术参数如表2所示：

表2 标准装置及辅助设备的主要技术参数

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 避雷器阻性电流测试仪校准装置 | JZJ | 电流输出范围：（0~100）mA；准确度等级1级； 可输出3、5、7次谐波电流。 |

6.3 试验项目

对避雷器在线监测装置在含不同谐波分量情况下的全电流、阻性电流测量性能进行比对验证。

6.4 试验回路

验证试验在采用阻性电流增量叠加比较法进行，试验回路如图1所示，试验回路实物图如图1所示。

图1 试验回路接线图

6.5 被检样品信息

检样品信息如表3、表4所示：

表3 测试仪样品信息-1

| 设备名称 | 变电无线避雷器运行状态监测系统 | 设备型号 | FH-MOA-BD10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 | 1042014309 | 制造商 | 四川中科电气有限公司 |
| 电流测量范围 | 0-3mA | 电阻测量 示值误差 | ±（5%+5uA） |

表4 测试仪样品信息-2

| 设备名称 | 避雷器监测器在线监测装置 | 设备型号 | KLJC-05 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 | / | 制造商 | 杭州柯林电气有限公司 |
| 电流测量范围 | 0-10mA | 电阻测量 示值误差 | ±（1%+5uA） |

6.6 试验数据

详细试验数据见附录。

- 试验结论

验证结果表明，全电流或阻性电流中谐波分量次数分别为3、5、7次，谐波含量分别为0%、5%、10%时，谐波分量对避雷器在线监测装置的全电流及阻性电流测量性能的影响在最大允许误差范围内可以忽略。

# 附录A：试验数据

A.1 试验数据1——四川中科电气有限公司

一、全电流

| 标准值（mA） | 3次谐波分量（%） | 被校监测装置示值（mA） |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 0 | 0.1000 |
|  | 5 | 0.1002 |
|  | 10 | 0.1001 |
| 0.2 | 0 | 0.2004 |
|  | 5 | 0.2008 |
|  | 10 | 0.2009 |
| 0.5 | 0 | 0.5002 |
|  | 5 | 0.5006 |
|  | 10 | 0.5001 |
| 1 | 0 | 0.9981 |
|  | 5 | 0.9981 |
|  | 10 | 0.9979 |
| 2 | 0 | 1.9933 |
|  | 5 | 1.9919 |
|  | 10 | 1.9927 |
| 3 | 0 | 2.9921 |
|  | 5 | 2.9927 |
|  | 10 | 2.9918 |
| 标准值（mA） | 5次谐波分量（%） | 被校监测装置示值（mA） |
| 0.1 | 0 | 0.1000 |
|  | 5 | 0.1001 |
|  | 10 | 0.0998 |
| 0.2 | 0 | 0.2004 |
|  | 5 | 0.2006 |
|  | 10 | 0.2003 |
| 0.5 | 0 | 0.5002 |
|  | 5 | 0.5001 |
|  | 10 | 0.5002 |
| 1 | 0 | 0.9981 |
|  | 5 | 0.9989 |
|  | 10 | 0.9983 |
| 2 | 0 | 1.9933 |
|  | 5 | 1.9943 |
|  | 10 | 1.9932 |
| 3 | 0 | 2.9921 |
|  | 5 | 2.9932 |
|  | 10 | 2.9924 |
| 标准值（mA） | 7次谐波分量（%） | 被校监测装置示值（mA） |
| 0.1 | 0 | 0.1000 |
|  | 5 | 0.0999 |
|  | 10 | 0.0999 |
| 0.2 | 0 | 0.2004 |
|  | 5 | 0.2002 |
|  | 10 | 0.2002 |
| 0.5 | 0 | 0.5002 |
|  | 5 | 0.5004 |
|  | 10 | 0.5001 |
| 1 | 0 | 0.9981 |
|  | 5 | 0.9979 |
|  | 10 | 0.9987 |
| 2 | 0 | 1.9933 |
|  | 5 | 1.9949 |
|  | 10 | 1.9934 |
| 3 | 0 | 2.9921 |
|  | 5 | 2.9937 |
|  | 10 | 2.9944 |

二、阻性电流

| 全电流（mA） | 参考电压（V） | 标准值（mA） | 3次谐波分量（%） | 被校监测装置示值（mA） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 0.1 | 0 | 0.1002 |
|  |  |  | 2.5 | 0.1002 |
|  |  |  | 5 | 0.1009 |
|  |  | 0.2 | 0 | 0.2003 |
|  |  |  | 2.5 | 0.2003 |
|  |  |  | 5 | 0.2005 |
|  |  | 0.5 | 0 | 0.5003 |
|  |  |  | 2.5 | 0.5002 |
|  |  |  | 5 | 0.5004 |
| 全电流（mA） | 参考电压（V） | 标准值（mA） | 5次谐波分量（%） | 被校监测装置示值（mA） |
| 1 | 100 | 0.1 | 0 | 0.1002 |
|  |  |  | 2.5 | 0.1001 |
|  |  |  | 5 | 0.1000 |
|  |  | 0.2 | 0 | 0.2003 |
|  |  |  | 2.5 | 0.2005 |
|  |  |  | 5 | 0.2002 |
|  |  | 0.5 | 0 | 0.5003 |
|  |  |  | 2.5 | 0.5009 |
|  |  |  | 5 | 0.5011 |
| 全电流（mA） | 参考电压（V） | 标准值（mA） | 7次谐波分量（%） | 被校监测装置示值（mA） |
| 1 | 100 | 0.1 | 0 | 0.1002 |
|  |  |  | 2.5 | 0.1003 |
|  |  |  | 5 | 0.1003 |
|  |  | 0.2 | 0 | 0.2003 |
|  |  |  | 2.5 | 0.2001 |
|  |  |  | 5 | 0.2002 |
|  |  | 0.5 | 0 | 0.5003 |
|  |  |  | 2.5 | 0.5005 |
|  |  |  | 5 | 0.5005 |

A.2 试验数据2——杭州柯林电气有限公司

一、全电流

| 标准值（mA） | 3次谐波分量（%） | 被校监测装置示值（mA） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1.002 |
|  | 5 | 1.003 |
|  | 10 | 1.001 |
| 2 | 0 | 2.003 |
|  | 5 | 2.005 |
|  | 10 | 2.003 |
| 5 | 0 | 5.009 |
|  | 5 | 5.011 |
|  | 10 | 5.009 |
| 10 | 0 | 10.023 |
|  | 5 | 10.025 |
|  | 10 | 10.021 |
| 20 | 0 | 19.965 |
|  | 5 | 20.038 |
|  | 10 | 19.984 |
| 50 | 0 | 49.967 |
|  | 5 | 49.805 |
|  | 10 | 49.947 |
| 标准值（mA） | 5次谐波分量（%） | 被校监测装置示值（mA） |
| 1 | 0 | 1.002 |
|  | 5 | 1.001 |
|  | 10 | 1.002 |
| 2 | 0 | 2.003 |
|  | 5 | 1.998 |
|  | 10 | 1.998 |
| 5 | 0 | 5.009 |
|  | 5 | 4.987 |
|  | 10 | 4.989 |
| 10 | 0 | 10.023 |
|  | 5 | 9.992 |
|  | 10 | 9.990 |
| 20 | 0 | 19.965 |
|  | 5 | 19.783 |
|  | 10 | 19.781 |
| 50 | 0 | 49.967 |
|  | 5 | 49.828 |
|  | 10 | 49.833 |

| 标准值（mA） | 7次谐波分量（%） | 被校监测装置示值（mA） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1.002 |
|  | 5 | 1.002 |
|  | 10 | 1.000 |
| 2 | 0 | 2.003 |
|  | 5 | 2.001 |
|  | 10 | 2.000 |
| 5 | 0 | 5.009 |
|  | 5 | 5.004 |
|  | 10 | 5.002 |
| 10 | 0 | 10.023 |
|  | 5 | 10.011 |
|  | 10 | 10.019 |
| 20 | 0 | 19.965 |
|  | 5 | 19.992 |
|  | 10 | 19.982 |
| 50 | 0 | 49.967 |
|  | 5 | 49.957 |
|  | 10 | 49.966 |

二、阻性电流

| 全电流（mA） | 参考电压（V） | 标准值（mA） | 3次谐波分量（%） | 被校监测装置示值（mA） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 100 | 0.5 | 0 | 0.506 |
|  |  |  | 2.5 | 0.505 |
|  |  |  | 5 | 0.503 |
|  |  | 1 | 0 | 1.009 |
|  |  |  | 2.5 | 1.011 |
|  |  |  | 5 | 1.010 |
|  |  | 2 | 0 | 2.012 |
|  |  |  | 2.5 | 2.012 |
|  |  |  | 5 | 2.012 |
|  |  | 5 | 0 | 5.020 |
|  |  |  | 2.5 | 5.019 |
|  |  |  | 5 | 5.016 |
| 全电流（mA） | 参考电压（V） | 标准值（mA） | 5次谐波分量（%） | 被校监测装置示值（mA） |
| 5 | 100 | 0.5 | 0 | 0.506 |
|  |  |  | 2.5 | 0.504 |
|  |  |  | 5 | 0.505 |
|  |  | 1 | 0 | 1.009 |
|  |  |  | 2.5 | 1.010 |
|  |  |  | 5 | 1.011 |
|  |  | 2 | 0 | 2.012 |
|  |  |  | 2.5 | 2.015 |
|  |  |  | 5 | 2.016 |
|  |  | 5 | 0 | 5.020 |
|  |  |  | 2.5 | 5.022 |
|  |  |  | 5 | 5.023 |
| 全电流（mA） | 参考电压（V） | 标准值（mA） | 7次谐波分量（%） | 被校监测装置示值（mA） |
| 5 | 100 | 0.5 | 0 | 0.506 |
|  |  |  | 2.5 | 0.504 |
|  |  |  | 5 | 0.502 |
|  |  | 1 | 0 | 1.009 |
|  |  |  | 2.5 | 1.008 |
|  |  |  | 5 | 1.009 |
|  |  | 2 | 0 | 2.012 |
|  |  |  | 2.5 | 2.011 |
|  |  |  | 5 | 2.012 |
|  |  | 5 | 0 | 5.020 |
|  |  |  | 2.5 | 5.018 |
|  |  |  | 5 | 5.004 |