国家计量技术法规

《输变电设备在线监测装置校准规范

金属氧化物避雷器在线监测装置校准规范》

不确定度评定报告

国家高电压计量站

2022年2月

输变电设备在线监测装置校准规范 金属氧化物避雷器在线监测装置

校准结果的测量不确定度评定

### A.1全电流校准结果的测量不确定度评定

### A.1.1测量方法

A.1.1.1环境条件：温度：21℃，相对湿度：50%。

A.1.1.2测量标准：标准功率源，输出电流最大允许误差±（0.2%×读数+20μA）。

A.1.1.3被测对象：金属氧化物避雷器在线监测装置，全电流测量最大允许误差±（1%×读数+0.1mA）。

### A.1.1.4测量过程：将金属氧化物避雷器在线监测装置与标准功率源按规定线路连接，以全电流10mA校准点为例进行评定。

### A.1.2 测量模型

ΔI=Ix—Is                                             (A.1)

式中：

ΔI——被校监测装置的示值误差，mA；

Ix——被校监测装置的示值，mA；

Is——标准装置的示值，mA。

A.1.3 方差和灵敏系数

由于Ix和Is不相关。由公式(A.1)可以导出示值误差的方差和灵敏系数

(A.2)

，

式中：

c1为Ix的灵敏系数，c2为Is的灵敏系数。

A.1.4 标准不确定度分量的评定

A.1.4.1测量重复性引入的标准不确定度分量u1

将标准功率源设置为输出电流10mA，在重复条件下重复测量10次，得到的数据见表A.1.1所示

表A.1.1  重复性测量结果

| 序号 | 全电流示值（mA） |
| --- | --- |
| 1 | 10.03 |
| 2 | 10.05 |
| 3 | 10.04 |
| 4 | 10.03 |
| 5 | 10.05 |
| 6 | 10.03 |
| 7 | 10.02 |
| 8 | 10.02 |
| 9 | 10.04 |
| 10 | 10.03 |
| 平均值 | 10.034 |
| 标准偏差S（x） | 0.011 |

按照贝塞尔公式计算出标准偏差S（x），由于在实际工作中取单次测量结果作为最终结果，故标准不确定度分量u1为：u1= S（x）=0.011mA（见表A.1.1）。

A.1.4.2由金属氧化物避雷器在线监测装置分辨力引入的标准不确定度分量u2

金属氧化物避雷器在线监测装置在10mA时的分辨力为0.01mA，其概率分布为均匀分布，包含因子k=，则其标准不确定度分量u2=0.0029mA。

考虑到由重复性带来的不确定度分量中包含有分辨力的影响，为了避免重复，在标准不确定度分量合成时取u1和u2两者中较大者。

A.1.4.3标准功率源电流示值误差引入的标准不确定度分量u3

标准功率源电流在10mA点最大允许误差为±0.02mA，属于均匀分布，k=，则由标准功率源电流示值误差引入的标准不确定度分量：

u3＝0.02mA∕≈0.012mA

A.1.5 合成不确定度

输出电压校准结果的测量不确定度的来源及数值汇总于表A.1.2中。

表A.1.2 输出电压校准结果的测量不确定度来源及数值汇总

| 序号 | 标准不确定度分量 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 测量重复性 | 0.011mA |
| 2 | u3 | 标准功率源的误差 | 0.012mA |

由于表A.1.2中各标准不确定度分量相互独立、互不相关，故合成标准不确定度为：

=0.017mA

A.1.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，则测量结果的扩展不确定度为：

U=kuc≈0.04mA，k=2

### A.2阻性电流校准结果的测量不确定度评定

### A.2.1测量方法

A.2.1.1环境条件：温度：21℃，相对湿度：50%。

A.2.1.2测量标准：标准功率源，输出电流最大允许误差±（1%×读数+20μA）。

A.2.1.3被测对象：金属氧化物避雷器在线监测装置，阻性电流测量最大允许误差±（5%×读数+0.1mA）。

### A.2.1.4测量过程：将金属氧化物避雷器在线监测装置与标准功率源按规定线路连接，以阻性电流10mA校准点为例进行评定。

### A.2.2 测量模型

ΔI=Ix—Is                                                (A.3)

式中：

ΔI——被校监测装置的示值误差，mA；

Ix——被校监测装置的示值，mA；

Is——标准装置的示值，mA。

A.2.3 方差和灵敏系数

由于Ix和Is不相关。由公式(A.3)可以导出示值误差的方差和灵敏系数

(A.4)

，

式中：

c1为Ix的灵敏系数，c2为Is的灵敏系数。

A.2.4 标准不确定度分量的评定

A.2.4.1测量重复性引入的标准不确定度分量u1

将标准功率源设置为输出电压100V、全电流10mA、阻性电流10mA，在重复条件下重复测量10次，得到的数据见表A.2.1所示。

表A.2.1  重复性测量结果

| 序号 | 阻性电流示值（mA） |
| --- | --- |
| 1 | 10.04 |
| 2 | 10.08 |
| 3 | 10.02 |
| 4 | 10.04 |
| 5 | 10.04 |
| 6 | 10.06 |
| 7 | 10.04 |
| 8 | 10.03 |
| 9 | 10.03 |
| 10 | 10.04 |
| 平均值 | 10.042 |
| 标准偏差S（x） | 0.017 |

按照贝塞尔公式计算出标准偏差S（x），由于在实际工作中取单次测量结果作为最终结果，故标准不确定度分量u1为：u1= S（x）=0.017mA（见表A.2.1）。

A.2.4.2由金属氧化物避雷器在线监测装置分辨力引入的标准不确定度分量u2

金属氧化物避雷器在线监测装置在10mA时的分辨力为0.01mA，其概率分布为均匀分布，包含因子k=，则其标准不确定度分量u2=0.0029mA。

考虑到由重复性带来的不确定度分量中包含有分辨力的影响，为了避免重复，在标准不确定度分量合成时取u1和u2两者中较大者。

A.2.4.3标准功率源阻性电流示值误差引入的标准不确定度分量u3

标准功率源阻性电流在10mA点最大允许误差为±0.02mA，属于均匀分布，k=，则由标准功率源阻性电流示值误差引入的标准不确定度分量：

u3＝0.02mA∕≈0.012mA

A.2.5 合成不确定度

输出电压校准结果的测量不确定度的来源及数值汇总于表A.2.2中

表A.2.2 输出电压校准结果的测量不确定度来源及数值汇总

| 序号 | 标准不确定度分量 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 测量重复性 | 0.017mA |
| 2 | u3 | 标准功率源的误差 | 0.012mA |

由于表A.2.2中各标准不确定度分量相互独立、互不相关，故合成标准不确定度为：

=0.021mA

A.2.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，则测量结果的扩展不确定度为：

U=kuc≈0.05mA，k=2

### A.3参考电压校准结果的测量不确定度评定

### A.3.1测量方法

A.3.1.1环境条件：温度：21℃，相对湿度：50%。

A.3.1.2测量标准：标准功率源，输出电压最大允许误差±0.2%×读数。

A.3.1.3被测对象：金属氧化物避雷器在线监测装置，电压测量最大允许误差±1%×读数。

### A.3.1.4测量过程：将金属氧化物避雷器在线监测装置与标准功率源按规定线路连接，以参考电压100V校准点为例进行评定。

### A.3.2 测量模型

ΔU=Ux—Us                                              (A.5)

式中：

ΔU——被校监测装置的示值误差，V；

Ux——被校监测装置的示值，V；

Us——标准装置的示值，V。

A.3.3 方差和灵敏系数

由于Ux和Us不相关。由公式(A.5)可以导出示值误差的方差和灵敏系数

(A.6)

，

式中：

c1为Ux的灵敏系数，c2为Us的灵敏系数。

A.3.4 标准不确定度分量的评定

A.3.4.1测量重复性引入的标准不确定度分量u1

将标准功率源设置为输出电压100V，在重复条件下重复测量10次，得到的数据见表A.3.1所示。

表A.3.1  重复性测量结果

| 序号 | 参考电压示值（V） |
| --- | --- |
| 1 | 100.2 |
| 2 | 100.3 |
| 3 | 100.3 |
| 4 | 100.2 |
| 5 | 100.3 |
| 6 | 100.4 |
| 7 | 100.3 |
| 8 | 100.1 |
| 9 | 100.3 |
| 10 | 100.3 |
| 平均值 | 100.27 |
| 标准偏差S（x） | 0.082 |

按照贝塞尔公式计算出标准偏差S（x），由于在实际工作中取单次测量结果作为最终结果，故标准不确定度分量u1为：u1= S（x）=0.082V（见表A.3.1）。

A.3.4.2由金属氧化物避雷器在线监测装置分辨力引入的标准不确定度分量u2

金属氧化物避雷器在线监测装置在100V时的分辨力为0.1V，其概率分布为均匀分布，包含因子k=，则其标准不确定度分量u2=0.029V。

考虑到由重复性带来的不确定度分量中包含有分辨力的影响，为了避免重复，在标准不确定度分量合成时取u1和u2两者中较大者。

A.3.4.3标准功率源电压示值误差引入的标准不确定度分量u3

标准功率源电压在100V点最大允许误差为±0.2V，属于均匀分布，k=，则由标准功率源电压示值误差引入的标准不确定度分量：

u3＝0.2V∕≈0.12V

A.3.5 合成不确定度

输出电压校准结果的测量不确定度的来源及数值汇总于表A.3.2中

表A.3.2 输出电压校准结果的测量不确定度来源及数值汇总

| 序号 | 标准不确定度分量 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 测量重复性 | 0.082V |
| 2 | u3 | 标准功率源的误差 | 0.12V |

由于表A.3.2中各标准不确定度分量相互独立、互不相关，故合成标准不确定度为：

=0.15V

A.3.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，则测量结果的扩展不确定度为：

U=kuc=0.3V，k=2

### A.4相位角校准结果的测量不确定度评定

### A.4.1测量方法

A.4.1.1环境条件：温度：21℃，相对湿度：50%。

A.4.1.2测量标准：标准功率源，相位角最大允许误差±0.02°。

A.4.1.3被测对象：金属氧化物避雷器在线监测装置，相位角测量最大允许误差±0.1°。

### A.4.1.4测量过程：将金属氧化物避雷器在线监测装置与标准功率源按规定线路连接，以相位角90°校准点为例进行评定。

### A.4.2 测量模型

Δφ=φx—φs                                              (A.7)

式中：

Δφ——被校监测装置的示值误差，°；

φx——被校监测装置的示值，°；

φs——标准装置的示值，°。

A.4.3 方差和灵敏系数

由于φx和φs不相关。由公式(A.7)可以导出示值误差的方差和灵敏系数

(A.8)

，

式中：

c1为φx的灵敏系数，c2为φs的灵敏系数。

A.4.4 标准不确定度分量的评定

A.4.4.1测量重复性引入的标准不确定度分量u1

将标准功率源设置为输出电压100V、全电流10mA、相位角90°，在重复条件下重复测量10次，得到的数据见表A.4.1所示。

表A.4.1  重复性测量结果

| 序号 | 相位角示值（°） |
| --- | --- |
| 1 | 90.01 |
| 2 | 90.00 |
| 3 | 90.01 |
| 4 | 90.01 |
| 5 | 90.01 |
| 6 | 90.00 |
| 7 | 90.01 |
| 8 | 90.00 |
| 9 | 90.01 |
| 10 | 90.01 |
| 平均值 | 90.007 |
| 标准偏差S（x） | 0.0049 |

按照贝塞尔公式计算出标准偏差S（x），由于在实际工作中取单次测量结果作为最终结果，故标准不确定度分量u1为：u1= S（x）=0.0049°（见表A.4.1）。

A.4.4.2由金属氧化物避雷器在线监测装置分辨力引入的标准不确定度分量u2

金属氧化物避雷器在线监测装置在90°时的分辨力为0.01°，其概率分布为均匀分布，包含因子k=，则其标准不确定度分量u2=0.0029°。

考虑到由重复性带来的不确定度分量中包含有分辨力的影响，为了避免重复，在标准不确定度分量合成时取u1和u2两者中较大者。

A.4.4.3标准功率源电流示值误差引入的标准不确定度分量u3

标准功率源相位角在90°点最大允许误差为±0.02°，属于均匀分布，k=，则由标准功率源相位角示值误差引入的标准不确定度分量：

u3＝0.02°∕≈0.012°

A.4.5 合成不确定度

输出相位角校准结果的测量不确定度的来源及数值汇总于表A.4.2中

表A.4.2 输出相位角校准结果的测量不确定度来源及数值汇总

| 序号 | 标准不确定度分量 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 测量重复性 | 0.0049° |
| 2 | u3 | 标准功率源的误差 | 0.012° |

由于表A.4.2中各标准不确定度分量相互独立、互不相关，故合成标准不确定度为：

=0.013°

A.4.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，则测量结果的扩展不确定度为：

U=kuc=0.03°，k=2