实验报告

一、实验目的

闪烁和响应时间是表征显示器动态显示性能的重要参数，显示器闪烁响应时间测量仪是显示器件研制、生产以及应用过程中的主要检测设备之一，对显示器件的研发、生产和质检具有重要意义。

通过本实验可验证《显示用闪烁响应时间测量仪校准规范》中所规定的校准条件、校准方法、校准结果处理等是否能满足实际工作需求，校准结果的不确定度评定是否合理。

二、实验地点及时间

地点1：国防科技工业光电子一级计量站 光显示计量实验室

三、环境条件

温度：24℃，相对湿度：52%；

四、校准设备

表1. 校准用标准器

| 名称 | 型号 | 出厂编号 | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示动态光源 | RST-2 | KC20A014 | U = 0.2% (k=2) |
| 数字示波器 | RTO1012 | 1316·1000K12-400005-HW | Uf=0.2% (k=2) |
| 高速光电探测器 | SF 100 | 07B42331 | 响应度：UL=0.1% (k=2) 上升沿响应不确定度：12% @10ns (k=2) |

五、实验人员

孙权社，刘玉龙

六、被校设备信息

设备名称：闪烁响应时间测量仪

规格型号：SS-410

生产厂商：Microvision

仪器编号：11-441/10-441

七、校准方法及实验数据

（1）校准方法

参照《显示器闪烁响应时间测量仪校准规范》7.2。

（2）实验数据

见附录1。

（3）不确定度评定

见附录2。

八、结论

通过实验验证，表明《显示器闪烁响应时间测量仪校准规范》校准项目与校准方法设置合理，可操作性强，可较全面的评价显示器闪烁响应时间测量仪器的计量性能，具有可行性。

# 附录1  实验数据

| 1. 闪烁（%）波形： 正弦波调制 频率：30Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准器 FMA示值 （%） | 测量次数 |  | 测量值 | 平均值 |  |  | 示值误差% |
|  | 1 |  | 20.03 | 20.02 |  |  | 0.3% |
|  | 2 |  | 20.05 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 19.98 |  |  |  |  |
| 被校仪器 FMA示值 （%） | 测量次数 |  | 测量值 | 平均值 |  |  |  |
|  | 1 |  | 20.15 | 20.05 |  |  |  |
|  | 2 |  | 20.22 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 19.78 |  |  |  |  |
| 2. 闪烁频率（Hz）： 波形：正弦波 频率：60Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器示值 | 测量次数 |  | 测量值 | 平均值 |  |  | 示值误差 |
|  | 1 |  | 60.03 | 60.03 |  |  | 0.01 |
|  | 2 |  | 60.04 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 60.02 |  |  |  |  |
| 被校仪器示值 | 测量次数 |  | 测量值 | 平均值 |  |  |  |
|  | 1 |  | 60.06 | 60.04 |  |  |  |
|  | 2 |  | 60.05 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 60.01 |  |  |  |  |
| 3. 响应时间（ms）： 响应时间设置10ms |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器示值 | 测量次数 |  | 测量值 |  | 平均值 |  | 示值误差 |
|  | 1 |  | 10.05 |  | 10.03 |  | 0.03 |
|  | 2 |  | 10.02 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 9.99 |  |  |  |  |
| 被校仪器示值 | 测量次数 |  | 测量值 |  | 平均值 |  |  |
|  | 1 |  | 10.07 |  | 10.06 |  |  |
|  | 2 |  | 10.08 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 10.03 |  |  |  |  |
| 4.测量不确定度（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 闪烁（%） |  | 闪烁频率 |  |  |  | 响应时间 |  |
| 0.6 |  | 0.20Hz |  |  |  | 0.04ms @10ms |  |

附录2

校准结果的测量不确定度评定

- 闪烁测量不确定度评定

（1） 光电探测器响应度引入的测量不确定度u1

该光电探测器在可见光波段的光谱响应度可溯源到低温辐射计，在可见光波段，其光谱响应度对闪烁幅值测量不确定度的影响为0.1%，则：

u1=0.1%

光电探测器为硅光电二极管，该光电探测器在可见光波段的光谱响应度可溯源到低温辐射计，查上级溯源证书可知，在可见光波段，探测器的绝对响应度测量不确定度为1%（k=2），则其响应度测量不确定度对闪烁幅值的影响为：

u1=0.1%÷2=0.05%

（2）信号采集分析设备幅度测量不确定度u2

常用的信号采集分析设备为示波器或高速数据采集卡，目前示波器的带宽大于1MHz，根据上级溯源证书可知，在50欧阻抗时，电压测量不确定度为0.2% （k=2），则：

u2=0.2%÷2=0.1%

（3）参考面光源的亮度不稳定度引入的测量不确定度u3

将参考面光源设置在100cd/m2，用经过溯源的亮度计测量其10min稳定度，间隔1分钟，测量一次参考面光源亮度Li （i =1,2,…10），测量结构如下表所示：

| 测量时间 | 亮度 | 测量时间 | 亮度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100.3 | 6 | 100.0 |
| 2 | 100.2 | 7 | 100.3 |
| 3 | 99.8 | 8 | 100.1 |
| 4 | 99.9 | 9 | 99.9 |
| 5 | 100.2 | 0 | 100.1 |

根据贝塞尔公式计算10次测量的相对标准偏差，即为参考面光源的不稳定带来的测量不确定度u3。

u3=0.14%

（4）被校闪烁响应时间测量仪重复性引入的不确定度u4

在实验中，使用被校闪烁响应时间测量仪连续测量3次参考面光源的FMA，结果为：20.15%、20.22%、19.78%，因此根据极差法得：

u4=0.44%3×1.69=0.15%

以上各项标准不确定度分量互不相关，所以合成标准不确定度：

uc=u12+u22+u32+u42=0.233%

取k=2，则扩展不确定度为：Urel=2uc=2.0%    k=2

U=0.5%   （k=2）

- 闪烁频率测量结果的不确定度评定

（1）  数字示波器上级溯源引入的不确定度u1

上级溯源引入的不确定度分量：

u1=0.2%2=0.1%

则可计算得到60Hz的绝对不确定度：0.06Hz

（2）光电探测器响应时间引入的不确定度u2

频率是时间的倒数，因此根据上级溯源证书，标准光电探测器的上升沿为10ns时，其相对测量不确定度为12%，可计算得到其绝对测量不确定度为1.2ns,这对60Hz的频率测量不确定度影响可忽略不计：

u2=0

（3）测量重复性引入的不确定度u3

u3=0.053×1.69=0.017 Hz

以上各项标准不确定度分量互不相关，所以合成标准不确定度：

uc=u12+u22+u32=0.062 Hz

取k=2，则扩展不确定度U为：Urel=2uc=2.0%    k=2

U=0.13Hz   (k=2)

- 响应时间测量不确定度评定

| 名称 | 型号 | 出厂编号 | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示动态光源 | RST-2 | KC20A014 | U = 0.2% (k=2) |
| 数字示波器 | RTO1012 | 1316·1000K12-400005-HW | Uf=0.2% (k=2) |
| 高速光电探测器 | SF 100 | 07B42331 | 响应度：UL=0.1% (k=2) 上升沿响应不确定度：12% @10ns (k=2) |

（1） 数据采集设备上级溯源引入的不确定度u1

实验用数据采集设备为数字示波器，根据数字示波器的上级溯源证书，频率测量扩展不确定度为U=0.2% （k=2），由于频率是时间的倒数，因此时间测量不确定度为：

u1=0.2%2=0.1%

针对10ms，其绝对值为0.01ms。

（2）光电探测器响应时间引入的不确定度u2

根据上级溯源证书，标准光电探测器上升沿的不确定度为12% @10ns  (k=2)，则可计算器绝对值

u2=0.6ns

显然该量值对10ms的响应时间的影响可忽略不计。

（3）测量重复性引入的不确定度u3

在实验中，使用被校闪烁响应时间测量仪连续测量3次参考面光源的响应时间，结果为：10.07、10.08、10.03，因此根据极差法得：

u4=0.053×1.69=0.017ms

其相对值为：0.17%

C3.3合成标准不确定度

uc=u12+u22+u32=0.0197ms

取k=2，则扩展不确定度U为：Urel=2uc=2.0%    k=2

U=0.04 ms    (k=2)