XXXX–XX–XX 实施

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—XXXX

显示器闪烁响应时间测量仪校准规范

Calibration Specification of Display Flicker and Response Time Analyzer

（征求意见稿）

XXXX–XX–XX 发布

国家市场监督管理总局 发 布

Calibration Specification of Display Flicker and Response Time Analyzer

显示器闪烁响应时间测量仪

校准规范

JJF xxxx—xxxx

归  口  单 位：全国光学计量技术委员会

主要起草单位：中国电子科技集团公司第四十一研究所

苏州市计量测试院

参加起草单位：中国计量科学研究院

厦门市计量检定测试院

陕西省计量科学研究院

本规范委托全国光学计量技术委员会解释

孙权社  （中国电子科技集团公司第四十一研究所）

刘玉龙  （苏州市计量测试院）

陈  赤  （中国计量科学研究院）

本规范主要起草人：

参加起草人：

黎  俊  （苏州市计量测试院）

阮育娇  （厦门市计量检定测试院）

李  奕  （陕西省计量科学研究院）

王少水  （中国电子科技集团公司第四十一研究所）

目    录

引   言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

4 概述	2

5 计量特性	2

6 校准条件	3

7 校准项目和校准方法	4

8 校准结果表述	6

9 复校时间间隔	7

附 录 A	8

附 录 B	9

附 录 C	11

附 录 D	17

  - 引   言

JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1032《光学辐射计量名词术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定评定与表示》和JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本规范编订的基础性系列规范。本规范为首次制定。

显示器闪烁响应时间测量仪校准规范

# 范围

本规范适用于显示器件闪烁响应时间测量仪的校准，其它具有闪烁和响应时间测量能力的显示器件相关参数测量的仪器，其闪烁、响应时间参数的校准也可参照执行。

# 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 18910.61 液晶显示器件测试方法 光电参数 ；

SJT 11348-2017 数字电视平板显示器测量方法；

IEC 61747-30-1 液晶显示设备 第30-1部分：液晶显示模块测试方法 透射型 (Liquid crystal display devices - Part 30-1: Measuring methods for liquid crystal display modules - Transmissive type)；

ICDM-SID  显示测量标准（Information Display Measurements Standard）；

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

术语和计量单位

3.1 闪烁  Flicker

是指显示器件的亮度随时间波动而对观察者的视觉造成一种不稳定感知的现象。闪烁的量值可用闪烁调制度或闪烁度表示，采用时域法计算的结果为闪烁调制度（Flicker Modulation Amplitude），采用频域法计算的结果为用闪烁度（Flicker Amount）。

3.2 闪烁频率  Flicker Frequency

当闪烁具有周期性时，其周期的倒数定义为闪烁频率，单位Hz。

3.3 响应时间  Response Time

是指显示器件稳定亮度的电平从10%（t1位置）上升到90%（t2位置）所需要的时间与稳定亮度电平从90%（t3位置）下降到10%（t4位置）所需要的时间之和，也称显示器光学响应时间。

图1 显示器响应时间示意图

概述

显示器闪烁响应时间测量仪是显示器件研制生产以及检测过程中用于测量闪烁、闪烁频率以及响应时间的主要设备。该设备通常由光电探测器、模数转换模块以及数据采集分析模块等组成，其原理框图如图2所示。

A/D转换模块

数据采集

分析模块

光电探测器

图 2 显示闪烁响应时间测量仪原理组成框图

显示器闪烁响应时间测量仪按采集到信号的计算方式可分为两类，一类直接根据采集到的时域信号找到幅度最大值和最小值，采用亮度对比度方式，计算得到闪烁调制度，单位为%；另一类先将采集到的时域信号进行傅里叶变换为频域信号，并对人眼的闪烁灵敏度进行加权，然后找到最大闪烁频率及闪烁的幅值，计算得到该闪烁频率下的闪烁度，通常采用对数方式，单位为dB。常见闪烁测量方法见附录D。

而响应时间的测量是通过采集亮度变化的数据分析得到显示器件的响应时间。

计量特性

5.1 通用要求

闪烁响应时间测量仪的名称、型号、编号、生产厂家等信息应清晰。

闪烁响应时间测量仪应工作正常、光度探头表面应洁净、无斑点、裂纹和划痕等影响测量的缺陷。

5.2 计量要求

5.2.1  闪烁

表1  闪烁示值误差

| 时域法 |  | 频域法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 示值误差 | 测量范围 | 示值误差 |
| (0%~3%) | ±0.5% | (-80 ~-30) dB | ±3.0 dB |
| (3%~20%) | ±1.0% | (-30 ~-10) dB | ±1.0 dB |
| (20%~100%) | ±3.0% | (-10 ~-0) dB | ±0.2 dB |

5.2.2 闪烁频率

测量范围：（1 ~ 1000）Hz；

示值误差： ±2% ；

5.2.3 响应时间

测量范围：（0.1 ~ 1000）ms；

示值误差： ±3% ；

注：以上指标不适用于合格性判定，仅供参考。

校准条件

6.1 环境条件

环境温度：（23±5）℃；

环境湿度：小于80％ RH；

暗室照度：小于1lx；

6.2 校准设备

6.2.1 高速光电探测器

波长范围：（380~780）nm；

响应度测量不确定度： 0.1% （k = 2）

上升沿时间：10ns；

测量不确定度：12% （k=2）

6.2.2 信号采集分析设备

采样频率：＞ 100kHz；

频率测量不确定度：U = 0.2% @ (1Hz ~ 1000 Hz)  (k =2)；

电压测量范围：-5V ~ 5V;

测量不确定度：U = 0.2%（k=2）。

6.2.3  参考面光源

亮度范围：（0~1000）cd/m2；

不确定度：U =2% ，（k=2）；

响应时间范围：（0.1 ~ 1000）ms；

6.2.4 所有校准用设备都应检定合格，并且在检定有效期内，或经校准，有明确的测量不确定度并具溯源性。

校准项目和校准方法

7.1 校准原理

显示器闪烁响应时间测量仪校准原理如图3所示，校准装置主要由高速光电探测器、信号采集分析设备和参考面光源组成。其中参考面光源由LED或OLED等可快速响应控制的显示器件、信号发生器及控制软件等组成，通过参考面光源可产生闪烁和响应时间可控的亮度信号。

信号采集分析设备

光电探测器

参考面光源

信号发生器

被校设备

显示屏

软件系统

图3  闪烁响应时间测量仪校准原理框图

通过比较校准装置和被校闪烁响应时间测量仪测出的参考面光源的闪烁度、闪烁频率、响应时间值，计算得到被校闪烁响应时间测量仪的闪烁度、闪烁频率以及响应时间示值误差。

7.2  校准步骤

7.2.1  闪烁校准

（1）按照图3连接调整设备，首先使标准闪烁测量仪的光电探测器方向垂直对准参考面光源的中心位置；

（2）打开参考面光源，在常亮状态下预热20分钟，然后将参考面光源的亮度设置为（100 ~ 150）cd/m²中的一个固定值；

（3）设置参考面光源的正弦波调制频率为30 Hz，调制幅度设置为最大幅度的1%；

（5）通过标准闪烁响应时间测量仪采集参考面光源的亮度信号，根据附录D中的公式计算出参考面光源闪烁调制度，测量三次，取三次测量的平均值作为标准闪烁调制度，记为FMAS；

（6）保持参考面光源的设置不变，再用被校设备测量三次，取平均值作为闪烁调制度的测量值，记为FMAD；

（7）根据公式（1）计算出被校设备的闪烁示值误差，记为∆FMA；

∆FMA=FMAD- FMAS                            （1）

（8） 保持参考面光源的其它设置不变，正弦波的幅度设置为最大值的5%、10%、20%、50%、100%，重复上述步骤，得到其它闪烁示值误差；

（9）同时利用频域法计算得到的闪烁示值误差的频域表示。

7.2.2  闪烁频率校准

（1）将参考面光源亮度设置为（100~150）cd/m²中的一个固定值，正弦波频率设置为30Hz，调制幅度设置为最大值的50%；

（2）通过标准闪烁响应时间测量仪采集参考面光源的闪烁光，根据附录D中的频域法取其最大闪烁频率值为闪烁频率值，连续测量三次，取三次测量的平均值作为闪烁频率的标准值，记为fS；

（3）保持参考面光源的设置不变，再用被校设备测量参考面光源的闪烁光三次，取三次测量的平均值作为闪烁频率的测量值，记为fD；

（4）根据公式（2）计算出被校设备的闪烁频率的相对示值误差，记为∆frel；

∆frel=fD- fSfS×100%                               （2）

（5） 保持参考面光源的其他设置不变，将频率分别设置为10Hz、60 Hz、120Hz、500 Hz、 1000 Hz，重复上述步骤，最后计算出不同闪烁频率的相对示值误差。

7.2.3  响应时间校准

（1）设置参考面光源调制方式为PWM调制,并设置响应时间为1ms

（2）用校准装置连续测量三次周期变化的光亮度，通过软件分析计算得到参考面光源的响应时间，取三次测量平均值为响应时间标准值，记为TS；

（3） 再用被校设备连续测量参考面光源三次周期变化的光亮度，取三次测量结果的平均值为响应时间测量值,记为TD；

（4）根据公式（3）计算出被校设备的响应时间相对示值误差，记为∆Trel：

∆Trel=TD- TSTS×100%                           （3）

（5）将标准响应时间设置为5ms、10ms、50ms、100ms重复上述步骤，根据公式（3）计算相应的响应时间相对示值误差。

校准结果表述

校准结果以校准证书（或校准报告）的形式给出。校准证书至少应包括下列信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明；

i）对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复印证书或报告的声明。

复校时间间隔

显示器闪烁响应时间测量仪复校时间间隔建议一般不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器自身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

校准证书内页推荐格式

校准结果

A.1 闪烁

| 标准值（%） | 测量值（%） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- |

测量不确定度：

A.2 闪烁频率

| 标准值（Hz） | 测量值（Hz） | 相对示值误差（%） |
| --- | --- | --- |

测量不确定度：

A.3 响应时间

| 标准值（ms） | 测量值（ms） | 相对示值误差（%） |
| --- | --- | --- |

测量不确定度：

校准原始记录

客户名称：                             接收日期：

器具名称：                             制 造 商：

型号规格：                             设备编号：

测试地点：                             温度：          湿度（RH）：

校准日期：                             审核日期：

测 试 人：                              审核人：

技术依据：

| 标准装置： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准装置测量不确定度或准确度等级： |  |  |  |  |
| 主要测量器具 |  |  |  |  |
| 名 称 | 型号/规格 | 产品序列号 | 证书号 | 有效期至 |

证书号：                                        第        页  共         页

| 1. 闪烁（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准器示值 | 测量次数 |  |  | 测量值 | 平均值 |  |  | 示值误差 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 被校仪器示值 | 测量次数 |  |  | 测量值 | 平均值 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 闪烁频率（Hz） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器示值 | 测量次数 |  |  | 测量值 | 平均值 |  |  | 示值误差 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 被校仪器示值 | 测量次数 |  |  | 测量值 | 平均值 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 响应时间（ms） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器示值 |  | 测量次数 |  | 测量值 |  | 平均值 |  | 示值误差 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 被校仪器示值 |  | 测量次数 |  | 测量值 |  | 平均值 |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4.测量不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 闪烁（%） |  |  | 闪烁频率（Hz） |  |  |  | 响应时间（ms） |  |

证书号：                                       第        页  共         页内

测量不确定度评定实例

C.1  闪烁测量不确定度评定

C.1.1  不确定度评定的数学模型

以时域法为例，被校闪烁响应时间测量仪闪烁示值误差数学模型为：

|  | ∆FMA=FMAD- FMAS | (C1) |
| --- | --- | --- |

式中：∆FMA为被校闪烁响应时间测量仪闪烁示值误差；

FMAD为被校闪烁响应时间测量仪闪烁示值；

FMAS为校准装置测量的闪烁标准值；

由公式（C1）可以看出，对闪烁示值误差不确定度影响量主要有校准装置各组成设备的测量不确定度分量和被校闪烁响应时间测量仪测量重复性。这些不确定度分量彼此独立，因此闪烁响应时间测量仪闪烁示值误差合成标准不确定度可表示为：

uc2∆FMA=i=1nu2FMADi+i=1nu2FMASi                （C2）

式中：uFRDi 为被校闪烁响应时间测量仪测量重复性引入的测量不确定度；

uFRSi 为闪烁标准值的标准不确定度；

C1.2  不确定度分量评定

（1） 光电探测器响应度引入的测量不确定度u1

光电探测器为硅光电二极管，该光电探测器在可见光波段的光谱响应度可溯源到低温辐射计，查上级溯源证书可知，在可见光波段，探测器的绝对响应度测量不确定度为1%（k=2），则其响应度测量不确定度对闪烁幅值的影响为：

u1=0.1%÷2=0.05%

（2）信号采集分析设备幅度测量不确定度u2

常用的信号采集分析设备为示波器或高速数据采集卡，目前示波器的带宽大于1MHz，根据上级溯源证书可知，在50欧阻抗时，电压测量不确定度为0.2% （k=2），则：

u2=0.2%÷2=0.1%

（3）参考面光源的亮度不稳定度引入的测量不确定度u3

将参考面光源设置在100cd/m2，用经过溯源的亮度计测量其10min稳定度，间隔1分钟，测量一次参考面光源亮度Li （i =1,2,…10），测量结构如下表所示：

| 测量时间 | 亮度 | 测量时间 | 亮度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100.3 | 6 | 100.0 |
| 2 | 100.2 | 7 | 100.3 |
| 3 | 99.8 | 8 | 100.1 |
| 4 | 99.9 | 9 | 99.9 |
| 5 | 100.2 | 10 | 100.1 |

根据贝塞尔公式计算10次测量的相对标准偏差，即为参考面光源的不稳定带来的测量不确定度u3。

u3=0.14%

（4）被校闪烁响应时间测量仪重复性引入的不确定度u4

使用被校闪烁响应时间测量仪连续测量7次参考面光源的FMA，结果如下表所示：

| 测量次数 | 闪烁FMA | 测量次数 | 闪烁FMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.15% | 5 | 20.11% |
| 2 | 19.86% | 6 | 20.32% |
| 3 | 20.21% | 7 | 19.72% |
| 4 | 20.05% |  |  |

根据贝塞尔公式计算u4，则：

u4=0.16%

C1.3  不确定度合成

闪烁示值误差的不确定度分量如下表所示。

| 不确定度来源 |  | 不确定度% | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 光电探测器响应度引入的测量不确定度 | 0.1% | B |
| u2 | 信号采集分析设备幅度测量引入的不确定度 | 0.05% | B |
| u3 | 参考面光源的不稳定度引入的不确定度 | 0.14% | A |
| u4 | 被校闪烁响应时间测量仪重复性引入的不确定 | 0.16% | A |

以上各不确定度分量不相关，因此合成标准不确定度uFMA计算如下：

uFMA=u12+u22+u32+u42=0.24%

取k=2，适当放大，则扩展不确定度U为：Urel=2uc=2.0%    k=2

U=0.5% (k=2)

C.2  闪烁频率测量不确定度评定

C.2.1  不确定度评定的数学模型

被校闪烁响应时间测量仪闪烁频率示值误差数学模型为：

∆frel=fD- fSfS×100%                         (C3)

式中：∆frel为被校闪烁响应时间测量仪闪烁频率相对示值误差；

fD为被校闪烁响应时间测量仪测量的闪烁频率示值；

fS为校准装置闪烁频率测量值；

由公式（C3）可以看出，闪烁频率不确定度影响主要来源于校准装置各组成设备的测量不确定度影响和被校闪烁响应时间测量仪测量重复性。这些不确定度分量彼此独立，因此闪烁响应时间测量仪闪烁频率合成标准不确定度可表示为：

uc2∆frel=i=1nu2fDi+i=1nu2fSi                （C4）

式中：ufDi 为闪烁响应时间测量仪测量重复性引入的不确定度分量；

ufsi 为校准装置的各不确定度分量。

C.2.2  不确定度分量评定

（1） 数据采集设备上级溯源引入的不确定度u1

实验用数据采集设备为数字示波器，根据数字示波器的上级溯源证书，频率测量扩展不确定度为U=0.2% （k=2），则上级溯源引入的不确定度分量，则：

u1=0.2%2=0.1%

（2）光电探测器响应时间引入的不确定度u2

频率是时间的倒数，因此根据上级溯源证书，标准光电探测器的上升沿为10ns时，其相对测量不确定度为12%，可计算得到其绝对测量不确定度为1.2ns,这对60Hz的频率测量不确定度影响可忽略不计：

u2=0

（3） 显示器闪烁响应时间测量仪重复性引入的不确定度u3

在同一条件下，连续测量闪烁频率7次，测量结果如下：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闪烁频率（Hz） | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 60.03 |

由贝塞尔公式可计算得到测量重复性引入的不确定度分量：

u3=0.015Hz

C2.3合成标准不确定度

闪烁频率测量不确定度影响量（针对60Hz）

| 不确定度来源 |  | 不确定度（Hz） | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 数字示波器上级溯源 | 0.06 | B |
| u2 | 高速光电探测器的影响 | 0 | B |
| u3 | 显示器闪烁响应时间测量仪重复性 | 0.015 | A |

以上各项标准不确定度分量互不相关，所以合成标准不确定度：

uc=u12+u22+u32=0.06

取k=2，则扩展不确定度U为：Urel=2uc=2.0%    k=2

U=0.12Hz  (k=2)

C.3  响应时间测量不确定度评定

C.3.1  不确定度评定的数学模型

被校闪烁响应时间测量仪响应时间相对示值误差数学模型为：

∆Trel=TD- TSTS×100%                            (C5)

式中：∆Trel为被校闪烁响应时间测量仪响应时间相对示值误差；

TD为被校闪烁响应时间测量仪响应时间示值；

TS为校准装置响应时间测量值；

由公式（C5）可以看出，响应时间不确定度影响主要来源于校准装置组成设备的测量不确定度分量和被校闪烁响应时间测量仪测量重复性。这些不确定度分量彼此独立，因此闪烁响应时间测量仪响应时间合成标准不确定度可表示为：

uc2∆frel=i=1nu2fDi+i=1nu2fSi                （C6）

式中：uTDi 为闪烁响应测量仪测量重复性引入的不确定度分量；

uTsi 为校准装置的各不确定度分量。

C.3.2  不确定度分量评定

（1） 数据采集设备上级溯源引入的不确定度u1

数据采集设备为数字示波器，根据数字示波器的上级溯源证书，频率测量扩展不确定度为U=0.2% （k=2），由于频率是时间的倒数，因此时间测量不确定度为：

u1=0.2%2=0.1%

（2）光电探测器响应时间引入的不确定度u2

根据上级溯源证书，标准光电探测器上升沿的不确定度为12% @10ns  (k=2)，则可计算器绝对值

u2=0.6ns

显然该量值对10ms的响应时间的影响可忽略不计。

（3） 显示器闪烁响应时间测量仪重复性引入的不确定度u3

在同一条件下，连续测量闪烁频率7次，测量结果如下：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应时间（ms） | 10.08 | 10.11 | 10.05 | 10.08 | 10.11 | 10.09 | 10.06 | 10.08 |

由贝塞尔公式可计算得到测量重复性引入的相对不确定度分量：

u3=0.18%

C3.3合成标准不确定度

响应时间测量不确定度影响量如下表：

| 不确定度来源 |  | 不确定度（%） | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 数字示波器上级溯源 | 0.1 | B |
| u2 | 光电探测器响应时间引入的分量 | 0 | B |
| u3 | 显示屏测量仪重复性引入的分量 | 0.18 | A |

以上各项标准不确定度分量互不相关，所以合成标准不确定度：

uc=u12+u22+u32=0.2%

取k=2，则扩展不确定度U为：Urel=2uc=2.0%    k=2

U=0.4%    (k=2)

常见显示屏闪烁测量方法

目前显示器闪烁测量仪普遍采用时域法和频域法得到显示器的闪烁值，其中频域法分为JEITA法和VESA法。

D.1 时域法

也叫FMA法。该方法即亮度对比方法，是Flicker Modulation Amplitude 的缩写。FMA法通过测量显示屏的亮度随时间的调制幅度来计算闪烁值。假如显示屏的亮度变化如图2所示，亮度的交流部分即为亮度的最大值与最小值之差，亮度的直流部分即为亮度最大值与最小值之和的一半，亮度交流部分与直流部分的比值即为闪烁量值，则FMA法的闪烁计算公式：

FMA=2Vmax-VminVmax+Vmin×100%

Vmin

Vmax

Time

Luminance Level

图D.1： FMA法亮度变化示意图

D.2  JEITA法

JEITA法是日本电子信息技术产业协会(Japan Electronics and Information Technology Association)标准中所规定方法的简称，该方法的测试步骤为：a.测量显示屏的亮度，将显示屏的亮度值转换成为数字信号；b.将数字信号经快速傅立叶变换FFT转换成为每个频率的幅值；c.将每个频率的幅值乘以人眼闪烁灵敏度曲线对应频率处的灵敏度因子(Flicker Sensitivity)，找到最大幅值Pmax；（d）根据JEITA标准提供的公式计算出最大闪烁值。JEITA法的闪烁计算公式为：

Flicker amount=20log102Pmax×Flicker SensitivityP0 dB

D.3  VESA法

VESA法是视频电子标准协会（Video Electronics Standards Association）标准中所规定方法的简称，该方法的测试步骤与JEITA法的测试步骤相同，只是其计算公式则参照了IDMS (Information Display Measurements Standard) Ver. 1.03中规定的计算公式，与JEITA法的公式在表达上略有不同。VESA法的闪烁计算公式为：

Flicker amount=20log102Pmax×Flicker SensitivityP0 dB