ＪＪＧ

中华人民共和国国家计量检定规程

# JJG 370—××××

在线振动管液体密度计

On-line Oscillation Tube Liquid Density Meters

（报审稿）

200×-xx-xx 发布                       xxxx-xx-xx 实施

国家质量监督检验检疫总局  发 布

在线振动管液体密度计检定规程

Verification Regulation for On-line         JJG370-xxxx

Oscillation Tube Liquid Density meter    代替 JJG370-2019

本规程经国家市场监管总局于xxxx年xx月xx日批准，并自xxxx年xx月xx日起实施。

归 口 单 位 ：全国质量密度计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规程委托全国质量密度计量技术委员会负责解释

主要起草人：

参加起草人：

目录

1 范围	（1）

2 引用文献	（1）

3 术语和计量单位	（1）

3.1 术语	（1）

3.2 计量单位	（1）

4概述	（1）

4.1 工作原理	（1）

4.2 组成	（2）

4.3 输出信号	（2）

5 计量性能要求	（2）

5.1 准确度等级	（2）

5.2 示值误差	（2）

5.3 重复性	（2）

6 通用技术要求	（2）

6.1 随机文件	（2）

6.2 铭牌和标识	（3）

6.3 外观	（3）

6.4 保护功能	（3）

7 计量器具控制	（3）

7.1 检定条件	（3）

7.2 在线密度计安装	（5）

7.3 检定项目	（5）

7.4 密封性 	（6）

7.5 检定方法	（6）

7.6 检定程序	（6）

7.7 计算方法	（7）

7.8 检定结果处理	（9）

7.9 检定周期	（9）

附录A 压力密度瓶法	（10）

附录B 标准密度计法	（13）

附录C仪表系数计算	（15）

附录D 油品密度温度系数表	（17）

附录E （18℃～26℃）钨酸钠水溶液密度温度系数表	（18）

附录F (0～40)℃纯水密度表（不含空气）	（19）

附录G 油品压缩系数表	（21）

附录H 钨酸钠水溶液毛细常数表	（23）

附录I 水压缩系数表	（24）

附录J空气密度计算公式	（25）

附录K在呢振动式液体密度计实验记录格式	（27）

附录L检定证书内页格式	（29）

引     言

JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》，JJF1001-2011《通用计量术语及定义》，JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程修订工作的基础性系列规范。

本规程与JJG370-2019《在线振动管液体密度计检定规程》相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

- 增加了液体密度标准物质的使用；

- 增加了准确度等级数量；

- 修改了仪器拟合系数计算部分。

                - 本规程的历次版本信息为：

JJG 370-1998 《工作振动管液体密度计试行检定规程》

JJG 370-2007 《在线振动管液体密度计检定规程》

JJG 370-2019 《在线振动管液体密度计检定规程》

在线振动管液体密度计检定规程

1 范围

本规程适用于在线振动管液体密度计（以下简称在线密度计）的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程在计量性能、主要技术指标等方面引用下列文件：

JJG86 标准玻璃浮计检定规程

JJF1229 质量密度计量名词术语及定义

其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1温度修正系数试验 temperature coefficients test

在不同温度条件下，将已知密度的液体流经在线密度计并测量其输出值，从而获得密度计温度修正系数的试验。

3.1.2静态压力修正系数试验 pressure coefficients test

在恒温及不同压力条件下，将已知密度的液体通入在线密度计中并测量其输出值，从而获得密度计压力修正系数的试验。

3.2 计量单位

采用的计量单位有：千克/米3（kg/m3）、 克/厘米3 ( g/cm3)、摄氏度（℃）、兆帕（MPa）、微秒（µs）。

4概述

4.1 工作原理

在线密度计是利用振动管谐振频率随流经其传感器液体密度变化而发生改变的原理,通过测量谐振频率信号及其他相关物理量来实时获得液体密度的仪器。在线密度计的密度值可表述为：

（1）

式中:

——在线密度计系数；

——密度计输出振动谐振周期，µs；

——流经密度计液体温度，℃。

4.2 组成

在线密度计一般由传感器及显示仪表构成，通常传感器包括振动管、激振、拾振系统及温度测量元件。

4.3 输出信号

在线密度计输出信号有振动周期信号、直流电流信号或电压信号等。

5计量性能要求

5.1准确度等级

在线密度计准确度等级分为0.1级、0.2级、0.5级、1.0级和2.0级，各等级对应的最大允许误差应符合表1的要求。如非采用表1所列准确度等级，其最大允许误差应符合表1对应的原则。

表1 各准确度等级对应的最大允许误差

| 准确度等级 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差（kg/m3） | ±0.1 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 |

5.2 示值误差

液体流经在线密度计时在线密度计显示值与标准密度值之间的差值，示值误差应符合表1的要求。

5.3 重复性

在线密度计的重复性不得超过该准确度等级对应的最大允许误差绝对值的1/3。

6  通用技术要求

6.1 随机文件

6.1.1 在线密度计应有使用说明书；

6.1.2 进行周期检定的在线密度计应附带上次检定证书。

6.2 铭牌和标识

6.2.1 在线密度计壳体上应有铭牌，一般应注明：

a.制造厂名或商标

b.产品名称及型号

c.出厂编号

d. 最大工作压力

e. 防爆等级（用于易燃易爆场合）

f.防护等级

g.制造日期

6.3 外观

6.3.1 在线密度计应外观良好，密封面平整无损伤，表面涂镀层均匀，不得有裂纹、锈蚀和剥落等现象。

6.3.2 在线密度计的焊接处应光滑平整，不得有损伤。

6.3.3 在线密度计的接插件等电气连接应牢固可靠，不得松动或脱落。

6.3.4 在线密度计显示的字母、数字及符号应清晰整齐。

6.4 保护功能

对能够改变在线密度计计量性能的相关参数，应具有保护功能（如密码等）。

7  计量器具控制

7.1 检定条件

7.1.1 标准装置

图1 装置示意图

1、液体介质  2、泵  3、节流阀   4、被测密度计   5、温度计   6、温度计   7、密度计  8、热交换器

7.1.1.1在线密度计标准装置（以下简称装置）及其配套仪器均应有有效的检定证书或校准证书。

7.1.1.2在线密度计检定优先采用密度计法标准装置，也可选用压力密度瓶法标准装置及标准在线密度计装置。压力密度瓶法标准装置及标准在线密度计装置的规定参见附录A、B。

7.1.2 检定用液体

7.1.2.1检定用液体应是均匀稳定、清洁的、无可见颗粒、纤维等物质。

7.1.2.3检定用液体的粘度对在线密度计的测量影响小到可以忽略，一般应小于5 mPa s。

7.1.2.4至少使用3种不同密度液体，液体密度值尽可能接近在线密度计工况下液体密度，最大和最小液体密度值应能够覆盖在线密度计工况下测量液体密度范围。表2列出推荐检定用液体密度及名称。

表2 检定用液体

| 序号 | 密度值 （kg/m3） | 液体 | 序号 | 密度值 （kg/m3） | 液体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 725 | 汽油 | 5 | 998 | 蒸馏去离子水 |
| 2 | 749 | C12正构烷烃 | 6 | 1340 | 导热油 HC50 |
| 3 | 757 | 十三烷 | 7 | 1410 | 钨酸盐溶液 |
| 4 | 830 | 航空煤油 |  |  |  |

备注：实验室内检定时优先推荐使用纯水、酒精水溶液等安全性高的液体。酒精水溶液也可作为检定用液体，但不作为优先选用液体。

7.1.3  检定环境条件

7.1.3.1 检定环境条件： 温度：20℃±5℃，相对湿度≤70％RH。

7.1.3.2 实验室无明显机械振动和磁场影响。

7.1.3.3  检定液体为可燃性液体时，检定装置及辅助设备、检测场地应满足安全防爆要求。

7.1.3.4 检定时应避免与在线密度计工作频率接近的其他干扰。

7.1.4设备要求

7.1.4.1检定所用设备的技术指标应符合本规程表3规定的要求，检定设备应进行有效溯源。检定设备见表3。

表3 检定设备

| 测量标准 | 在线密度计准确度等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1级 | 0.2级 | 0.5级 | 1.0级 | 2.0级 |
| 液体密度标准物质 | 扩展不确定度不大于0.05 kg/m3（k=2） |  |  |  |  |
| 液体密度标准物质和台式振动管液体密度仪 | 液体密度标准物质 扩展不确定度不大于0.02 kg/m3（k=2） |  |  |  |  |
|  | 台式振动管液体密度仪 |  |  |  |  |
|  | 扩展不确定度不大于0.05 kg/m3（k=2） |  | 扩展不确定度不大于0.10kg/m3（k=2） |  |  |
| 玻璃密度计 | / |  | 一等标准密度计组 |  |  |
| 温度计 | 扩展不确定度不大于0.02℃（k=2） |  |  |  |  |
| 频率计 | 扩展不确定度不大于1×10-7 Hz（k=2） |  |  |  |  |
| 压力计 | 0.05级 |  |  |  |  |

7.1.4.2 在线密度计入口端及出口端分别安装分辨力为0.001℃的温度计，扩展不确定度优于0.02℃（k=2）。

7.1.4.3 恒温槽控温范围（10~70）℃,在进行温度试验时液体温度变化不超过0.1℃。

7.1.4.4 频率计数器的频率测量范围100Hz～1MHz,灵敏度不低于20mV。

7.1.4.5  液体静态加压装置，加压装置压力测量范围为(0~3)MPa 。压力准确度等级不低于0.05级。

7.2 在线密度计的安装

7.2.1 在线密度计应按照使用说明书进行安装。

7.2.3 在线密度计与管道连接部分无渗漏。

7.3 检定项目

7.3.1 检定项目

首次检定、后续检定和使用中检查的项目列于表4中。

表4

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 随机文件及外观 | ＋ | ＋ | － |
| 密封性 | ＋ | ＋ | － |
| 示值误差 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 重复性 | ＋ | ＋ | - |
| 注：“+”表示需要检定“-”表示不必检定 |  |  |  |

7.4 密封性

在线密度计在检定安装条件下，保持最大检定压力5min，应无液体渗漏。

7.5 检定方法

7.5.1 外观和随机文件检查

7.5.1.1  检查随机文件，应符合6.1的要求。

7.5.1.2  用目测的方法检查在线密度计外观，应符合6.2、6.3条的要求。

7.5.2  将在线密度计安装到装置上后，至少运行5min后待温度、振动周期等信号稳定后方可进行检定试验。

7.5.3  检定点及检定次数

进行在线密度计温度试验和静态压力试验时，记录每个试验点在不同密度－温度－压力条件下在线密度计谐振周期信号或其他输出信号不得少于6次。每组不同密度－温度－压力点重复测量2次。

7.6 检定程序

在线密度计检定分为温度试验和静态压力试验两个步骤。

7.6.1 在线密度计清洗

在线密度计必须仔细清洗(清洗过程中不得浸湿电路部分)。若管内有油污残留,须先用合适溶剂清洗，再用酒精、水清洗吹干，传感器管壁不得有任何异物。

7.6.2  安装在线密度计通电稳定后，以20℃空气为介质，检查在线密度计振动周期值，并记录其周期和空气密度值。

7.6.3 使液体进入在线密度计系统开始循环，排出系统中积存的气体，然后对循环系统和液体进行恒温。

7.6.4. 将不同密度液体在20℃（或其他规定的标准温度，如15℃）和常压下依次在装置中循环，当液体温度达到（20±0.02）℃ 时，记录在线密度计输出谐振周期值或密度相关的其他信号（如密度值或电流信号），同时记录在线密度计进口端与出口端温度计示值、。用配套的玻璃浮计或台式密度仪测量相同温度条件下液体密度值，用玻璃浮计测量液体密度时记录液体温度为。

7.6.5 在（10～60）℃范围内，选择至少2种不同密度液体，在最低和最高温度点及中间温度点分别进行恒温控制，当液体温度稳定性达到±0.05 ℃时，记录在线密度计输出谐振周期值或密度相关的其他信号（如密度值或电流信号），同时记录在线密度计进口端与出口端温度计示值、。同时用配套的玻璃浮计或台式密度仪测量相同温度条件下液体密度值，用玻璃浮计测量液体密度时记录液体温度为。

7.6.6 选择2种不同密度的液体作为介质，将其充满被检在线密度计，保证其中无混入气体，在工作压力实验范围内均匀选取至少三个压力点，使用静态加压装置对液体加压，待输出信号稳定时记录相关数据（如密度值或电流信号），同时记录液体温度值，相同条件下液体密度值。

密度－温度－压力静态试验过程中温度应保持稳定,其稳定性应小于±0.1 ℃。

7.7  计算方法

7.7.1 液体密度标准值计算

7.7.1.1  使用标准玻璃浮计的数据计算

密度计示值应考虑以下几项修正

1）玻璃浮计的标准温度为20℃，当测量液体温度值不等于20℃时应对示值进行温度修正，即

（2）

式中：——玻璃浮计的温度修正值；

——浮计测量液体的密度值；

——玻璃的体膨胀系数25×10-6  ℃-1  。

2） 当、的平均值   时，需要按下式对进行修正，即

（3）

式中：——玻璃浮计的温度修正值；

—— 液体的密度温度系数 ℃-1

3） 如果所用液体与玻璃浮计的工作用液不同时，需要按下式对进行毛细作用修正，即

（4）

式中：——玻璃浮计毛细常数修正值，；

——证书上给出工作用液的毛细常数， ；

——被测液体的毛细常数， ；

——被修正密度计所测点的干管平均直径， ；

——液体密度，；

——圆周率，取3.14 ；

——密度计质量,  。

4） 玻璃浮计按上缘读取示值时，则应考虑上下缘读数之差的修正量。

5）玻璃浮计的修正值。

6） 玻璃浮计测得液体的密度为：

（5）

7.7.1.2  使用台式密度仪的测量结果作为标准密度值。

7.7.2 示值误差的计算

在线密度计各检定点检定的示值误差按式（6）计算。

(6)

式中： ——被检在线密度计示值，kg/m3；

——液体密度标准值，kg/m3。

7.7.3重复性的计算

7.7.3.1  在线密度计各检定点的重复性按式(7)计算。

（7）

式中：

——密度计第i检定点的重复性；

——密度计第i检定点的最大示值误差；

——密度计第i检定点的最小示值误差；

——极差系数。

表5  dn数值表

| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dn | 1.13 | 1.69 | 2.06 | 2.33 | 2.53 | 2.70 | 2.85 | 2.97 | 3.08 |

7.7.3.2 在线密度计的重复性应符合5.3的要求。

7.8 检定结果处理

经检定合格的在线密度计发给检定证书，不合格的在线密度计发给检定结果通知书。检定结果通知应注明不合格的项目。检定证书内页信息见附录C。

7.9 检定周期

检定周期1年。

附录A 压力密度瓶法

A.1 压力密度瓶法标准装置

A.1.1 配套设备要求

A.1.1.1 不锈钢压力密度瓶

A.1.1.2 准确度等级为级电子天平，天平最大秤量满足密度瓶装满液体时的最大质量称量要求。

A.1.1.3 在线密度计入口端及出口端分别安装分度值为0.001℃的温度计。

A.1.1.4 准确度等级0.1级压力表，压力测量范围为（0～5）MPa。

A.1.1.5 恒温槽控温范围（10~70）℃,在进行温度试验时液体温度变化不超过0.05℃。

A.1.1.6频率计数器的频率测量范围100Hz～1MHz,灵敏度不低于20mV。

A.1.1.6  液体静态加压装置，加压装置压力测量范围为(0~3)MPa 。准确度等级不低于0.05级。

压力密度瓶法测量装置的不确定度不大于被检在线密度计最大允许误差的1/3。

A.1.2  检定程序

按照7.6.1、7.6.2和7.6.3步骤运行，在密度－温度－压力试验中按照下述进行检定。

A.1.2.1 将不同密度液体在20℃（或其他规定的密度标准温度如15℃）和常压下依次在装置中循环，当液体温度达到（20±0.05）℃ 且压力密度瓶出入口温度计的平均值与在线密度计出口、入口端温度计平均值相差小于0.05℃时，记录在线密度计输出谐振周期值或密度相关的其他信号（如密度值或电流信号），同时记录下在线密度计进口端与出口端温度计示值、。同时液体充满压力密度瓶并排出气体后关闭密度瓶阀门，将密度瓶放置天平上称量质量值，记录为。

A.1.2.2 在（10～60）℃范围内，选择至少2种不同密度液体，在最低和最高温度点及中间温度点分别进行恒温控制，当液体温度稳定性达到±0.05 ℃时，同A.1.2.1 操作记录相关数据。

A.1.2.3 选择2种不同密度的液体作介质，将其充满被检在线密度计，保证不混杂气体，在工作压力实验范围内均匀选取至少六个压力点，使用静态加压装置对液体加压，待输出信号稳定时记录相关数据（如密度值或电流信号），同时记录液体温度值，相同条件下压力密度瓶质量值。

整个密度－温度－压力试验过程中温度应稳定,其波动应小于0.1 ℃。

A.1.3  计算方法

A.1.3.1 液体密度标准值计算

1） 实验温度、压力下的密度瓶体积

（A1）

式中:   ——标准条件下的密度瓶容积 , ；

——密度瓶容积的压力修正系数 ，；

——密度瓶的体膨胀系数，℃-1 ；

——工作压力（绝对压力）， ；

——标准大气压力，0.101325 ；

——工作温度，℃ ；

——标准温度，20℃ 。

2） 密度瓶内液体的质量

×  ―×              （A2）

式中:

——在空气中密度瓶充满液体的质量， ；

——密度瓶的真空质量， ；

——空气密度 ，  ；

——砝码材料密度， ；

——密度瓶材料密度， ；

——液体密度，准确到10 。

当密度瓶与砝码所用材料密度相同时，公式为：

（A3）

为空气浮力修正系数：                    （A4）

3)  实验条件下液体的密度

（A5）

附录B 标准液体密度计法

B.1 标准液体密度计法标准装置

B.1.1 配套设备要求

B.1.1.1 检定准确度等级为0.5级和1.0级、2.0级在线密度计需配备2台0.1级在线密度计。

B.1.1.3 在线密度计入口端及出口端分别安装分度值为0.001℃的温度计。

B.1.1.4 准确度等级0.1级压力表，压力测量范围为（0～5）MPa。

B.1.1.5 恒温槽控温范围（10~70）℃,在进行温度试验时液体温度变化不超过0.05℃。

B.1.1.6频率计数器的频率测量范围100Hz～1MHz,灵敏度不低于20mV。

B.1.1.7  液体静态加压装置，加压装置压力测量范围为(0~3)MPa 。准确度等级不低于0.05级。

B.1.2  检定程序

按照7.6.1、7.6.2和7.6.3步骤运行，在密度－温度－压力试验中按照下述进行检定。

B.1.2.1 将不同密度液体在20℃（或其他规定的密度标准温度如15℃）和常压下依次在装置中循环，当液体温度达到（20±0.05）℃ 且两台标准液体密度计显示的密度值之差不超过0.1时,记录被检在线密度计输出谐振周期值或密度相关的其他信号（如密度值或电流信号），同时记录下在线密度计进口端与出口端温度计示值、。同时记录两台标准在线密度计示值为和。

B.1.2.2 在（10～60）℃范围内，选择至少2种不同密度液体，在最低和最高温度点及中间温度点分别进行恒温控制，当液体温度稳定性达到±0.05 ℃时，同B.1.2.1 操作记录相关数据。

B.1.2.3 选择2种不同密度的液体作介质，将其充满被检在线密度计，保证不混杂气体，在工作压力实验范围内均匀选取至少六个压力点，使用静态加压装置对液体加压，待输出信号稳定时记录相关数据（如密度值或电流信号），同时记录液体温度值，相同条件下标准密度计显示值。

整个密度－温度－压力试验过程中温度应稳定,其波动应小于0.1 ℃。

B.1.3  计算方法

B.1.3.1 液体密度标准值计算

液体密度标准值按照（1）式计算：

（B1）

附录C 仪表系数计算

C.1通常在线密度计所使用的系数（含温度修正系数及静态压力修正系数），计算步骤如下：

C.1.1 将20℃（或其他规定的密度标准温度，如15℃）下不同液体密度及相应的在线密度计输出周期信号构成一组方程：

；

；

。

通过最小二乘法计算出系数。

C.1.2将不同温度下测量的液体密度，液体温度及相应的在线密度计输出周期信号，构成一组方程：

；

；

。

利用最小二乘法计算得出温度修正系数。

C.1.3将不同压力、温度下测量的液体密度，液体温度、压力及相应的在线密度计输出周期信号，构成一组方程：

；

；

。

利用最小二乘法计算得出温度修正系数。

C.1.4也可根据不同规格型号在线密度计提供的密度计算公式，利用最小二乘法得到各项系数。

附录D

油品密度温度系数表

| t（℃） | 10～20 | 20～30 | 20～40 | 20～50 | 20～60 | 20～70 | 20～80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ρ（kg/m3） | γ | γ | γ | γ | γ | γ | γ |
| 650(石油醚) | 0.954 | 0.964 | / | / | / | / | / |
| 700(汽油) | 0.849 | 0.852 | / | / | / | / | / |
| 750(油品) | 0.787 | 0.788 | / | / | / | / | / |
| 800(油品) | 0.740 | 0.735 | / | / | / | / | / |
| 840(油品) | 0.699 | 0.695 | 0.699 | 0.700 | 0.699 | 0.699 | 0.698 |
| 860(油品) | 0.679 | 0.676 | 0.674 | 0.676 | 0.678 | 0.678 | 0.677 |
| 880(油品) | 0.661 | 0.658 | 0.658 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.660 |

注：  γ—密度温度系数kg/m3·℃

附录E

（18~26）℃ 钨酸钠水溶液密度温度系数表

| ρ（kg/m3） | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| γ | 0.245 | 0.277 | 0.293 | 0.329 | 0.356 | 0.371 | 0.396 | 0.415 | 0.432 |

注：  γ—密度温度系数kg/m3·℃

附录F

(0～40)℃纯水密度表（不含空气）

kg/m3

| t90（℃） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 999.843 | 9.850 | 9.856 | 9.862 | 9.869 | 9.874 | 9.880 | 9.886 | 9.891 | 9.897 |
| 1 | 999.902 | 9.907 | 9.911 | 9.916 | 9.920 | 9.924 | 9.928 | 9.932 | 9.936 | 9.940 |
| 2 | 999.943 | 9.946 | 9.949 | 9.952 | 9.955 | 9.957 | 9.959 | 9.962 | 9.964 | 9.965 |
| 3 | 999.967 | 9.969 | 9.970 | 9.971 | 9.972 | 9.973 | 9.974 | 9.974 | 9.975 | 9.975 |
| 4 | 999.975 | 9.975 | 9.975 | 9.974 | 9.974 | 9.973 | 9.972 | 9.971 | 9.970 | 9.968 |
| 5 | 999.967 | 9.965 | 9.963 | 9.961 | 9.959 | 9.957 | 9.954 | 9.952 | 9.949 | 9.946 |
| 6 | 999.943 | 9.940 | 9.937 | 9.933 | 9.929 | 9.926 | 9.922 | 9.918 | 9.913 | 9.909 |
| 7 | 999.904 | 9.900 | 9.895 | 9.890 | 9.885 | 9.880 | 9.874 | 9.869 | 9.863 | 9.857 |
| 8 | 999.851 | 9.845 | 9.839 | 9.833 | 9.826 | 9.819 | 9.813 | 9.806 | 9.798 | 9.791 |
| 9 | 999.784 | 9.776 | 9.769 | 9.761 | 9.753 | 9.745 | 9.737 | 9.728 | 9.720 | 9.711 |
| 10 | 999.703 | 9.694 | 9.685 | 9.676 | 9.666 | 9.657 | 9.648 | 9.638 | 9.628 | 9.618 |
| 11 | 999.608 | 9.598 | 9.588 | 9.577 | 9.567 | 9.556 | 9.545 | 9.534 | 9.523 | 9.512 |
| 12 | 999.500 | 9.489 | 9.477 | 9.466 | 9.454 | 9.442 | 9.430 | 9.418 | 9.405 | 9.393 |
| 13 | 999.380 | 9.367 | 9.355 | 9.342 | 9.329 | 9.315 | 9.302 | 9.289 | 9.275 | 9.261 |
| 14 | 999.247 | 9.233 | 9.219 | 9.205 | 9.191 | 9.176 | 9.162 | 9.147 | 9.132 | 9.118 |
| 15 | 999.103 | 9.087 | 9.072 | 9.057 | 9.041 | 9.026 | 9.010 | 8.994 | 8.978 | 8.962 |
| 16 | 998.946 | 8.930 | 8.913 | 8.897 | 8.880 | 8.863 | 8.846 | 8.829 | 8.812 | 8.795 |
| 17 | 998.778 | 8.760 | 8.743 | 8.725 | 8.707 | 8.689 | 8.671 | 8.653 | 8.635 | 8.617 |
| 18 | 998.598 | 8.580 | 8.561 | 8.542 | 8.523 | 8.505 | 8.485 | 8.466 | 8.447 | 8.427 |
| 19 | 998.408 | 8.388 | 8.369 | 8.349 | 8.329 | 8.309 | 8.288 | 8.268 | 8.248 | 8.227 |
| 20 | 998.207 | 8.186 | 8.165 | 8.144 | 8.123 | 8.102 | 8.081 | 8.060 | 8.038 | 8.017 |

| t90（℃） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 997.995 | 7.973 | 7.951 | 7.929 | 7.907 | 7.885 | 7.863 | 7.841 | 7.818 | 7.796 |
| 22 | 997.773 | 7.750 | 7.727 | 7.704 | 7.681 | 7.658 | 7.635 | 7.612 | 7.588 | 7.564 |
| 23 | 997.541 | 7.517 | 7.493 | 7.469 | 7.445 | 7.421 | 7.397 | 7.372 | 7.348 | 7.323 |
| 24 | 997.299 | 7.274 | 7.249 | 7.224 | 7.199 | 7.174 | 7.149 | 7.124 | 7.098 | 7.073 |
| 25 | 997.047 | 7.021 | 6.996 | 6.970 | 6.944 | 6.918 | 6.891 | 6.865 | 6.839 | 6.812 |
| 26 | 996.786 | 6.759 | 6.732 | 6.706 | 6.679 | 6.652 | 6.624 | 6.597 | 6.570 | 6.543 |
| 27 | 996.515 | 6.488 | 6.460 | 6.432 | 6.404 | 6.376 | 6.348 | 6.320 | 6.292 | 6.264 |
| 28 | 996.235 | 6.207 | 6.178 | 6.150 | 6.121 | 6.092 | 6.063 | 6.034 | 6.005 | 5.976 |
| 29 | 995.946 | 5.917 | 5.888 | 5.858 | 5.828 | 5.799 | 5.769 | 5.739 | 5.709 | 5.679 |
| 30 | 995.649 | 5.619 | 5.588 | 5.558 | 5.527 | 5.497 | 5.466 | 5.435 | 5.404 | 5.373 |
| 31 | 995.342 | 5.311 | 5.280 | 5.249 | 5.217 | 5.186 | 5.154 | 5.123 | 5.091 | 5.059 |
| 32 | 995.027 | 4.996 | 4.963 | 4.931 | 4.899 | 4.867 | 4.834 | 4.802 | 4.769 | 4.737 |
| 33 | 994.704 | 4.671 | 4.638 | 4.605 | 4.572 | 4.539 | 4.506 | 4.473 | 4.439 | 4.406 |
| 34 | 994.372 | 4.339 | 4.305 | 4.271 | 4.237 | 4.204 | 4.170 | 4.135 | 4.101 | 4.067 |
| 35 | 994.033 | 3.998 | 3.964 | 3.929 | 3.894 | 3.860 | 3.825 | 3.790 | 3.755 | 3.720 |
| 36 | 993.685 | 3.650 | 3.614 | 3.579 | 3.543 | 3.508 | 3.472 | 3.437 | 3.401 | 3.365 |
| 37 | 993.329 | 3.293 | 3.257 | 3.221 | 3.184 | 3.148 | 3.112 | 3.075 | 3.039 | 3.002 |
| 38 | 992.965 | 2.929 | 2.892 | 2.855 | 2.818 | 2.781 | 2.744 | 2.706 | 2.669 | 2.632 |
| 39 | 992.594 | 2.557 | 2.519 | 2.481 | 2.443 | 2.406 | 2.368 | 2.330 | 2.292 | 2.253 |
| 40 | 992.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 注：1. t90为1990年国际温标（ITS-90） 2. 水密度值采用CIPM 2001 推荐计算公式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录G

油品压缩系数表

| ρ F t | 800 | 802 | 804 | 806 | 808 | 810 | 812 | 814 | 816 | 818 | 820 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.00 | 0.854 | 0.848 | 0.842 | 0.836 | 0.830 | 0.824 | 0.818 | 0.812 | 0.807 | 0.801 | 0.796 |
| 15.25 | 0.855 | 0.849 | 0.843 | 0.837 | 0.831 | 0.825 | 0.819 | 0.814 | 0.808 | 0.803 | 0.797 |
| 15.50 | 0.857 | 0.851 | 0.844 | 0.838 | 0.832 | 0.827 | 0.821 | 0.815 | 0.809 | 0.804 | 0.798 |
| 15.75 | 0.858 | 0.852 | 0.846 | 0.840 | 0.834 | 0.828 | 0.822 | 0.816 | 0.811 | 0.805 | 0.800 |
| 16.00 | 0.860 | 0.853 | 0.847 | 0.841 | 0.835 | 0.829 | 0.823 | 0.818 | 0.812 | 0.806 | 0.801 |
| 16.25 | 0.861 | 0.855 | 0.849 | 0.843 | 0.837 | 0.831 | 0.825 | 0.819 | 0.813 | 0.808 | 0.802 |
| 16.50 | 0.863 | 0.856 | 0.850 | 0.844 | 0.838 | 0.832 | 0.826 | 0.820 | 0.815 | 0.809 | 0.804 |
| 16.75 | 0.864 | 0.858 | 0.852 | 0.845 | 0.839 | 0.833 | 0.828 | 0.822 | 0.816 | 0.810 | 0.805 |
| 17.00 | 0.866 | 0.859 | 0.853 | 0.847 | 0.841 | 0.835 | 0.829 | 0.823 | 0.817 | 0.812 | 0.806 |
| 17.25 | 0.867 | 0.861 | 0.854 | 0.848 | 0.842 | 0.836 | 0.830 | 0.824 | 0.819 | 0.813 | 0.808 |
| 17.50 | 0.868 | 0.862 | 0.856 | 0.850 | 0.844 | 0.838 | 0.832 | 0.826 | 0.820 | 0.814 | 0.809 |
| 17.75 | 0.870 | 0.864 | 0.857 | 0.851 | 0.845 | 0.839 | 0.833 | 0.827 | 0.821 | 0.816 | 0.810 |
| 18.00 | 0.871 | 0.865 | 0.859 | 0.852 | 0.846 | 0.840 | 0.834 | 0.829 | 0.823 | 0.817 | 0.811 |
| 18.25 | 0.873 | 0.866 | 0.860 | 0.854 | 0.848 | 0.842 | 0.836 | 0.830 | 0.824 | 0.818 | 0.813 |
| 18.50 | 0.874 | 0.868 | 0.862 | 0.855 | 0.849 | 0.843 | 0.837 | 0.831 | 0.825 | 0.820 | 0.814 |
| 18.75 | 0.876 | 0.869 | 0.863 | 0.857 | 0.851 | 0.845 | 0.839 | 0.833 | 0.827 | 0.821 | 0.815 |
| 19.00 | 0.877 | 0.871 | 0.864 | 0.858 | 0.852 | 0.846 | 0.840 | 0.834 | 0.828 | 0.822 | 0.817 |
| 19.25 | 0.879 | 0.872 | 0.866 | 0.860 | 0.853 | 0.847 | 0.841 | 0.835 | 0.830 | 0.824 | 0.818 |
| 19.50 | 0.880 | 0.874 | 0.867 | 0.861 | 0.855 | 0.849 | 0.843 | 0.837 | 0.831 | 0.825 | 0.819 |
| 19.75 | 0.882 | 0.875 | 0.869 | 0.863 | 0.856 | 0.850 | 0.844 | 0.838 | 0.832 | 0.826 | 0.821 |
| 20.00 | 0.883 | 0.877 | 0.870 | 0.864 | 0.858 | 0.852 | 0.845 | 0.839 | 0.834 | 0.828 | 0.822 |
| 20.25 | 0.885 | 0.878 | 0.872 | 0.865 | 0.859 | 0.853 | 0.847 | 0.841 | 0.835 | 0.829 | 0.823 |
| 20.50 | 0.886 | 0.880 | 0.873 | 0.867 | 0.861 | 0.854 | 0.848 | 0.842 | 0.836 | 0.830 | 0.825 |
| 20.75 | 0.888 | 0.881 | 0.875 | 0.868 | 0.862 | 0.856 | 0.850 | 0.844 | 0.838 | 0.832 | 0.826 |
| 21.00 | 0.889 | 0.883 | 0.876 | 0.870 | 0.863 | 0.857 | 0.851 | 0.845 | 0.839 | 0.833 | 0.827 |
| 21.25 | 0.891 | 0.884 | 0.878 | 0.871 | 0.865 | 0.859 | 0.852 | 0.846 | 0.840 | 0.835 | 0.829 |
| 21.50 | 0.892 | 0.886 | 0.879 | 0.873 | 0.866 | 0.860 | 0.854 | 0.848 | 0.842 | 0.836 | 0.830 |
| 21.75 | 0.894 | 0.887 | 0.881 | 0.874 | 0.868 | 0.861 | 0.855 | 0.849 | 0.843 | 0.837 | 0.831 |
| 22.00 | 0.895 | 0.889 | 0.882 | 0.876 | 0.869 | 0.863 | 0.857 | 0.851 | 0.845 | 0.839 | 0.833 |
| 22.25 | 0.896 | 0.889 | 0.882 | 0.876 | 0.869 | 0.863 | 0.857 | 0.851 | 0.845 | 0.839 | 0.833 |
| 22.50 | 0.898 | 0.892 | 0.885 | 0.879 | 0.872 | 0.866 | 0.860 | 0.853 | 0.847 | 0.841 | 0.835 |
| 22.75 | 0.900 | 0.893 | 0.887 | 0.880 | 0.874 | 0.867 | 0.861 | 0.855 | 0.849 | 0.843 | 0.837 |
| 23.00 | 0.902 | 0.895 | 0.888 | 0.882 | 0.875 | 0.869 | 0.862 | 0.856 | 0.850 | 0.844 | 0.838 |
| 23.25 | 0.903 | 0.896 | 0.890 | 0.883 | 0.876 | 0.870 | 0.864 | 0.858 | 0.851 | 0.845 | 0.840 |
| 23.50 | 0.905 | 0.898 | 0.891 | 0.884 | 0.878 | 0.872 | 0.865 | 0.859 | 0.853 | 0.847 | 0.841 |
| 23.75 | 0.906 | 0.899 | 0.893 | 0.886 | 0.879 | 0.873 | 0.867 | 0.860 | 0.854 | 0.848 | 0.842 |

表（续）

| ρ F t | 800 | 802 | 804 | 806 | 808 | 810 | 812 | 814 | 816 | 818 | 820 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.00 | 0.908 | 0.901 | 0.894 | 0.887 | 0.881 | 0.874 | 0.868 | 0.862 | 0.856 | 0.850 | 0.844 |
| 24.25 | 0.909 | 0.902 | 0.896 | 0.889 | 0.882 | 0.876 | 0.870 | 0.863 | 0.857 | 0.851 | 0.845 |
| 24.50 | 0.911 | 0.904 | 0.897 | 0.890 | 0.884 | 0.877 | 0.871 | 0.865 | 0.858 | 0.852 | 0.846 |
| 24.75 | 0.912 | 0.905 | 0.899 | 0.892 | 0.885 | 0.879 | 0.872 | 0.866 | 0.860 | 0.854 | 0.848 |

注：F为根据液体在15℃时的密度和液体的温度查得的压缩系数（MPa-1 ）;ρ为15℃时的密度（Kg/m3）;t为温度（℃）。

附录H

钨酸钠水溶液毛细常数表

| ρ（kg/m3） | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α（mm2） | 6.94 | 6.69 | 6.45 | 6.21 | 5.95 | 5.73 | 5.45 | 5.25 |

附录I

水压缩系数表

F×10-3·MPa-1

| t（℃） | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 0.497 | 0.491 | 0.484 | 0.478 | 0.471 | 0.465 | 0.458 | 0.455 |

| t（℃） | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 0.453 | 0.452 | 0.451 | 0.451 | 0.450 | 0.449 | 0.448 | 0.448 |

附录J

空气密度计算公式

(L.1)

式中：——湿空气密度，10-3 kg/m3；

——大气压力，Pa；

——压缩系数；

——热力学温度＝273.15＋t ，K；

——水蒸气摩尔系数；

——空气中的CO2含量，molmol-1；

h——空气的相对湿度，０≤h≤１；

其中：

(L.2)

(L.3)

(L.4)

(L.5)

以上公式（L.2）至（L.5）中的常数项数值如下：

a0=1.58123×10-6KPa-1

a1=-2.9331×10-8Pa-1

a2=1.1043×10-10K-1Pa-1

b0=5.707×10-6KPa-1

b1=-2.051×10-8Pa-1

c0=1.9898×10-4KPa-1

c1=-2.376×10-6Pa-1

d=1.83×10-11K2·Pa-2

e=-0.765×10-8K2·Pa-2

α=1.00062

β=3.14×10-8Pa-1

γ=5.6×10-7K-2

A=1.2378847×10-5K-2

B=-1.9121316×10-2K-1

C=33.93711047

D=-6.3431645×103K

公式出处：CIPM-2007推荐公式，Metrologia 45（2008）149-155

附录K

在线振动式液体密度计试验记录格式

| 客户名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称： |  |  |  |  |  |
| 型号/规格： |  |  |  |  |  |
| 出厂编号： |  |  |  |  |  |
| 生产厂商： |  |  |  |  |  |
| 外观检查： |  |  |  |  |  |
| 检定范围： |  |  | 分辨力： |  |  |
| 检定依据： |  |  |  |  |  |
| 检定结论： |  |  |  |  |  |
| 检定员： |  | 核验员： |  |  |  |

| 序号 | 标准液体密度D （kg/m3） | 标准液体温度t （℃） | 振动周期T （μs） | 压力P （MPa） | 密度计 示值密度 （kg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |

…………..

环境条件：温度：         ℃    湿度：       %RH

检定日期：       年    月     日

附录L

检定证书内页格式

L.1

检定结果

标准温度 ：   ℃

密度范围：   ( ×× ~ ××)   kg/m3

温度修正系数试验：

测试范围:( ×× ~ ××)℃

静态压力修正系数试验：

测试范围:(×× ~ × ×) MPa

根据检定结果，准予该计量器具作为      级密度计使用。

| 序号 | 标准密度值 (kg/m3) | 示值误差 (kg/m3) | 重复性 (kg/m3) | 温度 (℃) | 振动周期(μs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：20℃空气为介质时密度计振动周期（µs）为

备注：

(以下空白)

L.2

检定结果通知书

标准温度 ：   ℃

密度范围：   ( ×× ~ ××)   kg/m3

温度修正系数试验：

测试范围:( ×× ~ ××)℃

静态压力修正系数试验：

测试范围:(×× ~ × ×) MPa

根据检定结果，不准予该计量器具作为    级密度计使用。

| 序号 | 标准密度值 (kg/m3) | 示值误差 (kg/m3) | 重复性 (kg/m3) | 温度 (℃) | 振动周期(μs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：20℃空气为介质时密度计振动周期（µs）为

不合格项目为

备注：

(以下空白)