国家市场监督管理总局

发 布

202X-XX-XX实施

202X-XX-XX发布

带附加功能计量器具

的性能评估导则

Guidance on Performance Requirements for

Measuring Instruments Containing Additional Functionalities

(征求意见稿)

意见返回邮箱：  42768953@qq.com

中华人民共和国国家计量技术规范

JJFXXXX-202X

JJF XXXX-202X

带附加功能计量器具

的性能评估导则

Guidance on Performance Requirements for Measuring

Instruments Containing Additional Functionalities

归 口 单 位：全国法制计量管理计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国法制计量管理计量技术委员会负责解释

目    录

引 言	II

1 范围	3

2 引用文件	3

3 术语和定义	3

4   技术要求	4

4.1  基本要求	4

4.2 设计的适宜性与可靠性	4

4.3  一致性和软件安全性	4

4.4  风险评估	4

4.5 覆盖的范围	4

4.6 法制计量管理范围	4

4.7 创新的应用	4

5 智能计量器具的法制计量管理	4

5.1智能计量器具	4

5.2  智能计量器具配置及其环境	4

5.3  计量系统的分析	4

6   计量系统的法制计量相关组件的评估	7

6.1 硬件的评估	7

6.2  软件/固件的评估	11

7 其他要求	12

附录A 评估电磁干扰风险的准则	13

引 言

本规范修改采用国际法制计量组织（OIML） E6：2011（带附加功能仪表性能要求的导则）《Guidance on the selection and implementation of performance requirements for utility meters containing additional functionalities》。考虑到我国法制计量管理的实际情况，结合国际文件内容，为便于执行和理解，进行了部分条文修改调整，主要的技术要求和国际文件保持一致。

本规范目的是针对带附加功能计量器具的性能评估编制试验大纲或者型式评价大纲提供方向性的指导，按照本规范技术路线编写试验大纲或型式评价大纲，确保计量器具符合预期用途，满足并保持必要的计量性能要求，同时提供充分保护，以防误操作、结果误判和数据篡改，防止法制计量管理的计量器具在远程数据采集和控制装置连接中出现测量过程干扰或篡改测量数据现象。

随着物联网技术的发展和计量器具智能化进程的推进，亟需制定具体的带附加功能计量器具的法制计量管理要求。本规范适用于法制计量管理的带附加功能的计量器具，为评估其计量特性，法制计量管理要求应包括测量过程、参数设置及原始数据溯源方式。

本规范首先可以指导带附加功能计量器具（典型如民用四表）的生产制造商的设计研发方向和技术路线，指导设计符合法制计量管理要求的附加装置和功能；其次可以指导有关技术机构编写带附加功能计量器具的性能评估试验大纲或者型式评价大纲，试验应考虑测试的项目、要求和方法，以保证测量结果的准确可靠并减少对结果的争议。

本规范是首次制定。

带附加功能计量器具的性能评估导则

1 范围

本规范适用于法制计量管理带附加功能的计量器具。对带附加功能的计量器具性能评估提供指导原则，对法制计量管理的计量器具在远程数据采集和控制装置互联提供通用的方法指导，涵盖了防止硬件干扰的措施，防止出现测量过程和测量数据的违规现象。

本规范不考虑单个测量准确度相关的要求，也不处理独立计量器具的受影响程度。

本规范侧重于智能化计量器具的附加功能， 主要涵盖数据存储以及数据存储和传输的安全、相关控制和响应的功能。

2 引用文件

JJF 1001-2011  通用计量术语及定义

OIML E6：2011带附加功能公用事业仪表性能要求的选择和实施导则（Guidance on the selection and implementation of performance requirements for utility meters containing additional functionalities）

OIML D11:2013计量器具环境试验通用要求（General requirements for measuring instruments-Environmental conditions）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用本技术规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范。

3 术语和定义

3.1 法制计量管理的计量器具

法制计量是指由政府或授权机构根据法制、技术和行政的需要进行强制管理的一种社会公用事业，涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等测量工作有关的计量器具都属于法制计量范筹，如在市场监管总局实施强制管理目录内的计量器具。法制计量管理的计量器具应符合法定计量规定要求。

3.2  计量器具的附加功能

为实现特定功能，计量器具上附加具备某些功能作用的模块，但是不能影响和降低计量器具的计量特性。

3.3 智能计量器具

智能计量器具是一种具备网络系统的、带智能附加功能的计量器具，可包含许多有线或无线互连的计量仪器，可以对计量器具的某些参数和数据进行远程控制、观察和操作。

3.4  计量系统

计量系统是指由一个或多个计量器具组成的系统，每个计量器具由一个或多个设备或模块构成。

3.5  计量模块

执行特定功能计量器具或计量器具组的可识别部件，可根据相关标准中规定的计量和技术性能要求进行单独评估。

3.6 可接受的风险

计量器具在存在可忽略的未经授权或无意干扰计量信息的风险情况下，应能保持其计量性能。不同的使用环境下硬件配置、应用软件对测量装置的可接受风险程度有一定的影响。

4   技术要求

4.1  基本要求

对法制计量管理的计量器具提出性能要求，并提供相应的基本工作原理。

4.2 设计的适宜性与可靠性

设计法制计量管理器具的附加功能时，应规定计量器具保护措施，以防误操作、结果误判和数据篡改，确保计量器具符合预期用途，满足并保持计量性能要求。

应规定硬件保护措施，以保持计量器具的可靠性和安全性，确保测量结果与计量器具性能要求的一致性和可靠性。

4.3  一致性和软件安全性

应规定计量器具的性能要求和测量程序，以确保计量器具性能的一致性。确保在适当的置信度内，实现测量结果的一致性和兼容性。

应设计充分的软件保护程序，确保软件的可靠性和计量器具的安全性。当访问计量数据时，测量软件不能产生安全漏洞。例如：对潜在可能入侵的持续核查。

4.4  风险评估

应在不同使用环境下对测量装置的硬件和软件入侵风险进行评估，以判定对硬件配置、应用软件可接受风险程度的影响。计量器具在存在未经授权或无意干扰计量信息风险的情况下应能保持其计量性能。

4.5 覆盖的范围

应涵盖防止个别计量器具可能会受到硬件干扰的预防措施，如用于连接计量器具电源供电的连接线，或测量传感器将模拟信号转换为测量值的连接线。

注：硬件干扰指能经过计量器具天线输入端、设备的外壳以及沿电源线作用于设备的电磁干扰；抑制干扰的措施主要抑制干扰源，切断干扰传播路径，提高敏感器件的抗干扰性能，包括屏蔽、隔离、滤波、接地和软件处理等方法。

4.6 法制计量管理范围

对于计量器具，法制计量管理的范围可延伸到允许消费者验证用于贸易结算的测量结果与计量器具读数是否一致。

对于不涉及或不影响主要测量结果的值或存储值的计量系统组件，无须提出限制性的性能要求。

4.7 创新的应用

对于可靠性和一致性已得到验证的计量或处理计量数据的创新技术，法制计量管理不应限制其应用。

5 智能计量器具的法制计量管理

5.1智能计量器具和模块

测量系统可以包含一个或多个计量器具，每个计量器具配备一个或多个设备或模块。

模块是计量器具可识别的部件，可执行特定的一个或多个功能，并可根据相关标准中规定的计量和技术性能要求进行单独评估。

5.2  智能计量器具配置及其环境

与传统的独立计量器具相比，智能计量器具的配置包括某些互联装置和传输软件。

根据其组件及环境，智能计量器具配置可视为一种网络系统，可以包含许多有线或无线互联的计量器具，包括：

- 用于测量不同的被测量；

- 可相互近距离安装；

- 包含将测量值转换为二进制数字信号的功能或模块。

5.3  计量系统分析

5.3.1 计量相关组件

为了明确物理模块的功能是否为计量必不可少的要素，需要了解其对计量相关输出数据的影响。当观察计量系统的配置时，应分析是否属于法制计量管理，计量系统或计量系统组件的哪些功能会影响计量活动。

在后续评估中，应规定包含这些功能的评估要求，分析影响这种功能的外部影响条件并制定测试方法。

5.3.2 智能计量器具的计量相关组件

法制计量应侧重保存用于贸易结算核验的有效数据

智能计量概念涉及累积量值的测量以及测量周期和测量时间。法制计量除了记录被测量值外，时间戳的记录也很重要。因此，智能计量系统至少要包括记录被测量值和时间戳的组件或模块。任何影响这些记录值的功能都很重要。

智能计量原则上没有必要包括税费率相关的组件，因为税费率值并不是测量的结果。

5.3.3 智能计量器具设计分析

除了对系统（模块）本身的正确计量操作进行评估之外，还需要分析存储的参数和记录是否安全，以及系统与环境的所有潜在（可用）接口（以及这些可能作为不利影响入口的方式）是否安全。

环境试验应包括所有的输入和(或)输出端口以及预期的安置环境。将计量系统分解，例如：

- 计量系统的组成部分；

- 使用的环境；

- 接口（输入和输出端口）。

由上可定义与被测量相关或可能影响测量结果的组件。

在评估为防止错误的测量结果而采取的措施时，可以根据计量相关性对计量器具区分：

1  有内部记录数据的计量器具

对于可记录测量结果的计量器具，应评估记录中数据丢失或数据违规风险。除了来自被测量的测量数据之外，还涉及到可能用于贸易结算的测量结果，例如时间记录和时间间隔测量。

2  无内部数据记录的计量器具

对于不记录测量数据而将其数据传输到某些数据采集点的计量器具，也应降低由于数据传输介质传输数据造成测量结果违规的风险。

5.3.4  风险评估

为了进一步评估风险，有必要区分故意和无意违规测量的行为，需要用不同的方式处理。如下所述的影响现象包括人为干预。

1  无意违规风险评估

对某些特定装置所采用技术的了解，可以作为初步估计某些影响现象的潜在敏感性的基础，它也可以作为确定与停留时间有关的扰动的重要性来源。

- 观测评估法

计量器具设计不当，可能会因产生意外影响测量过程或测量结果而导致数据不可靠的风险；而计量器具设计不当可能是由于设计者对潜在干扰现象的敏感性认识不足所导致。

原则上在设计过程中为了防止这种风险应采取相应的措施，以提高可靠性，例如，在评估软件保护措施时可采用这种方法。然而，由于硬件设计缺陷导致测量结果受到意外影响的风险，往往不能仅通过观察样品的结构或设计就能评估出来。

另一个风险是相邻的不同电子计量器具之间可能会产生相互影响，例如，来自附近计量器具的热辐射的影响。尤其是在涉及电磁干扰的情况下，难以确定潜在的电磁泄漏量（随着输入和输出端口数量的增加而增加），从而加大了相互干扰风险评估的复杂性。

此外，如果连接了额外的电缆线路和(或)者辅助计量器具，则计量器具对潜在干扰的灵敏度也可能发生变化。

因此，在大多数情况下，需要通过模拟干扰源，发现计量器具或计量系统的设计缺陷，这意味着对潜在的干扰现象和干扰源，以及此类现象如何影响计量器具要有一定的基本认识。

GB/T 17626电磁兼容试验和测量技术系列标准适用于法制计量管理的计量器具。

注：假设相关标准和其他文件中描述的要求和测试方法涵盖了防止干扰的所有必要需求，可能相当于忽略了电子计量器具的快速发展。要紧跟快速发展的步伐并确保现有标准将其考虑在内几乎是不可能的，因为通常标准的起草滞后于现实产品的发展。

通用的无干扰要求应作为所采取方法的原则，且计量器具的测试分析不应仅限于根据现有标准进行检测。

b)  环境观测法

在实际运行过程中，每个计量器具都或多或少地受到环境的影响。这种环境不仅包括“通常”的物理环境参数（如额定运行条件），还包括来自邻近的其他仪器的影响。

计量器具在运行过程中受到的所有干扰都来源于其所处的环境，除非干扰是计量器具本身或测量活动产生的。了解构成环境的参数(行为)是必不可少的。

对于一些环境参数，例如计量器具运行地点的气候条件，可以通过测量来确定其参数值或参数范围。对于电磁环境等其他参数，由于电磁现象发生的频率太低，可能无法轻易评估和(或)测量到相关信息，更好的方法是使用标准和(或)报告中规定的方案。

当考虑相邻的计量器具对环境的影响时，可采用上述相似的方法，且所收集的环境信息可以与相邻的计量器具的已知（最大）热辐射相结合。在空间参数和其他测定参数的基础上，可以计算出相邻计量器具的最大热辐射的量值。例如，从相邻计量器具的位置（路径）和功耗可以计算出相邻计量器具的最大辐射热量，同时可以根据相关电磁辐射标准规定的电磁辐射（限值）和路径特征，计算出计量器具的最大预期电磁辐射量。

c）标准化方法降低风险

在OIML D11中提出了消除若干环境现象影响的要求和试验方法的建议，其中大部分标准是基于国际标准(IEC)。虽然文件涉及了许多影响因素，但D 11并未完全涵盖防止智能计量器具相互干扰的必要性能要求。要特别关注数据通信信号的辐射和抗扰度要求。

此外应关注的是，尽管每一种计量器具都可以满足标准的要求，但当计量器具之间距离较近时就会产生相互干扰。

例子1，与GPRS天线距离几厘米处，兆赫兹波段中的电磁强度会高于10V/m；与交流电源适配器距离几厘米处，市电频率下的电磁强度将达到0.1mT（相当于 80A/m）。

例子2，用于发电的光伏器件在其连接的电路上会产生低频（kHz）频带干扰，从而导致相连的智能电能表的测量结果产生偏差。

原则上在UTC和ETSI统一的电信标准中规定的要求和协议应该包括通信的安全和保护。但是，这些标准更多的关注高频和中长距离，内部扰动（近场）和低频交互作用很少被提及。

2  故意违规风险的评估

- 计量器具观测法

如果在设计计量器具的过程中未采取充分的预防措施，可能会产生因为故意影响测量活动或测量结果而导致降低数据可靠性的风险。

由于大多数情况下的测量原理都是公开的，因此影响测量的方法容易获得，这意味着所有设计都需要采取一些保护措施来防止潜在的欺诈行为。原则上，在设计中考虑防止这种风险而采取的预防可以增加可靠性。同样，在评估软件保护措施时也可采用这种方法。

硬件设计缺陷引起的故意影响测量结果的风险，取决于零件和电路的直接或者间接可及性（指通过使用某些物理现象）、以及采取何种程度的干预措施。应评估为防止高强度干扰（高强度的磁或电磁干扰）而采取的措施。

注：引起纯随机响应的干扰可视为故意违规行为，但实际上不需要被视为欺诈行为。尽管随机响应最有可能，但是通过诸如某种 “倾斜”检测之类的检查工具进行保护可以提供所需的性能保护。

- 环境观测法

从故意影响测量的角度，干扰源也可能来源于环境，例如操作的人员或使用的软件程序。

由于无法完全例举所有潜在的影响方式，因此唯一的区分方法就是区分公共使用的计量器具和由特定工作人员使用的计量器具。

c）降低风险

防止故意干扰影响测量结果的常规方法是采用足够的硬件封印和保护措施。

通过使用密码和加密方式，能够防止软件未经授权的访问和修改。同时，执行OIML D 31的要求，也可以为其提供必要的保护措施。

6   计量系统的法制计量相关组件的评估

需要通过硬件、固件和软件保护措施来满足计量性能要求。

6.1 硬件的评估

6.1.1  模块化方法

当提出计量性能要求和对智能计量器具进行检测时，计量系统模块化具有以下优点：

- 在多数情况下，智能计量系统本身已经包含许多模块，其配置也容易区分;

- 在一些检测中，将智能计量系统作为一个整体来测试较难实现，某些测试只能在某些模块上进行；

- 采用模块化方法时，性能评估的重点可能仅限于对法制计量结果有影响的模块。

缺点是：在安装之前，无法获得整个计量系统的实际响应结果。

对整个计量系统进行检测时，仅可用于与检测距离和方向完全相同的计量器具之间的相互影响。由于这些距离和方向通常是随机的，但检测过程容易相互干扰非常复杂。因此，采取模块化和信号模拟相结合的方法更合适。

- 可识别的组件（适用的仪器、设备或模块）

在提出性能要求并执行检测时，可以将(智能)计量系统视为可识别组件的组合。

这些组件可采用如图1所示模型。组成计量系统的独立组件可视为带有许多输入和输出端口的黑匣子。

- 输入或输出端口的定义

计量器具的输入或输出端口指的是通过计量器具的电子线路与下列设备建立起连接的物理通道：

- 另一计量器具；

- 网络；

- 电磁环境。

可以通过使用实物/介质（如有线）或物理现象（如无线）来建立连接。

- 端口类型

计量器具/模块可能包括几个具有相同或不同功能的端口。这些物理端口可按序或同时实现不同的目的，且可用同一连接实现不同目的。计量器具端口示意图见图1。

注：计量器具的外壳也应视为输入和输出端口。例如，端口可以分为以下几种类型：

- 外壳端口（如进出气口、壳体密封连接处、封印等）;

- 被测量输入输出端口；

- （电源）供电端口;

- 信号端口（如信号接收、发送和转换端口等，如安全泄压阀出口、声光控端口等）;

- 数据传输端口；

- 感知端口（如显示器、指示灯、蜂鸣器、信号灯、语音提示与报警等）。

- 控制端口（如操作面板、操作按钮、复位按键等）；

- 其他端口。

图1 计量器具的端口示意图

- 多功能端口

例如，连接电能表与市电电源的端口就是一个多功能端口。在这种情况下，电线的功能为：

- 传输电能；

- 为电能表供电;

- 数据传输线。

数据传输可以进行更为细致的区分，甚至可以区分数据传输和脉冲转换。数据传输中包含电能表的测量数据。

每个输入和输出端口都可能影响测量数据。

每种类型的端口，都要承受不当的干扰，同时又不能产生对其他端口造成干扰程度的现象。

注：计量器具的法制计量要求中通常不考虑电磁干扰辐射。

观察不同端口时，应考虑以下影响量：

1电源端口

计量器具将承受或滤除来自电源端口的以下干扰 ：

- 电源电压中断;

- 电源电压变化;

- 电源电压浪涌和快速脉冲群;

- 所有的通信信号;

- 感应射频电流（天线特性）

2被测量模拟输入端口

计量器具将承受或滤除被测量输入端口的感应射频电流（天线特性）潜在干扰。

3外壳端口

计量器具将承受或滤除来自外壳端口的以下潜在干扰：

- 温度/湿度波动;

- 静电放电;

- 射频源的感应电流（天线特性）;

- 工频电源的感应电流，包括谐波（近场耦合）。

4数据传输端口

计量器具将承受或滤除来自数据传输端口的以下潜在干扰：

- 数据传输线浪涌和快速脉冲群;

- 带外通信信号（该端口既没有指定，也没有保留）;

- 带外感应射频电流（该端口既没有指定，也没有保留）。

5操作端口

计量器具将承受或滤除来自操作端口的以下潜在干扰：

- 静电放电;

- 射频源的感应电流（天线特性）;

- 电源频率源的感应电流，包括谐波（近场耦合）。

6.1.2 潜在的影响/干扰和局限性

影响或干扰一般是影响被测量的物理现象，而非被测量本身存在或发生变化的结果。

- 现象的范围

如表1中所罗列的物理现象所示，每一现象的表现都具有多样性，例如气候现象（温度、湿度和大气压）的参数的变化常常比电磁现象的参数变化慢的多。

而且每一物理现象的性质也具有多样性，例如现象参数的性质是一维的有气候参数性质，而现象参数的性质是多维的有振动和电磁现象的性质。滞留时间是另一个必须要考虑的参数性质，在不同现象中滞留时间有很大差异。

上述物理现象及其性质的差异会影响被测量的风险，应根据物理现象及其性质的不同采用适当的风险评估方法评估风险。

表1 具有潜在影响力的物理现象的性质

| 种类 | 性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 维度 | 极化方向 | 频率 | 滞留时长 |
| 温度 | 1 |  |  | 中 |
| 湿度 | 1 |  |  | 中 |
| 大气压 | 1 |  |  | 长 |
| 振动 | 4 | × | × | 中短 |
| 磁性 | 1 | × |  | 短 |
| 电气 | 1 | × |  | 短 |
| 电磁 | 3 | × | × | 超短—短 |
| 化学 |  |  |  | 长 |

- 性能要求的实际覆盖范围

针对外壳端口受到影响和干扰的计量器具的性能要求，已经体现在相关标准中。尽管考虑了被测量的影响（内部与外部），但在大多数情况下，这种干扰的实际风险尚未得到解决。

对于滞留时间处于长期或中期的现象，比较容易评估风险。可通过指定额定运行条件或多或少地将相关风险考虑在内。

对于短暂和超短停留时间，不容易评估相关风险。但是通常会采用IEC通用标准中提出的相关要求和检测严酷等级，并利用实践中的干扰经验。因此，这些标准隐含地考虑了干扰的风险。

如表2所示，对于某些物理现象的性能要求尚未在规范或标准中加以规定。标准制定者可以假定表2中的干扰量可作为此类现象的某种结果，可由将来所制修订的公用计量装置的一般性能要求来规定。但这种做法也存在某种干扰量带来的未知风险，即引起干扰量的该物理现象的存留时间较短且其存在取决于位置。

表2  影响量或干扰量

| 影响量或干扰量 | 端口类型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电源 端口 | 被测量输入输出端口 | 外壳 端口 | 数据传输 端口 | 操作 端口 |
| 气候环境/振动环境 | -- | OIML D11 已规定 | OIML D11 已规定 | -- | -- |
| 磁性 | -- | -- | OIMLD11 已规定部分 | -- | OIMLD11 已规定部分 |
| 电气 | -- | -- | OIMLD11 已规定部分 | -- | OIMLD11 已规定部分 |
| 静电放电 | -- | 有可适用OIMLR | OIMLD11 已规定 | 有可适用OIMLR | OIMLD11 已规定 |
| 中断 | OIMLD11 已规定 | -- | -- | -- | -- |
| 波动 | OIMLD11 已规定 | -- | -- | -- | -- |
| 浪涌/脉冲 | OIMLD11 已规定 | OIMLD11 已规定 | -- | OIMLD11已规定 | -- |
| 射频感应电流 | OIMLD11 已规定 | OIMLD11 已规定 | OIMLD11 已规定 | OIMLD11已规定 | -- |
| 低频感应电流 | 尚无标准 | 尚无标准 | OIMLD11 已规定 | 尚无标准 | -- |
| 带外辐射 | -- | -- | -- | UTC/ETSI 已规定 | -- |
| 带外传导 | -- | -- | -- | UTC/ETSI 已规定 | -- |
| 注：-- ：不适用 |  |  |  |  |  |

- 低频现象

如表2所示，对于一些低频的传导和辐射现象，尚未制定相关标准，或者标准化过程正在推进当中。应谨慎并有必要开发和执行仪表的特定测试。

- 相邻仪器之间的相互干扰

通用IEC标准中规定的电磁兼容（EMC）抗扰度测试水平，并不涉及相邻计量器具之间相互干扰的风险。

在这种情况下，制造商在原始设计过程中应注意任何违规的不良行为。但是这种做法无法防止来自其他制造商生产的计量器具的潜在干扰，例如，在智能计量器具旁的供电线路会对数据通信线路产生干扰。

- 评估辐射源的干扰程度

当评估电磁干扰时，需要确定以下参数：

- 预期的操作环境；

- 计量器具的抗扰度水平

这两项工作通常是比较复杂的，但通过大量的研究，得到了一些关于预期最大辐射水平的数据。

在确定环境的性质时，应考虑所有辐射源以及这些辐射源的距离。

当确定预期的抗扰度水平时，可以使用数学模型或进行抗扰测试，但两者都比较复杂。

应该创建简单但适用的模型和(或)结果可重现的测试方案。参考附录A。

有一种方法是基于预期最大辐射量推导出干扰，实现辐射源与被辐射仪器之间的最佳耦合。这种方法的结果可能是，某些(可能大多数)的仪器不符合无干扰的要求。

另一种方法是进行风险分析，同时考虑潜在辐射源的实际风险和耦合因素。该因素包括例如距离、极性和各向同性分量，每个分量都会加深被辐射仪器的受影响程度。

这样的分析可以通过数学模型进行，但建立数学模型需要额外的工作。蒙特卡罗方法可能是估计风险的最佳方法。

- 抗扰测试的覆盖范围

在过去十年中电磁频谱的使用呈指数增长，其主要应用于通信。这说明了传输线边际和自由空间现象。无线电和红外线通信使用的电磁频谱概览如图2所示。

在商业利益的推动下，电信公司通过使用复杂智能软件的方法，优化了有限的可用电磁带宽的使用。

使用量的增加并没有跟上有限的可用带宽，以及开发高射频带宽区域的技术的步伐；频谱使用冲突的潜在风险正在增加。

应关注电子计量器具的辐射和磁化率要求，以防产生相互干扰。关注电磁干扰就是防止无线电干扰。

除了防止对通信明显的干扰风险之外，危险事件和商业压力也进一步推动了电磁干扰相关质量的标准化进程。

由于在许多情况下干扰的发生是随机的，因此仅在发生风险较高且后果严重的情况下，才会实施保护措施并规范这些措施。

对整个电磁频谱标准中规定的约定保护措施的审查结果表明，这一过程导致电磁干扰保护措施的覆盖范围不全面，特定频段存在一些保护缺口。

智能测量法的引入使得这些保护漏洞更加明显。

一个更为突出的问题是超低频（VLF）和低频（LF）波段保护。由于在低于150kHz的频带内没有（有效）无线电的传输，不会构成实际的问题，也没有无线电保护机构涉及该频段。该频段中，电磁现象和信号仅用于设定传输线边际，对自由空间的辐射电平低于传输线几米范围内的噪声电平。（确认落实？）

供电企业和配电企业利用这个频段来调配市电并进行信号传输。由于与市电相连的计量器具通常会经常暴露于这种信号之中，而且由于其特性明确，因此在这类计量器具的设计阶段，要特别考虑意外的干扰风险因素，以便在产品上市之前降低相关风险。

值得关注的是在这个频段中产生干扰的连接供电线路的产品，其波形基本上为任意脉冲。当直接连接到供电线路时，智能计量器具可能会受到这类信号的干扰，不仅表现为对被测量干扰，而且在使用PLT / PLC作为数据通信手段的情况下，还会对测量数据产生影响。

对于这类干扰，尚没有合适的测量方法或标准。

图2 无线电和红外线通信的电磁频谱概览示意图

用于智能计量的频段有：

- PLC的超低频和低频（导通）频带;

- 用于GPRS的超高频（辐射）频带。

6.2  软件/固件的评估

6.2.1  模块化方法

一般情况下，整体上对完整智能计量系统的软件进行评估较难完成。模块化方法是评估软件的实用方法。

原则上应评估计量系统的组件，并保护不安全环境中的数据。有关此类评估的信息请参考OIML D 31。

6.2.2 潜在的影响/干扰和局限性

评估计量系统组件的需求，取决于存储测量值和相关时间间隔数据的主寄存器所处的位置。评估数据传输保护措施的需求也取决于这一位置。

智能计量软件/固件应确保有足够的时间记录，即具有足够分辨力的精确时间戳和间隔测量。

在使用最新技术时，时间测量可以达到非常高的精确度。原则上，这不应影响总体测量结果的准确性，但应注意同步，避免由于处理和传输造成的延迟。同步方法和手段的安全应确保时间测量的准确性，不会对整个测量结果产生影响。

7 其他要求

应考虑智能计量器具的附加功能，分析其对法定计量方面潜在的影响。

法制计量不仅需要实际测量的数据，还需要累积测量值情况下的时间戳。

在运用本规范介绍的计量器具输入输出模型时，应注意系统组件之间的影响或相互作用，并且应提出适当的要求，以防止不必要的硬件相互影响。

可以是对邻近计量器具辐射产生的环境影响的抗扰度的要求。目前，OIML D 11的规定涵盖了其中部分（但非全部）内容。

关于软件，在选择软件保护等级时，可以参考OIML D 31的适用条款。这些规定不仅涵盖与被测量相关的测量数据的安全，而且还要考虑与时间相关的测量数据。

是否包含数据传输通信的要求，取决于这些数据是否与贸易结算参数的相关。

附录A   评估电磁干扰风险的准则

如图A.1所示，当远程抄读测量数据的方式不是光电采样时，可直接将电磁干扰的风险评价为高风险；当远程抄读测量数据的方式是光电采样方式且采用光缆方式时，可直接将电磁干扰的评价为低风险；当远程抄读测量数据的方式是光电采样方式但不采用光缆方式时，可认为电磁干扰的风险较大，分以下四种通信方式分别进行测试并评价：

TTL（transistor transistor logic)方式，即用高低电平作为信号的通信方式。

PLC（power line communication)方式，即电力线通信方式。

GPRS（general packet radio service）方式，即通用分组无线业务方式。

Ethernet方式，即以太网方式。

电磁干扰风险评估图见图A.1。

图A.1 电磁干扰风险评估图

注：Ethernet 以太网；

GPRS 通用分组无线业务；

PLC 电力线通信；

TTL 用高低电平作为信号的通信。

附录B   缩略语

缩略语（19个）

| OIML | 国际法制计量组织 |
| --- | --- |
| IEC | 国际电工技术委员会 |
| GPRS | 通用分组无线业务（使用GSM的移动数据通信系统） |
| UTC | 联合电信委员会 |
| ETSI | 欧洲电信标准委员会 |
| EMC | 电磁兼容 |
| ELF | 极低频 |
| VLF | 甚低频 |
| LF | 低频 |
| MF | 中频 |
| HF | 高频 |
| VHF | 甚高频 |
| UHF | 特高频 |
| SHF | 超高频 |
| EHF | 极高频 |
| IR | 红外线 |
| PLT | 电力线电信 |
| PLC | 电力线通信 |
| TTL | 用高低电平作为信号的通信 |

参考：采用OIML E 6:2011中缩略语（14个）

| BIML | 国际法制计量局 |
| --- | --- |
| EM | 电磁 |
| ETSI | 欧洲电信标准委员会 |
| ESD | 静电放电 |
| GPRS | 通用分组无线业务（使用GSM的移动数据通信系统） |
| GSM | 全球移动通信系统 |
| IEC | 国际电工技术委员会 |
| OIML | 国际法制计量组织 |
| PLC | 电力线通信 |
| PLT | 电力线电信 |
| SC | 分技术委员会 |
| TC | 技术委员会 |
| WGSM | 智能计量工作组 |
| UTC | 联合电信委员会 |