中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX─XXXX

高频标准零电平表校准规范

- Calibration Specification of High Frequency Standard Level Meters

（征求意见稿）

××××-××-××发布                 ××××-××-××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

JJF XXXX─XXXX

代替JJG 420─1986

高频标准零电平表校准规范

Calibration Specification of High Frequency Standard Level Meters

归  口 单 位：全国无线电计量技术委员会

主要起草单位：中国信息通信研究院

中国计量科学研究院

参加起草单位：眉山建华仪器有限公司

本规范委托全国无线电计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

- 引言……………………………………………………………………………………………………….……Ⅱ

- 1 范围………………………………………………………………………………………………………….1

- 2 概述………………………………………………………………………………………………………….1

- 3 计量特性……………………………………………………………………………………………………1

- 3.1零电平频率响应……………………………………………………………………1

- 3.2 标准电平（直流）…………………………………………………………………………1

- 3.3 零电平基本误差……………………………………………………………………………1

- 3.4 指示器刻度误差……………………………………………………………………………1

- 3.5 输入阻抗………………………………………………………………………………………1

- 4 校准条件……………………………………………………………………………………………………1

- 4.1 环境条件………………………………………………………………………………………1

- 4.2 校准用设备…………………………………………………………………………………2

- 5 校准项目和校准方法……………………………………………………………………………………2

- 5.1 校准项目……………………………………………………………………………………2

- 5.2 外观及工作正常性检查…………………………………………………………………3

- 5.3 零电平频率响应…………………………………………………………………………3

- 5.4 标准电平（直流）………………………………………………………………………4

- 5.5 零电平基本误差………………………………………………………………………5

- 5.6 指示器刻度误差………………………………………………………………………5

- 5.7 输入阻抗……………………………………………………………………………6

- 6 校准结果表达………………………………………………………………………………………………6

- 7 复校时间间隔………………………………………………………………………………………………7

- 附录A 原始记录内页格式………………………………………………………………………………8

- 附录B 校准证书内页格式………………………………………………………………………………11

- 附录C 主要项目校准不确定度评定示例……………………………………………………………14

引    言

本规范是对 JJG 420-1986 《高频标准零电平表检定规程》的修订。规范依据 JJF 1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》和 JJF 1059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》编写。

与 JJG 420-1986 相比，主要变化的内容包括：

——由检定规程变更为校准规范。

——零电平频率特性变更为零电平频率响应；

——增加了不确定度评定示例。

本规范历次版本发布情况如下：

——JJG 420-1986。

高频标准零电平表校准规范

1、范围

本规范适用于频率范围在1GHz以下的高频标准零电平表的校准。

2、概述

零电平表是用于电信传输测试的一种电平计量标准仪表。它由测试探头和指示器两部分组成，一般采用超高频真空热电偶作热电转换元件，装在测试探头里，用直流电压等效替代交流电压，实现高频零电平的准确测量。

3、计量特性

###### 3.1  零电平频率响应

频率：10Hz~1GHz

范围：0.1V~1.5V

###### 最大允许误差：±(0.015dB~0.2dB)

###### 3.2  标准电平（直流）

范围：0.1V~2V

最大允许误差：±0.003dB

###### 3.3  零电平基本误差

频率：10Hz~1MHz

范围：0.1V~2V

最大允许误差：±0.01dB

###### 3.4  指示器刻度误差

频率：10Hz~1MHz

范围：0.1V~2V

最大允许误差：±(0.01dB~0.03dB)

###### 3.5  输入阻抗

范围：75Ω，150Ω，176Ω，600Ω

最大允许误差：±2%

注：以上技术指标不作合格性判别，仅提供参考。

4、校准条件

4.1、环境条件

###### 环境温度：（23±5）℃

###### 相对湿度：80%

###### 供电电源：（220±11）V，（50±1）Hz

###### 其它：无影响仪器正常工作的强热源、气流、电磁干扰及机械振动。

4.2 校准用设备

### 4.2.1  高频电压标准

频率范围：DC~1GHz

电平范围：0.1V~1.5V

电平最大允许误差：±(0.3~1.0)%

### 4.2.2  多功能标准源

频率范围：DC~1MHz

电压范围：0.1V~2V

最大允许误差：±0.02%

### 4.2.3  数字多用表

频率范围：DC~100kHz

电压范围：0.01V~2V

最大允许误差：±0.01%

阻抗范围：10Ω~1MΩ

最大允许误差：±0.01%

### 4.2.4  信号发生器

频率范围：9kHz~1GHz

功率范围：-50dBm~27dBm

不确定度：(0.05dB~0.30dB) (k=2)

4.2.5 连续可调衰减器

频率范围：9kHz~1GHz

衰减范围：0dB~10dB

5、校准项目和校准方法

5.1  校准项目

校准项目见表1。

表1  校准项目列表

| 序号 | 校准项目 | 条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 | 5.2 |
| 2 | 零电平频率响应 | 5.3 |
| 3 | 标准电平（直流） | 5.4 |
| 4 | 零电平基本误差 | 5.5 |
| 5 | 指示器刻度误差 | 5.6 |
| 6 | 输入阻抗 | 5.7 |

5.2  外观及工作正常性检查

###### 被校高频标准零电平表的外观应完好，各调整旋钮、开关、按键等功能正常，不应有影响电气性能的机械损伤。表头应能进行机械调零，测试探头应外观良好。

###### 被校高频标准零电平表应有说明书及配套附件。

###### 被校高频标准零电平表按技术说明书规定时间预热，预热后应显示正常。如被校高频标准零电平表具有自校准功能，按要求对仪器进行自校准。

### 5.3  零电平频率响应

###### 频率小于等于1MHz时：

###### 5.3.1按图1连接仪器。

电压输入

电压输出

多功能标准源

被校高频标准零电平表

### 图1频率响应连接图a

###### 5.3.2设置多功能标准源为频率f0，输出电压从小到大调节到适当位置，使被校高频标准零电平表显示为0dB，记下此时的多功能标准源电压值Uf0到原始记录A.2中；

###### 5.3.3 设置多功能标准源电压调小，重复5.3.2步骤3~5次，取算数平均值作为最终结果，记录到原始记录A.2中；

###### 5.3.4 改变多功能标准源频率f，重复步骤5.3.2~5.3.3，记下其他频率f时，多功能标准源电压Uf，根据公式（1）计算频率响应：

(1)

式中：

———频率响应，单位dB；

Uf0  ———基准频率上的电压值，单位V；

Uf  ———被校频率上的电压值，单位V；

###### 频率大于等于10kHz时：

###### 5.3.5按图2连接仪器。

输出

输出

输入

输出

超高频电压标准

信号发生器

高频座

取样

输入

取样

被校零电平表

探头

可调衰减器

### 图2频率响应连接图b

###### 5.3.6设置信号发生器频率f0，输出电平调节到最小，连续可调衰减器调节到最大，逐渐增加信号发生器电平，直到被校高频标准零电平表指针开始移动，调节衰减器，使被校高频标准零电平表显示为0dB，记下此时的高频电压标准上显示的电压值Uf0。重复3~5次，取算数平均值作为最终结果，记录到原始记录A.2中；

###### 5.3.7 改变信号发生器频率f，重复步骤5.3.6，记下其他频率f时，高频电压标准电压Uf，根据公式（1）计算频率响应。

### 5.4  标准电平（直流）

###### 5.4.1按图3连接仪器。

电压输入

电压输出

被校高频标准零电平表

数字多用表

### 图3标准电平连接图

###### 5.4.2数字多用表设置为直流电压测量功能，按照说明书要求，将数字多用表连接至相应输入阻抗档位置进行测量，正反向各测三次，取算数平均值U0作为直流电压的实测值，记录到原始记录A.3中；根据公式（2）计算标准电平（直流），并将结果记录到原始记录A.3中：

(2)

式中：

E ———标准电平（直流），单位dB；

U0  ———直流电压的实测值，单位V。

###### 5.4.3改变输入阻抗档，重复5.4.2，完成所有档位的校准。

### 5.5  零电平基本误差

###### 5.5.1按照说明书规定，确定校准频率f（例如10kHz）。调节输入阻抗档，在自校准完成后，按图1连接仪器。

###### 5.5.2设置多功能标准源的频率为f，调整输出电压，使被校零电平表指示0dB，在多功能标准源读出电压值U1，记录到原始记录A.4中；根据公式（3）计算出该输入阻抗档的零电平实测值（dB），记录到原始记录A.4中。

(3)

式中：

A ———零电平基本误差，单位dB；

U1  ———零电平的交流电压实测值，单位V。

###### 5.5.3改变输入阻抗档，重复步骤5.5.1~5.5.2，完成所有阻抗档校准。

### 5.6  指示器刻度误差

5.6.1 重复步骤5.5.1~5.5.2，完成0dB电压U1的校准；

5.6.2 改变指示器不同的电平测量范围，调节多功能标准源的输出电压，使被校零电平表指示被校刻度值，在多功能标准源读出此时的电压值U2，记录到原始记录A.5中；根据公式（4）计算出各被校刻度值的实测值（dB），记录到原始记录A.5中。

(4)

式中：

S ———被校刻度值，单位dB；

U1  ———零电平的交流电压实测值，单位V；

U2  ———被校刻度值的电压值，单位V；

5.6.3 重复5.6.2，在每一个电平测量范围被校刻度值取3~5点，完成指示器刻度误差的校准。

### 5.7  输入阻抗

5.7.1按图3连接仪器。

5.7.2数字多用表设置为阻抗测量功能，按照说明书要求，将数字多用表连接至相应输入阻抗档位进行测量，记录到原始记录A.6中；根据公式（5）计算出直流输入阻抗的误差，记录到原始记录A.6中。

(5)

式中：

———阻抗误差，单位%；

R  ———被校零电平表输入阻抗的标称值，单位Ω；

R0  ———数字多用表阻抗测量值，单位Ω；

6、校准结果表达

高频标准零电平表校准后，出具校准证书，校准证书至少应包含以下信息：

          - 标题：“校准证书”；

          - 实验室名称和地址；

          - 进行校准的地点(如果与实验室的地址不同)；

          - 证书的唯一性标识(如编号)，每页及总页数的标识；

          - 客户的名称和地址；

          - 被校对象的描述和明确标识；

          - 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

          - 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

          - 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

          - 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

          - 校准环境的描述；

          - 校准结果及其测量不确定度的说明；

          - 对校准规范的偏离的说明；

          - 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

          - 校准结果仅对被校对象有效的声明；

          - 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

7、复校时间间隔

复校时间间隔由用户根据使用情况自行确定，推荐为1年。

- 附录A 原始记录内页格式

表A.1  外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观 |  |
| 工作正常性 |  |

表A.2  零电平频率响应

| 探头型号： |  | 阻抗： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电平： |  | 基准频率： |  |
| 频率 | 次数 | 实测值（V） | 频响误差（dB） |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | … |  |  |
|  | 平均值 |  |  |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | … |  |  |
|  | 平均值 |  |  |

表A.3  标准电平(直流)

| 阻抗（Ω） | 档位 | 实测值(V) | 实测值 | 误差（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表A.4  零电平基本误差

| 阻抗（Ω） | 档位 | 实测值(V) | 实测值 | 误差（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表A.5  指示器刻度误差

| 电平测量范围 (dB) | 刻度 示值 （dB） | 正向 |  | 负向 |  | 刻度误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实测值（V） | 实测值（dB） | 实测值（V） | 实测值（dB） | 正向 （dB） | 负向 （dB） |

表A.6  输入阻抗

| 标称值（Ω） | 实测值(Ω) | 误差 |
| --- | --- | --- |

附录B 校准证书内页格式

表B.1  外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观 |  |
| 工作正常性 |  |

表B.2  零电平频率响应

| 频率 | 频率响应（dB） |
| --- | --- |

表B.3  标准电平(直流)

| 阻抗（Ω） | 档位 | 实测值 | 误差（dB） |
| --- | --- | --- | --- |

表B.4  零电平基本误差

| 阻抗（Ω） | 档位 | 实测值 | 误差（dB） |
| --- | --- | --- | --- |

表B.5  指示器刻度误差

| 电平测量范围 (dB) | 刻度示值 （dB） | 刻度误差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正向 （dB） | 负向 （dB） |

表B.6  输入阻抗

| 标称值（Ω） | 实测值(Ω) | 误差 |
| --- | --- | --- |

- 附录C

主要项目校准不确定度评定示例

### C.1  频率响应测量不确定度

### C.1.1  测量方法

### 该校准系统由高频电压标准、信号发生源、高频座组成，具体连接见图C.1。

输出

输出

输入

输出

超高频电压标准

信号发生器

高频座

取样

输入

取样

被校零电平表

探头

可调衰减器

### 图C.1频率响应连接图

### C.1.2  不确定度来源及合成标准不确定度计算公式

### C.1.2.1  不确定度来源

根据式(C.1)，引入的不确定度分量来源包括：

- 高频电压标准测量不准引入的标准不确定度分量u1;

- 高频电压标准读数引入的标准不确定度分量u2;

- 被校零电平表分辨力引入的标准不确定度分量u3;

- 连接及测量重复性引入的不确定度分量u4。

### C.1.2.2  标准不确定度分量评定

- 高频电压标准测量不准引入的标准不确定度分量u1;

高频电压标准其准确度引入的不确定度按B类方法评定。取区间半宽度a=±（0.3%~1.0%），按均匀分布，包含因子取k=，由此引入的标准不确定度分量为：

u1=a/k=（0.3%~1.0%）/=(0.17%~0.58%)

- 高频电压标准读数引入的标准不确定度分量u2;

高频电压标准测量分辨力引入的不确定度按B类方法评定，取区间半宽度a=0.0001V, 按均匀分布，包含因子取k=，由此引入的标准不确定度分量为：

u2=a/k=0.0001/=0.0000577V

实测值为0.7746V，转换为百分比为0.0075%。

- 被校零电平表分辨力引入的标准不确定度分量u3;

被校零电平表分辨力引入的不确定度按B类方法评定，取区间半宽度a=0.001dB，转换为百分数为0.012%。按均匀分布，包含因子取k=，由此引入的标准不确定度分量为：

u2=a/k=0.012/=0.0069%

- 连接及测量重复性引入的不确定度分量u4;

测量重复性引入的不确定度按照A类方法评定，对被校零电平表10kHz频率响应独立测量10次：

| 测量结果（V） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.7746 | 0.7743 | 0.7745 | 0.7747 | 0.7749 | 0.7745 | 0.7748 | 0.7745 | 0.7744 | 0.7746 |

按照贝塞尔公式计算其实验标准偏差，则：

=0.000181 V

由此引入的不确定度分量u4= =0.023%

### C.1.2.3  合成标准不确定度

各标准不确定度分量见表C.1

表C.1频率响应测量的标准不确定度分量

| 不确定度来源 | 分布 | 系数 | 灵敏系数ci | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1高频电压标准测量不准 | 均匀 |  | 1 | 0.17%~0.58% |
| u2高频电压标准读数 | 均匀 |  | 1 | 0.0075% |
| u3被校零电平表分辨力 | 均匀 |  | 1 | 0.0069% |
| u4连接及测量重复性 | / | / | 1 | 0.023% |

以上各项标准不确定度分量互不相关的，相对合成标准不确定度为：=0.18%~0.59%

### C.1.2.4  扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度为：

U=kuc=（0.36%~1.2%）（k=2）