中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX─XXXX

- IMT-2020(5G)移动通信综合测试仪校准规范

- Calibration Specification of IMT-2020 (5G) Mobile Communication Testers

（征求意见稿）

××××-××-××发布                 ××××-××-××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

JJF XXXX─XXXX

IMT-2020(5G)移动通信综合测试仪校准规范

Calibration Specification of IMT-2020 (5G) Mobile Communication Testers

归  口 单 位：全国无线电计量技术委员会

主要起草单位：中国信息通信研究院

上海市计量测试技术研究院

参加起草单位：中国计量科学研究院

本规范委托全国无线电计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目       录

引    言	Ⅱ

1 范围	1

2 概述	1

3 计量特性	1

3.1 参考晶体振荡器	1

3.2 信号发生模块	1

3.3 信号分析模块	1

3.4 射频端口	1

4 校准条件	1

4.1 环境条件	1

4.2 校准用设备	1

5 校准项目和校准方法	2

5.1 校准项目	2

5.2 外观及工作正常性检查	3

5.3 参考晶体振荡器频率	3

5.4 射频输出频率	3

5.5 射频输出电平	3

5.6 谐波	4

5.7 非谐波	4

5.8 单边带相位噪声	5

5.9 数字调制质量	5

5.10 占用带宽	5

5.11 邻道功率比	5

5.12 频谱发射模板	6

5.13 射频功率测量	6

5.14 数字调制质量参数测量	6

5.15 占用带宽测量	8

5.16 邻道功率比测量	8

5.17 频谱发射模板测量	8

5.18 射频端口电压驻波比	9

6 校准结果表达	9

7 复校时间间隔	9

附录A 原始记录内页格式	10

附录B 校准证书内页格式	2

附录C不确定度评定示例	8

- 引    言

JJF1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范编制工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

- IMT-2020(5G)移动通信综合测试仪校准规范

- 1 范围

本规范适用于300MHz~44GHz的IMT-2020(5G)移动通信综合测试仪（简称5G综测仪）的校准，其他频率也可参照执行。

- 2 概述

5G综测仪是由参考晶体振荡器、信号发生模块、信号分析模块等功能模块构成的综合测试仪器，在5G终端生产、研发和测试过程中用于功率、频谱、调制等参数的测试。

- 3 计量特性

- 3.1 参考晶体振荡器

频率：10MHz；

最大允许误差：±(1×10-8~1×10-6)。

- 3.2 信号发生模块

频率范围：300MHz~44GHz；

频率最大允许误差：±(1×10-8~1×10-6)；

输出电平范围：-120dBm~+10dBm；

功率最大允许误差：±(0.5~2.0)dB；

谐波：二次谐波≤-25dBc，三次谐波≤-25dBc，二分之一次谐波≤-40dBc；

非谐波：≤-50dBc；

单边带相位噪声：≤-120dBc/Hz（偏置频率1MHz）；

误差矢量幅度：≤2.0%；

占用带宽：5MHz~400MHz。

- 3.3 信号分析模块

频率范围：300MHz~44GHz；

功率电平测量范围：-70dBm~+30dBm；

功率测量最大允许误差：±(0.5~2.0)dB；

误差矢量幅度测量范围：QPSK调制≤18.5%，16QAM调制≤13.5%，64QAM调制≤9.0%，256QAM≤4.5%；

最大允许误差：±(0.1~3.0)%。

- 3.4 射频端口

电压驻波比≤3.0。

注：以上所有指标不用于合格性判别，仅提供参考。

- 4 校准条件

- 4.1 环境条件

环境温度：23℃±5℃；

相对湿度：≤80%；

供电电源：(220±11)V、(50±1)Hz；

其他：周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

- 4.2 校准用设备

4.2.1 参考频标

输出频率：10MHz；

频率稳定度应优于被检时基相应取样时间频率稳定度的3倍,其他技术指标应优于被检时基相应技术指标的10倍。

4.2.2 频率计数器

频率范围：300MHz~44GHz；

有外接频标功能。

4.2.3 功率计

频率范围：300MHz~44GHz；

功率测量范围：-70dBm~+30dBm；

测量不确定度：0.7%~5.0%（k=2）。

4.2.4 矢量信号发生器

频率范围：300MHz~44GHz；

输出电平范围：-80dBm~+30dBm；

功率电平最大允许误差：±(0.5~2.0)dB；

误差矢量幅度：≤1.2%。

4.2.5 信号发生器

频率范围：300MHz~44GHz；

输出电平范围：-80dBm~+30dBm；

带宽：>400MHz。

4.2.6 频谱分析仪

频率范围：300MHz~44GHz；

电平测量范围：-130dBm~+30dBm；

电平测量最大允许误差：±(1~3) dB。

单边带相位噪声≤-126dBc/Hz （偏置频率1MHz）

4.2.7 测量接收机

频率范围：300MHz~44GHz；

电平测量范围：-130dBm~+30dBm；

电平测量不确定度：1%~5% (k=2)。

4.2.8 矢量信号分析仪

频率范围：300MHz~44GHz；

误差矢量幅度测量最大允许误差：±2.0%。

4.2.9 网络分析仪

频率范围：300MHz~44GHz。

- 5 校准项目和校准方法

- 5.1 校准项目

校准项目一览表见表1。

表1 校准项目一览表

| 序号 | 功能模块 | 项目名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | / | 外观及工作正常性检查 |
| 2 | / | 参考晶体振荡器频率 |
| 3 | 信号发生模块 | 射频输出频率 |
| 4 |  | 射频输出电平 |
| 5 |  | 谐波 |
| 6 |  | 非谐波 |
| 7 |  | 单边带相位噪声 |
| 8 |  | 数字调制质量 |
| 9 |  | 占用带宽 |
| 10 |  | 邻道功率比 |
| 11 |  | 频谱发射模板 |
| 12 | 信号分析模块 | 射频功率测量 |
| 13 |  | 数字调制质量参数测量 |
| 14 |  | 占用带宽测量 |
| 15 |  | 邻道功率比测量 |
| 16 |  | 频谱发射模板测量 |
| 17 | 射频端口 | 电压驻波比 |

5.2 外观及工作正常性检查

- 被校5G综测仪的外观应完好，各开关、按键等调节正常，不应有影响电气性能的机械损伤。

- 被校5G综测仪应有说明书、及配套附件。

- 被校5G综测仪按技术说明书规定时间预热，预热后应显示正常。

- 如被校5G综测仪具有自校准功能，按要求对仪器进行自校准。

- 将检查结果记录于附录A表A.1中。

- 5.3 参考晶体振荡器频率

- 按图1连接仪器。

图 1 参考晶体振荡器频率校准连接示意图

- 将5G综测仪参考输出端接到频率计数器的输入端，由频率计数器读出参考频率的实际值fs。并记录于附录A表A.2。

- 5.4 射频输出频率

- 按图2连接仪器。

图 2 射频输出频率校准连接示意图

- 设置5G综测仪为发射连续波（CW）模式，将相应的射频输入输出端口的衰减设为零。设置输出功率为-10dBm，频率为射频频率范围的最低频率fL，测量实际频率值fs。

- 改变5G综测仪的输出频率，一直到射频频率范围的最高频率。并记录于附录A表A.3。

- 5.5 射频输出电平

- 按图3连接仪器。

图 3 射频输出电平校准连接示意图

- 设置5G综测仪为发射连续波（CW）模式，将相应的射频输入输出端口的衰减设为零。设置输出频率为f，输出电平为最高电平。

- 将测量接收机与5G综测仪射频输出端口通过功率传感器连接，测量接收机选择功率测量模式，根据5G综测仪的输出信号设置测量接收机的频率，从测量接收机上读取实际功率电平值PS，记录于附录A表A.4。

- 改变5G综测仪射频信号发生器的输出电平，重复步骤c)，将电平测量至最低电平为止。

- 改变5G综测仪射频信号发生器的输出频率，重复步骤b)~d)，将测量结果记录于附录A表A.4。

- 5.6 谐波

- 按图4连接仪器。

图 4谐波校准连接示意图

- 设置5G综测仪为发射连续波（CW）模式，将相应的射频输入输出端口的衰减设为零。设置射频频率为f，输出电平为-10dBm。

- 设置频谱分析仪中心频率为f，设置适当的参考电平、输入衰减、分辨力带宽和扫频带宽。测量电平值P1，并记录在附录A表A.5中。

- 将频谱分析仪的中心频率分别设为2 f、3 f和1/2 f，分别读出三个频率点的功率电平P2、P3和P1/2，并记录在附录A表A.5中。

- 分别使用公式（1）、公式（2）和公式（3）计算载波频率为f的二次谐波、三次谐波和1/2次谐波，并记录在附录A表A.5中。

二次谐波        a2=P2−P1								（1）

三次谐波        a3=P3−P1								（2）

1/2次谐波       a12=P12−P1							（3）

- 改变5G综测仪的输出频率f，重复步骤b)～e)，将测量结果记录在附录A表A.5中。

- 5.7 非谐波

- 按图4连接仪器。

- 设置5G综测仪为发射连续波（CW）模式，将相应的射频输入输出端口的衰减设为零。根据5G综测仪说明书中非谐波的要求，设置射频频率f和输出电平L。

- 测量频率f对应的实际输出电平值PC，并记录在附录A表A.6中。

- 设置频谱分析仪的中心频率为非谐波测量频率点fs，测量该频率点的功率电平Ps，并记录在附录A表A.6中。

- 使用公式（4）计算非谐波，并记录在附录A表A.6中。

as=Ps−Pc											（4）

- 改变5G综测仪的输出频率，重复步骤b)～e)，将测量结果记录在附录A表A.6中。

- 5.8 单边带相位噪声

  - 按图4连接仪器。

  - 将5G综测仪射频输出端口通过射频电缆连接到频谱分析仪的输入端。5G综测仪选择射频信号发生器CW模式，将相应的射频输入输出端口的衰减设为零。设置射频频率为f，输出电平为-10 dBm。

  - 设置频谱分析仪中心频率为f，分辨力带宽为fBW，相位噪声测量处频率偏移为Δf，则频谱分析仪的扫频宽度为2.5×Δf。

  - 将频谱分析仪的标记功能（Marker）打开，平均次数20次，分别测量载波频率f和偏离载波Δf处的功率电平P和PΔ，并记录在附录A表A.7中。

  - 使用公式（5）计算射频信号发生器单边带相位噪声，并记录在附录A表A.7中。

L=PΔ−P−10⋅lgfBW(Hz)							（5）

  - 改变频率偏移Δf，重复步骤c)～d)。

  - 改变5G综测仪的载波频率，重复步骤b)～e) ，并记录在附录A表A.7中。

- 5.9 数字调制质量

- 按图5连接仪器。

图 5数字调制质量校准连接示意图

- 5G综测仪选择矢量信号发生器模式，将相应的射频输入输出端口的衰减设为零。设置输出电平为-10dBm，打开5G数字调制，设置频率为f，信道带宽为BW。

- 矢量信号分析仪选择5G信号解调模式，设置频率为f，参考电平量程设置为自动（或在输入功率电平不过载的情况下，参考电平量程应尽可能接近输入的被测信号电平），矢量信号分析仪设为相应的模式，信道带宽为BW。选择5G数字解调测量模式，在测量结果中读取误差矢量幅度，并记录于附录A表A.8中。

- 改变5G综测仪的载波频率f和带宽BW，重复步骤b)～c)。

- 5.10 占用带宽

- 按图5连接仪器。

- 5G综测仪选择矢量信号发生器模式，将相应的射频输入输出端口的衰减设为零。设置输出电平为-10dBm，打开5G数字调制，设置频率为f，信道带宽为BW。

- 矢量信号分析仪中心频率设为f，参考电平为0dBm，扫频宽度为2倍的信道带宽BW，分辨力带宽为30kHz或更小，检波方式为RMS检波，增加扫描时间使测量结果稳定（一般大于5s），选择占用带宽测量模式，设置矢量信号分析仪的平均次数大于5次，读出占用带宽，并记录于附录A表A.9中。

- 改变5G综测仪的频率，重复步骤b)。

- 5.11 邻道功率比

- 按图5连接仪器。

- 5G综测仪选择矢量信号发生器模式，将相应的射频输入输出端口的衰减设为零。设置输出电平为-10dBm，打开5G数字调制，设置频率为f，信道带宽为BW。

- 矢量信号分析仪选择5G解调模式，将中心频率设为f，参考电平量程设置为自动（或在输入功率电平不过载的情况下，参考电平量程应尽可能接近输入的被测信号电平），5G分析仪链路方向为下行链路，信道带宽为BW，选择邻道功率比测量模式，在测量结果中读取偏离中心频率1倍BW和2倍BW的邻道功率比，并记录于附录A表A.10中。

- 改变5G综测仪的载波频率f，重复步骤b)，并记录于附录A表A.10中。

- 5.12 频谱发射模板

- 按图5连接仪器。

- 5G综测仪选择矢量信号发生器模式，将相应的射频输入输出端口的衰减设为零。设置输出电平为-10dBm，打开5G数字调制，设置频率为f，信道带宽为BW。

- 矢量信号分析仪选择5G解调模式，将中心频率设为f，参考电平量程设置为自动（或在输入功率电平不过载的情况下，参考电平量程应尽可能接近输入的被测信号电平），5G分析仪链路方向为下行链路，信道带宽为BW。选择频谱发射模板测量模式，在测量结果中读取频率偏移，和对应的频谱发射模板的测量结果，并记录于附录A表A.11中。

- 改变5G综测仪的载波频率f，重复步骤b)～c) ，并记录于附录A表A.11中。

- 5.13 射频功率测量

- 按图6连接仪器。

图 6射频功率测量校准连接示意图

- 将信号发生器输出端口通过射频电缆与功率计直接连接。

- 信号发生器输出连续波信号，输出频率设为f1。

- 调节信号发生器输出电平，使得功率计的指示值为Ps。

- 信号发生器输出设置保持不变，将此射频电缆与5G综测仪的射频输入直接连接，并连接外参考。

- 5G综测仪选择射频分析仪功率测量模式，设置接收频率为f1，接收电平大于（或等于）Ps，设置好相应的分析带宽，在5G综测仪上读出功率测量值P，并记录于附录A表A.12中。

- 改变信号发生器输出功率和频率，重复步骤c)～f)，并将测量结果记录于附录A表A.12中。

- 5.14 数字调制质量参数测量

5.14.1方法一：连续波组合法（本规范推荐方法）

  - 仪表连接如图7所示。

图 7数字调制质量参数测量校准连接示意图（连续波法）

  - 合路器输出端连接5G综测仪，信号发生器（连续波信号）保持关闭。

  - 矢量信号发生器选择5G数字调制模式，设置频率为f，信道带宽设为BW，子载波间隔设为SCS，设置调制方式，输出电平设为-10dBm。

  - 5G综测仪选择5G解调模式，设置与b)相对应的频率、信道带宽、子载波间隔、调制方式等。在5G综测仪的测量结果中选择子载波，读出子载波频率及初始子载波误差矢量幅度EVMscRMS0，该值是由仪器内部噪声干扰产生的，基于公式（6）可计算子载波频点初始仪器内部噪声与有用信号功率比NSRsc0。

（6）

  - 合路器输出端连接矢量信号分析仪，测量c)中信号的子载波功率P0。

  - 信号发生器（连续波信号），频率设为fcw，输出电平设为Pc，矢量信号分析仪中读取实际功率Pcw，则加入连续波干扰后的误差矢量幅度EVMRMS由公式（7）计算得到：

（7）

  - 其中EVMscRMS是被校5G综测仪的误差矢量幅度的均方根；EVMscRMS0是初始子载波误差矢量幅度的均方根；ISR是连续波干扰功率（Pcw）与有用信号子载波功率（P0）比，即。

  - 改变连续波功率Pcw，使得5G综测仪的误差矢量幅度从EVMscRMS0增至规定的限值，并记录于附录A表A.13-1中。

5.14.2方法二：白噪声法

  - 仪表连接如图8所示。

图 8数字调制质量参数测量校准连接示意图（白噪声法）

  - 信号发生器选择5G数字调制模式，设置频率为f，信道带宽设为BW，子载波间隔设为SCS，输出电平设为-10dBm，设置调制方式。

  - 5G综测仪频率设为f，参考电平为-10dBm，选择5G解调模式，设置信道带宽为BW，子载波间隔为SCS，设置调制方式。在5G综测仪的测量结果中读出信道功率Ps以及PUSCH信道误差矢量幅度EVMRMS0。基于公式（8）计算出信道带宽内仪器内部噪声与有用信号功率比NSR0。

（8）

  - 矢量信号发生器设置为高斯白噪声信号模式，中心频率设为f，带宽为BW，输出电平为PG，则加入干扰后的误差矢量幅度EVMRMS由公式（9）计算得到：

（9）

其中NSR是高斯白噪声功率（PG）与有用信号功率（Ps）比，即。

  - 改变白噪声功率PG，使得5G综测仪的误差矢量幅度从EVMRMS0增至3GPP协议规定的限值，并记录于附录A表A.13-2中。

- 5.15 占用带宽测量

- 仪表连接如图9所示。

图 9  占用带宽测量校准示意图

- 矢量信号发生器输出频率设为f，输出电平设为-10dBm，选择数字调制模式，设置相应的模式，信道带宽为BW。

- 矢量信号分析仪和5G综测仪频率设为f，参考电平量程设置为自动（或在输入功率电平不过载的情况下，参考电平量程应尽可能接近输入的被测信号电平），选择解调模式，设置相应的模式，信道带宽为BW，分别在矢量信号分析仪和5G综测仪的测量结果中读出占用带宽，并记录于附录A表A.14中。

- 改变矢量信号发生器输出频率f，重复步骤b)～c)。

- 5.16 邻道功率比测量

- 仪表连接如图9所示。

- 矢量信号发生器输出频率设为f，输出电平设为-10dBm，选择数字调制模式，设置相应的模式，信道带宽为BW。

- 矢量信号分析仪和中心频率设为f，参考电平量程设置为自动（或在输入功率电平不过载的情况下，参考电平量程应尽可能接近输入的被测信号电平），设置相应的模式，信道带宽为BW，选择邻道功率比测量模式，在测量结果中读取偏离中心频率1倍BW和2倍BW的邻道功率比，并记录于附录A表A.15中。

- 改变5G信号发生器的频率f，重复步骤b)～c)。

- 5.17 频谱发射模板测量

- 仪表连接如图9所示。

- 矢量信号发生器输出频率设为f，输出电平设为-10dBm，选择数字调制模式，设置相应的模式，信道带宽为BW。

- 矢量信号分析仪和中心频率设为f，参考电平量程设置为自动（或在输入功率电平不过载的情况下，参考电平量程应尽可能接近输入的被测信号电平），5G分析仪链路方向为上行链路，信道带宽为BW。选择频谱发射模板测量模式，在测量结果中读取频率偏移，和对应的频谱发射模板的测量结果，并记录于附录A表A.16中。

- 改变5G信号发生器频率f，重复步骤b)。

- 5.18 射频端口电压驻波比

    - 仪器连接如图10所示。

图 10  射频端口电压驻波比校准示意图

    - 网络分析仪起始频率和终止频率设为被校5G综测仪射频输入输出端口的频率范围，网络分析仪进行自校准。

    - 关闭5G综测仪射频输入输出端口的输出功率，然后连接到校准面/测试面，在网络分析仪上读出被测频率处的电压驻波比，并记录到附录A表A.17中。

- 6 校准结果表达

5G 综测仪校准后，出具校准证书，校准证书至少应包含以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点(如果与实验室的地址不同)；

- 证书的唯一性标识(如编号)，每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- 7 复校时间间隔

复校时间间隔由用户根据使用情况自行确定，推荐为1年。

- 附录A 原始记录内页格式

表A.1外观及工作正常性检查

| 检查项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观及工作正常性检查 |  |

表A.2 参考晶体振荡器频率

| 标称值(MHz) | 实测值fs (MHz) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- |
| 10 |  |  |

表A.3 射频输出频率

| 标称值f(MHz) | 实测值fs (MHz) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- |

表A.4 射频输出电平

| 标称值 (dBm) | 实测值Ps(dBm) | 不确定度(dB) (k=2) |
| --- | --- | --- |

表A.5 谐波

| 测试项目 | 频率(MHz) | 载波功率P1 (dBm) | 谐波功率Pn (dBm) | 实测值an (dBc) | 不确定度(dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次谐波 |  |  |  |  |  |
| 三次谐波 |  |  |  |  |  |
| 1/2次谐波 |  |  |  |  |  |

表A.6 非谐波

| 电平L(dBm) | 载波频率f(MHz) | 非谐波信号频率 fs(MHz) | 载波功率Pc (dBm) | 非谐波信号功率Ps(dBm) | 实测值as (dBc) | 不确定度(dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表A.7单边带相位噪声

| 载波频率f(MHz) | 频偏Δf (kHz) | 载波功率P (dBm) | 频率偏移点功率PΔ(dBm) | 实测值 (dBc/Hz) | 不确定度(dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表A.8 数字调制质量

| 载波频率f(MHz) | 误差矢量幅度(EVM) (%) | 实测值 (%) | 不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3500 | PSS EVM |  |  |
|  | SSS EVM |  |  |
|  | PBCH EVM |  |  |
|  | PBCH_DMRS EVM |  |  |
|  | …. |  |  |
|  | PSS EVM |  |  |
|  | SSS EVM |  |  |
|  | PBCH EVM |  |  |
|  | PBCH_DMRS EVM |  |  |
|  | …. |  |  |
|  | PSS EVM |  |  |
|  | SSS EVM |  |  |
|  | PBCH EVM |  |  |
|  | PBCH_DMRS EVM |  |  |
|  | …. |  |  |

表A.9 占用带宽

| 测试项目 | 载波频率f (MHz) | 标称值(dB) | 实测值(dB) | 不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 占用带宽 | 3500 |  |  |  |

表A.10 邻道功率比

| 载波频率f (MHz) | 频偏(MHz) | 实测值(dB) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | +1*BW |  |  |
|  | +2*BW |  |  |
|  | -1*BW |  |  |
|  | -2*BW |  |  |
|  | +1*BW |  |  |
|  | +2*BW |  |  |
|  | -1*BW |  |  |
|  | -2*BW |  |  |

表A.11 频谱发射模板

| 载波频率(MHz) | 测量滤波器中心频率点的频率偏移f_offset | 测量带宽 | 实测值(dBc) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表A.12 射频功率测量

| 输入电平实际值Ps(dBm) | 实测值P(dBm) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- |

表A.13-1 数字调制质量参数测量（连续波组合法）

| 载波频率(MHz) | 子载波频率（MHz） | 子载波功率(dBm) | 连续波功率(dBm) | 子载波误差矢量幅度实际值(％) | 子载波误差矢量幅度实测值(％) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3500 |  |  |  |  |  |  |

表A.13-2 数字调制质量参数测量（白噪声法）

| 载波频率(MHz) | 信道功率(dBm) | 白噪声功率(dBm) | 误差矢量幅度实际值(％) | 误差矢量幅度实测值(％) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3500 |  |  |  |  |  |

表A.14 占用带宽测量

| 测试项目 | 载波频率f (MHz) | 实际值(dB) | 实测值(dB) | 不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 占用带宽 | 3500 |  |  |  |

表A.15邻道功率比测量

| 载波频率f (MHz) | 频偏(MHz) | 实测值(dB) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | +1*BW |  |  |
|  | +2*BW |  |  |
|  | -1*BW |  |  |
|  | -2*BW |  |  |
|  | +1*BW |  |  |
|  | +2*BW |  |  |
|  | -1*BW |  |  |
|  | -2*BW |  |  |

表A.16频谱发射模板测量

| 载波频率(MHz) | 测量滤波器中心频率点 的频率偏移f_offset | 测量带宽(MHz) | 实测值(dBc) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表A.17 射频端口电压驻波比

| 频率(MHz) | 测试端口 | 实测值 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

- 附录B 校准证书内页格式

表B.1外观及工作正常性检查

| 检查项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观及工作正常性检查 |  |

表B.2 参考晶体振荡器频率

| 标称值(MHz) | 实测值fs (MHz) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- |
| 10 |  |  |

表B.3 射频输出频率

| 标称值f(MHz) | 实测值fs (MHz) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- |

表B.4 射频输出电平

| 标称值 (dBm) | 实测值Ps(dBm) | 不确定度(dB) (k=2) |
| --- | --- | --- |

表B.5 谐波

| 测试项目 | 频率(MHz) | 载波功率P1 (dBm) | 谐波功率Pn (dBm) | 实测值an (dBc) | 不确定度(dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次谐波 |  |  |  |  |  |
| 三次谐波 |  |  |  |  |  |
| 1/2次谐波 |  |  |  |  |  |

表B.6 非谐波

| 电平L(dBm) | 载波频率f(MHz) | 非谐波信号频率fs(MHz) | 载波功率Pc (dBm) | 非谐波信号功率Ps(dBm) | 实测值as (dBc) | 不确定度(dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表B.7单边带相位噪声

| 载波频率f(MHz) | 频偏Δf (kHz) | 载波功率P (dBm) | 频率偏移点功率PΔ(dBm) | 实测值L (dBc/Hz) | 不确定度(dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表B.8 数字调制质量

| 载波频率f(MHz) | 误差矢量幅度(EVM) (%) | 实测值 (%) | 不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PSS EVM |  |  |
|  | SSS EVM |  |  |
|  | PBCH EVM |  |  |
|  | PBCH_DMRS EVM |  |  |
|  | PSS EVM |  |  |
|  | SSS EVM |  |  |
|  | PBCH EVM |  |  |
|  | PBCH_DMRS EVM |  |  |
|  | PSS EVM |  |  |
|  | SSS EVM |  |  |
|  | PBCH EVM |  |  |
|  | PBCH_DMRS EVM |  |  |

表B.9占用带宽

| 测试项目 | 载波频率f (MHz) | 标准值(dB) | 实测值(dB) | 不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 占用带宽 | 3500 |  |  |  |

表B.10邻道功率比

| 载波频率f (MHz) | 频偏(MHz) | 实测值(dB) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | +1*BW |  |  |
|  | +2*BW |  |  |
|  | -1*BW |  |  |
|  | -2*BW |  |  |
|  | +1*BW |  |  |
|  | +2*BW |  |  |
|  | -1*BW |  |  |
|  | -2*BW |  |  |

表B.11频谱发射模板

| 载波频率(MHz) | 测量滤波器中心频率点的频率偏移f_offset | 测量带宽 | 实测值(dBc) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表B.12 射频功率测量

| 输入电平实际值Ps(dBm) | 实测值P(dBm) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- |

表B.13-1 数字调制质量参数测量（连续波组合法）

| 载波频率(MHz) | 子载波频率（MHz） | 子载波功率(dBm) | 连续波功率(dBm) | 子载波误差矢量幅度实际值(％) | 子载波误差矢量幅度实测值(％) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3500 |  |  |  |  |  |  |

表B.13-2 数字调制质量参数测量（白噪声法）

| 载波频率(MHz) | 信道功率(dBm) | 白噪声功率(dBm) | 误差矢量幅度实际值(％) | 误差矢量幅度实测值(％) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3500 |  |  |  |  |  |

表B.14 占用带宽测量

| 测试项目 | 载波频率f (MHz) | 标准值(dB) | 实测值(dB) | 不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 占用带宽 | 3500 |  |  |  |

表B.15 邻道功率比测量

| 载波频率f (MHz) | 频偏(MHz) | 实测值(dB) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | +1*BW |  |  |
|  | +2*BW |  |  |
|  | -1*BW |  |  |
|  | -2*BW |  |  |
|  | +1*BW |  |  |
|  | +2*BW |  |  |
|  | -1*BW |  |  |
|  | -2*BW |  |  |

表B.16 频谱发射模板测量

| 载波频率(MHz) | 测量滤波器中心频率点 的频率偏移f_offset | 测量带宽(MHz) | 实测值(dBc) | 不确定度 (dB) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表B.17 射频端口电压驻波比

| 频率(MHz) | 测试端口 | 实测值 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

- 附录C不确定度评定示例

C.1射频输出频率校准不确定度评定

C.1.1 测量方法

使用频率计数器直接测量被校5G综测仪的输出频率。以使用外控频标的频率计53132A测试5G综合测试仪输出的3500MHz信号频率为例，进行不确定度评定。

C.1.2 不确定度来源

（1）频率计测量最大允许误差引入的不确定度u1；

（2）频率计在校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u2；

（3）频率计分辨力引入的不确定度u3。

C.1.3 不确定度分析

（1）频率计测量准确度引入的不确定度u1

由频率计的指标说明书得到，频率测量准确度a1＝5×10-8，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k1 =3

则标准不确定度u1= a1/ k1=2.89×10-8

（2）频率计在校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u2；

在被校5G综测仪射频信号发生器输出频率3500MHz，功率-10dBm，使用频率计对该输出信号重复测量10次，测量结果如下表：

表C.1 射频信号发生器输出频率测量结果

| 测量次数 | 频率计实测值(MHz) |
| --- | --- |
| 1 | 3500.00003 |
| 2 | 3500.00002 |
| 3 | 3500.00002 |
| 4 | 3500.00003 |
| 5 | 3500.00002 |
| 6 | 3500.00003 |
| 7 | 3500.00002 |
| 8 | 3500.00002 |
| 9 | 3500.00002 |
| 10 | 3500.00002 |

则单次测量结果的试验标准差s =i=1n(xi−x)2n−1x=1.4×10-9

标准不确定度使用试验标准差表示，则u2=s=1.4×10-9

（3）频率计的频率分辨力引入的不确定度u3。

由实际频率计指标说明书得到，当测量频率为3500MHz时，频率计的频率分辨力为0.01kHz，则分辨力引入的相对误差a3＝2×10-9，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k3=3

标准不确定度u3= a3/ k3=1.15×10-9

C.1.4 不确定度合成

（1）合成标准不确定度

uc =i=13ui2=2.9×10-8

（2）扩展不确定度

取包含因子k＝2，扩展不确定度U＝k uc=6×10-8。

C.2 射频输出电平校准不确定度评定

C.2.1 测量方法

5G综测仪射频输出电平校准是使用功率计或测量接收机直接测量。以使用功率传感器NRP-Z57（测量接收机FSMR作为指示器）构成功率计对5G综测仪E7515B输出的3500MHz，-10 dBm信号功率为例，进行不确定度评定。

C.2.2 不确定度来源

经分析，不确定度来源有以下5项：

（1）功率计参考电平测量不确定度分量引入的不确定度u1；

（2）功率计测量过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u2；

（3）功率计测量过程中由系统失配误差引入的不确定度u3；

（4）功率计的功率测量线性度引入的不确定度u4；

（5）功率分辨力引入的不确定度u5；

C.2.3 不确定度分析

（1）功率计参考电平测量不确定度分量引入的不确定度u1

标准功率计在功率参考点上测量结果的不确定度由上一级的校准证书得到：Up1=0.7%（k1=2），即Up1=0.007×4.34≈0.03dB（k1=2）

标准不确定度u1=Up1/ k1=0.015dB

（2）功率计测量过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u2

在被校5G综测仪输出频率3500MHz，功率为-10dBm处，使用功率计对5G综测仪重复测量10次，测量结果如下表：

表C.2 射频信号发生器在输出电平-10dBm时，使用功率计测量结果

| 测量次数 | 功率计实测值(dBm) |
| --- | --- |
| 1 | -10.10 |
| 2 | -10.12 |
| 3 | -10.09 |
| 4 | -10.11 |
| 5 | -10.09 |
| 6 | -10.04 |
| 7 | -10.09 |
| 8 | -10.10 |
| 9 | -10.07 |
| 10 | -10.10 |

则单次测量结果的试验标准差s =i=1n(xi−x)2n−1≈0.022dB

标准不确定度使用试验标准差表示，则u2=s=0.022dB

（3）功率计测量过程中由系统失配误差引入的不确定度u3

根据仪表的指标说明书得到，功率探头输入端口电压驻波比<1.1，即|Гs|=0.0476；被测5G综测仪输入输出端口电压驻波比≤1.5，即|Гu|=0.2，则失配误差a3=4.34×2×0.0476×0.2=0.0826dB，测量值落在该区间内的概率分布为反正弦分布k3=2

标准不确定度u3=a3/k3≈0.058dB

（4）功率计的功率测量线性度引入的不确定度u4

根据功率计和功率探头的指标说明书，测量线性度最大允许误差a4=0.03dB，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k4=3

标准不确定度分量u4=a4/ k4≈0.0173dB

（5）功率计分辨力引入的不确定度u5

功率计分辨力为0.01dB，其一半为0.005dB，按均匀分布，则标准不确定度

C.2.4 不确定度合成

（1）合成标准不确定度

（2）扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度U为：U=k×uc=2×0.066=0.13dB

C.3误差矢量幅度校准不确定度评定

C.3.1 测量方法

5G综测仪误差矢量幅度的校准是使用矢量信号分析仪直接测量。以使用矢量信号分析仪N9040B测试5G综合测试仪输出的中心频率3500MHz，功率-10dBm，带宽100MHz，子载波间隔30kHz的5G信号为例，进行不确定度评定。

C.3.2 不确定度来源

（1）矢量信号分析仪数字调制参数测量最大允许误差引入的不确定度u1；

（2）校准过程中连接及读数重复性引入的不确定度u2。

C.3.3 不确定度分析

（1）矢量信号分析仪数字调制参数测量最大允许误差引入的不确定度u1；

由矢量信号分析仪的指标说明书得到5G调制参数测量参数误差矢量幅度的最大允许误差为a1，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k1＝3，标准不确定度分量为u1＝a1/ k1=0.25%。

（2）校准过程中连接及读数重复性引入的不确定度u2。

在5G综测仪输出5G调制信号，频率3500MHz，功率-10dBm处，使用矢量信号分析仪对5G综测仪重复测量10次，测量结果如下。

表C.3矢量信号发生器调制参数测量结果

| 测量次数 | 误差矢量幅度实测值(%) |
| --- | --- |
| 1 | 0.27 |
| 2 | 0.33 |
| 3 | 0.34 |
| 4 | 0.29 |
| 5 | 0.26 |
| 6 | 0.24 |
| 7 | 0.33 |
| 8 | 0.36 |
| 9 | 0.31 |
| 10 | 0.29 |

则单次测量结果的试验标准差s，标准不确定度使用试验标准差表示，则u2=s=0.04%。

C.3.4 不确定度合成

（1）合成标准不确定度

（2）扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度U为：U=k×uc=2×0.25%≈0.50%

C.4 射频功率测量校准不确定度评定

C.4.1 测量方法

采用可以输出标准射频功率的源以及功率计对5G综测仪的射频功率测量进行校准。以使用矢量信号发生器M9384B和功率计NRP-57对5G综测仪射频功率测量进行校准为例（频率3500MHz，功率-10dBm），进行不确定度评定。

C.4.2不确定度来源

（1）功率计参考功率电平最大允许误差引入的不确定度u1；

（2）功率计的线性误差引入的不确定度u2；

（3）双阴接头引起的插损引入的不确定度u3；

（4）测量过程中，连接及读数重复性引入的不确定度u4；

（5）功率计与标准信号源连接过程中的失配误差引入的不确定度u5；

（6）被测5G综测仪与标准信号源连接过程中的失配误差引入的不确定度u6。

C.4.3 不确定度分析

（1）功率计参考功率电平最大允许误差引入的不确定度u1

标准功率计在功率参考点上测量结果的不确定度由上一级的校准证书得到：Up1＝0.7％（k1=2），即Up1＝（0.007×4.34）dB=0.030dB（k1=2）。

标准不确定度u1=Up1/k1≈0.015dB

（2）功率计的线性误差引入的不确定度u2

由功率探头的指标说明书得到，功率探头功率测量线性度最大允许误差为a2＝0.03dB，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k2=3

标准不确定度u2=a2/k2≈0.0173dB

（3）双阴接头引起的插损引入的不确定度u3

经过实验得到，双阴接头的测量误差为 a3＝0.02dB，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k3=3

标准不确定度u3=a3/k3=0.0115dB

（4）连接及读数重复性引入的不确定度u4

信号发生器输出频率3500MHz，调节信号发生器输出功率使得功率计显示为-10dBm，将此信号输入5G综测仪，重复测量10次，测量结果如下表：

表C.4 5G射频分析仪小功率测量结果

| 测量次数 | 5G综测仪实测值(dBm) |
| --- | --- |
| 1 | -10.15 |
| 2 | -10.13 |
| 3 | -10.11 |
| 4 | -10.15 |
| 5 | -10.10 |
| 6 | -10.08 |
| 7 | -10.13 |
| 8 | -10.11 |
| 9 | -10.10 |
| 10 | -10.15 |

则单次测量结果的试验标准差s =i=1n(xi−x)2n−1=0.02dB

标准不确定度使用试验标准差表示，则u4=s=0.02dB

（5）功率计与标准信号源连接过程中的失配误差引入的不确定度u5

根据仪表的指标说明书得到，功率探头输入端口电压驻波比<1.1 ，即|Гs|=0.0476，标准信号发生器输入输出端口电压驻波比≤1.2，即|Гu =0.091，则失配误差a3=4.34×2×0.0476×0.2=0.0826dB，测量值落在该区间内的概率分布为反正弦分布k5=2

标准不确定度u5=a5/k5≈0.0266dB

（6）被测5G综测仪与标准信号源连接过程中的失配误差引入的不确定度u6

根据仪表的指标说明书得到，标准信号发生器输入输出端口电压驻波比≤1.2，即|Гu|=0.091，被测5G综测仪输入输出端口电压驻波比<1.25，即|Гs|=0.111，则失配误差a6=4.34×2×0.091×0.111=0.0877dB，测量值落在该区间内的概率分布为反正弦分布k6=2

标准不确定度u6=a6/k6≈0.0620dB

C.4.4 不确定度合成

（1）合成标准不确定度

（2）扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度U为：U=k×uc=0.15dB

C.5 误差矢量幅度测量校准不确定度评定

C.5.1方法一：连续波组合法

C.5.1.1 测量模型

式中：

EVMscRMS——被校5G综测仪的子载波误差矢量幅度的均方根；

NSRsc0——初始仪表噪声功率与有用子载波功率比，, 其中EVMscRMS0是初始子载波误差矢量幅度，该值是由仪器内部噪声干扰产生的；

ISR——连续波干扰功率（Pcw）与有用信号子载波功率（P0）比，即。

C.5.1.2 不确定度来源

根据上式分析不确定来源，主要包括：

（1）连接及读数重复性引入的不确定度u1；

（2）标准矢量信号分析仪初始子载波误差矢量幅度测量误差引入的不确定度u2；

（3）矢量信号分析仪子载波功率测量最大允许误差引入的不确定度u3；

（4）连续波功率测量不确定度引入的不确定度u4。

C.5.1.3 不确定度分析

（1）连接及读数重复性引入的不确定度u1

5G信号发生器输出5G调制信号，频率5000MHz，功率-10dBm处，使用矢量信号分析仪重复测量10次，得到单次测量结果的试验标准差s，标准不确定度使用试验标准差表示，则u1=s=0.032%。

（2）标准矢量信号分析仪初始子载波误差矢量幅度测量误差引入的不确定度u2；

矢量信号分析仪的指标说明书得到误差矢量幅度测量最大允许误差为0.29%，且该分量为均匀分布即k1＝3，矢量信号分析仪初始子载波误差矢量幅度测量误差引入的不确定度分量u2=0.17%。

（3）子载波功率测量最大允许误差引入的不确定度u3。

由矢量信号分析仪的指标说明书得到子载波功率测量最大允许误差为1.78dB，且该分量为均匀分布即k1＝3，标准不确定度分量为u3＝1.03dB。

（4）连续波功率测量不确定度引入的不确定度u4。

根据溯源证书，连续波功率测量标准不确定度为u4＝0.12dB。

C.5.1.4 不确定度合成

（1）合成标准不确定度：

（2）扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度U= k×uc=0.36%。

C.5.2方法二：白噪声法

C.5.2.1 测量模型

式中：

EVMRMS——被校5G综测仪的误差矢量幅度的均方根；

NSR0——初始仪表噪声功率与有用子载波功率比；

PG——白噪声干扰功率；

Ps——有用信号信道功率。

C.5.2.2 不确定度来源

（1）连接及读数重复性引入的不确定度u1。

（2）矢量信号分析仪初始误差矢量幅度测量误差引入的不确定度u2；

（3）矢量信号分析仪信道功率测量最大允许误差引入的不确定度u3。

C.5.2.3 不确定度分析

（1）连接及读数重复性引入的不确定度u1。

5G信号发生器输出5G调制信号，频率5000MHz，功率-10dBm处，使用矢量信号分析仪重复测量10次，得到单次测量结果的试验标准差s，标准不确定度使用试验标准差表示，则u2=s

| 调制参数 | 标准不确定度 |
| --- | --- |
| 均方根值误差矢量幅度 | 0.032% |

（2）矢量信号分析仪初始误差矢量幅度测量误差引入的不确定度u2；

矢量信号分析仪的指标说明书得到误差矢量幅度测量最大允许误差为0.29%（5 GHz）,0.89%（39 GHz），且该分量为均匀分布即k1＝3，矢量信号分析仪初始子载波误差矢量幅度测量误差引入的不确定度u2=0.17%；

（3）矢量信号分析仪信道功率测量最大允许误差引入的不确定度u3。

由矢量信号分析仪的指标说明书得到信道功率测量最大允许误差为1.78dB。两分均匀分布，即k1＝3。标准不确定度分量分别为us＝uG＝1.03dB（5GHz）。

C.5.2.4 不确定度合成

（1）合成标准不确定度

（2）扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度U= k×uc=0.40%。