# 测量不确定度评定示例（方法A）

A.1   概述

本附录在规定的环境条件下，按照本规范7.2.3方法A校准匝面积标称值为0.4m2的H线圈，磁场强度校准点为1000A/m，频率校准点为50Hz。选取标准器螺线管线圈常数为4000 1/m，线圈常数测量不确定度为0.01%。

A.2   测量模型

H线圈匝面积的测量模型为：

NSS=UH4fμ0KI

式中：

(NS)S——H线圈匝面积实际值，m2；

K——螺线管线圈常数，1/m；

UH——交流标准电压表测得的电压平均值，V；

I——交流标准电流表测得的电流峰值，A；

f——交流标准电流表测得的电流频率，Hz；

μ0——真空磁导率，约4π×10-7H/m。

A3   测量不确定度主要来源

测量不确定度主要来源包括：

a）由交流标准电流表测量的电流峰值引入的不确定度分量u(I)；

b）由交流标准电流表测量的电流频率引入的不确定度分量u(f)；

c）由交流标准电压表测量的电压平均值引入的不确定度分量u(UH)；

d）由螺线管线圈常数引入的不确定度分量u(K)；

由于各不确定度分量间不相关，所以合成标准不确定度的计算公式为：

uc(NS)S=c12u2I+c22u2f+c32u2UH+c42u2K

式中各灵敏系数分别为：

c1=∂((NS)S)∂(I)=-UH4fμ0KI2

c2=∂((NS)S)∂(f)=-UH4f2μ0KI

c3=∂((NS)S)∂(UH)=14fμ0KI

c4=∂((NS)S)∂(K)=-UH4fμ0K2I

A.4   标准不确定度评定

A.4.1   由交流标准电流表测量的电流峰值引入的不确定度分量u(I)

使用线圈常数为40001/m的螺线管励磁产生1000A/m的磁场，需要0.25A的励磁电流。

交流标准电流表经上级计量机构量值传递合格，使用说明书中技术指标给出0.25A点的最大允许误差为：e =±（0.00006×0.25A +0.00004×0.3A）≈±2.7×10-5 A。按均匀分布考虑，包含因子k=3，则

u1=uI=αk=2.7×10-53A=1.559×10-5A

A.4.2   由交流标准电流表测量的电流频率引入的不确定度分量u(f)

使用说明书中技术指标，50Hz点最大允许误差为：e =±0.005%×50Hz=0.0025Hz。按均匀分布考虑，包含因子k=3，则

u2=uf=0.00253Hz=1.443×10-3Hz

A.4.3   由交流标准电压表测量的电压平均值引入的不确定度分量u(UH)

使用说明书中技术指标给出0.100531V点的最大允许误差为：e =±（0.00011×0.100531V +0.00002×0.2V）≈±1.506×10-5 V。按均匀分布考虑，包含因子k=3，则

u3=uUH=αk=1.506×10-53V=8.695×10-6V

A.4.4   由螺线管线圈常数引入的不确定度分量u(K)

螺线管线圈常数的不确定度为0.01%（k=2），则：

u4=uK=4000×1×10-421/m=0.2 1/m

A.5   合成标准不确定度

各不确定度分量汇总见表A.3。

表A.1  不确定度分量汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度 |  | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 符号 | 量值 |  |  |  |
| 交流标准电流表电流测量 | uI | 1.599×10-5A | 均匀 | -1.6 | -2.558×10-5 |
| 交流标准电流表频率测量 | uf | 1.443×10-3 Hz | 均匀 | -0.008 | 1.154×10-5 |
| 交流标准电压表电压测量 | uUH | 8.695×10-6V | 均匀 | 3.979 | -3.460×10-5 |
| 螺线管线圈常数 | u(K) | 0.2 1/m | 正态 | -0.0001 | -2×10-5 |

则H线圈匝面积的合成标准不确定度为：

uc(NS)S=c12u2I+c22u2f+c32u2UH+c42u2K≈4.883×10-5 m2

A.6   扩展不确定度

线圈常数的扩展不确定度：

U((NS)S)=k·uc((NS)S)。取k=2，由此可得H线圈校准结果的扩展不确定度为：

U(NSS)=k·uc(NSS)=2×4.883×10-5 m2=9.766×10-5 m2

换算至相对扩展不确定度为：

Urel=2.442×10-4，k=2。

——————