《标准电感箱》校准规范

试验验证报告

校准规范起草组

2021年10月

《标准电感箱》校准规范试验验证报告

- 试验目的

选取标准电感箱作为试验对象，按校准规范中规定的主要项目进行试验，验证该校准规范条款的正确性和可行性。

- 试验方法

按照校准规范的要求进行试验。

- 试验时间

# 2021年10月

- 试验地点

# 中国计量科学研究院

- 试验人员

# 中国计量科学研究院  杨  雁

# 中国计量科学研究院	陈  妍

- 试验过程

6.1 环境条件

环境温度：（20±1）℃   相对湿度：（50±10）%RH

6.2 测量所用标准装置及辅助试验设备

标准装置及辅助设备的主要技术参数如表1所示：

表1.  实验所需的计量标准器参数性能

| 校准装置 | 技术性能 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 | 备注 |
| 电感工作基准装置 | 1µH~100µH 100µH~1H | 3nH (k=3) 30µH/H (k=3) | [1988]国量标计证字第83号 有效期至：2026-04-22 |
| 电感标准装置 | 1 μH ~10 H | 1.0% ~ 0.01% (k=2) | [1988]国技量计证字第022号 有效期至：22026-04-22 |
| 标准电感箱 | 1 μH~100 mH | 最大允许年变化：±0.01% | 型号：SB2011 校准证书编号：DCjz2020-01820 |
| LCR数字电桥 | 1 μH~1 H | 0.5% ~ 0.02% (k=2) | 型号：1689 校准证书编号：DCjz2021-11390 |

6.3 试验项目

试验项目如下表2。

表2 验证试验项目

| 序号 | 试验项目 |
| --- | --- |
| 1 | 电感工作基准装置测量 |
| 2 | 电感标准装置测量 |
| 3 | LCR数字电桥测量 |

6.4 试验数据

# 详细试验数据见附录。

附录1：试验数据一

1.样品信息及试验条件

样品名称:精密十进位电感箱；

型号: DGX-1；编号：920909；

生产单位：中国测试技术研究院

环境条件：温度：19.8℃；相对湿度52%；

试验日期：2021年10月14日；

试验人员：杨雁、陈妍；

试验地点：中国计量科学研究院。

试验方法：电感工作基准装置测量法

2.各盘电感示值

| 转盘位置 | 实 际 值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ×10 μH | ×100 μH | ×1000 μH | ×10000 μH |
| 1 | 10.010 | 99.973 | 999.75 | 9999.0 |
| 2 | 19.986 | 199.906 | 1999.48 | 19996.3 |
| 3 | 29.988 | 299.883 | 2999.37 | 29995.8 |
| 4 | 39.992 | 399.876 | 3999.09 | 39993.9 |
| 5 | 49.999 | 499.798 | 4998.69 | 49993.1 |
| 6 | 59.977 | 599.839 | 5998.62 | 59988.6 |
| 7 | 69.966 | 699.756 | 6998.32 | 69987.9 |
| 8 | 79.944 | 799.722 | 7998.85 | 79987.3 |
| 9 | 89.968 | 899.760 | 8998.35 | 89988.7 |
| 10 | 99.964 | 999.63 | 9997.93 | 99988.7 |

校准条件：频率：1000Hz；接线方式：二端。

附录2：试验数据二

1.样品信息及试验条件

样品名称:十进位电感箱；

型号: SB2011；编号：0104016；

生产单位：CEPREI

环境条件：温度：20.3℃；相对湿度47%；

试验日期：2021年10月18日；

试验人员：杨雁、陈妍

试验地点：中国计量科学研究院

试验方法：电感标准装置测量法

2.各盘电感示值

| 转盘 位置 | 实 际 值（μH） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ×10 μH | ×100 μH | ×1000 μH | ×10000 μH |
| 1 | 9.99 | 99.99 | 999.9 | 10000 |
| 2 | 20.02 | 199.96 | 1999.8 | 19999 |
| 3 | 30.02 | 299.94 | 2999.7 | 29997 |
| 4 | 40.01 | 399.92 | 3999.4 | 39997 |
| 5 | 50.00 | 499.91 | 4999.3 | 49997 |
| 6 | 59.99 | 599.92 | 5999.3 | 59996 |
| 7 | 70.00 | 699.98 | 6999.1 | 69996 |
| 8 | 79.98 | 799.98 | 7999.0 | 79996 |
| 9 | 89.99 | 899.92 | 8998.9 | 89996 |
| 10 | 99.99 | 999.86 | 9998.8 | 99997 |

校准条件：频率：1000Hz；接线方式：三端。

附录3：试验数据三

1.样品信息及试验条件

样品名称:标准自感器；

型号: 0187；编号：1633；

生产单位：德国

环境条件：温度：20.3℃；相对湿度47%；

试验日期：2021年10月18日；

试验人员：杨雁、陈妍

试验地点：中国计量科学研究院

试验方法：LCR数字电桥测量法

2.各盘电感示值

| 标 称 值 | 实 际 值 |
| --- | --- |
| 2 mH | 1.989 mH |
| 5 mH | 5.020 mH |
| 10 mH | 10.009 mH |
| 20 mH | 19.970 mH |
| 50 mH | 49.770 mH |
| 100 mH | 97.05 mH |
| 200 mH | 200.71 mH |
| 500 mH | 499.50 mH |
| 1 H | 0.9977 H |

校准条件：频率：1000Hz；接线方式：二端。