# 附录A 测量不确定度评定示例

软磁交流磁特性测量装置

初级电流示值误差测量结果不确定度评定

A.1  初级电流测量不确定度

A.1.1  测量方法

调节功率源输出电流至校准点，分别记录功率分析仪的测量值IN和被校磁测仪的示值IX。

A.1.2  测量模型

∆I=IX-IN                        (C.1)

式中：

∆I——被校磁测仪电流示值误差，A；

IX——被校磁测仪的示值，A；

IN——功率分析仪的示值（标准值），A。

A.1.3不确定度来源及合成标准不确定度计算公式

A.1.3.1  不确定度来源

A.1.3.1.1被校仪器引入的标准不确定度uIX，其包括：

- 被校磁测仪的重复性引入的不确定度u1IX

- 被校磁测仪的分辨力引入的不确定度u2IX

A.1.3.1.2功率分析仪引入的标准不确定度uIN：

A.1.3.1.3 合成标准不确定度

全部不确定度来源不相关，合成标准不确定度计算公式如下：

uc（∆I）=c12u12IX+u22IX+c32u2IN        (C.2)

A.1.3.2  灵敏系数

c1=∂∆I∂IX=1，c3=∂∆I∂IN=-1。

A.1.4 各分量的标准不确定度评定

A.1.4.1 由被校磁测仪的重复性引入的不确定度u1IX

由功率分析仪输出10mA初级电流至被校磁测仪，读取并记录被磁测仪的显示值。

被校磁测仪10次的读数如表A.1所示。

表A.1被校仪器初级电流测量重复性

则u1IX=sI=0.00067mA

A.1.4.2 由被校磁测仪的分辨力引入的不确定度u2IX

被校仪器在初级电流10.0000mA点的分辨力为0.0001mA,在±0.00005mA区间内为均匀分布，包含因子k=3，则：

u2IX=0.000053=0.000029mA

A.1.4.3 由功率分析仪引入的标准不确定度uIN

功率分析仪的电流经过校准，符合技术指标要求。使用说明书中技术指标给出10mA，1kHz点的最大允许误差为：

±(0.12%×读数+0.02%×量程)=±(0.12%×10+0.02%×30)=±0.018mA

区间半宽a=0.018mA,认为服从均匀分布，包含因子k=3，则

uIN=ak=0.0183=0.01mA

A.1.5  标准不确定度分量汇总

表3	标准不确定度分量汇总表(频率：1kHz)

| 输入量Xi | 不确定度来源 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量ui/mA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IX | 被校仪器的重复性u1IX | / | 1 | 0.00067 |
| IX | 被校仪器的分辨力u2IX | 均匀分布 | 1 | 0.000029 |
| IN | 功率分析仪uIN | 均匀分布 | -1 | 0.01 |

A.1.6  合成标准不确定度

依照合成标准不确定度计算公式可得：

uc（∆I）=c12u12IX+u22IX+c32u2IN=0.01mA

A.1.7  扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度U=k∙uc∆I=2×0.01mA=0.02mA