# 软磁交流测量仪校准规范

# 试验报告

- 试验目的

- 试验方法

- 试验设备

- 试验地点

- 试验时间

- 试验人员

- 试验结果

- 试验结论

校准规范试验报告示例

- 试验目的

选取一台软磁交流测试系统（见表1-1）作为校准对象，按校准规范中规定的主要校准项目进行校准，验证该校准规范的正确性和可行性。

表1-1软磁交流测试系统基本信息

| 设备信息 | 设备名称 | 软磁交流测试系统 | 型 号 | TD8120 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 送检单位 | 规范编写组 | 设备号 | 37161015 |
|  | 技术指标 | / | 制造厂 | 长沙天恒测控技术有限公司 |

- 试验方法

试验中采用规范中6.2.3条对软磁交流测试系统的初级电流进行测量、采用6.2.5条对软磁交流测试系统的次级感应电压进行测量、采用6.2.6条对软磁交流测试系统的频率进行测量、采用6.2.7条对软磁交流测试系统的相位进行测量、采用6.2.8条对软磁交流测试系统的功率进行测量、采用6.2.9条对软磁交流测试系统的磁场强度进行测量、采用6.2.10对软磁交流测试系统的磁通密度进行测量、采用6.2.11对软磁交流测试系统的波形系数进行测量、采用6.2.12对软磁交流测试系统的磁特性参数进行测量。

# 3  试验所用设备

试验系统所用设备信息如表1-2所示。

表1-2 试验所用设备信息

| 名 称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 电工钢磁测量装置校准系统 | 0.01级 |
| 数字多用表 | 8位半 |
| 单相多功能标准表 | 电流、电压： 0.003%*读数+0.002%*量程 功率：0.01%*读数 频率：±0.005Hz 相位：±0.005° 功率因素：0.02%*量程 |

4 试验条件

环境温度： 19℃

相对湿度： 54%

供电电源：电压(220 10)V，频率(50 1)Hz

试验地点：湖南省计量检测研究院1109室

# 5 试验结果

表1-3 初级电流测试

| 频率 | 实际值（mA） | 标称值（mA） | 相对误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10kHz | 138.3997 | 138 | -0.29% |
| 20kHz | 155.711 | 155.7 | -0.01% |
| 30kHz | 183.5205 | 183.8 | 0.15% |
| 40kHz | 213.1141 | 215 | 0.88% |
| 量程（mA） | 实际值（mA） | 示值（mA） | 相对误差 |
| 10 | 10.0000 | 10.0074 | 0.07% |
| 20 | 19.9983 | 20.0071 | 0.04% |
| 50 | 49.9981 | 50.0181 | 0.04% |
| 100 | 99.999 | 100.035 | 0.04% |
| 200 | 200.010 | 200.042 | 0.02% |
| 500 | 499.997 | 500.979 | 0.20% |
| 量程（A） | 实际值（A） | 示值（A） | 相对误差 |
| 1 | 1.00000 | 1.00193 | 0.19% |
| 2 | 2.00000 | 2.00389 | 0.19% |
| 5 | 4.99997 | 5.00284 | 0.06% |
| 10 | 9.9999 | 10.0062 | 0.06% |
| 20 | 19.9974 | 20.0108 | 0.07% |

表1-4 次级电压测试

| 频率 | 实际值（V） | 标称值（V） | 相对误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10kHz | 1.089 | 1.092 | 0.28% |
|  | 1.323 | 1.331 | 0.60% |
|  | 1.5532 | 1.562 | 0.57% |
| 20kHz | 1.325 | 1.331 | 0.45% |
|  | 2.175 | 2.182 | 0.32% |
|  | 2.641 | 2.651 | 0.38% |
|  | 3.494 | 3.501 | 0.20% |
| 30kHz | 1.968 | 1.979 | 0.56% |
|  | 2.632 | 2.648 | 0.61% |
|  | 3.283 | 3.299 | 0.49% |
|  | 4.561 | 4.583 | 0.48% |
| 量程（V） | 标准值(V) | 示值(V) | 相对误差 |
| 1 | 1.00008 | 0.99959 | -0.05% |
| 2 | 2.00010 | 1.99873 | -0.07% |
| 5 | 5.0003 | 5.00053 | 0.00% |
| 10 | 10.0010 | 9.9980 | -0.03% |
| 20 | 20.0000 | 19.9920 | -0.04% |
| 50 | 50.0000 | 50.0058 | 0.01% |
| 100 | 100.003 | 99.976 | -0.03% |
| 200 | 199.988 | 199.894 | -0.05% |

表1-5 频率测试

| 示值（Hz） | 实际值（Hz） | 相对误差 |
| --- | --- | --- |
| 50 | 50.0005 | -0.001% |
| 500 | 500.005 | -0.001% |
| 示值（kHz） | 实际值（kHz） | 相对误差 |
| 1 | 1.00001 | -0.001% |
| 5 | 5.00005 | -0.001% |
| 10 | 10.0001 | -0.001% |
| 50 | 50.0005 | -0.001% |
| 100 | 100.001 | -0.001% |
| 300 | 300.003 | -0.001% |
| 500 | 500.005 | -0.001% |

表1-6 相位测试

| 示值 | 实际值 | 相对误差 |
| --- | --- | --- |
| 1.000 | 1.000 | 0.001% |
| 0.800 | 0.802 | -0.25% |
| 0.500 | 0.502 | -0.4% |
| 0.200 | 0.201 | -0.5% |

表1-7 功率测试

| 量程 |  | 标准值 |  | 示值 |  | 相对误差 | 量程 |  | 标准值 |  | 示值 |  | 相对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 电流 |  |  |  |  |  | 电压 | 电流 |  |  |  |  |  |
| 5V | 10mA | 50.029 | mW | 50.036 | mW | 0.01% | 10V | 10mA | 100.059 | mW | 100.041 | mW | -0.02% |
|  | 20mA | 100.038 | mW | 100.048 | mW | 0.01% |  | 20mA | 200.082 | mW | 200.03 | mW | -0.03% |
|  | 50mA | 250.072 | mW | 250.122 | mW | 0.02% |  | 50mA | 500.147 | mW | 500.085 | mW | -0.01% |
|  | 100mA | 500.19 | mW | 500.252 | mW | 0.01% |  | 100mA | 1.00039 | W | 1.00016 | W | -0.02% |
|  | 200mA | 1.00032 | W | 1.00029 | W | 0.00% |  | 200mA | 2.00057 | W | 1.99992 | W | -0.03% |
|  | 500mA | 2.50008 | W | 2.50522 | W | 0.21% |  | 500mA | 5.00205 | W | 5.00892 | W | 0.14% |
|  | 1A | 5.0019 | W | 5.0102 | W | 0.17% |  | 1A | 10.0038 | W | 10.0177 | W | 0.14% |
|  | 2A | 10.0037 | W | 10.0206 | W | 0.17% |  | 2A | 20.0075 | W | 20.0352 | W | 0.14% |
|  | 5A | 25.0093 | W | 25.0159 | W | 0.03% |  | 5A | 50.0188 | W | 50.0134 | W | -0.01% |
|  | 10A | 50.020 | W | 50.036 | W | 0.03% |  | 10A | 100.042 | W | 100.041 | W | 0.00% |
|  | 20A | 100.028 | W | 100.063 | W | 0.03% |  | 20A | 200.063 | W | 200.066 | W | 0.00% |
| 20V | 10mA | 200.054 | mW | 200.047 | mW | 0.00% | 50V | 10mA | 500.166 | mW | 500.395 | mW | 0.05% |
|  | 20mA | 399.996 | mW | 399.985 | mW | 0.00% |  | 20mA | 0.99990 | W | 1.00047 | W | 0.06% |
|  | 50mA | 0.99996 | W | 0.99995 | W | 0.00% |  | 50mA | 2.50018 | W | 2.50135 | W | 0.05% |
|  | 100mA | 2.00003 | W | 1.99996 | W | 0.00% |  | 100mA | 5.00014 | W | 5.00274 | W | 0.05% |
|  | 200mA | 3.99945 | W | 3.99916 | W | -0.01% |  | 200mA | 9.99953 | W | 10.0033 | W | 0.04% |
|  | 500mA | 9.9998 | W | 10.0158 | W | 0.16% |  | 500mA | 25.0001 | W | 25.0542 | W | 0.22% |
|  | 1A | 19.9991 | W | 20.0318 | W | 0.16% |  | 1A | 50.0014 | W | 50.1077 | W | 0.21% |
|  | 2A | 40.0000 | W | 40.0635 | W | 0.16% |  | 2A | 100.005 | W | 100.214 | W | 0.21% |
|  | 5A | 100.002 | W | 100.019 | W | 0.02% |  | 5A | 250.004 | W | 250.178 | W | 0.07% |
|  | 10A | 199.998 | W | 200.059 | W | 0.03% |  | 10A | 500.006 | W | 500.387 | W | 0.08% |
|  | 20A | 399.955 | W | 400.079 | W | 0.03% |  | 20A | 999.89 | W | 1000.69 | W | 0.08% |
| 100V | 10mA | 1.00009 | W | 1.00039 | W | 0.03% | 200V | 10mA | 2.00078 | W | 2.00029 | W | -0.02% |
|  | 20mA | 2.00027 | W | 2.00022 | W | 0.00% |  | 20mA | 3.99976 | W | 3.99932 | W | -0.01% |
|  | 50mA | 5.00049 | W | 5.00083 | W | 0.01% |  | 50mA | 10.0011 | W | 9.9987 | W | -0.02% |
|  | 100mA | 10.0002 | W | 10.0013 | W | 0.01% |  | 100mA | 20.0001 | W | 19.9973 | W | -0.01% |
|  | 200mA | 19.9989 | W | 19.9987 | W | 0.00% |  | 200mA | 39.9985 | W | 39.9875 | W | -0.03% |
|  | 500mA | 50.0008 | W | 50.0874 | W | 0.17% |  | 500mA | 100.001 | W | 100.147 | W | 0.15% |
|  | 1A | 100.004 | W | 100.175 | W | 0.17% |  | 1A | 200.003 | W | 200.296 | W | 0.15% |
|  | 2A | 200.001 | W | 200.348 | W | 0.17% |  | 2A | 400.019 | W | 400.586 | W | 0.14% |
|  | 5A | 500.039 | W | 500.17 | W | 0.03% |  | 5A | 1000.07 | W | 1000.06 | W | 0.00% |
|  | 10A | 1000.04 | W | 1000.42 | W | 0.04% |  | / |  |  |  |  |  |

表1-8 磁场强度测试

| 被测设定值 | 功率分析仪电流峰值 | 实际磁场强度计算值 | 相对误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 53 A/m | 253.9024mA | 54.632A/m | 2.98% |

表1-9 磁通密度测试

| 被测设定值 | 功率分析仪电压平均值 | 实际磁场强度计算值 | 相对误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 485mT | 0.0537 | 492.11 mT | 1.44% |

表1-10 波形系数测试

| 波形系数实际值 | 功率分析仪电压有效值 | 功率分析仪电压平均值 | 相对误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.182 | 0.188 | 0.159 | 6.42% |

- 试验结论

试验验证结果表明软磁交流磁特性测量仪校准规范对于软磁交流测试系统的校准和技术要求合理、校准方法正确,可操作性较强。

- 验证时间和人员

验证时间：2021年11月18日

验证人员：周克宏、徐昱