三 回路电阻测试仪电阻测量功能示值误差的测量结果不确定度分析

1．测量方法（JJG 1052-2009 回路电阻测试仪、直阻仪检定规程）

根据JJG 1052-2009 回路电阻测试仪、直阻仪检定规程，回路电阻测试仪是采用四端钮法测量，用标准电阻器检定的。本文以MZB-600型模拟大功率直流标准电阻器检定ZSHL-I型回路电阻测试仪1000μΩ点为例，分析其示值误差的测量结果不确定度。

2．数学模型

回路电阻测试仪由模拟大功率直流标准电阻器或标准电阻器直接给出被检定点的实际值，因此直流电阻测试仪的数学模型为：

式中：Δ-被检表的示值误差（μΩ）

RX—被检定直阻仪上的显示值（μΩ）

RN—标准电阻器上的实际值（μΩ）

3．方差和灵敏系数

依照方差公式：

合成方差:

灵敏系数:

4．计算分量标准不确定度

4.1 标准电阻器的不确定度

由模拟大功率直流标准电阻器说明书，其在在1000μΩ点处的技术指标为±0.05%，属均匀分布，覆盖因子，故

μΩ

4.2直流电阻测试显示分辨力的不确定度

直流电阻测试在1000μΩ点处的分辨力为0.1μΩ，属均匀分布，覆盖因子，按半宽计算

μΩ

4.3 测量重复性的不确定度

对ZSHL-I型回路电阻测试仪在1000μΩ点进行10次独立重复性测量，所得数据如下表所示：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（μΩ） | 999.2 | 999.4 | 999.2 | 999.4 | 999.2 |
| 测量次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值（μΩ） | 999.3 | 999.5 | 999.6 | 999.5 | 999.6 |

平均值  μΩ

单次测量的实验标准差

μΩ

由于测量一次，故其不确定度

μΩ

5．标准不确定度一览表

| 标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度值u(xi) |  | ciu(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(Rx1) u(Rx2) | 显示分辨力 测量重复性 | 0.03 μ 0.2 μ | 1 | 0.03 μ 0.2μ |
| u(RN) | 标准电阻器的允许误差 | 0.3 μ | -1 | -0.3 μ |
| uc2=0.1009 (μ)2 uc=0.3 (μ) |  |  |  |  |

6．合成标准不确定度

(μΩ)2

μΩ

7．扩展不确定度

取覆盖因子k=2，则扩展不确定度为

U=kuc=2×0.03=0.6μΩ

则该点的相对扩展不确定度为

Urel=0.6μΩ/1mΩ×100%=0.06%

四 直流电阻测试仪(直阻仪)电流功能示值误差的测量结果不确定度分析

1．测量方法（JJG 1052-2009 回路电阻测试仪、直阻仪检定规程）

根据JJG 1052-2009 回路电阻测试仪、直阻仪检定规程，采用电流表直接测量回路电阻测试仪的工作电流。本文以检定ZSHL-I型回路电阻测试仪100A量程为例，分析回路电阻测试仪电流误差的测量结果不确定度。

2．数学模型

在电流表直接给出回路电阻测试仪被检定点电流实际值，因此数学模型为：

式中：Δ-被检表的示值误差（A）

IX—被检定直阻仪上的显示值（A）

IN—电流表上的实际值（A）

3．方差和灵敏系数

合成方差:

灵敏系数:

4．计算分量标准不确定度

4.1 标准电阻器的不确定度

由模拟大功率直流标准电阻器说明书，其在测量100A时的技术指标为±0.05%，属均匀分布，覆盖因子，故

A

4.2电流表显示分辨力的不确定度

电流表在100A点处的分辨力为0.1A，属均匀分布，覆盖因子，按半宽计算

A

4.3 测量重复性的不确定度

对ZSHL-I型回路电阻测试仪100A量程，电流进行10次独立重复性测量,所得数据如下表所示：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（A） | 100.3 | 100.8 | 101.0 | 100.5 | 100.8 |
| 测量次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值（A） | 100.4 | 100.5 | 100.8 | 101.2 | 100.4 |

平均值   A

单次测量的实验标准差

A

由于测量一次，故其不确定度

A

5．标准不确定度一览表

| 标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度值u(xi) |  | ciu(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(Ix) | 测量重复性 | 0.3 A | 1 | 0.3 A |
| u(IN1) u(IN2) | 电流表允许误差 显示分辨力 | 0.03 A 0.03 A | -1 | -0.03 A -0.03 A |
| uc2=0.0900 A2 uc=0.3 A |  |  |  |  |

5．合成标准不确定度

A2

A

6．扩展不确定度

取覆盖因子k=2，则扩展不确定度为

U=kuc=2×0.3=0.6 A

则该点的相对扩展不确定度为

Urel=0.60A/100A×100%=0.6%