直流电阻测试仪检定规程

不确定度分析报告

修订工作组

2021年8月

直流电阻测试仪电阻示值误差的测量结果不确定度分析

-标准电阻法

1．测量方法

根据直流电测试仪检定规程，直阻仪是采用四端钮法测量，用标准电阻器检定的。本文以直流标准电阻器检定0.2级ZSBC-IV型直流电阻测试仪100.00mΩ点为例，分析直阻仪示值误差的测量结果不确定度。

2．数学模型

直流电阻测试仪由模拟大功率直流标准电阻器或标准电阻器直接给出被检定点的实际值，因此直流电阻测试仪的数学模型为：

式中： Δ-被检表的示值误差（μΩ）

RX—被检定直阻仪上的显示值（μΩ）

RN—标准电阻器上的实际值（μΩ）

3．方差和灵敏系数

依照方差公式：

合成方差:

灵敏系数:

4．计算分量标准不确定度

4.1 标准电阻器的不确定度

由直流标准电阻器说明书，其在在100 mΩ点处的技术指标为±0.05%，属均匀分布，覆盖因子，故

mΩ

4.2直流电阻测试仪显示分辨力的不确定度

直流电阻测试在100 mΩ点处的分辨力为0.01 mΩ，属均匀分布，覆盖因子，按半宽计算

mΩ

4.3 测量重复性的不确定度

对ZSBC-IV型直流电阻测试仪在100mΩ点进行10次独立重复性测量，所得数据如下表所示：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（mΩ） | 100.00 | 100.00 | 99.98 | 100.00 | 99.99 |
| 测量次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值（mΩ） | 99.98 | 100.00 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |

平均值   mΩ

单次测量的实验标准差

mΩ

由于测量一次，故其不确定度

mΩ

5．标准不确定度一览表

| 标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度值u(xi) |  | ciu(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(Rx1) u(Rx2) | 显示分辨力 测量重复性 | 0.003 m 0.008 m | 1 | 0.003 m 0.008 m |
| u(RN) | 标准电阻器的允许误差 | 0.03 m | -1 | -0.03 m |
| uc2=0.000906(m )2 uc=0.03(m) |  |  |  |  |

6．合成标准不确定度

( mΩ)2

mΩ

7．扩展不确定度

取覆盖因子k=2，则扩展不确定度为

U=kuc=2×0.03=0.06 mΩ

则该点的相对扩展不确定度为

Urel=0.06/100×100%=0.06%

直流电阻测试仪工作电流示值误差的测量结果不确定度分析

-标准电流表法

1．测量方法

根据直流电阻测试仪检定规程，采用标准电流表直接测量直阻仪的工作电流。本文以检定ZSBC-IV型直流电阻测试仪10A量程为例，分析直阻仪电流误差的测量结果不确定度。

2．数学模型

在电流表直接给出直流电阻测试仪被检定点电流实际值，因此数学模型为：

式中：  Δ-被检表的示值误差（A）

IX—被检定直阻仪上的显示值（A）

IN—电流表上的实际值（A）

3．方差和灵敏系数

合成方差:

灵敏系数:

4．计算分量标准不确定度

4.1 标准电阻器的不确定度

由标准电流表说明书，其在测量10A时的技术指标为±0.05%，属均匀分布，覆盖因子，故

mA

4.2电流表显示分辨力的不确定度

电流表在10A点处的分辨力为0.01A，属均匀分布，覆盖因子，按半宽计算

mA

4.3 测量重复性的不确定度

对ZSBC-IV型直流电阻测试仪10A量程，电流进行10次独立重复性测量,所得数据如下表所示：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（A） | 10.06 | 10.03 | 10.02 | 10.01 | 10.01 |
| 测量次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值（A） | 10.02 | 10.02 | 10.01 | 10.01 | 10.02 |

平均值   A

单次测量的实验标准差

mA

由于测量一次，故其不确定度

0 mA

5．标准不确定度一览表

| 标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度值u(xi) |  | ciu(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(Ix) | 测量重复性 | 20 mA | 1 | 20 mA |
| u(IN1) u(IN2) | 电流表允许误差 显示分辨力 | 0.3 mA 0.3 mA | -1 | -3 mA -0.3 mA |
| uc2=400.18(m A)2 uc=20(mA) |  |  |  |  |

6．合成标准不确定度

(mA)2

mA

7．扩展不确定度

取覆盖因子k=2，则扩展不确定度为

U=kuc=2×20=40 mA

则该点的相对扩展不确定度为

Urel=40 mA/10A×100%=0.4%