《纳伏电压表》校准规范编写说明

一、任务来源

《纳伏电压表》校准规范的编写任务，来自国家市场监管总局市监计量[2020]38号关于下达《2020年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划》的通知，由湖南省计量检测研究院等单位负责并协同四个单位（山东省计量科学研究院、中国计量科学研究院、北京无线电计量测试研究所、长沙天恒测控技术有限公司）共同完成编制任务。

二、采纳国际建议说明

无

三、产品概述及制定目的和意义

纳伏电压表是专用于直流低电压测量的仪器，即使低至 nV 级也能保持较高的灵敏度和准确度。主要应用于压力、温度、振动等非电量精密传感器或敏感元件的低电压输出测量，航天、军工设备的低电压控制信号的精密测量、精密低电压源校准。由于其使用方便，已经逐渐取代电位差计。

目前纳伏电压表的代表设备有：美国安捷伦公司 （是德科技 ）的 34420A、美国吉时利公司 ( 泰克仪器 )的 2182A。纳伏表测量的小电压信号最小量程达1mV，有的用户需要校到75μV，普通的多功能源无法提供μV级电压输出。如使用分压器分压实现小电压输出，导线热电势引入的误差、清零操作等在JJF1587数字多用表的校准规范中都未提及。目前没有统一的校准规范和校准方法，因此急需研究纳伏电压表的校准方法、制定校准规范以解决其量值溯源问题，为纳伏电压表的校准、量值溯源提供科技技术依据。

三、适用范围

本规范适用于直流纳伏数字电压表（以下简称“纳伏表”）或直流数字电压表100mV及以下量程电压测量功能的校准。

四、规范的主要技术依据及原则

规范编制的过程中，起草组参考了下列相关的国家规程规范和标准，结合大量调研与试验，确定了本规范的主要技术要求与方法。

JJF 1587-2016 数字多用表校准规范

GJB/J2656-96 直流纳伏表数字电压表检定规程

GB/T 13978 数字多用表

五、规范起草工作过程

1．2020年10月15日在湖南长沙召开启启动会，起草组的全部成员和主审人参会。本规范由河南省计量科学研究院陈清平主审。主要起草单位湖南省计量院介绍了该规范的大致框架结构、性能指标、校准项目、校准方法、校准范围等，目前的进展情况以及在实验中遇到的问题。确定校准项目、技术方案和分工。

2．2020年11月~2021年9月，起草和试验工作。

校准纳伏电压表采用的是被校纳伏表直接测量标准电压源的方法。目前分别有四种方法获得校准所需要的电压源。中国计量科学研究院电磁所量子室和北京无线电计量测试研究所负责方法A（量子电压标准）的编写；长沙天恒测控技术有限公司研制标准低电压源，负责方法B的编写；湖南省计量院采用多功能标准源和低电阻分压器搭建低电压标准源，负责方法C的编写；中国计量科学研究院和山东省计量院负责方法D的编写，采用电流源与标准电阻器法搭建低电压标准源。

纳伏电压表目前市场上有两种型号，分别为是德34420A和吉时利2182A。编写组对这两种型号的表进行了大量试验，验证了上述方法的可行性。

3．2021年9月牵头单位将草稿发起草组讨论。

4.  2021年10月各参与单位分别补充不确定度评定内容。

5.  2021年10月底形成征求意见稿。

六、规范要点及说明

1. 计量特性

根据纳伏电压表的技术手册和实际使用的相关技术指标，本规范给出了零位漂移和示值误差两项计量特性。

2. 测量标准及其他设备的选择

纳伏电压表目前主要分为两种类型34420A和2182A，最小量程电压为10mV，最大量程电压为100V，分辨力为0.1nV。结合纳伏电压表的小信号、分辨力高等特性。湖南省计量检测研究院、山东省计量科学研究院、中国计量科学研究院等单位结合各单位现有的标准器研究出纳伏电压表的溯源方法。

根据不同的校准方法选择相应的测量标准，测量标准分为：量子电压标准；直流低电压标准源；直流电压源和直流标准电压表、分压器；直流恒流源、直流电阻器和直流标准电压表；对于每种方法组成的校准装置的扩展不确定度（k=2）应不大于被校纳伏表的最大允许误差绝对值的1/3。

3. 校准方法的确定

校准应使用低热电势导线，以减小热电势对测量结果的影响，校准之前应对被校纳伏电压表和直流标准电压表清零。

校准项目主要为零位漂移和电压示值误差。

零位漂移如果超出允许的范围将会影响测量结果，导致测量误差偏大。将被校纳伏电压表电压输入端用短路片进行短接，选择被校表的量程，根据使用要求选择记录的时间，记录规定时间内被校纳伏电压表读数的最大值和最小值，最大值和最小值之差为零位漂移。

本规范分别给出了四种校准纳伏电压表的方法。每种方法采用的电压标准以及原理有所区别。

方法A：中国计量科学研究院采用量子电压标准作为标准设备对纳伏电压表校准。

方法B：长沙天恒测控技术有限公司采用直流低电压标准源作为标准设备对纳伏电压表校准。

方法C：湖南省计量检测研究院采用直流电压源、分压器、直流标准电压表搭建校准用直流低电压标准作为标准设备对纳伏电压表校准。

方法D：山东计量科学研究院采用直流恒流源、直流电阻器、直流标准电压表搭建校准用直流低电压标准作为标准设备对纳伏电压表校准。

《纳伏电压表》校准规范编写组

2021年11月05日