伏秒发生器校准规范

编制说明

2021年10月

一、任务来源

根据市场监管总局办公厅关于下达《2020年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划》的通知（【2020】38号），由全国电磁计量技术委员会归口管理，中国测试技术研究院为主要起草单位，陕西省计量科学研究院、湖南省计量检测研究院、浙江省计量科学研究院和福建省计量科学研究院为参加单位负责制定国家计量校准规范《伏秒发生器校准规范》。

二、采纳国际建议说明

规范编写组通过查询OIML网站公布的Recommendations文件，未发现与伏秒发生器有关的国际建议。

三、编制的必要性

由于伏秒发生器校准磁通计具有操作简单、准确度高等特点，因此伏秒发生器广泛应用于磁通计的量值传递，但是国内目前伏秒发生器还没有相应的检定规程或校准规范，伏秒发生器本身量值无量值溯源依据。这大大限制了伏秒发生器在磁学量值传递领域的推广使用，因此制定满足伏秒发生器校准需求的校准规范显得十分必要。

四、编制过程

（1）2020年6月8日，全国电磁计量技术委员会下发了《国家计量技术法规制定/修订计划立项通知》伏秒发生器校准规范编制工作组正式成立；

（2）2020年9月27日，通过在线会议形式组织召开了编制工作组启动会议，对校准规范初稿进行了讨论，对适用范围、校准项目以及校准方法等进行了讨论。

（3）2020年10月26日，磁学工作组在长沙对编制组起草的校准规范进行了讨论，编制组在讨论结果的基础上，通过进一步的测量试验，对校准规范初稿进行了修改。

（4）2020年11月~2021年9月，编制组对校准规范进行了初审，并将其发送至相关计量单位和生产厂家进行征求意见，并于相关技术人员进行技术交流，并进行校准参数的影响量试验，在此基础上进一步修改校准规范，形成征求意见稿。

（5）2021年10月，编制组将征求意见稿及相关材料报送委员会。

五、编写原则和主要内容

5.1 编写原则

本规范为首次制定，制定过程中严格按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2018《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2019《测量不确定度评定与表示》进行编制，并与相关标准协调统一。

5.2 主要内容

按照国家计量校准规范编制要求，本规范内容结构上共分为九章，分别是第一章范围、第二章引用文件、第三章术语和计量单位、第四章概述、第五章计量特性、第六章校准条件、第七章校准项目和校准方法、第八章校准结果表达及第九章复校时间间隔。

六、编制说明

6.1调研和编制情况

根据任务需求，规范编写组调研了国内外生产的各种伏秒发生器的技术性能和使用情况，对国内开展伏秒发生器检定校准的主要技术机构进行了相关技术调研，查阅了相关文献资料，向经验丰富的技术专家进行了咨询和讨论，重新梳理了伏秒发生器的技术指标和校准方法，规定了伏秒发生器校准的范围、计量性能要求、校准方法、校准项目、校准结果表达、复校时间间隔等方面的内容。规范主要针对伏秒发生器输出磁通的示值误差进行校准。

本次制定的伏秒发生器校准规范的主要内容包括对影响伏秒发生器计量性能的关键技术指标进行了确定，主要校准项目有零点电压、电压示值误差、脉冲宽度示值误差、磁通量示值误差。

由于伏秒发生器是通过输出标准电压幅度和标准脉冲宽度的脉冲产生等量纲的磁通量，所以不仅需要对电压误差和脉冲宽度误差进行校准，还需要对伏秒发生器的零点电压进行校准，因为被校准的磁通计都是积分式的，伏秒发生器的零点电压会随着时间直接影响积分式磁通计的输出，因此对零点电压需要校准，零点电压直接关系到伏秒发生器的计量性能。同样的，伏秒发生器输出脉冲宽度的上升时间、过程、下降时间、下冲以及输出电阻都直接影响磁通量，因此，本规范还专门编写了附录对对伏秒发生器输出磁通量的示值误差进行修正。

6.2验证情况

未验证本规范中所规定的校准项目和校准方法的正确性和可行性，编写组选择长沙天恒测控技术有限公司生产的TM7920伏秒发生器为试验对象，对规范包含的全部校准项目进行了验证，并编制了试验报告。验证试验结果表明，规范规定的校准项目和技术要求合理，校准方法正确，实际操作性强，校准数据准确，校准规范可行。

七．参考资料

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

JJF 1059.1-2012 不确定度评定与表示

JJF 1001-2011通用计量术语及定义

JJF 1013 磁学计量常用名词术语及定义