烟尘浓度测试仪浓度示值误差的不确定度评定实例

B.1  概述

烟尘浓度测试仪校准结果的不确定度评定主要是对质量浓度示值误差的不确定度评定，主要包括：标准器引入的不确定度及校准过程引入的不确定度。标准器引入的不确定度主要包括烟尘浓度标准装置引入的不确定度和烟尘浓度发生装置不均匀性引入的不确定度；校准过程引入的不确定度主要表现在测量重复性。

B.2 测量方法

选择10 mg/m3、25 mg/m3、40 mg/m3的校准点分别评定不确定度。使烟尘浓度发生装置发生质量浓度分别为10 mg/m3、25 mg/m3、40 mg/m3的烟尘。按照7.2.1的校准方法进行校准，记录并计算烟尘质量浓度标准值ρs和被校仪器烟尘质量浓度测量值ρm，计算烟尘浓度测试仪烟尘浓度示值误差Δρ。

B.3 测量模型

Δρ=ρm-ρs+ρe                               （B.1）

式中：

∆ρ—烟尘浓度示值误差，mg/m3；

ρs—标准烟尘浓度值，mg/m3；

ρm—被校烟尘浓度值，mg/m3；

ρe—烟尘浓度发生装置引入修正值，mg/m3。

B.4 不确定度来源分析

a）被校烟尘测试仪烟尘浓度测量随机误差引入的不确定度；

b）标准烟尘测试仪引入的不确定度。

B.5 各不确定度分量评定

B.5.1 被校烟尘测试仪烟尘浓度的测量随机误差引入的不确定度

选择1台烟尘测试仪，分别在10 mg/m3、25 mg/m3、40 mg/m3的条件下测量10次，得到10组被校仪器烟尘浓度测量值ρm和10组烟尘浓度标准值ρs，按照公式Δρ=ρm-ρs计算得到10个∆ρ值，记为∆ρ（）。数据列于下表。

表 B.1   10 mg/m3校准点烟尘浓度校准数据表

| 测量次数 （第i次） | 被校烟尘浓度值(ρm) mg/m3 | 标准烟尘浓度值(ρm) mg/m3 | 烟尘浓度示值误差(Δρ) mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.017 | 10.622 | -1.605 |
| 2 | 8.678 | 9.989 | -1.311 |
| 3 | 9.324 | 11.419 | -2.095 |
| 4 | 8.784 | 10.035 | -1.251 |
| 5 | 8.045 | 9.284 | -1.239 |
| 6 | 10.986 | 12.402 | -1.416 |
| 7 | 9.593 | 11.121 | -1.528 |
| 8 | 9.216 | 10.521 | -1.305 |
| 9 | 9.021 | 10.782 | -1.761 |
| 10 | 8.754 | 9.996 | -1.242 |

表 B.2   25 mg/m3校准点烟尘浓度校准数据表

| 测量次数 （第i次） | 被校烟尘浓度值(ρm) mg/m3 | 标准烟尘浓度值(ρm) mg/m3 | 烟尘浓度示值误差(Δρ) mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.354 | 25.268 | -2.914 |
| 2 | 22.845 | 25.051 | -2.206 |
| 3 | 22.916 | 25.539 | -2.623 |
| 4 | 22.115 | 25.398 | -3.283 |
| 5 | 22.016 | 24.973 | -2.957 |
| 6 | 23.615 | 25.006 | -1.391 |
| 7 | 22.156 | 24.931 | -2.775 |
| 8 | 22.983 | 25.035 | -2.052 |
| 9 | 21.954 | 24.772 | -2.818 |
| 10 | 22.014 | 24.839 | -2.825 |

表 B.3   40 mg/m3校准点烟尘浓度校准数据表

| 测量次数 （第i次） | 被校烟尘浓度值(ρm) mg/m3 | 标准烟尘浓度值(ρm) mg/m3 | 烟尘浓度示值误差(Δρ) mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37.554 | 39.826 | -2.272 |
| 2 | 38.624 | 41.186 | -2.562 |
| 3 | 37.965 | 41.174 | -3.209 |
| 4 | 36.549 | 38.272 | -1.723 |
| 5 | 36.158 | 39.424 | -3.266 |
| 6 | 38.963 | 39.221 | -0.258 |
| 7 | 40.113 | 42.451 | -2.338 |
| 8 | 36.142 | 39.203 | -3.061 |
| 9 | 38.569 | 41.289 | -2.72 |
| 10 | 38.214 | 39.902 | -1.688 |

实际校准时，测量4次。根据表B.1，表B.2，和表B.3，被校烟尘测试仪烟尘浓度的测量随机误差引入的不确定度通过以下方式计算：

校准点为10 mg/m3时：

-1.4753mg/m3

0.27994mg/m3

0.1400 mg/m3

校准点为25 mg/m3时：

-2.5844mg/m3

0.5515mg/m3

0.2758mg/m3

校准点为40 mg/m3时：

-2.3097mg/m3

0.9106mg/m3

0.4553mg/m3

B.5.2标准烟尘测试仪引入的不确定度

标准烟尘测试仪测量值由数学公式 ρs=mV 得到。其标准不确定度u2。

um是称重部分的不确定度。称重电子天平使用级，最大秤量大于20g,实际分度值d=0.01 mg，根据规程要求，其合格产品在（0-500）mg范围最大允许误差为0.05 mg。uv是采样累计体积的不确定度。采样器累计体积不确定度主要由采样流量不确定度贡献，采样流量最大允许误差为±2.5%，最大允许误差假设均服从均匀分布。

u2=cm2um2+cv2uv2                 (1)

公示（1）中um是称重不确定度, uv是采样流量不确定度，cm是称重不确定度灵敏系数, cv是采样流量不确定度灵敏系数。

um=0.053=0.02887mg

uv'=2.5%3=1.4435%

cm=∂ρ∂m=1m

cv=∂ρ∂v=-mv2

将上述参量代入公式（1）得：

校准点为10 mg/m3时：u2=0.1444 mg/m3。

校准点为25 mg/m3时： u2=0.3609 mg/m3。

校准点为40 mg/m3时： u2=0.5774 mg/m3。

B.5.3烟尘浓度发生装置修正值引入的不确定度u3

在校准浓度范围内工作段中标准采样装置采样点和被校烟尘测试仪采样点四次相同测量平均值的相对误差应不大于5%。由于校准方法采用标准器采样测试点和被校准采样测试点瞬时交换的方式，因此由于装置不均匀提供的最大允许误差为2.5%。按照均匀分布，因此有：

校准点为10 mg/m3时： u3=2.5%3×10=0.1444 mg/m3。

校准点为25 mg/m3时： u3=2.5%3×25=0.3609 mg/m3。

校准点为40 mg/m3时： u3=2.5%3×40=0.5774 mg/m3。

B.6 合成标准不确定度的评定

B.6.1 灵敏系数

c1=∂∆ρ∂ρm=1

c2=∂∆ρ∂ρs=-1

c3=∂∆ρ∂ρe=1

A.6..2 标准不确定度汇总表

表 B.4   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 |  | 不确定度来源 | 标准不确定度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准点：10 mg/m3 |  | 被校烟尘测试仪烟尘浓度的测量随机误差引入的不确定度 | 0.1400 mg/m3 | -1 | 0.1400 mg/m3 |
| 校准点：25mg/m3 |  |  | 0.2758 mg/m3 |  | 0.2758 mg/m3 |
| 校准点：40 mg/m3 |  |  | 0.4553 mg/m3 |  | 0.4553mg/m3 |
| 校准点：10 mg/m3 |  | 烟尘浓度标准值的系统误差引入的不确定度 | 0.1444 mg/m3 | -1 | 0.1444 mg/m3 |
| 校准点：25mg/m3 |  |  | 0.3609 mg/m3 |  | 0.3609 mg/m3 |
| 校准点：40 mg/m3 |  |  | 0.5774 mg/m3 |  | 0.5774 mg/m3 |
| 校准点：10 mg/m3 | u3 | 烟尘浓度发生装置修正值引入的不确定度 | 0.1444 mg/m3 | 1 | 0.1444 mg/m3 |
| 校准点：25mg/m3 |  |  | 0.3609 mg/m3 |  | 0.3609 mg/m3 |
| 校准点：40 mg/m3 |  |  | 0.5774 mg/m3 |  | 0.5774 mg/m3 |

B.6..3 合成标准不确定度的计算

uc=c12u12+c22u22+c32u32

代入表A.4中各数值，得：

校准点为10 mg/m3时：uc=0.2475 mg/m3

校准点为25 mg/m3时：uc=0.5802mg/m3

校准点为40 mg/m3时：uc=0.9350 mg/m3

B.7 扩展不确定度

扩展不确定度：U=k×uc，取，得：

校准点为10 mg/m3时：U=0.495 mg/m3

校准点为25 mg/m3时：U=1.161 mg/m3

校准点为40 mg/m3时：U=1.870 mg/m3

烟尘浓度测试仪流速示值误差的不确定度评定实例

C.1  概述

烟尘浓度测试仪流速示值误差的不确定度主要包括：标准器引入的不确定度及校准过程引入的不确定度。标准器引入的不确定度主要包括标准流速计引入的不确定度和烟尘流速装置不均匀性引入的不确定度；校准过程引入的不确定度主要表现在测量重复性。

C.2 测量方法

选择5 m/s和20 m/s的校准点分别评定不确定度。使烟尘浓度发生装置流速分别为5 m/s和20 m/s。按照7.2.2的校准方法进行校准，记录并计算流速标准值vs和被校仪器流速测量值vm，计算烟尘浓度测试仪流速示值误差Δv。

C.3 测量模型

Δv= vm- vs                                                   （C.1）

式中：

Δv—流速示值误差，m/s；

vm—被校烟尘测试仪流速测量平均值，m/s；

vs—标准流速测量平均值，m/s。

C.4不确定度来源分析

a）被校烟尘测试仪流速测量随机误差引入的不确定度；

b）标准流速测量的系统误差引入的不确定度。

C.5各不确定度分量评定

C.5.1被校烟尘测试仪流速测量随机误差引入的不确定度

C5.1.1装置流速设定为5 m/s,将被校烟尘测试仪在重复性条件下进行10次测量，得到10组被校仪器流速示值vm和10组标准值vs。按照公式Δv=vm-vs计算得到10个Δv值，记为Δv（）。数据列于下表。

表 C.1   流量校准数据表

| 测量次数 （第i次） | 被校烟尘测试仪流速值(vm) m/s | 标准流速值(vs) m/s | 流速测量示值误差(Δv)m/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.23 | 5.35 | -0.12 |
| 2 | 5.39 | 5.44 | -0.05 |
| 3 | 5.33 | 5.48 | -0.15 |
| 4 | 5.31 | 5.28 | 0.03 |
| 5 | 5.22 | 5.12 | 0.1 |
| 6 | 5.28 | 5.34 | -0.06 |
| 7 | 5.39 | 5.32 | 0.07 |
| 8 | 5.28 | 5.22 | 0.06 |
| 9 | 5.25 | 5.18 | 0.07 |
| 10 | 5.27 | 5.16 | 0.11 |

实际校准时，测量4次。根据表C.1，被校烟尘测试仪流速测量随机误差引入的不确定度通过以下方式计算：

0.06m/s        (C1)

0.0938 m/s

0.0469m/s。

C5.1.2装置流速设定为20 m/s,将被校烟尘测试仪在重复性条件下进行10次测量，得到10组被校仪器流速示值vm和10组标准值vs。代入公式B.1，得到10个Δv值，记为Δv（）。数据列于下表。

表 C.2   流量校准数据表

| 测量次数 （第i次） | 被校烟尘测试仪流速值(vm) m/s | 标准流速值(vs) m/s | 流速测量示值误差(Δv)m/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.82 | 19.46 | 0.36 |
| 2 | 19.56 | 19.23 | 0.33 |
| 3 | 19.77 | 20.03 | -0.26 |
| 4 | 19.21 | 19.64 | -0.43 |
| 5 | 18.89 | 19.31 | -0.42 |
| 6 | 19.67 | 18.97 | 0.7 |
| 7 | 18.69 | 18.98 | -0.29 |
| 8 | 19.73 | 19.64 | 0.09 |
| 9 | 20.11 | 19.83 | 0.28 |
| 10 | 19.52 | 19.45 | 0.07 |

实际校准时，测量4次。根据表C.2，被校烟尘测试仪流速测量随机误差引入的不确定度通过以下方式计算：

0.43m/s        (C2)

0.3822 m/s

0.1911 m/s。

C.5.2标准流速测量的系统误差引入的不确定度

标准流速仪的流速测量扩展不确定度不大于1.5%，k=2。因此：

u2=1.5%2=0.75%。

C.6合成标准不确定度的评定

C.6.1 灵敏系数

C.6.2 标准不确定度汇总表

表 C.3   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 |  | 不确定度来源 | 标准不确定度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准点：5m/s |  | 被校烟尘测试仪流速测量随机误差引入的不确定度 | 0.0469 m/s | -1 | 0.0469 m/s |
| 校准点：20m/s |  |  | 0.1911 m/s |  | 0.1911 m/s |
| 校准点：5m/s |  | 标准流速仪的系统误差引入的不确定度 | 0.0375 m/s | -1 | 0.0375 m/s |
| 校准点：20m/s |  |  | 0.1500 m/s |  | 0.1500 m/s |

C.6..3 合成标准不确定度的计算

uc=c12u12+c22u22

代入表A.4中各数值，得：

校准点为5 m/s时：uc=0. 05 m/s

校准点为20 m/s时：uc=0. 20 m/s

C.7 扩展不确定度

扩展不确定度：U=k×uc，取，得：

校准点为5 m/s时：U=0. 1 m/s

校准点为20 m/s时：U=0. 4 m/s