中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 956—202X

大  气  采  样  器

Air Samplers

（征求意见稿）

202X—XX—XX发布                          202X—XX—XX实施

国家市场监督管理总局    发  布

JJG 956—202X 代替JJG 956—2013 大气采样器检定规程 Verification Regulation of Air Samplers

归口单位：全国环境化学计量技术委员会

主要起草单位：中国计量科学研究院

河北省计量监督检测研究院

参加起草单位：

本规程委托全国环境化学计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

张文阁（中国计量科学研究院）

方  静（河北省计量监督检测研究院）

刘佩侨（河北省计量监督检测研究院）

参加起草人：

目    录

引言……………………………………………………………………………(Ⅱ)

- 范围…………………………………………………………………………(1)

- 引用文件……………………………………………………………………(1)

- 概述…………………………………………………………………………(1)

- 计量性能要求………………………………………………………………(1)

- 通用技术要求………………………………………………………………(2)

  - 常规检查…………………………………………………………………(2)

  - 气密性检查………………………………………………………………(2)

  - 绝缘电阻检查……………………………………………………………(2)

- 计量器具控制………………………………………………………………(2)

  - 检定条件…………………………………………………………………(2)

  - 检定项目…………………………………………………………………(3)

  - 检定方法…………………………………………………………………(3)

  - 检定结果的处理…………………………………………………………(9)

  - 检定周期…………………………………………………………………(9)

附录A 检定证书内页格式……………………………………………………(10)

附录B 检定结果通知书内页格式……………………………………………(11)

附录C 检定原始记录格式……………………………………………………(12)

引       言

本规程以JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》为基础性规范进行修订。

本规程代替JJG 956-2013《大气采样器》。

与JJG 956-2013的版本相比，除编辑性修改外，本规程主要技术变化如下：

增加C类大气采样器，承载压力为8.0 kPa；

补充了数显式大气采样器流量示值误差检定方法；

标准流量计增加了质量流量计和腰轮流量计；

气密性检查时，设置仪器采样流量为0.5 L/min；

增加了环境温度示值误差、流量计前温度示值误差、大气压示值误差和流量计前压力示值误差的检定；

“计时误差”计量性能要求由“±0.2%”改为“±0.1%”。

JJG 956的历次版本发布情况为：

JJG 956-2000；

JJG 956-2013。

大气采样器检定规程

1  范围

本规程适用于大气采样器的首次检定、后续检定和使用中检查。

2  引用文件

本规程引用下列文件：

GB/T 17061-1997 作业场所空气采样仪器的技术规范

HJ/T 375-2007 环境空气采样器技术要求及检测方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本使用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规程。

3  概述

大气采样器(以下简称仪器)是采集大气中气态或蒸汽样品的仪器，其工作原理是用采样泵以一定流量抽取样品，通过流量控制装置及同步计时的方法，达到定量采集的目的。根据仪器承受负载的能力，仪器分为A类(承载0.5 kPa)、B类(承载4.5 kPa)和C类(承载8.0 kPa)。根据流量计类型不同，仪器分为指示式大气采样器(如浮子流量计)和数显式大气采样器(如差压式流量计、质量流量流量计等)。

仪器主要由收集器、流量控制系统和抽气动力系统等部分组成，如图1所示。

流量调节装置、定时控制装置、温度、压力测量装置等

收 集 器

流量控制系统

抽气动力系统

图1  大气采样器结构简图

4  计量性能要求

仪器计量性能应满足表1要求。

表1  仪器计量性能要求

| 检定项目 | 计量性能要求 |
| --- | --- |
| 流量示值误差 | ±5% |
| 流量重复性 | ≤2% |
| 流量稳定性 | ≤5% |
| 计时误差 | ±0.1% |
| 环境温度示值误差* | ±3 ℃ |
| 流量计前温度示值误差* | ±3 ℃ |
| 大气压示值误差* | ±1 kPa |
| 流量计前压力示值误差* | ±1 kPa |
| 控温稳定性* | ≤2 ℃ |
| 控温误差* | ±2 ℃ |
| *没有该功能的仪器，此项免检。 |  |

5  通用技术要求

5.1  常规检查

5.1.1  仪器结构完整，连接可靠，各按钮、按键应能正常使用。仪器外观应无影响仪器正常工作的损伤，显示部分清晰完整。仪器说明书应对仪器流量及仪器承载能力进行说明。

5.1.2  仪器铭牌清晰标明仪器名称、型号、出厂年月、编号、制造厂名，国产仪器应有制造计量器具型式评价标志及编号。

5.2  气密性检查

在仪器运转状态下，将仪器入口密封，采样流量应能下降到零或采样泵停止运转。

5.3  绝缘电阻检查

电源端子与仪器外壳金属件之间的绝缘电阻应不小于20 MΩ。

6  计量器具控制

6.1  检定条件

6.1.1  环境条件

6.1.1.1  环境温度为(15～35) ℃，温度波动不超过±2 ℃/h。

6.1.1.2  环境湿度不大于85%RH。

6.1.1.3  交流电源电压(220±22) V，电源频率(50±1) Hz。

6.1.2  检定过程中所需计量器具及配套设备

6.1.2.1  标准流量计：测量范围应与仪器流量范围相适应，准确度等级不低于1.0级(最大允许误差±1%)，可选用皂膜流量计、质量流量计和腰轮流量计。

6.1.2.2  温度计：范围(0～50) ℃，最大允许误差±1 ℃。

6.1.2.3  秒表：分辨力不大于0.1 s。

6.1.2.4  压力表：压力测量上限不低于15 kPa，准确度等级不低于1.6级。

6.1.2.5  大气压力表：量程范围(800～1060) hPa，最大允许误差±2.5 hPa。

6.1.2.6  绝缘电阻表：额定电压500 V，准确度等级10级。

6.2  检定项目

检定项目见表2

表2  检定项目一览表

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规检查 | + | + | + |
| 气密性检查 | + | + | + |
| 绝缘电阻检查 | + | + | - |
| 流量示值误差 | + | + | + |
| 流量重复性 | + | + | + |
| 流量稳定性 | + | + | - |
| 计时误差 | + | + | + |
| 环境温度示值误差 | + | + | - |
| 流量计前温度示值误差 | + | + | - |
| 大气压示值误差 | + | + | + |
| 流量计前压力示值误差 | + | + | + |
| 控温稳定性 | + | + | - |
| 控温误差 | + | + | - |
| 注：1.“+”为需要检定的项目，“-”为不需要检定的项目。 2.后续检定包括修理后的检定，若对计量性能有重大影响时，按首次检定进行。 3.对于使用直流电源的仪器不需要进行绝缘电阻检查。 |  |  |  |

6.3  检定方法

6.3.1  常规检查

按5.1进行。

6.3.2  气密性检查

将仪器采样流量设置为0.5 L/min，在仪器运转状态下，将仪器入口密封，应符合5.2的要求。

注：对于固定流量的仪器在该流量点进行检查。

6.3.3  绝缘电阻检查

仪器处于非工作状态，开关置于接通位置，将绝缘电阻表的接线端分别接到仪器电源插头的相线与机壳上，施加500 V直流试验电压，稳定5 s后，读取绝缘电阻表指示的绝缘电阻值。

6.3.4  流量示值误差的检定

对流量可调节的仪器，在满量程范围内的80%、60%、30%附近选取3点流量值进行检定；对固定流量的仪器只检定该流量点。有温控功能的仪器将温度设置为实验室环境温度。

6.3.4.1  空载状态下流量示值误差的检定

除去仪器收集器，连接干燥瓶，将被检仪器与标准流量计相连，见图2。分别调节采样流量到相应检定点，仪器稳定后进行流量测定，读取标准流量计的工况流量，同时记录实验室环境的气压和温度，每个流量检定点重复测量3次，取算术平均值。

大气压力表

温度计

秒表

标准

流量计

进气

出气

大气

采样器

干燥瓶

图2  空载状态下检定线路框图

6.3.4.2  负载状态下流量示值误差的检定

除去仪器收集器，连接干燥瓶，按图3连接压力表、调节阀、标准流量计和被检仪器等。分别调节采样流量到相应检定点，根据仪器使用要求(A类、B类、C类)调节压力表读数，仪器稳定后进行流量测定，读取标准流量计的工况流量，同时记录实验室环境的气压和温度，每个流量检定点重复测定3次，取算术平均值。

调节阀

大气压力表

温度计

秒表

标准

流量计

进气

出气

大气

采样器

干燥瓶

压力表

图3  负载状态下检定线路框图

6.3.4.3  流量示值误差的数据处理

按公式(1)计算检定点流量示值误差，取3个计算结果中绝对值最大者作为流量示值误差的检定结果。

(1)

式中：

—流量示值误差，%

—仪器流量示值，L/min；

—与仪器相同状态下的实际流量，L/min。

指示式仪器按公式(2)将三次测得值的平均值换算为与仪器相同状态下的实际流量。

(2)

式中：

—刻度状态下的热力学温度，K；

—标准状态下的大气压，101.325 kPa；

T—检定环境下的热力学温度，K；

p—检定环境大气压，kPa；

—检定时管路中负压，kPa。

只显示标况流量的数显式仪器，按公式(3)将三次测得值的平均值换算为与仪器相同状态下的流量。

(3)

式中：

—标准状态下的热力学温度，K；

—标准状态下的大气压，101.325 kPa；

T—检定环境下的热力学温度，K；

p—检定环境大气压，kPa。

可以显示工况流量的数显式仪器，则：

6.3.5  流量重复性的检定

对流量可调的仪器选择满量程60%附近的流量点，对固定流量的仪器选择该流量点进行检定。有温控功能的仪器将温度设定为实验室环境温度。

按图3连接仪器，启动仪器，根据仪器使用要求(A类、B类、C类)调节压力表读数。仪器稳定后，读取标准流量计的工况流量，重复测定6次，按公式(4)计算流量重复性。

(4)

式中：

—流量重复性，%

—第i次的测量结果，L/min；

—检定点工况流量的算术平均值，L/min；

n—测量次数。

6.3.6  流量稳定性的检定

对流量可调的仪器选择满量程60%附近的流量点，对固定流量的仪器选择该流量点进行检定。有温控功能的仪器将温度设定为实验室环境温度。

按图3连接仪器，启动仪器，根据仪器使用要求(A类、B类、C类)调节压力表读数。仪器稳定后，读取标准流量计的工况流量，连续工作1 h，每    15 min测定1次，共5次；对于有24 h恒温恒流要求的采样器，连续工作8 h，每2 h测定1次，共5次。取5次测得数据中最大值Qmax和最小值Qmin，按公式(5)计算流量稳定性。

(5)

式中：

—5次测得值的平均值，L/min。

6.3.7  计时误差的检定

将仪器的采样时间设置为1 h，同时启动秒表和仪器，待仪器到达设定时间时，停止计时，记录秒表显示时间，按公式(6)计算计时误差。

(6)

式中：

—计时误差，%

—仪器定时时间，s；

—秒表计时时间，s。

6.3.8  环境温度示值误差的检定

将标准温度计与仪器置于同一环境中，稳定1 h后，分别记录仪器的环境温度与标准温度计显示的温度值。按公式(7)计算环境温度示值误差。

(7)

式中：

—流量计前温度示值误差，℃；

—仪器显示的流量计前温度，℃；

—标准温度计显示温度，℃。

6.3.9  流量计前温度示值误差的检定

将标准温度计与仪器置于同一环境中，稳定1 h后，分别记录仪器的流量计前温度与标准温度计显示的温度值。按公式(8)计算流量计前温度示值误差。

(8)

式中：

—流量计前温度示值误差，℃；

—仪器显示的流量计前温度，℃。

6.3.10  大气压示值误差的检定

将仪器和大气压力表置于同一环境中3 min后，分别记录仪器的大气压显示值和大气压力表的显示值。按公式(9)计算大气压示值误差。

(9)

式中：

—大气压示值误差，Pa；

p—仪器显示的大气压值，Pa；

—大气压力表的显示值，Pa。

6.3.11  流量计前压力示值误差的检定

进气

出气

大气

采样器

压力表

调节阀

按图4将仪器、压力表和调节阀进行连接。

图4  流量计前压力检定连接示意图

设置仪器采样流量为最大流量，启动仪器。调节阀处于全开状态，分别读取仪器和压力表的初始压力值。然后通过调节阀使管路产生负压，选择-3 kPa、-5 kPa和-8 kPa左右作为流量计前压力检定点，待压力稳定后，分别读取仪器和压力表的压力值，按公式(9)计算流量计前压力示值误差。

(9)

式中：

—流量计前压力示值误差，kPa；

—仪器流量计前压力值，kPa；

—仪器流量计前压力初始值，kPa；

—真空压力表显示值，kPa；

—真空压力表初始值，kPa。

6.3.12  控温稳定性的检定

对于有24 h恒温恒流要求的仪器，将温度计直接插入仪器恒温器中，稳定后开始记录第1次值T1，连续工作8 h，每2 h测定1次，共5次。取5个测量数据中最大值Tmax和最小值Tmin，按公式(10)和公式(11)计算和，取二者中大者为控温稳定性。

(10)

(11)

6.3.13  控温误差的检定

将温度计直接插入仪器恒温器中，将控温装置的温度设定为20 ℃，稳定后连续读取温度计3次测量值，取其平均值，按公式(12)计算温度示值误差。

(12)

6.4  检定结果的处理

检定合格的仪器，发给检定证书，并注明仪器类别；检定不合格的仪器，发给检定结果通知书，并注明不合格项目。

6.5  检定周期

仪器的检定周期不超过1年。

附录A

检定证书内页格式

| 序号 | 检定项目 | 技术要求 | 检定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规检查 |  |  |
| 2 | 气密性检查 |  |  |
| 3 | 绝缘电阻检查 |  |  |
| 4 | 流量示值误差 |  |  |
| 5 | 流量重复性 |  |  |
| 6 | 流量稳定性 |  |  |
| 7 | 计时误差 |  |  |
| 8 | 环境温度示值误差 |  |  |
| 9 | 流量计前温度示值误差 |  |  |
| 10 | 大气压示值误差 |  |  |
| 11 | 流量计前压力示值误差 |  |  |
| 12 | 控温稳定性 |  |  |
| 13 | 控温误差 |  |  |

以下空白

附录B

检定结果通知书内页格式

| 序号 | 检定项目 | 技术要求 | 检定结果 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规检查 |  |  |  |
| 2 | 气密性检查 |  |  |  |
| 3 | 绝缘电阻检查 |  |  |  |
| 4 | 流量示值误差 |  |  |  |
| 5 | 流量重复性 |  |  |  |
| 6 | 流量稳定性 |  |  |  |
| 7 | 计时误差 |  |  |  |
| 8 | 环境温度示值误差 |  |  |  |
| 9 | 流量计前温度示值误差 |  |  |  |
| 10 | 大气压示值误差 |  |  |  |
| 11 | 流量计前压力示值误差 |  |  |  |
| 12 | 控温稳定性 |  |  |  |
| 13 | 控温误差 |  |  |  |

附加说明：

该仪器()类××××项目检定不合格。

以下空白

附录C

检定原始记录格式

委托单位：                                                                                                          龙

仪器名称：                                             仪器型号：                                         龙

生产厂家：                                             仪器编号：                                         龙

检定依据：                                                                                                          龙

检定设备：                                                                                                          龙

检定环境：温度：                     湿度：                      大气压：                       龙

1.常规检查：                2.气密性检查：                3.绝缘电阻：                 龙

4.流量示值误差

| 通道 | 流量示值Qy (L/min) |  | 测得值(L/min) |  |  | 平均值 (L/min) | Qs (L/min) | 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
|  | 空载 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负载 kPa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负载 kPa |  |  |  |  |  |  |  |

5.流量重复性

负载压力       kPa

| 通道 | 测得值(L/min) |  |  |  |  |  | 平均值 (L/min) | 重复性 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |

6.流量稳定性

负载压力      kPa

| 通道 | 测得值(L/min) |  |  |  |  | 平均值 (L/min) | 稳定性 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |

7.计时、环境温度、流量计前温度及大气压示值误差

| 测量参数 | 仪器显示值 | 测得值 | 误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计时误差 |  |  |  |
| 环境温度示值误差 |  |  |  |
| 流量计前温度示值误差 |  |  |  |
| 大气压示值误差 |  |  |  |

8. 流量计前压力示值误差

| 管路负压状态 | 仪器流量计前压力值(kPa) | 真空压力表显示值(kPa) | 流量计前压力示值误差(kPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始值 |  |  | / |
| -3 kPa |  |  |  |
| -5 kPa |  |  |  |
| -8 kPa |  |  |  |

9.控温稳定性

| 时间(h) | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | △T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道 温度(℃) |  |  |  |  |  | Tmax-T0= T0-Tmin= |
| 通道 温度(℃) |  |  |  |  |  | Tmax-T0= T0-Tmin= |

10.控温误差

| 测量次数 | T1 | T2 | T3 | △T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道 温度(℃) |  |  |  |  |
| 通道 温度(℃) |  |  |  |  |