附录一

《正弦力标准装置校准规范》编写说明

《正弦力标准装置校准规范》编写组

JJF XXXX-201X

编 制 说 明

- 任务来源

根据国家市场监督管理总局要求，在归口单位全国力值硬度重计量技术委员会领导下，由浙江省计量科学研究院主要承担、部分制造商及计量检验部门共同参与了《正弦力标准装置直校准规范》（以下简称规范）的修订工作。

- 编制目的与意义

正弦力在经济建设、军工领域应用较为广泛。当激振频率较高时传统的“静标动用”会产生较大误差。目前国外德国物理技术研究院（PTB）、国内中航工业北京长城计量测试技术研究所（简称304所）建有绝对法正弦力计量标准装置，浙江省计量科学研究院建有比较法正弦力计量校准装置，可对力传感器及测力仪幅频特性、相频特性进行动态计量校准。但由于质量块加速度分布不均匀，各技术机构间正弦力计算方法不统一，因而不同正弦力标准装置校准结果不同，造成量值不统一。为了规范正弦力（振动仪器设备）检测、检验与计量，有必要制定正弦力标准装置校准规范。

正弦力标准装置由激振力源、质量块、加速度测量系统组成，正弦力计量校准在电动振动台面安装力传感器,在力传感器上再安装质量块并测量其加速度，用牛顿第二定理计算正弦力幅值。尽管《正弦法力传感器动态特性校准规范》JJF1370—2012对力传感器进行正弦法校准所用的仪器设备的技术要求有规定，但仅限于绝对法测量。由于目前国内外没有正弦力标准装置这方面的检定规程或校准规范，由于正弦力计算理论公式是固定横截面的柱状质量块，而实际校准中无法避免局部为变截面装配，因而按牛顿定理计算的正弦力与力传感器上的实际作用力有差异，因而正弦力校准时应充分考虑校准的约定条件，否则不同的装置或校准人员将得到不同的校准结果。因此针对正弦力计量标准装置迫切需要制定技术法规，以规范正弦力检测、检验与计量，实现正弦力标准装置的量值统一。

本规范的编写格式依据JJF1071-2000《国家计量校准规范编写规则》，计量术语符合JJF 1001-1998《通用计量术语及定义》，测量不确定度评定与表示符合JJF 1059-1999《测量不确定度评定与表示》的要求。

- 编写过程

- 本校准规范的编写根据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》规定的规则编写。参考了JJF1370—2012《正弦法力传感器动态特性校准规范》与德国DKD-R 3-10 Sheet1 Dynamic calibration of uniaxial force measuring devices and testing machines (basic principles)、  DKD-R 3-10 Sheet2 Dynamic calibration of force transducers according to the sinusoidal method等标准的要求、术语、符号与定义以及相关的技术要求、技术指标和测试方法。

1、正弦力标准装置分类与工作原理

- 正弦力标准装置基于牛顿第二定理，用质量、加速度幅值乘积计算正弦力幅值，在振动台台面中心安装力传感器,再在力传感器上安装荷载质量块，振动台激振对力传感器（或测力仪）进行正弦力校准的动态力标准装置。由振动力源（电动振动试验系统或标准振动台）、质量块与连接件、振动加速度测量系统与扶正装置等组成。

- 根据振动加速度测量系统分为绝对法（激光干涉法）、直接测量法（加速度计法）。直接测量方法借助于加速度传感器直接测量振动加速度——时间历程，即被校力传感器安装在振动台面中心，力传感器再与质量块相连；通常采用五个加速度传感器（其中在质量块顶面中心采用振动标准套组）同时测试质量块顶面加速度，数据采集系统将力传感器、加速度传感器信号转换为控制系统数字信号，经功率放大器放大后驱动振动系统工作。绝对法基于激光多普勒测速原理，借助于绝对测量运动学的基本量——时间和长度复现振动加速度——时间历程，即被校力传感器安装在振动台面中心，力传感器再与质量块相连；通常在不同时间测试质量块顶面五个不同位置的加速度，数据采集系统将力传感器、质量块加速度信号转换为控制系统数字信号，经功率放大器放大后驱动振动系统工作。

2、编写过程

2020年3季度完成规范讨论稿（初稿），并于2020年11月在北京304所对规范讨论稿（初稿）做了讨论，对规范的适应范围、主要校准项目与技术指标等做了规定。2021年1季度完成规范讨论稿发起草人与相关单位专家收集意见，并在由中航工业北京长城计量测试技术研究所（CIMM）和德国GTM联合举办的第2届动态测量国际会议（2nd International Seminar on Dynamic Measurement）上，浙江省计量科学研究院肖尧博士作“Suggestions on formulating International Standard for Dynamic Calibration of Force Transducers according to Sinusoidal Method”主题报告。介绍了正弦力计量标准装置与正弦法力传感器动态校准技术标准现状并提出两点看法：（1）绝对法测量加速度是正弦力计量发展方向，我院近年来相关试验结果表明质量块尺寸、高度 、密度 、材质弹性模量等都影响质量块加速度分布，其中钢、硬质合金等具有较好的加速度分布均匀性和频率响应，质量块高度对加速度分布影响显著，所以正弦力计量应积极考虑质量块加速度分布影响；（2）由于各正弦力计量标准装置标准力计算不统一，各国技术标准规定的力传感器动态校准项目有差异，如灵敏度、刚度、阻尼、相位延迟等；各技术标准对同一校准项目的校准方法不完全一致，如灵敏度、头部质量等，因而建议制定力传感正弦法动态校准国际标准，实现力传感正弦法动态校准方法相同与量值统一。

- 主要技术说明与校准方法

3 术语和计量单位

- 力传感器根据所能测量力的方向来分，有拉向、压向以及拉压向3种；根据所测量的力分量来分，有单分量和多分量力传感器2种；根据敏感元件的原理来分，有应变式、压电式、压阻式、电容式等多种。通常应变式力传感器可用于静态及动态力测量；压电式力传感器常用于动态力测量。做了以下术语的定义：

3.4相对灵敏度 Relative sensitivity

在给定频率与幅值的正弦力激励下，力传感器套组的动态灵敏度与静态灵敏度的百分比，用于表征力传感器套组的频响特性，又称灵敏度频率响应，单位：%。

3.5灵敏度幅值线性 Amplitude linearity of dynamic sensitivity

在参考频率不同幅值正弦力激励下，力传感器套组的动态灵敏度与参考灵敏度的不一致程度，用校准点的辐值灵敏度相对于参考灵敏度的相对偏差表示，单位：%。

3.7力传感器套组 Force transducer with amplifier

由力传感器、信号适调器和数据采集单元组成的动态力测量系统。

5 计量特性

本规范在制定过程中充分参照了国家标准GB/T 20485.1-2008/ISO 16063-1:1998《振动与冲击传感器校准方法 第1部分 基本概念》、JJF 1011-2006《力值与硬度计量术语及定义》、JJF 1156-2006《振动 冲击 转速计量术语及定义》以及国家标准GB/T 20485.11-2006/ISO 16063-11:1999《振动与冲击传感器校准方法 第11部分 激光干涉法振动绝对校准》、GB/T 20485.21-2007/ISO 16063-21:2003《振动与冲击传感器校准方法 第21部分 振动比较法校准》中的术语、符号与定义。

（a）选择合适的Ⅱ级平天与M1等级砝码校准所使用质量块、连接件、力传感器及加速度等的质量等，其测量误差MPE:±0.02%；

（b）加速度测量系统包括激光测振仪、振动标准套组、工作加速度计，其技术指标引用了JJG 233 《压电加速度计检定规程》、JJG 676《测振仪》、JJF 1219《激光测振仪校准规范》与JJG 233-2008《压电加速度计检定规程》等相关标准。

（c）振动力源分为中频标准振动台或电动振动系统，均可现场校准。校准项目包括振动台加速度稳定性、加速度幅值控制误差、振动台横向运动比、谐波失真度、加速度幅值均匀度与振动台控制器，其中振动台控制器校准项目有：控制器频率测量误差、控制器电压测量误差、控制器通道间一致性。其技术指标引用了JJG 298《标准振动台》、JJG 948《电动振动试验系统》等相关标准。

（d）用力传感器测量套组对正弦力标准装置校准结果验证时，以力传感器测量套组已知测量值作为参考值，比对结果用归一化偏差En值评价，En≤1 ，比对结果可以接受；En>1 ，比对结果没有到达合理预期应分析原因，依据是JJF 1117-2010《计量比对》。

7校准项目与方法

对周期校准的必校项目以及可选项目都做出推荐。首先，从校准原理角度，介绍了校准系统的组成以及溯源途径；然后，从校准频点、力值水平及激光测量位置的选择原则，质量块的安装要求等角度对校准方法做出比较详细的规定，并给出具体的校准操作步骤；最后，对校准程序的数据处理方法作了详尽的说明。校准前检查正弦力标准装置上铭牌，铭牌上应标明正弦力标准装置的型号规格、编号、制造厂家等装置基本信息；表明装置正弦力值范围、工作频率范围等计量性能。并检查正弦力标准装置振动力源噪声，检查振动台工作时台面所有安装螺孔是否漏磁，磁通密度应不超过5mT或出厂技术要求，检查台面中心加速度的有效值并计算加速度信噪比，加速度信噪比≥60dB，检查振动台频率响应函数与一阶共振动频率，符合出厂技术要求。

校准方法采用分部法校准与以力传感器套组为传传递标准进行校准能力验证相结合的方法。规定力传感器套组中使用的指示仪表（包括可向传感器提供激励电压的指示仪表）的相关准确度指标，原则上应优于被检力传感器相应准确度指标的三分之一。

1）分部法校准

由正弦力标准装置振动力源（电动振动试验系统或标准振动台）、质量块与连接件、振动加速度测量系统与扶正装置等组成，对各组成部件分别进行校准。

（a）选择合适的Ⅱ级平天与M1等级砝码分别测量校准时所使用质量块、连接件、力传感器及加速度等的质量；

（b）加速度测量系统包括激光测振仪、振动标准套组、工作加速度计，通常激光测振仪、振动标准套组送检到国家振动基准，工作加速度计（测振仪）可现场校准。

（c）振动力源分为中频标准振动台或电动振动系统，均可现场校准。校准项目包括振动台加速度稳定性、加速度幅值控制误差、振动台横向运动比、谐波失真度、加速度幅值均匀度与振动台控制器，其中振动台控制器校准项目有：控制器频率测量误差、控制器电压测量误差、控制器通道间一致性。

2）校准能力验证

已知灵敏度的力传感器测量套组安装在振动台的台面上，在力传感器上端安装质量块，各安装面之间要求配合良好（可以根据实际情况在接触面之间涂抹一定量的润滑剂），且有足够的预紧力，理论上假设质量块密度ρ，加速度分布用极座标表示，则正弦力按计算，质量块平均加速度幅值按计算，实际测量中根据牛顿第二定理用刚体运动原理按式计算正弦力幅值，式中：为质量块质量；为力传感器与质量块间上联接件质量；为敏感件以上力传感器的头部质量。特征点加速度幅值加权平均值不代表质量块加速度幅值平均值与振动台加速度幅值均匀度N相关，优先进行质量块加速度分布校准。

（a）力传感器头部质量推荐采用统合拟合法进行测量，与JJF1370—2012《正弦法力传感器动态特性校准规范》、德国DKD-R 3-10 Sheet2 Dynamic calibration of force transducers according to the sinusoidal method比较，测量准确度明显提高。

（b）选择的校准点参考力值（一般在力传感器量程的5%～80%间根据用户要求确定），结合选定合适质量块（一般选择质量块的质量大于20倍力传感器的头部质量），并计算与确定相应加速度设定值，其加速度通常取5m/s2、10 m/s2、20 m/s2、50 m/s2或100 m/s2等。参考频率点根据用户要求确定为8Hz或16Hz，80Hz或160Hz。参考灵敏度校准在参考条件重复校准六次，也可用灵敏度频率响应（相对灵敏度）、灵敏度幅值线性测量数据进行计算。主要技术指标：参考灵敏度重复性、参考灵敏度稳定性。

（c）频率响应（相对灵敏度频响）校准点参考力值（一般在力传感器量程的2%～80%间选一点，或根据用户要求确定），结合选定合适质量块（一般选择质量块的质量大于20倍力传感器的头部质量），并计算与确定相应加速度设定值，其加速度通常取5m/s2、10 m/s2、20 m/s2、50 m/s2或100 m/s2等。校准频率点一般不少于7点，通常按1/3倍频程频率选取，应包括一个参考频率点，校准的参考频率点根据用户要求确定为8Hz或16Hz，80Hz或160Hz。其中质量块加速度测量分为质量块加速度分布（径向）校准、质量块加速度分布（轴向）校准，正弦力标准值的计算方法有所不同。

注１：德国DKD-R 3-10 Sheet2正弦力标准值按，式中，为质量块顶表面实测加速度幅值平均值；ko为加速度修正因子i。

注2：JJF1370-2012正弦力标准值按，式中为质量块顶表面实测加速度幅值平均值； i为质量块加速度修正因子，ai为质量块试底部加速度修正因子。

注3：本规范：如果质量块与连接件较大时，正弦力标准值按，式中：为质量块顶表面实测加速度幅值平均值；为加速度计下安装面或测量位置（质量块底表面）实测加速度幅值平均值；i为质量块加速度修正因子，ai为质量块试底部加速度修正因子，为力传感器与质量块间联接件加速度。无法实际测量时可用进行计算，力传感器与质量块间联接件质量不大时还可简化，正弦力标准值按计算。

（d）相位延迟只有用户要求才进行校准，按JJF 1370-2012第7.2.6.1和7.2.6.3分别得到的ϕa和ϕu数据，各校准频率点的相位延迟用Δϕ=ϕu−ϕa计算。

（e）幅值线性度校准时参考频率点根据用户要求确定为8Hz或16Hz，80Hz或160Hz，校准点力值通常在力传感器量程的5%～100%（或欲使用的）范围内不少于5点；推荐选择9个测量点，近似为量程的5%，10%，20%，30%，40%，50%，60%，80%，100%，其中力值参考点的加速度通常取5m/s2、10 m/s2、20 m/s2、50 m/s2或100 m/s2等。与JJF 1370-2012不同，力传感器测量套组的灵敏度线性，用校准点的灵敏度辐值相对于参考灵敏度的相对偏倚表示。