附录三

《正弦力标准装置校准规范》验证报告

《正弦力标准装置校准规范》编写组

正弦力标准装置校准验证报告

1、前言

本规范校准方法分为分部法校准、正弦力标准装置校准结果验证两部分，分部法校准由于已有相应检定或校准方法，如（a）选择合适的Ⅱ级平天与M1等级砝码校准所使用质量块、连接件、力传感器及加速度等的质量等；（b）加速度测量系统包括激光测振仪、振动标准套组、工作加速度计，分别按JJF 1219《激光测振仪校准规范》、JJG 233 《压电加速度计检定规程》、JJG 676《测振仪》与JJG 233-2008《压电加速度计检定规程》等校准；（c）振动力源分为中频标准振动台或电动振动系统可现场校准，校准项目包括振动台加速度稳定性、加速度幅值控制误差、振动台横向运动比、谐波失真度、加速度幅值均匀度与振动台控制器，其中振动台控制器校准项目有：控制器频率测量误差、控制器电压测量误差、控制器通道间一致性等按JJG 298《标准振动台》、JJG 948《电动振动试验系统》等校准。由于方法成熟，可不再进行验证。

为验证本规范技术指标的合理性，正弦力标准装置校准结果验证部分依据是JJF 1117-2010《计量比对》，用力传感器测量套组对正弦力标准装置校准结果验证时，具体以力传感器测量套组已知测量值作为参考值，比对结果用归一化偏差En值评价，En≤1 ，比对结果可以接受；En>1 ，比对结果没有到达合理预期应分析原因。

- 2、校准依据

本校准规范（征求意见稿）

- 3、环境条件

环境温度： (2010)℃

相对湿度： 80%

工作电源电压：220V±22V，频率：50Hz

其它条件：校准时没有影响校准结果的振动干扰源

- 4、校准用标准器

见校准记录

- 5、校准数据

用Kistler公司9371B压电式力传感器套组进行比对试。

校准能力验证力传感器套组参考灵敏度，见表C-1。

校准能力验证（力传感器套组频率响应、相对灵敏度），见表C-2。

校准能力验证（力传感器套组幅值线性），见表C-3。

6、试验结果分析

浙江省计量科学研究院（ZJIM）、中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所（CIMM）用Kistler公司8371B压电式力传感器套组为传递标准进行了正弦力标准装置计量比对试验，依据是JJF 1117-2010《计量比对》，比对试验以力传感器测量套组已知测量值作为参考值，比对结果用归一化偏差En值评价，En≤1 ，比对结果可以接受；En>1 ，比对结果没有到达合理预期应分析原因。主要技术指标：

（a）中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所建立的绝对法正弦力标准装置，其频率范围为（20～2000）Hz，力值范围为50N～10kN，参考频点（160Hz）正弦力幅值测量不确定度为1.0%（k=2），其它频点（160Hz）正弦力幅值测量不确定度为2.0%（k=2）。

（b）浙江省计量科学研究院开展了比较法正弦力校准技术研究，建立了一套基于振动台的比较法（加速度传感器）正弦力校准装置，其频率范围为（20～2000）Hz，力值范围100N～30kN，参考频点（160Hz）正弦力幅值测量不确定度为1.5%（k=2），其它频点（160Hz）正弦力幅值测量不确定度为2.5%（k=2）。

比对于2015年11月开始，传递标准选用Kistler公司8371B压电式力传感器、B&K公司6292C电荷放大器构成的力传感器套组。CIMM与ZJIM各自使用已有质量块，在保证比对力值相近的情况下，在两种不同正弦力下开展动态力套组灵敏度校准，即大质块(约4500 N)、小质量块(约1500 N)进行正弦力比对试验。ZJIM在状况ZJIM⑴大质量块21.32 kg、加速度200 m/s2与状况ZJIM⑵小质量块10.70 kg、加速度150 m/s2试验； CIMM选用大质量块20.64 kg、加速度200 m/s2与小质量块7.62 kg、加速度200 m/s2试验。2015年12月完成比对后，针对第一次试验结果ZJIM研究了加速度传感器正、倒安装间灵敏度的差异及安装绝缘胶木板等因素的影响；CIMM分析了振动台、质量块、加速度测量位置等因素的影响。2016年6月对原比对方案进行了修改：力传感器套组灵敏度有效数字从3位改成4位；并适当减小试验力进行比对试验。第一次比对后ZJIM用静重式力标准机准静态校准，灵敏度3.88 pC/N。

第二次比对2016年11月完成现场比对试验，各自在相近大量块(约3300 N)、小质量块(约1100 N)两个正弦力下进行试验，CIMM重新做质量块以改进与力传感器间的连接，分别用新大质量块、加速度约150 m/s2，新小质量块、加速度约100 m/s2试验；ZJIM在状况ZJIM⑶原大质量块、加速度150 m/s2与状况ZJIM⑷原小质量块、加速度100 m/s2试验[5][6]。鉴于CIMM试验数据不宜公开，ZJIM两次比对试验数据如表C-1、表C-2与表C-3所示（Limin Zeng, Binghui Ma. Research on sinusoidal force standard equipment  [C]  //IMEKO International Seminar on Measurement.  Hangzhou (China), 2017:120-124）。

另外，中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所（CIMM）与德国联邦物理技术研究院（PTB）正弦力比对试验用Kistler 公司9331B力传感器、 5015电荷放大器构成力传感器套组进行比对试验，且比对用质量块相同，两者结果也相近（Zhang L, Wang Y , Yin X ，et al.  Comparison results between PTB and CIMM on the force transducer calibration under sinusoidal  loading  [C]//XXII World Congress of the International Measurement Confederation (IMEKO 2018), IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1065 (2018) 042019 9）。浙江省计量院还用GTM、KYOWA、HBM应变式力传感器进行了动静对比，在参考频率160Hz及以下（20Hz～160Hz）两者的误差在不超过1.0%，在0.5%左右。

由于力传感器套组灵敏度复现性均在控制限测量扩展不确定度以内，说明用本规范规定的校准方法、标准装置进行正弦力标准装置校准结果验证，方法适用、可靠。另外还有以下结论与建议：（1）力传感器动态校准不确定度主要来源于质量块不均匀的轴向加速度分布和质量块加速度频率响应，质量块加速度沿轴向方向呈层状分布；（2）质量块尺寸高度 、密度 、弹性模量等是影响质量块加速度分布的主要因素，其中质量块高度影响最为显著；（3）钢、硬质合金等材料具有较好的加速度分布均匀性和频率响应 ，在力传感器动态校准中可提高测量结果准确度；（4）由于PTB、CIMM用质量块顶表面中心、顶表面1/2半径处4个位置质量块加速度的平均值，建议用质量块顶表面中心（权重0.36）、顶表面2/3半径处或附近（权重0.64，顶表面1/2半径～2/3半径处）的加权平均值计算质量块加速度的平均值。

表C-1  校准能力验证力传感器套组参考灵敏度

设定频率    160     Hz，  幅值   150     m/s2

力传感器套组静态灵敏度    3.880  pC/N

| 测量 次数 | 力传感器套组灵敏度(ZJIM) |  |  | 力传感器套组灵敏度(CIMM) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （pC/N） | 平均（pC/N） | 重复性 % | （pC/N） | 平均（pC/N） | 重复性 % |
| 1 | 3.856 | 3.845 | 0.35 | / | / | / |
| 2 | 3.845 |  |  | / |  |  |
| 3 | 3.831 |  |  | / |  |  |
| 4 | 3.835 |  |  | / |  |  |
| 5 | 3.850 |  |  | / |  |  |
| 6 | 3.852 |  |  | / |  |  |
| 结论 | 上次校验参考灵敏度： 3.862 pC/N |  |  | 上次校准参考灵敏度： / |  |  |
|  | 参考灵敏度年稳定度： -0.44% |  |  | 参考灵敏度年稳定度： / |  |  |
|  | 力传感器套组灵敏度归一化偏差： / |  |  |  |  |  |

力传感器套组上次校验参考灵敏度分别为3.867、3.852、3.865、3.869、3.857与3.864（pC/N），参考灵敏度取平均值：3.862 pC/N

注：可优级先增加质量、设定加速度  100  m/s2进行试验。

# 校准：     曾利民         核验：  肖尧

表C-2  校准能力验证（力传感器套组频率响应、相对灵敏度）

质量块质量     21.32kg    、高度   240mm    、材质与弹性模量：  钢 205GPa

连接件等质量      /       、高度      /     、材质与弹性模量：      /

力传感器质量    2.50kg   、高度    108mm     、材质与弹性模量：   钢 205GPa

头部质量  1.24 kg  ，设定加速度  150  m/s2，

力传感器套组静态灵敏度  3.880  pC/N

| 校准 频率 Hz | ZJIM |  |  |  | CIMM |  |  |  | 力传感器套组归一化偏差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 力传感器套组灵敏度pC/N |  |  | S/S0 | 力传感器套组灵敏度pC/N |  |  | S/S0 |  |
| 20 | 3.860 | 3.858 | 3.868 | 0.995 | 3.810 | 3.817 | 3.814 | 0.982 | 0.41 |
|  | 3.862 |  |  |  | 3.812 |  |  |  |  |
| 40 | 3.860 | 3.862 | 3.855 | 0.995 | 3.812 | 3.816 | 3.817 | 0.983 | 0.44 |
|  | 3.859 |  |  |  | 3.815 |  |  |  |  |
| 80 | 3.861 | 3.868 | 3.836 | 0.994 | 3.816 | 3.824 | 3.843 | 0.986 | 0.22 |
|  | 3.855 |  |  |  | 3.828 |  |  |  |  |
| 160* | 3.856 | 3.845 | 3.831 | 0.991 | 3.808 | 3.815 | 3.831 | 0.984 | 0.36 |
|  | 3.844 |  |  |  | 3.818 |  |  |  |  |
| 320 | 3.815 | 3.835 | 3.870 | 0.990 | 3.798 | 3.772 | 3.757 | 0.973 | 0.53 |
|  | 3.840 |  |  |  | 3.776 |  |  |  |  |
| 480 | 3.827 | 3.832 | 3.849 | 0.989 | 3.807 | 3.792 | 3.831 | 0.982 | 0.21 |
|  | 3.836 |  |  |  | 3.810 |  |  |  |  |
| 640 | 3.828 | 3.812 | 3.841 | 0.986 | 3.751 | 3.805 | 3.787 | 0.981 | 0.38 |
|  | 3.827 |  |  |  | 3.781 |  |  |  |  |
| 960 | 3.774 | 3.797 | 3.832 | 0.980 | 3.746 | 3.689 | 3.719 | 0.958 | 0.70 |
|  | 3.801 |  |  |  | 3.718 |  |  |  |  |
| 1280 | 3.780 | 3.736 | 3.710 | 0.964 | 3.767 | 3.574 | 3.642 | 0.944 | 0.69 |
|  | 3.742 |  |  |  | 3.661 |  |  |  |  |
| 1600 | 3.742 | 3.723 | 3.759 | 0.963 | 3.660 | 3.590 | 3.505 | 0.924 | 1.33 |
|  | 3.738 |  |  |  | 3.585 |  |  |  |  |

注：可优先增加质量、设定加速度  100  m/s2进行试验。

# 校准：    曾利民 、尹肖               核验：     肖尧

表C-3  校准能力验证（力传感器套组幅值线性）

质量块质量     21.32kg    、高度   240mm    、材质与弹性模量：    钢 205GPa

连接件等质量      /       、高度      /     、材质与弹性模量：      /

力传感器质量    2.50kg   、高度    108mm       、材质与弹性模量：   钢 205GPa

头部质量  1.24kg   ，设定频率   160  Hz，

力传感器套组静态灵敏度   3.880    pC/N

| 校准 加速度 m/s2 | ZJIM |  |  |  | CIMM |  |  |  | 力传感器套组归一化偏差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 力传感器套组灵敏度pC/N |  |  | 幅值 线性% | 力传感器套组灵敏度pC/N |  |  | 幅值 线性% |  |
| 50 | 3.855 | 3.866 | 3.848 | +0.26 | 3.815 | 3.833 | 3.836 | +0.21 | +0.39 |
|  | 3.856 |  |  |  | 3.828 |  |  |  |  |
| 100 | 3.843 | 3.862 | 3.854 | +0.18 | 3.813 | 3.820 | 3.836 | +0.10 | +0.40 |
|  | 3.853 |  |  |  | 3.824 |  |  |  |  |
| 150* | 3.835 | 3.850 | 3.852 | / | 3.810 | 3.826 | 3.824 | / | +0.36 |
|  | 3.846 |  |  |  | 3.820 |  |  |  |  |
| 200 | 3.837 | 3.847 | 3.842 | -0.10 | 3.807 | 3.809 | 3.832 | -0.1 | +0.36 |
|  | 3.842 |  |  |  | 3.816 |  |  |  |  |
| 250 | 3.874 | 3.823 | 3.821 | -0.18 | 3.804 | 3.813 | 3.816 | -0.24 | +0.39 |
|  | 3.839 |  |  |  | 3.811 |  |  |  |  |

注：可优先增加质量、设定加速度  100  m/s2进行试验。

# 校准：     曾利民 、尹肖            核验：     肖尧