附件二

正弦力标准装置校准规范

不确定评定方法及实例

起草：浙江省计量科学研究院

审查：全国力值硬度重力计量技术委员会

### 正弦力标准装置校准不确定度评估

1 概述

1.1 测量对象：正弦力标准装置；

1.2 测量标准：正弦力标准装置校准装置，包括用砝码检定装置对质量块、连接件校准，振动基准或振动标准装置对加速度测量系统校准；振动台检定装置对振动力源校准；力传感器测量套组进行正弦力标准装置校准能力验证。

1.3测量依据：JJF XXXX-202X《正弦力标准装置校准规范》；

1.4环境条件：室温(205)℃；

1.5测量过程：基于牛顿第二定理，用质量、加速度幅值乘积计算正弦力幅值。力传感器测量套组进行正弦力标准装置校准能力验证时，以正弦力幅值3次测量结果平均值进行评价。

2 测量模型

2.1 建模

正弦力标准装置在振动台台面中心安装力传感器,再在力传感器上安装荷载质量块，振动台激振对力传感器（或测力仪）进行正弦力校准的动态力标准装置。正弦力标准装置校准能力验证用已知灵敏度的力传感器测量套组安装在振动台的台面上，在力传感器上端安装质量块，各安装面之间要求配合良好（可以根据实际情况在接触面之间涂抹一定量的润滑剂），且有足够的预紧力，理论上假设质量块密度ρ，加速度分布用极座标表示，则正弦力按计算，质量块平均加速度幅值按计算，具体根据牛顿第二定理用刚体运动原理按式（B-1）计算正弦力幅值。

（B-1）

式中：

为质量块质量；

为力传感器与质量块间上联接件质量；

为力传感器的头部质量。

为敏质量块、连接件与力传感器头部质量振动加速度辐值的平均值。

2.2 灵敏系数

灵敏系数                 　    （B-2）

灵敏系数                 　    （B-3）

3 不确定度来源分析与标准不确定度分量合成

正弦力标准装置测量不确定度主要来源由有效质量、加速度幅值两部分引起，因此用于不确定度评定的数学模型如下：

(B-4)

根据正弦力标准装置按照振动加速度复现原理可分激光干涉法及加速度计直接测量法。

4 正弦力标准装置不确定度分量的评定

4.1有效质量测量引入的标准不确定度

质量块、连接件的有效质量使用电子天平进行测量，力传感器头部质量按本标准7.5.2.2进行测量，假定为均匀分布，则引入的相对标准不确定度ur(m)按照公式(B-5)计算：

(B-5)

式中：

、、分别为质量块、连接件与力传感器头部质量的最大测量误差。

4.2振动加速度幅值测量误差引入的标准不确定度

4.2.1激光干涉法

4.2.1.1 激光干涉法基于激光多普勒测速原理，绝对测量冲击速度-时间历程，通过对速度v(t)——运动的速度-时间历程微分得到a(t)——运动的加速度-时间历程间接得到加速度幅值，按a(t)=dv(t)dt计算。振动加速度峰值的测量误差包括激光干涉仪速度测量不确定度、采样时间误差、激光光轴与被测运动方向不重合、冲击加速度峰值不均匀度引入的不确定度分量，采用B类方法评定。

根据JJG 2054－2015《振动计量器具检定系统表》，本规范中选择国际标准ISO 16063-11 中的“方法3”测量加速度，激光干涉仪加速度测量结果的测量不确定度为，则引入的相对标准不确定度分量按式(B-6)计算：

(B-6)

4.2.1.2  振动台加速度失真度引入的标准不确定度

振动台加速度失真度影响加速度测量结果，其影响量为，假设加速度参考点失真度D=5%，不确定度影响量为；假设通频失真度D=10%，不确定度影响量，正态分布, 则引入的相对标准不确定度分量按式(B-7)计算

(B-7)

2.2.1.3 电压测量不确定度分量

电压输出波形测量的相对扩展不确定度为为0.2% (k=2)，则引入的相对标准不确定度分量按式(B-8)计算。

(B-8)

2.2.1.4 质量块加速度分布测量不确定度分量

质量块加速度幅值不均匀度N轴向分布主要受应力波衰减影响，假定质量块通过加速度分布修正因子k0修正质量块加速度分布给动态力值测量造成的影响后，对动态力测量造成的相对不确定度分量影响量不超过，在参考点对动态力测量造成的相对不确定度分量影响量不超过。如果不做修正处理，假设反正弦分布（）；如果仅限于径向修正不考虑质量块轴向影响，假定均匀分布（）；如果径向、轴向均做修正处理（如考虑质量块高径比等）用理论计算，假定三角分布（）；如果径向、轴向均做修正处理（如考虑质量块高径比等）且质量块顶面、底面加速度均测量，假定正态分布（），因而冲击加速度峰值不均匀度引入的相对标准不确定度分量可按式(B-9)计算

(B-9)

2.2.1.5 振动加速度测量引入的标准不确定度分量按公式(B-10)计算：

(B-10)

4.2.2直接测量法（比较法）

4.2.2.1振动加速度传感器直接测量法（比较法）加速度测量借助于加速度传感器直接测量复现的振动加速度–时间历程，加速度标准套组由冲击加速度传感器、信号适调器等组成。JJG 2054－2015《振动计量器具检定系统表》，则引入的相对标准不确定度分量包括加速度标准套组的灵敏度校准、灵敏度幅值的线性度、年稳定性等引入的不确定度分量，均采用B类方法评定。

1）加速度标准套组的灵敏度校准不确定度引入的标准不确定度

假设灵敏度校准不确定度为参考点： (k=2)，其它：则引入的相对标准不确定度ur1按照公式(B-11)计算：

(B-11)

2）加速度标准套组的灵敏度幅值线性度引入的标准不确定度

加速度标准套组灵敏度幅值线性度假定为，均匀分布，则引入的相对标准不确定度ur2按照公式(B-12)计算：

(B-12)

3）加速度标准套组的年稳定性引入的标准不确定度

系统的年稳定性为Sb，假定为三角分布，则引入相对标准不确定度ur3按照公式(B-13)计算：

(B-13)

综上所述，直接测量法（比较法）加速度幅值测量装置引入的振动加速度传感器的相对标准不确定度分量按照公式(B-14)计算

(B-14)

4.2.2.2  振动台加速度失真度引入的标准不确定度

振动台加速度失真度影响加速度测量结果，其度影响量为，假设加速度参考点失真度D=5%，不确定度影响量为；假设其它（通频）失真度D=10%，不确定度影响量，正态分布, 则引入的相对标准不确定度分量按式(B-15)计算。

(B-15)

4.2.2.3 横向运动比引入的标准不确定度

振动台加速度横向运动比T直接影响加速度计法加速度幅值测量结果，加速度计的最大横向运动比为5%，B类评定，其不确定影响量为。假设加速度参考点横向运动比T=10%，不确定度影响量；其它（通频）横向运动比T=20%，不确定度影响量，假设三角分布，则引入的相对标准不确定度分量按式(B-16)计算。

(B-16)

4.2.2.4 电压测量不确定度分量

电压输出波形测量的相对扩展不确定度为，以采用12位数据采集卡为例，电压输出波形测量的相对扩展不确定度为0.2% (k=2)，则引入的相对标准不确定度分量按式(B-17)计算。

(B-17)

4.2.2.5 质量块加速度分布测量不确定度分量

量块加速度幅值不均匀度N轴向分布主要受应力波衰减影响，假定质量块通过加速度分布修正因子k0修正质量块加速度分布给动态力值测量造成的影响后，对动态力测量造成的相对不确定度分量影响量不超过，在参考点对动态力测量造成的相对不确定度分量影响量不超过。如果不做修正处理，假设反正弦分布（）；如果仅限于径向修正不考虑质量块轴向影响，假定均匀分布（）；如果径向、轴向均做修正处理（如考虑质量块高径比等）用理论计算，假定三角分布（）；如果径向、轴向均做修正处理（如考虑质量块高径比等）且质量块顶面、底面加速度均测量，假定正态分布（），因而冲击加速度峰值不均匀度引入的相对标准不确定度分量按式(B-18)计算

(B-18)

4.2.2.6 振动加速度测量引入的标准不确定度分量按照公式(B-19)计算：

(B-19)

4.3 合成标准不确定度

由上式可知，标准装置输出的正弦力幅值的不确定度由有效质量、冲击加速度峰值两部分分量引起，因此用于不确定度评定按式(B-20)计算：

(B-20)

4.4扩展不确定度

正弦力标准装置输出正弦力峰值的扩展不确定度，按照公式(B-21)计算：

(B-21)

取包含因子k=2，正弦力幅值测量结果扩展不确定度按式(B-22)计算。

(B-22)

5 不确定度应用实例

5.1激光干涉法正弦力标准装置的不确定度应用实例

5.1.1 被校正弦力标准装置配套激光干涉仪，计量特性如下：

在工作频率范围内，绝对法（激光干涉法）正弦力标准装置最佳测量不确定度：幅值灵敏度：参考频率点Ur=1.0%，其它Ur=2.0%；相位延迟：参考频率点1º，其它频率点3º。 标准不确定度分量汇总见表B-1：

表B-1  标准不确定度分量汇总表（激光干涉法）

| 序 号 | 不确定度来源 |  | 分量 代号 | 类型 | 分布 类型 | 影响量 % | 置信 因子 | 不确定 度分量 % | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有 效 质 量 | 质量块 |  | B | 均匀 | ±0.02 | 3 | 0.07 |  |
|  |  | 连接件 |  | B | 均匀 | ±0.02 |  |  |  |
|  |  | 力传感器头部质量 |  | B | 均匀 | ±3 |  |  |  |
| 2 | 加 速 度 幅 值 | 激光干涉仪加速度测量不确定度 |  | B | / | 0.2 | 2 | 0.10 |  |
| 3 |  | 振动台加速度 失真度 |  | B | 正态 | 0.56 | 3 | 0.19 | 参考点 |
|  |  |  |  |  |  | 1.12 | 3 | 0.37 | 其它 |
| 4 |  | 电压测量不确定度 |  | B | / | 0.2 | 2 | 0.10 |  |
| 5 |  | 质量块加速度分布 测量不确定度 |  | B | 三角 | 0.8 |  | 0.33 | 参考点 |
|  |  |  |  |  |  | 2.0 |  | 0.82 | 其它 |
| 合成标准不确定度 |  |  | 参考点：；其它： |  |  |  |  |  |  |
| 扩展标准不确定度 |  |  | 参考点：；其它： |  |  |  |  |  |  |

注1：质量称量不确定度分量以2kg质量块为例， ， 力传感器与质量块间上联接件质量，敏感件以上力传感器的头部质量。有效质量不确定度分量为：

。

注2：径向、轴向均做修正处理（如考虑质量块高径比等），仅用理论计算，在质量块底面未进行加速度测量，假定三角分布，取。

5.1.2根据以上不确定度分量的实际数据，可获得参考频率合成标准不确定度为：，扩展不确定度为：

5.1.3其它频率点合成标准不确定度为：

扩展不确定度为：

5.2加速度传感器直接测量法正弦力标准装置的不确定度应用实例

5.2.1 被校正弦力标准装置配套标准振动套组，计量特性如下：

在工作频率范围内，直接测量法（加速度计法）正弦力标准装置幅值灵敏度最佳测量不确定度：参考频率点Ur= 1.5%，其它频率点：Ur=2.5%。标准不确定度分量汇总见表B-2：

表B-2  标准不确定度分量汇总表（冲击加速度传感器直接测量法）

| 序 号 | 不确定度来源 |  | 分量 代号 | 类型 | 分布 类型 | 影响量 % | 置信 因子 | 不确定度分量 % | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有 效 质 量 | 质量块 |  | B | 均匀 | ±0.02 | 3 | 0.11 |  |
|  |  | 连接件 |  | B | 均匀 | ±0.02 | 3 |  |  |
|  |  | 力传感器头部质量 |  | B | 均匀 | ±2 | 3 |  |  |
| 2 | 加 速 度 幅 值 | 加速度标准套组灵敏度测量不确定度 |  | B | / | 0.5 | 2 | 0.25 | 参考点 |
|  |  |  |  |  | / | 1.0 | 2 | 0.50 | 其它 |
|  |  | 加速度标准套组灵敏度幅值线性度 |  | B | / | / | / | / | 参考点 |
|  |  |  |  |  | 均匀 | ±1.0 | 3 | 0.58 | 其它 |
|  |  | 加速度标准套组 年稳定性 |  | B | 正态 | ±0.5 | 3 | 0.29 |  |
| 3 |  | 振动台加速度 失真度 |  | B | 正态 | 0.56 | 3 | 0.19 | 参考点 |
|  |  |  |  |  |  | 1.12 | 3 | 0.37 | 其它 |
| 4 |  | 振动台加速度 横向运动比 |  | B | 三角 | 0.5 |  | 0.20 | 参考点 |
|  |  |  |  |  |  | 1.0 |  | 0.41 | 其它 |
| 5 |  | 电压测量不确定度 |  | B | / | 0.2 | 2 | 0.10 |  |
| 6 |  | 质量块加速度分布 测量不确定度 |  | B | 正态 | 0.8 | 3 | 0.27 | 参考点 |
|  |  |  |  |  |  | 2.0 | 3 | 0.67 | 其它 |
| 合成标准不确定度 |  |  | 参考点：；其它： |  |  |  |  |  |  |
| 扩展标准不确定度 |  |  | 参考点：；其它： |  |  |  |  |  |  |

注1：质量称量不确定度分量以20kg质量块为例， 质量块、 力传感器与质量块间上联接件质量两者之和，，敏感件以上力传感器的头部质量。有效质量不确定度分量计算如下

。

注2：在质量块顶面、底面均进行加速度测量，假定正态分布，取。

5.2.2根据以上不确定度分量的实际数据，可获得参考频率合成标准不确定度为：

因而参考频点的扩展不确定度为：

5.2.3其它频率点合成标准不确定度为：

(20)

因而其它频率点扩展不确定度为： 。