混凝土电阻率测试仪电阻率测量不确定度评定

1.概述

环境条件：温度：21℃； 相对湿度：不大于80%。

被测对象：Resitest-400M混凝土电阻率测试仪（以下简称：测试仪）

测量标准：直流电阻箱ZX54（以下简称：电阻箱）

测量方法：直接测量法。用四线测电阻的方法将测试仪的四个电极与电阻箱的输出端子连接，调整电阻箱的电阻值，并记录测试仪的示值。

2.测量模型

测量模型可用式（1）表示。

Δ=ρx+δρx-ρN=ρx+δρx-2πRa      (1)

式中：

——被校测试仪电阻率的示值误差，kΩ·cm；

—— 被校测试仪电阻率值示值，kΩ·cm；

R—— 电阻箱的标称值，kΩ；

a—— 测试仪电极间距，cm。

3.测量不确定度的主要来源

电阻率示值误差的测量不确定度的主要来源包括：

- 测量重复性引入的标准不确定度

b）电阻箱准确度引入的标准不确定度u(R)；

c）电极间距测量引入的标准不确定度u(a）。

由于各输入量间不相关，所以合成标准不确定度的计算公式为：

式中灵敏系数为：

4.标准不确定度的评定

4.1 测量重复性引入的标准不确定度u(ρx)

以31.4kΩcm点为例。在重复性条件下，用测试仪对电阻箱1kΩ输出点进行测量，在测试仪上读取10次读数，重复性测量结果如下:

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/V | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 31.4 | 31.4 |
| 次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值/V | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 31.4 |

测得的平均值

根据贝塞尔公式：kΩcm

式中：

n—重复测量次数

—第n次测量的数值，kΩcm

—n次测量的平均值，kΩcm.

由于在实际工作中取一次测量示值作为测量结果，故A类标准不确定度为：

u(ρx)=,

3.2电阻箱准确度引入的标准不确定度u(R)

电阻箱经上级传递，符合技术指标要求。步进值1k的测量盘最大允许误差为0.1%，在区间内可认为均匀分布，包含因子k取，相对标准不确定度为:

uR=0.0013≈5.8×10-4

3.3电极间距测量引入的标准不确定度u(a)

用游标卡尺连续测量10次电极间距的实验标准差：

由测量重复性引入的标准不确定度为：

u(a1)=

10次测量的平均值

游标卡尺的最大允许误差为±0.02mm，服从均匀分布，标准不确定度为:

由于测量重复性引入的不确定度和游标卡尺测量误差引入的不确定度不相关，

3.4 由被校测试仪的分辨力引入的标准不确定度u(σρx)

测试仪在31.4 kcm的分辨力为0.1 kcm，在0.05 kcm区间内为均匀分布，包含因子k =，则 u(σρx) =0.05 kcm /=0.029 kcm。

分辨力引入的不确定度小于测量重复性引入的测量不确定据，取较大者。4.合成标准不确定度的评定

输入量的标准不确定度汇总于下表

| 输入量 Xi | 不确定度来源 | 相对 标准不确定度 u(xi) | 概率分布 | 灵敏系数 | 相对 不确定度分量 ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电阻率示值误差重复性 | 1.7×10-3 | 正态 | 1 | 1.7×10-3 |
| a | 电极间距测量值 | 2.3×10-4 | 正态 | -1 | 2.3×10-4 |
| R | 电阻 校准值 | 5.8×10-4 | 均匀 | -1 | 5.8×10-4 |

uρN==u2a+u2R=(2.3)2+(5.8)2×10-4=6.3×10-4

则uc =u2（ρN）+u2（ρx）=(1.7)2+(0.63)2×10-3≈1.9×10-3

5.扩展不确定度

取k = 2，相对扩展不确定度Urel = 0.4%

电阻箱设置为1kΩ，测量测试仪的电极间距，代入公式计算得到该点的校准值，则ρN=2πRa，从而，

附录A 测量不确定度评定示例

磁通量示值误差测量结果不确定度评定

A.1 测量不确定度评定方法

根据JJF 1059.1规定的方法，对磁通量示值误差的校准结果进行测量不确定度评定。

A.2 测量模型

∆Φ=Φx-UT

式中：

∆Φ ——磁通量示值误差，Wb；

Φx ——磁通量示值，Wb；

U ——输出的电压标准值，V；

T ——输出的脉冲宽度标准值，s;

A.3测量不确定度的主要来源

磁通量示值误差的测量不确定度的主要来源包括：

- 电压测量值引入的标准不确定度u (U）；

- 脉冲宽度测量值引入的标准不确定度u(T）。

由于各输入量间不相关，所以合成标准不确定度的计算公式为：

uΔΦ=c12u2U +c22u2T

式中灵敏系数为：

c1=∂∆Φ∂U=-T

c2=∂∆Φ∂T=-U

A.4 各分量的标准不确定度评定

A.4.1电压测量值引入的标准不确定度uU

被校伏秒发生器输出电压测量值引入的标准不确定度uU由测量重复性引入的不确定度uU1和直流电压表测量电压误差引入的不确定度uU2误差组成。

A.4.1.1测量电压重复性引入的不确定度uU1

伏秒发生器输出1V的电压重复性不确定度由实验标准差来表示，在重复条件下，用直流电压表连续测量10次电压的实验标准差：

s=4.4×10-7 V

则由测量重复性引入的标准不确定度为：

uU1=4.4×10-7 V

A.4.1.2直流电压表测量电压引入的不确定度uV2

做10次测量的平均值为：

U=0.9999791 V

标准直流电压表测量该电压时的最大允许误差为:

±1.2×10-6×0.9999791+0.1×10-6×1V≈±1.3×10-5V

标准直流电压表的不确定度为均匀分布，则

uU2=1.3×10-53V≈7.5×10-6 V

由于测量重复性引入的不确定度uU1和直流电压表测量电压误差引入的不确定度uU2不相关，所以

uU=u2U1+u2U2=7.6×10-6 V

A.4.2输出脉冲宽度测量值引入的标准不确定度uT

输出脉冲宽度测量值引入的标准不确定度uT由测量重复性不确定度uT1和频率计数器测量脉宽不确定度uT2误差组成。

A.4.2.1测量脉宽重复性引入的不确定度uT1

伏秒发生器输出1s的脉冲宽度重复性不确定度由实验标准差来表示，在重复条件下，用频率计数器连续测量10次脉宽的实验标准差：

s=3.56×10-8 s

所以

uT1=3.56×10-8 s

A.4.2.2频率计数器测量脉宽误差引入的不确定度uT2

做10次测量的平均值为：

T=0.999999845  s

频率计数器在测量该脉宽时的最大允许误差为:

±5.0×10-11×0.999999845  s≈±5.0×10-11 s

频率计数器引入的不确定度为均匀分布，则

uT2=5.0×10-113s≈2.88×10-11 s

由于测量重复性引入的不确定度uT1和频率计数器测量误差引入的不确定度uT2不相关，所以

uT=u2T1+u2T2=3.6×10-8 s

A.4.3 不确定度分量汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度 |  | 灵敏系数 | 标准不确定度分量(Wb) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 符号 | 数值 |  |  |
| 电压 | uU | 7.6×10-6 | -0.999999845 | 7.6×10-6 |
| 脉冲宽度 | uT | 3.6×10-8 | -0.9999791 | 3.6×10-8 |

A.5 合成标准不确定度

伏秒发生器输出的磁通量示值误差的合成标准不确定度：

uΔΦ=c12u2U +c22u2T ≈8.4 ×10-6Wb

A.6 扩展不确定度

伏秒发生器输出的磁通量示值误差的扩展不确定度：

U∆Φ=k×uc(∆Φ)

式中：k ——包含因子。

取k=2，则磁通量示值误差的扩展不确定度：

U∆Φ=k×uc∆Φ≈1.7× 10-5Wb