中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××××××

混凝土电阻率测试仪校准规范

Calibration Specification for Concrete Resistivity Tester

(征求意见稿)

××××××××发布                  ××××××××实施国家市场监督管理总局  发 布

混凝土电阻率测试仪

校准规范

Calibration Specification for

Concrete Resistivity Tester

JJF XXXX-XX

归 口 单 位： 全国电磁计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国电磁计量技术委员会负责解释。

本规范主要起草人：

参加起草人：

目 录

引言	II

1	范围	1

2	引用文件	1

3	概述	1

4	计量特性	1

4.1	电极间距	1

4.2	示值误差	2

5	校准条件	2

5.1	环境条件	2

5.2	测量标准及其他设备	2

6	校准项目和校准方法	2

6.1	校准项目	2

6.2	校准方法	2

7	校准结果表达	4

8	复校时间间隔	4

附录A混凝土电阻率测试仪的示值误差测量不确定度评定	5

附录B校准原始记录(推荐)格式样式	8

附录C校准证书内页（推荐）格式样式	9

# 引言

JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2019《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范是首次制定的国家计量校准规范。

混凝土电阻率测试仪校准规范

- 1  范围

本规范适用于采用温纳四电极传感器的混凝土电阻率测试仪的校准。

- 2  引用文件

GB/T 50344-2015  建筑结构检测技术标准

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3  概述

混凝土电阻率测试仪（以下简称测试仪）也叫混凝土电位检测仪(锈蚀分析仪)，是通过测量混凝土表面的电阻率来探测混凝土内部钢筋锈蚀情况的专用仪器。测试仪采用电位位测量原理，通过温纳阵列传感器测量混凝土结构的表面电阻，并根据公式计算出混凝土电阻率。

测试仪主要由测量主机、温纳四电极传感器和连接电缆等组成，其结构示意如图1所示。

图1 测试仪结构示意图

- 4  计量特性

- 4.1电极间距

温纳传感器相邻两电极的间距（50±1）mm。

- 4.2示值误差

按6.2.3对示值误差进行校准。通过某校准点的示值误差判断该点是否符合要求时，根据说明书给出的最大允许误差或由使用者按实际需求进行判定。

注：校准不判断合格与否，上述计量特性仅供参考。

- 5  校准条件

- 5.1 环境条件

5.1.1环境温度：（20±3）℃。

5.1.2环境湿度： ≤80%。

5.2测量标准及其他设备

5.2.1卡尺

测量范围：（0~150）mm，分度值不大于0.02mm。

5.2.2电阻箱

测量范围：10Ω~100 kΩ，准确度等级优于0.1级。

- 6  校准项目和校准方法

- 6.1 校准项目

# 测试仪的校准项目见表1。

# 表1 校准项目

| 序号 | 校准项目 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电极间距 | 6.2.2 |
| 2 | 电阻率示值误差 | 6.2.3 |

- 6.2校准方法

6.2.1 校准前检查

测试仪各部分连接牢固，传感器各电极无松动，表面无锈斑、裂痕和凹陷损伤；

主机各功能按键操作可靠，显示屏无影响读数的划痕或缺划。

# 6.2.2 电极间距

# 按图2所示测量。首先用卡尺内量爪分别测量两内侧电极内孔直径D1、D2，然后测量两电极内孔间的最大距离L'。测量时，应使卡尺测量线与被测两电极端面平行。

a

# 图2 电极间距示意图

# 两电极的间距a由公式（1）得出：

# (1)

# 式中：

# a—电极间距；

# —两电极内孔间的最大距离；

# D1D2—两电极的内孔直径。

6.2.3电阻率示值误差

校准点的选取应覆盖所有量程，在200kΩ·cm量程内选取不少于5个校准点，其它量程选取不少于3个点。也可根据送校单位要求选取校准点。

按照四端接线法，两外侧电极和两内侧电极分别与电阻箱的两输出端子连接。

将电阻箱调至电阻值RN时，电阻率标准值按公式（2）计算。

ρN=2πaRN                                              （2）

式中：

ρN——电阻率标准值，kΩ·cm；

RN——电阻箱标称值，kΩ。

读取测试仪上电阻率显示值ρX，示值误差和相对示值误差按公式（3）和（4）计算。

∆=ρX−ρN                                                  （3）

式中：

∆ ——示值误差, kΩ·cm；

ρX ——被校测试仪的示值, kΩ·cm；

ρN ——对应的参考值（标准值）, kΩ·cm。

γ=∆ρN                                    （4）

式中：

γ ——相对示值误差

对少部分不能用该方法校准的测试仪，完成上述连线后，应在其他两组相邻电极间分别接入电阻箱或直流电源，调整电阻箱的阻值或直流电源输出，使两组相邻电极间存在电位差。此电位差仅为辅助测量，对测量结果无影响，在后续各点的校准中也无不改变。

- 7  校准结果表达

经校准的仪器出具校准证书，校准证书应包括以下信息：

a）标题，如“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期；

h）对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k)校准结果及其测量不确定度的说明；

l）如果与校准结果的有效性和应用相关时，应对校准过程中被校对象的设置和操作进行说明；

m) 对校准规范的偏离的说明

n）校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

校准原始记录格式见附录B，校准证书（报告）内页格式见附录C

- 8  复校时间间隔

复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议不超过1年。

- 附录A

混凝土电阻率测试仪电阻率测量不确定度评定

A.1概述

环境条件：温度：21℃； 相对湿度：不大于80%。

被测对象：Resitest-400M混凝土电阻率测试仪（以下简称：测试仪）

测量标准：直流电阻箱ZX54（以下简称：电阻箱）

测量方法：直接测量法。用四线测电阻的方法将测试仪的四个电极与电阻箱的输出端子连接，调整电阻箱的电阻值，并记录测试仪的示值。

A.2测量模型

测量模型可用式（A.1）表示。

Δρ=ρx−ρN=ρx−2πaR      (A.1)

式中：

——被校测试仪电阻率的示值误差，kΩ·cm；

—— 电阻率参考值（标准值），kΩ·cm；

ρN—— 对应电阻率值示值，kΩ·cm；

A —— 测试仪电极间距，cm;

R —— 电阻箱的标称值，kΩ。

A.3.测量不确定度的主要来源

电阻率示值误差的测量不确定度的主要来源包括：

- a）测量重复性引入的标准不确定度u(ρx)

- b）电阻箱准确度引入的标准不确定度u(R)；

- c）电极间距测量引入的标准不确定度u(a）。

由于各输入量间不相关，合成标准不确定度可用式（A.2）为：

u∆ρ=c12u2ρx +c22u2R +c32u2a                   (A.2)

式中灵敏系数为：

4.标准不确定度的评定

4.1 测量重复性引入的标准不确定度u(ρx)

测量重复性引入的标准不确定用A类方法评定。在重复性条件下，用测试仪对电阻箱1kΩ输出点进行测量，在测试仪上读取10次读数，重复性测量结果如表A.1所示，用贝塞尔公式（A.3）计算试验标准差。

（A.3）

式中：

n ——重复测量次数;

——第n次测量的数值，kΩcm;

——n次测量的平均值，kΩcm.

表A.1重复性测量数据

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/V | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 31.4 | 31.4 |
| 次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值/V | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 31.4 |

测得的平均值

由于在实际工作中取一次测量示值作为测量结果，故标准不确定度为：

u(ρx)=,

4.2电阻箱准确度引入的标准不确定度u(R)

电阻箱经上级传递，符合技术指标要求。步进值1k的测量盘最大允许误差为0.1%，在区间内可认为均匀分布，包含因子k取，标准不确定度为:

uR=0.0013≈5.8×10−4

4.3电极间距测量引入的标准不确定度u(a)

用卡尺连续测量10次电极间距的实验标准差：

由测量重复性引入的标准不确定度为：

u(a1)=

10次测量的平均值。卡尺的最大允许误差为±0.02mm，服从均匀分布，标准不确定度为:

由于测量重复性引入的不确定度和游标卡尺测量误差引入的不确定度不相关，。

4.4 由被校测试仪的分辨力引入的标准不确定度u(σρx)

测试仪的分辨力为0.1kΩ·cm，在0.05 kcm区间内为均匀分布，包含因子k =，则 u(σρx) =0.05 kΩ·cm /=0.029 kΩ·cm。

分辨力引入的不确定度小于测量重复性引入的测量不确定据，取较大者。4.5合成标准不确定度的评定

输入量的标准不确定度汇总于下表

| 不确定度来源 | 标准不确定度 u(xi) | 概率分布 | 灵敏系数 | 标准不确定度分量（kΩ·cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量重复性 u(ρx) | 5.2×10−2kΩ·cm | 正态 | 1 | 5.2×10−2 |
| 电极间距 测量u(a) | 12.75×10−4cm | 正态 | -2π | 2.3×10−4 |
| 电阻箱准确度 u(R) | 5.8×10−4k | 均匀 | -9.992π | 5.8×10−4 |

5 合成标准不确定度u∆

合成标准不确定度：

u∆ρ=c12u2ρx +c22u2R +c32u2a ≈5.6 ×10−2kΩ·cm

6 扩展不确定度U∆ρ

取包含因子k=2，扩展不确定度为：

U∆ρ=k×uc∆ρ≈0.12kΩ·cm

- 附录B 校准原始记录格式

混凝土电阻率测试仪校准原始记录格式

委托单号：　　　　　　　　原始记录号：

| 委托单位 |  |  | 仪器名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器型号 |  |  | 出厂编号 |  |  |
| 制造厂 |  |  | 证书编号 |  |  |
| 环境温度、湿度 | _____℃ _____%RH |  | 校准地点 |  |  |
| 校准日期 | 年 月 日 |  | 校准依据 |  |  |
| 计量标准器名称 | 型号规格 | 编号 | 准确度等级 | 证书有效期 |  |

# 1. 外观检查：   □符合要求 不符合要求  不符合性说明：

2. 电极间距：

3. 电阻率示值误差

| 测量范围 （kΩ·cm） | 标称值 （kΩ·cm） | 测量值 （kΩ·cm） | 相对示值误差 | 扩展不确定度Ur （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

校准员：　　　　　　核验员：

- 附录C 校准证书内页格式

混凝土电阻率测试仪校准证书（内页格式）

| 项目 | 标准值 | 技术要求 |  | 测量结果 | 扩展不确定度 U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观检查 | □符合要求 不符合要求 |  |  |  |  |
| 电阻率示值误差： |  |  |  |  |  |
| 测量范围 （kΩ·cm） | 标称值 （kΩ·cm） | 测量值 （kΩ·cm） | 相对示值误差 |  | 扩展不确定度Ur （k=2） |

此页以下空白