附件1

粘贴式应变计校准规范

编制说明

（征求意见稿）

起草：粘贴式应变计校准规范编写组

审查：全国力值硬度重力计量技术委员会

1 引 言

GB/T13992-2010《金属粘贴式电阻应变计》于2011年5月1日修订实施，中国计量科学研究院于1994年起草了JJG1046-94《金属电阻应变计的工作特性》。

粘贴式应变计被广泛的应用于应力应变测量以及作为各种应变式传感器的敏感元件。GB/T13992-2010适用于丝式及箔式金属粘贴式应变计，但是随着传感器技术的发展，光纤布拉格光栅（FBG）应变传感器具有抗电磁干扰、易于复用、并可在可能爆炸的环境中使用等优点，作为目前最为成熟的光纤应变传感器，已被广泛应用于土木建筑、航空、航天、船舶等众多领域。但是粘贴式应变计须以一定的连接方式与被测物固定连接（通常为胶粘固定），通过与被测物的协同变形，实现对被测物应变的测量。目前国内外众多传感器生产厂家出厂时只提供传感器的性能指标，而用户在使用前的验收等工作并没有检定规程作为依据进行计量检定，导致无法保障测量数据的准确性和可靠性。因此为了更好地适应粘贴式应变计校准技术的研究现状，及粘贴式应变计校准的需求，迫切需要尽快修订现有检定规程，以适应我国现有科学技术和国民经济发展的需要。

本校准规范2020年由北京长城计量测试技术研究所和中国计量科学研究院提出编制申请，2020年通过力值硬度计量技术委员会审定同意申报编制。

- 2 编制内容说明

2.1引言要求

规范的修订中增加了引言部分，主要用来说明规范的编写依据、相关参考规程以及主要内容变化。

2.2 范围要求

本规范适用于粘贴式应变计（以下简称应变计）的校准。

2.3 引用文件

规范的修订中增加了编写依据、相关参考规程。

2.4 术语和定义

规范的修订中增加了术语和定义，其中主要定义了金属粘贴式电阻应变计、光纤光栅应变计、真实应变、机械应变、指示应变、试件、灵敏系数。

2.5 概述要求

规范的修订中增加了粘贴式应变计的结构组成、分类、原理描述。

2.6 计量性能要求

规范的修订中明确了应变计的外观及附件要求，增加了应变计校准的抽样方案以应变计技术指标。修订的规范主要是针对单只应变计的校准，因此删除了电阻、横向效应系数的描述，增加了直线度、重复性、机械滞后、蠕变的技术指标以及相关描述。修订后应变计的准确度分级及对应的技术指标见表1。

表1  准确度分级及技术指标一览表

| 级别 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵敏系数 | * |  |  |
| 直线度（%FS） | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 |
| 重复性（%FS） | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| 机械滞后（%FS） | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| 蠕变（%FS） | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
| 灵敏系数的温度系数（%/100℃） | ±1 | ±2 | ±3 |
| 热输出系数 （%FS/℃） | 0.15 | 0.2 | 0.4 |
| 注：1、标“*”的项目可按出厂指标或用户要求来校准，并给出实际校准结果； |  |  |  |

2.7 校准条件要求

规范的修订中修改了具体的环境条件，增加校准用仪器设备的计量特性，主要包括静态应变标准装置、高低温试验箱、指示仪表。

校准用仪器设备如下表所示。

| 序号 | 仪器设备名称 | 用途及说明 | 计量特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静态应变标准装置 | 标准机械应变的发生装置，提供标准应变的加载 | 标准装置的测量不确定度应优于0.15%。 |
| 2 | 高低温试验箱 | 提供校准所需的高低温试验环境 | 高低温试验箱的温度调节范围应不小于应变计的温度试验范围。有效恒温区的温度偏差不应超过±2℃，温度波动度不应超过±1℃，温度均匀度不应大于2℃。 |
| 3 | 指示仪表 | 用于对应变计信号进行测量、调理及显示 | 应变计校准中使用的指示仪表（包括可向应变计提供激励电压的指示仪表）的相关技术指标，原则上应不超过被校应变计相应技术指标的三分之一。 |

- 2.8 校准项目与校准方法

- 2.8.1 校准项目

规范的修订中主要针对不适应于单只应变计的校准项目进行了修改，校准项目如下表所示。

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及附件 |
| 2 | 灵敏系数 |
| 3 | 机械滞后 |
| 4 | 蠕变 |
| 5 | 直线度 |
| 6 | 重复性 |
| 7 | 灵敏系数的温度系数 |
| 8 | 热输出系数 |

- 2.8.2 校准方法

- 2.8.2.1 校准前准备

规范的修订中校准方法增加了校准前准备，主要包括应变计安装和导线连接。

（1）应变计安装

将被校的应变计按照规定的程序安装在试件上详细记录以下各项：

a) 试件材料的种类和被测表面的清理步骤；

b) 粘接剂的种类；

c) 固化处理和稳定化处理过程；

d) 应变计安装前后的电阻值；

e) 用于热输出等技术指标测量的试件，必须标明并记录其材料的线膨胀系数。

（2）导线连接

测量导线应选用电阻率和电阻温度系数都比较小的材料，并在规定的工作温度范围内保证电性能的温度和足够的绝缘电阻。必要时可采用屏蔽导线，以减少环境的电磁干扰。应保证连线处的接触电阻稳定并将导线妥善地固定。应变测量方法采用三线制连接。

- 2.8.2.2 应变计参数校准

规范的修订中应变计参数校准中删除了电阻、横向效应系数等测试的描述，增加了直线度、重复性、机械滞后、蠕变等技术指标的测试。在灵敏系数、机械滞后、蠕变、热输出系数等参数测试描述中按金属粘贴式电阻应变计和光纤光栅应变计进行了区分说明。

- 2.9 校准结果表达

规范的修订中删除了试验结果处理，增加了校准结果表达，依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》，本次编制规定了校准结果表达的要求。

2.10 复校时间间隔

规范的修订中增加了复校时间间隔。粘贴式应变计的复校时间间隔可根据实际使用情况，由用户自主决定，建议复校时间为1年。（仅对可重复使用的粘贴式应变计）。

2.11 附录

规范的修订中删除了附录中的附录1应变计结构、附录2出厂报告值与试验值比较举例、附录3向用户推荐一种评价应变计性能试验的方法。增加了附录A灵敏系数校准结果的不确定度评估、附录A粘贴式应变计校准原始记录、附录B粘贴式应变计校准证书内页格式。