附件2

粘贴式应变计校准规范

校准结果的不确定度评定

（征求意见稿）

起草：粘贴式应变计校准规范编写组

审查：全国力值硬度重力计量技术委员会

目    录

1 测量模型	1

2 不确定度来源	1

3 合成不确定度	3

4 相对扩展不确定度	3

### 灵敏系数校准结果的不确定度评估

粘贴式应变计的灵敏系数是静态校准的主要校准结果，需对其相应的测量不确定度进行评价。电阻应变计和光纤光栅应变计的灵敏系数的校准方法和测量结果不确定度的评价方法都是相似的，以下针对电阻应变计灵敏系数的测量不确定度评价过程进行举例说明。

1 测量模型

针对电阻应变计，使用应变仪记录应变读数，则应变计的灵敏系数按公式（1）计算。

（1）

式中：

Kd——电阻应变计灵敏系数，无量纲；

——同一应变计受拉和受压各三次时，指示仪表读数与初始读数（或零点）之差的平均值，μm/m；

——试样表面受拉和受压时轴向机械应变绝对值的平均值，μm/m。

由上式可知，灵敏系数的校准不确定度由应变计的示值读数、试件的机械应变两部分分量引起。因此，用于相对不确定度评定的数学模型如下：

（2）

式中灵敏系数为：c1=c2=2

2 不确定度来源

2.1 静态应变标准装置施加的机械应变引入的相对标准不确定度ur()

根据静态应变标准装置的应变量值测量不确定度不超过U1r，k=2，则引入的相对标准不确定度ur()按照下式计算：

（3）

2.2 应变计的示值读数引入的相对标准不确定度ur()

应变计的示值读数引入的不确定度分量来源包括：

- 应变计的重复性引入的测量不确定度分量u1；

- 应变计的直线度引入的测量不确定度分量u2；

- 应变计的机械滞后引入的测量不确定度分量u3；

- 应变计配套指示仪表引入的不确定度分量u4；

2.2.1 应变计的重复性引入的相对标准不确定度u1rel

（4）

式中：

——应变计在额定负荷下示值多次校准数据的极差，μm/m；

dn1——极差系数，测量次数为3次时，则取dn1=1.69；

n1——测量次数；

——力传感器的额定输出值，μm/m。

该不确定度分量用A类方法进行评定。使用极差法进行计算，当测量次数为3次时，则取dn1=1.69。

2.2.2应变计的直线度引入的相对标准不确定度

由测量结果得到应变计的直线度为L，服从均匀分布，其标准测量不确定度为：

（5）

2.2.3应变计的机械滞后引入的相对测量不确定度

由测量结果得到应变计的机械滞后为Zd，服从均匀分布，其标准测量不确定度为：

（6）

2.2.4 应变计配套指示仪表引入的相对测量不确定度

根据应变计配套指示仪表证书，其测量不确定度为U2r，则引入的相对标准不确定度为：

（7）

（8）

3 合成不确定度

灵敏系数校准的相对合成标准不确定度，按照下式计算：

（9）

4 相对扩展不确定度

灵敏系数校准的扩展标准不确定度，按照下式计算：

（10）

则不确定度计算实例如下表所示：

表1 不确定度实例计算表

| 序号 | 标准不确定 度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度分量% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ur() | 静态应变标准装置的不确定度 | 0.075 |
| 2 | u1rel | 应变计的重复性引入的误差 | 0.018 |
| 3 | u2rel | 应变计的直线度引入的误差 | 0.064 |
| 4 | u3rel | 应变计的机械滞后引入的误差 | 0.116 |
| 5 | u4rel | 应变计配套指示仪表的不确定度 | 0.1 |
|  |  |  | 0.37 |
| Ur（k=2） |  |  | 0.74 |